## Лист1
| приложение 8 | Перечень закупаемых изделий медицинского назначения, расходного материала на повторном тендере
№ лота | наименование лота | № п/п | Наименование расходного материала | техническая спецификация | Ед. изм. | Кол-во | торговое наименование, фирма, страна производитель
1 | Лот № 1 расходный материал для проведения стентирования и коронарографии комплект 1 | 1 | Стент почечный на системе доставки быстрой смены | Баллонорасширяемый стент лазерной вырезки из трубки из нержавеющей стали , на системе доставки стента быстрой замены (RX) с полуэластичным баллоном. Имеет 2 штампованных рентгеноконтрастных метки на проксимальной и дистальной сторонах баллона. Дизайн стента - закрытая ячейка. Сегмент быстрой замены вмещает направляющие проводники диаметром 0,36 мм (0,014"). Длина доставки: 80 и 145 см. Размеры стента: диаметр (мм): 4.0, 5.5, 6.5; длина 10, 15, 20; диаметр (мм): 5.0, 6.0, 7.0; длина (мм) 10, 15, 20, 24, Размеры по заявке Заказчика | шт. | 3
|  | 2 | Стент каротидный саморасширяющийся | Самораскрывающийся нитиноловый стент на системе доставки с Rх портом на расстоянии 28 см от кончика катетера. Танталовые маркеры на каждом конце стента. Ячейки открытого типа. Не расширяющиеся концы стента. Система защиты от "выпрыгивания стента" EX.P.R.T. при раскрытии. Нулевое укорочение стента. Толщина стенки стента 0.0088". Совместимость с проводником 0.014. Рабочая длина доставляющего катетера 135 см. Совместим с проводником 0.014". Возможны два варианта стента: анатомически суживающийся («бутылкообразной») формы и прямой. Размер для стента бутылкообразной формы: диаметр стента 8х6, длина 30мм; диаметр стента 8х6, длина 40мм; диаметр стента 10х7, длина 30мм; диаметр стента 10х7, длина 40мм. Размер для стента прямой формы: диаметр стента - 6; 7; 8; 9; 10, длина - 20; 30; 40; 60 мм.Размеры по заявке Заказчика | шт. | 3
|  | 3 | Баллонный катетер для ЧТА | Баллонный катетер для периферической ангиопластики на системе доставки быстрой смены (RX), совместимый с 0,018’’ проводником. Гидрофильное покрытие баллона и дистальной части шафта, PTFE покрытие проксимальной части шафта. Длина шафта: 135см. Совместим с проводниковым катетером 6F. 2 обжатых (с нулевым профилем) платино-иридиевых маркера по краям баллона. 3-хслойная укладка баллона. 0,021" профиль кончика для лучшего прохождения субокклюзионных поражений. Комплаинс: Номинальное давление (NP): 7 атм. Номинальное давление разрыва (RBP): 15-17атм. (Ø 2.0; 2.5; 3.0мм); 17атм. (Ø 3.5; 4.0; 4.5мм); 16 атм. (Ø 5.0; 5.5; 6.0; 6.5; 7.0мм). Ø шахты катетера: проксимальный не более 2,3F; дистальный не более 3,0-3,5F. Размеры: Ø баллона (мм): 2.0; 2.5; 3.0; 3.5; 4.0; 4.5; 5.0; 5.5; 6.0; 6.5; 7.0; длина баллона (мм): 20; 30; 40; 60; 80.Армированный перекрестно расположенными сдвоенными волокнами нержавеющей стали направляющий катетер со сверхгибкой дистальной частью длиной не менее 7 см, диаметр 6F, 7F, 8F, внутренний диаметр не менее 0,064". Длина 100 см. | шт. | 3
|  | 4 | Катетер проводниковый | Армированный перекрестно расположенными сдвоенными волокнами нержавеющей стали направляющий катетер со сверхгибкой дистальной частью длиной не менее 7 см, диаметр 6F, 7F, 8F, внутренний диаметр не менее 0,064". Длина 100 см.Размеры по заявке Заказчика |  | 3
|  | 5 | Защитное устройство для мозговых артерий | Система защиты от дистальной эмболии мозговых артерий с зоной установки 1,5 см. Материал – Полиэтилентерефталат волокна. Для захвата частиц ≥40 микрон. Наличие 3D конструкции для подстраивания под неровности артерий. Очистка поля вмешательства путем аспирации. Длина катетера 150 см, проводника – 190 см, длина фильтра – 9,5 мм. RX-система. Максимальный размер интродьюсера – 6 френч, гайд-катетера – 7френч. Размеры по заявке Заказчика | шт. | 3
|  | 6 | Баллонный катетер для чрезкожной транслюминарной ангиопластики | Баллонный катетер для периферической ангиопластики на системе доставки быстрой смены (RX), совместимый с 0,018’’ проводником. Гидрофильное (LFC) покрытие баллона и дистальной части шафта, PTFE покрытие проксимальной части шафта. Длина шафта: 135см. Совместим с проводниковым катетером 6F. 2 обжатых (с нулевым профилем) платино-иридиевых маркера по краям баллона. 3-хслойная укладка баллона. 0,021" профиль кончика для лучшего прохождения субокклюзионных поражений. Комплаинс: Номинальное давление (NP): 7 атм. Номинальное давление разрыва (RBP): 15-17атм. (Ø 2.0; 2.5; 3.0мм); 17атм. (Ø 3.5; 4.0; 4.5мм); 16 атм. (Ø 5.0; 5.5; 6.0; 6.5; 7.0мм). Ø шахты катетера: проксимальный не более 2,3F; дистальный не более 3,0-3,5F. Размеры: Ø баллона (мм): 2.0; 2.5; 3.0; 3.5; 4.0; 4.5; 5.0; 5.5; 6.0; 6.5; 7.0; длина баллона (мм): 20; 30; 40; 60; 80. Размеры по заявке Заказчика | шт. | 3
|  | 7 | Система стент-графта: Бифуркационный компонент | Баллонный катетер для периферической ангиопластики на системе доставки быстрой смены (RX), совместимый с 0,018’’ проводником. Гидрофильное (LFC) покрытие баллона и дистальной части шафта, PTFE покрытие проксимальной части шафта. Длина шафта: 135см. Совместим с проводниковым катетером 6F. 2 обжатых (с нулевым профилем) платино-иридиевых маркера по краям баллона. 3-хслойная укладка баллона. 0,021" профиль кончика для лучшего прохождения субокклюзионных поражений. Комплаинс: Номинальное давление (NP): 7 атм. Номинальное давление разрыва (RBP): 15-17атм. (Ø 2.0; 2.5; 3.0мм); 17атм. (Ø 3.5; 4.0; 4.5мм); 16 атм. (Ø 5.0; 5.5; 6.0; 6.5; 7.0мм). Ø шахты катетера: проксимальный не более 2,3F; дистальный не более 3,0-3,5F. Размеры: Ø баллона (мм): 2.0; 2.5; 3.0; 3.5; 4.0; 4.5; 5.0; 5.5; 6.0; 6.5; 7.0; длина баллона (мм): 20; 30; 40; 60; 80. Размеры по заявке Заказчика | шт. | 1
|  | 8 | Система стент-графта: Контралатеральный компонент | Проксимальный конец конфигурации контралатеральной бранши раскрывается в короткой контралатеральной бранше бифуркационной конфигурации, а дистальный — в контралатеральной подвздошной артерии. Проксимальный конец конфигурации контралатеральной бранши имеет конфигурацию открытой коронки, которая не содержит материала графта в своих выемках. Контралатеральный компонент с общей длиной покрытия части (мм) 82, 93, 124, 156, 199, наружным диаметром катетера (F) 14, 16, проксимальным диаметром графта (мм) 16, дистальным диаметром графта (мм) 10, 13, 16, 20, 24, 28 и с общей длиной покрытой контралатеральной части бифуркационным стент-графта в сборе 132, 143, 174, 206, 249; Размеры по заявке Заказчика | шт. | 1
|  | 9 | Стент-графт торокальный с системой доставки и дополнительными модулями | Самораскрывающийся трубчатый эндопротез для рентгенэндоваскулярной реконструкции аневризм грудной отдела аорты с открытой короной в проксимальной части. Самораскрывающийся эндопротез на доставляющем катетере, состоящий из полиэфирного тканного графта и эластического каркаса, изготовленного из нитиноловой проволоки. Отсутствие вспомогательных фиксирующих приспособлений (крючков, зубцов и подобных) для фиксации стента. Наличие легко визуализируемых под рентгеноскопом платиноиридиевых рентгеноконтрастных меток, для обеспечения рентгенографической визуализации его краев в виде цифры «8»: 4 шт. в проксимальной части и 1 в центральной части, в виде «0» - 2 шт. в дистальной части. | шт. | 1
2 | Лот № 2 расходный материал для проведения стентирования и коронарографии комплект 2 | 1 | Опционный вена-кава фильтр | Опциональный фильтр из нержавеющей стали: с возможностью как постоянной, так и временной имплантации (без ограничения времени для удаления), конической формы с двумя разными уровнями. Верхний (фиксирующий) уровень, состоящий из шести коротких ножек, с дистальными концами в форме крючков, обеспечивающих активное закрепление и нижний (центрирующий) уровень, состоящий из трех длинных ножек, две из них с филированными атравматичными для сосудов концами, а третья имеет на конце петлю, позволяющую проталкивать фильтр при имплантации феморальным и подколенным доступом. Ножки разной длины для предотвращения их перекрещивания. Немагнитный, условно совместимый с МРТ до 3 Тесла. Отсутствие спаек при соединении ножек, уменьшающее риск излома. Устойчив к коррозии, обеспечивает минимальную турбулентность при кровотоке. Высота Вена-Кава Фильтра - 55 мм, вес - менее 1 грамма, диаметр ножек 0,3 мм. Фильтр подходит для полой вены размером в диаметре до 32 мм. (СЕ-маркировка). Установка возможна 4-мя доступами: Югулярным, Феморальным, Брахиальным и Подколенным. Поставляется в развернутом виде в колбе с системой Люер Лок во избежание нераскрытия фильтра в ходе процедуры. Цветная маркировка для различных видов доступа. Комплект включает в себя катетер-интродьюсер 7F с рентгеноконтрастной меткой, расширитель, доставляющий катетер, пункционную иглу 17G и J-образный проводник .035”, 9F, 150/180cm. | шт. | 1
|  | 2 | Устройство для удаления и репозиционирования вена-кава фильтра | Комплект для удаления и / или переустановки вена-кава фильтра только югулярным доступом: С прямыми, изогнутыми щипцами или с регулируемым углом зоны сгиба. Комплектность: Катетер-интродьюсер 9 френч (внутренний диаметр)- полиэтилен. Расширитель 9F - полиэтилен. Катетер 7F - полиэтилен. Устройство с щипцами | шт. | 1
3 | Лот № 3 расходный материал для проведения стентирования и коронарографии комплект 3 | 1 | Коронарный гибридный стент с лекарственным покрытием | Коронарный гибридный стент с лекарственным покрытием. Материал стента: кобальт-хромовый сплав с покрытием биолайт инкупсулирующим поверхность стента который минимизирует взаимодействие металла с окружающими тканями . Пассивное покрытие: аморфный силикон-карбид обеспечивает уменьшение аллергических реакций на ионы металла на 96% , активное покрытие: биодеградируемый полилактид включающий Сиролимус. Доза лекарственного вещества: 1.4 мкм/мм2. Толщина активного покрытия стента не более 7.4 μm. Позднее сужение просвета сосуда по экспериментальным данным не более 0,05 мм. Толщина каркаса стента номинальным диаметром 2,0-3,0 мм не более 60 мкм (0,0024"). Кроссинг профиль стента - 0.039”(0.994 мм). Конструкция каркаса стента: двойная спираль. Длина стента: 9, 13, 15, 18, 22, 26, 30, 35, 40 мм. Номинальный диаметр стентов: 2.25/2.5/2.75/3.0/3.5/4.0 мм. Система доставки быстрой смены. Предукорочение стента номинальным диаметром 2,75 мм - 0%. Рекойл стента номинальным диаметром 2,75 мм - 4,7%. Материал баллона: полукристаллический ко-полимер. Покрытие дистального тубуса (шафта) гидрофильное. Два вмонтированных платино-иридиевых маркера. Рекомендуемый диаметр проводника - 0.014” (0.3556 мм). Рекомендуемый диаметр рабочего катетера - 5 F (минимальный внутренний диаметр 0.056”/1.4224 мм). Диаметр дистальной торцевой части(профиль входа) - 0.017”(0.4318 мм). Рабочая длина катетера - 140 см. Диаметр проксимального тубуса (шафта) - 2,0 F. Диаметр дистального тубуса (шафта) стента номинальным диаметром 2.25 – 3.5 мм - 2,6 F. Диаметр дистального тубуса (шафта) стента номинальным диаметром 4,0 мм - 2,8 F. Номинальное давление 8 атм. Расчетное давление разрыва баллона 16 атм. Диаметр стента 2,25 мм при давлении 8 Атмосфер: 2.0 мм. Диаметр стента 2,25 мм при давлении 14 Атмосфер: 2,43 мм.Наличие Системы Усиленной передачи Воздействия. Маркеры тубуса(шафта): для доступа через бедренную и лучевую артерии, на расстоянии 92 см и 102 см от наконечника. Система складывания баллона в виде трех листков. Срок хранения не менее 24 месяцев. | шт | 20
|  | 2 | Коронарный баллонный катетер | Материал баллона: полукристаллический ко-полимер. Покрытие: Гидрофильное от баллона до порта выхода проводника, покрытие баллона и наконечника диаметр 1.25-2.0 – гидрофильное; Ø 2.0-4.0- гидрофобное. Система доставки: монорельсовый катетер быстрой смены. Диаметр дистальной торцевой части (профиль входа) - 0.017”(0.4318 мм). Проксимальный диаметр тубуса (шафта) не более-2 F. Диаметр баллона 1,5 мм при давлении 7 Атмосфер - 1,5 мм. Диаметр баллона 1,5 мм при давлении 14 Атмосфер - 1,72 мм. Дистальный диаметр тубуса (шафта) не более-: 2.6 F (для баллонов диаметр 1.25 - 2 мм), 2.7 F (для диаметра 2.5 - 3.5 мм), 2.9 F (для диаметра 4.0 мм). Рекомендуемый диаметр рабочего катетера - 5 F (минимальный внутренний диаметр 0.056”/1.4224 мм). Рекомендуемый диаметр проводника: 0.014” (0.3556 мм). Система складывания баллона для диаметра 1.25-2.0 – в виде двух лепестков; диаметра 2.0-4.0- в виде трех листков. Рабочая длинна: 140 см. Маркеры баллона: Платиново-Иридиевые. Количество маркеров баллона – для диаметра 1,25-2,0 мм одна метка; диаметра 2,5 - 4,0мм две метки). Маркеры тубуса(шафта): для доступа через бедренную и лучевую артерии, на расстоянии 92 см и 102 см от наконечника. Наличие Системы Усиленной передачи Воздействия. Номинальное давление: 7 Атмосфер. Расчетное давление разрыва: 14 Атмосфер для всех размеров баллонов. Номинальный диаметр баллона: 1.25/1.5/2/2.5/3.0/3.5/4.0 мм. Длина баллона: 6/10/15/20/25/30 мм. размеры по заявке заказчика. | шт | 30
4 | Лот № 4 расходный материал для проведения стентирования и коронарографии комплект 4 | 1 | Окклюдер (устройство) для закрытия дефекта межпредсердной перегородки | Самораскрывающееся устройство (окклюдер) с двумя дисками для закрытия дефекта межпредсердной перегородки, изготовленное из нитиноловой сетки. Диски соединены между собой короткой талией, которая соответствует диаметру дефекта межпредсердной перегородки. Для ускоренной окклюзии и эндотелизации диски и талия содержат внутри тонкую ткань из полиэстера. Рентгенконтрастные метки на концах устройства облегчают процесс установки. Устройство может быть легко извлечено и переустановлено. Размер окклюдера (диаметр талии) 4-40 мм. Длина талии 3, 4 мм. Диаметр диска правого предсердия 12-50 мм. Диаметр диска левого предсердия 16- 56 мм. Доставляющая система 45 и 180 градусов состоит из загрузочного устройства, доставляющего устройства, дилятатора, кабеля доставки, устройства для вращения (пластиковый зажим), гемостатического клапана, проводника. Облегчает фиксацию, доставку и удаление окклюдеров. Пластиковое проводниковое устройство усилено плетеными стальными нитями для лучшего сопротивления на излом. Внутренний просвет покрыт политетрафторэтилен для уменьшения трения при проведении устройства. Мягкий рентгенконтрастный кончик проводникового устройства снижает риск повреждения сосудов и обеспечивает визуализацию позиционирования. Размер устройства 5-13 Fr. Угол изгиба 45 и 180 градусов. Внутренний диаметр устройства 1.83- 4.32 мм. Внешний диаметр устройства 2.51-5.13 мм. Длина устройства 60, 80 см. Направляющий проводник в комплекте. Балонный трехпросветный катетер (измерительный баллон) для точного измерения размеров дефекта межпредсердной перегородки. Растяжимый материал баллона поддерживает раздувание низким давлением и позволяет точно измерить различные формы дефектов при использовании техники стоп-флоу. Баллон имеет три рентгенконтрастные кольцевые метки, находящиеся внутри него, что позволяет провести точную рентгенконтрастную и эхокардиографичекую калибровку. Две метки расположены в центре по отношению к длине баллона, на расстоянии 0,4 мм и одна метка на 15 мм проксимальнее их. Сверхпрочная мембрана баллона не требует дилятации входного отверстия. Баллон может быть проведен через проводниковый катетер. Мягкий дистальный кончик и гибкий стержень обеспечивают гладкое скольжение и атравматичное позиционирование баллона. Максимальный размер измеряемого дефекта 20- 40 мм. Максимальный объем баллона 12-90 мл. Длина баллона 3.5- 5.5 см. Размер устройства 6-8 Fr. Длина 70 см. Размеры по заявке конечного покупателя. | шт | 3
|  | 2 | Окклюдер для открытого артериального протока | Самораскрывающееся устройство, изготовленное из плотной однослойной нитиноловой сетки, позволяющей уменьшить резидуальный шунт после установки. Предназначен для закрытия открытого артериального протока малых размеров. Низкопрофильные внешние диски устройства, укороченный крепежный винт и гибкий доставляющий кабель уменьшают протрузию окклюдера в аорту и легочную артерию. Симметричный дизайн дисков позволяет выбрать способ доставки - через аорту или через легочную артерию. Диаметр талии 3, 4, 5 мм. Длина между дисками 2, 4, 6 мм. Диаметр дисков 4, 5.25, 6.5 мм. Доставляющий катетер для окклюдера состоит из загрузочного устройства, самозакрывающегося гемостатического клапана, доставляющего катетера, гемостатического клапана, проводника. Размер катетера 4 Fr. Угол изгиба 90 градусов. Длина 80 см. Внутренний диаметр катетера 1.17 мм. Внешний диаметр катетера 1.4 мм. | шт | 3
|  | 3 | Доставочная система | Доставляющая система состоит из загрузочного устройства, доставляющего устройства, дилятатора, кабеля доставки, устройства для вращения (пластиковый зажим), гемостатического клапана, проводника. Облегчает фиксацию, доставку и удаление Amplatzer окклюдеров. Внутренний просвет покрыт политетрафторэтилен для уменьшения трения при проведении устройства. Пластиковое проводниковое устройство усилено плетеными стальными нитями для лучшего сопротивления на излом. Мягкий рентгенконтрастный кончик проводникового устройства снижает риск повреждения сосудов и обеспечивает визуализацию позиционирования. Размер устройства 4-13 Fr. Угол изгиба 45, 90, 45х45, 180 градусов. Длина устройства 60, 80, 160, 195 см. Направляющий проводник прилагается. Проводник изготовлен из нержавеющей стали и покрыт политетрафторэтиленом. Длина 260 см. Диаметр 0,035 ". | шт | 3
5 | лот №5 расходный материал для проведения операций на открытом сердце комплект 1 | 1 | Оксигенатор мембранный для взрослых в комплекте с магистралями | Оксигенатор мембранный половолоконный и теплообменник (рифленые пластины из нержавеющей стали) Конструктивное исполнение – оксигенатор и теплообменник в едином корпусе. Максимальный рекомендуемый кровоток не менее 7,5 л/мин. Первичный объем заполнения не более 250 мл. Форма оксигенатора, основанная на теле вращения, обеспечивающая отсутствие зон застоя. Площадь поверхности газообменной мембраны не более 1,7 м2 и не менее 1,5 м2Жесткий венозный резервуар объемом не менее 4300 мл. Наличие последовательного кардиотомного фильтра. Размер пор кардиотомного фильтра не более 30 микрон.Наличие встроенной линии рециркуляции / удаления воздуха из оксигенатора.Направление потока крови «низ-верх-низ»Фактор теплообмена при кровотоке 6 л/мин и потоке воды 10 л/мин не менее 0,55.Угловой антивортексный выходАртериальный фильтр:Объем заполнения не более 200 мл.Размер пор не более 40 микрон.Максимальный кровоток не менее 7,0 л/мин.Форма, основанная на теле вращения. Система магистралей:Артеро-венозная линия (3/8’’-1/2”) длиной не менее 4 м – 1 шт.Магистрали для отсосов/дренажей (1/4’’) длиной не менее 2 м – 5 шт. Дренажные/отсосные магистрали (1/4’’) с силиконовыми вставками (1/4’’), в том числе одна V-образная длиной не менее 1,5 м - 2 шт.Артериальная линия с силиконовой вставкой для насоса (3/8’-1/2’-3/8’’) длиной не менее 2 м - 1 шт.Газовая линия (1/4’’) с фильтром длиной не менее 1,5 м - 1 шт.Отбор проб - линия (1/8’’) с системой «манифолд» и обратным клапаном длиной не менее 1,5 м – 1 шт.Быстрое наполнение системы - магистраль (3/8”) с иглой, длиной не менее 1 м – 1 шт.Артериальная петля длиной не менее 1 м - 1 шт.Магистраль для измерения давления с разделительной камерой, присоединенная к фильтру через 3-х ходовой краник, длиной не менее 1 м - 2 шт.Шунтирующая линия (1/2”-3/8”) – 1 шт.Набор переходников артериальной и венозной магистрали для регионарной и ретроградной перфузии – 1 шт. Набор переходников и тройников - 1 комплект. | шт. | 75
|  | 2 | Оксигенатор мембранный педиатрический в комплекте с магистралями | Обеспечивает исскуственное кровообращение у детей от 8 до 20 кг. Оксигенатор крови мембранный с биосовместимым покрытием . максимальный кровоток 2,5 л/мин первичный объем оксигенатора 87 мл, площадь поверхности мемебраны 0,61 кв.м, эффективная площадь поверхности теплообменника 0,06 кв.м, венозный резервуар: максимальная емкость 1500мл, размер пор венозного фильтра 51 мкм, размер пор кардиотомного фильтра 33 мкм, минимальный рабочий объем 30 мл, покрытие наличие, артериальный фильтр (первичный объем) D130 28 мл в комплекте с магистралями. | шт. | 15
6 | Лот № 6 расходный материал для лечения сложных нарушений ритма сердца комплект 1 | 1 | Трансептальная игла | Игла для транссептальной пункции, длина 71, 89, 98 см, размер 18 ga. взрослый, угол среза 50 градусов, маркер на чехле иглы для определения направления изгиба, проксимальный размер стилета 0.7 мм, дистальный размер стилета 0.35 мм. Изгибы разных размеров по заявке заказчика. В комплект входит транссептальная игла из нержавеющей стали и стилет. | шт. | 5
|  | 2 | Армированный транссептальный гайд-интрадьюсер | Плетёный армированный интродьюсер с наличием атравматичного кончика и гемостатического клапана. Рентген контрастный маркер на кончике. Размер интродьюсера 8.5 Fr, размер дилятатора 8.5 Fr, максимальный размер проводника .032 (in), рабочая длина интродьюсера 63 см, дилятатора - 67 см. Длина проводника 180 см. Изгиб различных размеров по заявке заказчика. | шт. | 25
|  | 3 | Набор трубок для ирригационного насоса | Одноразовый набор стерильных трубок для ирригационного насоса длиной 260 см. | шт. | 15
|  | 4 | Электроды для временной стимуляции | Электрод для временной стимуляции длиной 110см, диаметр 4, 5, 6, 7, количество электродов 2, расстояние между электродами 1, 2.5 мм, с/без баллона, для предсердной или желудочковой навязки | шт. | 15
7 | Лот № 7 расходный материал для лечения сложных нарушений ритма сердца комплект 2 | 1 | Имплантируемый мультипрограммируемый однокамерный частотно-адаптирующий электрокардиостимулятор с функцией активного контроля захвата в комплекте с эндокардиальным электродом | Имплантируемый мультипрограммируемый однокамерный частотно-адаптирующий электрокардиостимулятор SSIR с функцией активного контроля захвата. Режимы cтимуляции: ВЫКЛ; VVIR; VVI; VVTR; VVT; VOOR; VOO; AAIR; AAI; AATR; AAT; AOOR; AOO; Значение базовой частоты в диапазоне, но не уже чем от 30 до 200 имп/мин. Значение амплитуды стимуляционного импульса в диапазоне, но не уже чем от 0,2 до 7,5 В. Значение длительности импульса в диапазоне, но не уже чем от 0,1 до 1,5 мс. Наличие функция активного контроля захвата (КЗ). Наличие контроля эффективности желудочковой стимуляции c оценкой эффективности каждого навязываемого стимула. Возможность автоматического определения оптимальных значений чувствительности на постоянной основе. Значение чувствительности в диапазоне, но не уже чем от 0,5 до 7,5 мВ. Функция частотного гистерезиса: наличие трёх вариантов гистерезиса - динамический гистерезис (гистерезисная частота следует за частотой ритма, инициируемого сенсором); повторный гистерезис (стимуляция на уровне гистерезисной частоты в течении запрограммированного количество циклов), Поисковый гистерезис (поиск собственной активности - стимуляция на уровне гистерезисной частоты через каждый определенный интервал времени или после определенного количества стимуляционных комплексов). Наличие программируемого ночного ритма стимуляции. Функция автоматического контроля электрода: наличие подпорогового измерения импеданса электродов каждые 30 с независимо от фазы собственного проведения или стимуляции. Функция автоматической проверки электрода: наличие - возможность автоматического изменения полярности детекции и стимуляции при выходе значений импеданса за рамки допустимых значений. Функция автоматической инициализации аппарата в момент имплантации: наличие, активация накопления статистики, выполнение автоматического определения полярности электрода. Возможность автоматической записи внутрисердечных электрограмм (ВЭГМ) в память ЭКС: 4-х эпизодов длительностью до 10 с каждый. Запись ВЭГМ с маркером в реальном времени. Возможность проведения автоматических тестов определения чувствительности, порогов стимуляции и сопротивления при контрольном осмотре пациента. Запись данных пациента в память ЭКС: наличие. Емкость батареи в начале срока службы: 1,3 Амп/ч. Расчётный срок службы: более 15 лет при 100% стимуляции с базовой частотой не менее 60 в мин; амплитудой стимулов не менее 2,5 В; длительностью импульса не менее 0,4 мс; импедансом электрода не менее 1000 Ом. Масса не более 25 г. Толщина не более 6,5 мм. Объём не более 10 см3. Комплект поставки:1. Однокамерный электрокардиостимулятор - 1 шт.2. Эндокардиальный электрод 60 см. – 1 шт. 3. Интродьюсер 7F - 1 шт. | комплект | 5
|  | 2 | Имплантируемый мультипрограммируемый двухкамерный частотно-адаптирующий электрокардиостимулятор с функцией активного контроля захвата в комплекте с эндокардиальными электродами | Имплантируемый мультипрограммируемый двухкамерный частотно-адаптирующий электрокардиостимулятор DDDR с функцией активного контроля захвата по обоим каналам в комплекте с принадлежностями. Режимы cтимуляции: ВЫКЛ.; DDD(R); DDI(R); DVI(R); DDT; D00(R); VDD(R); VDI(R); VVI(R); VVT(R); V00(R); AAI(R); AAT(R); A00(R). Значение базовой частоты (по обоим каналам) в диапазоне, но не уже чем от 30 до 200 имп/мин. Значение амплитуды стимуляционного импульса (по обоим каналам) в диапазоне, но не уже чем от 0,2 до 7,5 В. Значение длительности импульса (по обоим каналам) в диапазоне, но не уже чем от 0,1 до 1,5 мс. Наличие функция активного контроля захвата (КЗ) (по обоим каналам). Наличие контроля эффективности желудочковой стимуляции c оценкой эффективности каждого навязываемого стимула. Возможность автоматического определения оптимальных значений чувствительности на обоих каналах на постоянной основе. Значение чувствительности на предсердном канале в диапазоне, но не уже чем от 0,1 до 7,5 мВ. Значение чувствительности на желудочковом канале в диапазоне, но не уже чем от 0,1 до 7,5 мВ. Максимальная частота отслеживания по предсердному каналу: 240 уд/мин. Максимальная частота отслеживания по желудочковому каналу: 200 уд/мин. Сенсор частотной адаптации: акселерометр. Функция частотного гистерезиса: наличие минимум трёх вариантов гистерезиса - динамический гистерезис (гистерезисная частота следует за частотой ритма, инициируемого сенсором); повторный гистерезис (стимуляция на уровне гистерезисной частоты в течении запрограммированного количество циклов), поисковый гистерезис (поиск собственной активности - стимуляция на уровне гистерезисной частоты через каждый определенный интервал времени или после определенного количества стимуляционных комплексов). Значение предсердно-желудочковая задержка (AV-delay) в диапазоне, но не уже чем от 15 до 350 мс. Динамическая AВ-задержка: возможность отдельного программирования для шести частотных диапазонов и раздельного программирования для спонтанных и стимуляционных событий. AВ-гистерезис: наличие трех предустановок работы динамического AВ-гистерезиса, автоматический алгоритм минимизации желудочковой стимуляции за счет интеллектуального увеличения AВ-задержки (вплоть до 450 мс), наличие повторного, поискового AВ-гистерезиса и отрицательного для обеспечения постоянной желудочковой стимуляции. Наличие программируемого ночного ритма стимуляции.Функция автоматического контроля электродов: наличие подпорогового измерения импеданса электродов не реже, чем через каждые 30 с независимо от фазы собственного проведения или стимуляции. Функция автоматической проверки электродов: наличие - возможность автоматического изменения полярности детекции и стимуляции при выходе значений импеданса за рамки допустимых значений. Функция автоматической инициализации аппарата в момент имплантации: наличие, активация накопления статистики, выполнение автоматического определения полярности электрода. Возможность проведения процедуры неинвазивного ЭФИ: наличие с режимами учащающей стимуляции и программируемой стимуляции с количеством экстрастимулов – до 4-х. Минимальная частота сверхчастой стимуляции: не более 125 имп/мин. Максимальная частота сверхчастой стимуляции: не менее 800 имп/мин. Возможность выполнения фоновой желудочковой стимуляции во время проведения неинвазивного ЭФИ с частотой до 200 имп/мин.Возможность автоматической записи внутрисердечных электрограмм (ВЭГ) в память ЭКС: не менее 4-х эпизодов длительностью до 10 с каждый. Запись ВЭГ с маркером в реальном времени: наличие. Проведение автоматических тестов определения чувствительности, порогов стимуляции и сопротивления по обоим каналам при контрольном осмотре пациента: наличие. Запись данных пациента в память ЭКС: наличие. Емкость батареи в начале срока службы: 1,3 Амп/ч. Расчётный срок службы: 12 лет при 100% стимуляции в режиме DDD(R) с базовой частотой не менее 60 в мин; амплитудой предсердного и желудочкового стимулов не менее 2,5 В; длительностью импульса по обоим каналам не менее 0,4 мс; импедансом обоих электродов не менее 1000 Ом. Масса: не более 26 г. Толщина: не более 6,5 мм. Объём: не более 11 см3. Комплект поставки:1. Двухкамерный электрокардиостимулятор - 1 шт.2. Эндокардиальные электроды 53 см и 60 см. – 2 шт.3. Интродьюсеры 7F - 2 шт. | комплект | 25
|  | 3 | МРТ-совместимый Имплантируемый однокамерный кардиовертер-дефибриллятор с частотной адаптацией, с возможностью регистрации предсердных потенциалов и функцией удаленного мониторинга пациента в комплекте с принадлежностями | Имплантируемый МРТ-совместимый однокамерный кардиовертер-дефибриллятор с частотной адаптацией и возможностью регистрации предсердных потенциалов. Три зоны детекции аритмий: ЖТ1, ЖТ2, ФЖ. Критерии детекции: Внезапное начало; Стабильность; Интервал сцепления; Алгоритм морфологической дискриминации; Устойчивая ЖТ. Интервал детекции ЖТ: для ЖТ1: Выкл, от 270 до 600 мс; Для ЖТ2: Выкл; от 270 до 500 мс. Количество комплексов при детекции: для ЖТ1 от 10 до 100; для ЖТ2 от 10 до 80; для редетекции для ЖТ1 от 10 до 50; для ЖТ2 от 10 до 40. Внезапное начало от 4 до 32 %. Критерий стабильности: Если SMART = ВЫКЛ: ВЫКЛ; ± 8 … (4) … ±48 мс. Если SMART = ВКЛ: ±8 … (4) … ±48%. Устойчивая ЖТ - ВЫКЛ, от 1 до 3 мин, шаг 1 мин; 3 мин; 5 мин; далее от 10 до 30 мин, с шагом 10 мин; Алгоритм морфологической дискриминации наджелудочковых и желудочковых форм нарушений ритма сердца. Счетчик детекции ФЖ: 6 из 8; 8 из 12; 10 из 14; 12 из 16; 16 из 20; 18 из 24; 20 из 26; 22 из 30; 24 из 30; 30 из 40. Счетчик редетекции ФЖ: 6 из 8; 8 из 12; 10 из 14; 12 из 16; 16 из 20; 18 из 24; 20 из 26; 22 из 30; 24 из 30. Виды терапии: Антитахистимуляция (АТС), Кардиоверсия, Дефибрилляция. АТС: Пачка импульсов, Пачка импульсов с уменьшением интервала между стимулами, Пачка импульсов + экстрастимул. Количество попыток АТС от 1 до 10, шаг не более 1. Количество стимулов в пачке от 1 до 10, шаг не более 1. Возможность автоматического добавления стимула в каждой последующей пачке: ВЫКЛ, ВКЛ. Интервал сцепления первого стимула со спонтанным комплексом: от 70 до 95%, шаг не более 5. Шаг уменьшения интервала между стимулами: от 5 до 40 мс, с шагом не более 5. Сканирующий декремент: ВЫКЛ, от 5 до 40 мс, с шагом не более 5. Минимальный интервал между стимулами: 200 мс. Критерий стабильности при терапии ФЖ: 12%. Энергия разряда при кардиоверсии и дефибрилляции от 1 до 40 Дж. Для одного приступа желудочковой тахикардии или фибрилляции желудочков максимальное количество разрядов не менее 8. Полярность разряда: Возможность инверсии полярности разряда для снижения порога дефибрилляции; Форма разряда: Двухфазный – возможность изменения длительности и процента соотношения фаз (минимум два варианта). Возможность выбора из трех вариантов направления шокового разряда. Возможность автоматического изменения полярности при каждом последующем шоке. Встроенные алгоритмы защиты от постстимуляционного оверсенсинга Т-волны. Наличие немедленной передачи данных о зафиксированном аппаратом событии в полностью автоматическом режиме без участия пациента по системе удаленного мониторинга.Режимы стимуляции: VVIR; VVI; V00; VDDR; VDIR; VDD; VDI; ВЫКЛ. Значение базовой частоты в диапазоне, но не уже чем от 30 до 160 имп/мин. Значение амплитуды стимуляционного импульса в диапазоне, но не уже чем от 0,5 до 7,5 В. Значение длительности импульса в диапазоне, но не уже чем от 0,4 до 1,5 мс. Наличие функция активного контроля захвата (КЗ) c передачей информации по системе удаленного мониторинга. Наличие частотного гистерезиса: динамический, повторный, сканирующий. Значение предсердно-желудочковой задержки (AV-delay): 15; от 40 до 350 мс. Максимальная предсердно-желудочковая задержка (AV-delay) при AV-гистерезисе: не менее 400 мс. Динамическая АВ-задержка, отдельно программируемая для различных частотных диапазонов. Наличие АВ-гистерезиса: положительный, повторный, сканирующий и отрицательный (для обеспечения постоянной желудочковой стимуляции). Автоматический алгоритм минимизации желудочковой стимуляции за счет интеллектуального увеличения AВ-задержки (вплоть до 400 мс). Программирование ночного ритма стимуляции. Беспроводная телеметрия, основанная на энергосберегающем алгоритме передачи данных. Измерение трансторакального импеданса для оценки прогрессирования сердечной недостаточности с возможностью передачи трендовой статистики по системе удаленного мониторинга. Обеспечиваемая МРТ-совместимость устройства при условии совместного использования в составе имплантированной системы МРТ-совместимых электродов, а также соблюдении требуемых производителем условий проведения исследования. Коннекторы электродов: DF-1(2), IS-1(2). Поддержка системы мобильного удалённого мониторинга пациента c ежедневной беспроводной передачи всей статистической информации и внутрисердечных электрограмм по сети сотовой связи в полностью автоматическом режиме без участия пациента 24ч. Передача состояния ритма сердца пациента и статуса имплантата во время проведения МРТ-исследования по системе удаленного мониторинга. Возможность сохранения до трех индивидуальных предустановок параметров перманентной программы устройства с наличием функции быстрого переключения между ними. Планирование расписания проведений плановых автоматических осмотров с выбором данных и результатов выполненных тестов, которые будут отправлены в установленные дни по системе удаленного мониторинга на личный аккаунт лечащего врача.Срок службы ИКД: не менее 9.2 года с учётом: ежеквартальных шоков с максимальной энергией (т.е. 4 шока 40 Дж в год); 15% стимуляции ПЖ с частотой не менее 60 имп/мин; амплитуде не менее 2,5 В; длительности импульса не менее 0,4 мс; сопротивлении на электродах не более 500 Ом; включенными функциями диагностики, ежедневной передаче данных по системе удалённого мониторинга и включенной записью ВЭГМ. Толщина не более 11 мм. Масса не более 82 г. Объем не более 33 см3.Комплект поставки:1. Однокамерный ИКД с регистрацией предсердных потенциалов – 1 шт;2. МРТ-совместимый шоковый электрод активной фиксации, с дополнительными диполями в области предсердий, имплантируемый - 1 шт.3. Интродьюсер чрескожный 8 F – 1 шт. | комплект | 3
|  | 4 | МРТ-совместимый трехкамерный Имплантируемый Кардиовертер-дефибрилятор (CRT-D) с квадриполярным левожелудочковым электродом в комплекте с принадлежностями. | МРТ-совместимый трехкамерный имплантируемый кардиовертер-дефибрилятор с квадриполярным левожелудочковым электродом. Три зоны детекции аритмий: ЖТ1, ЖТ2, ФЖ. Критерии детекции: Внезапное начало; Стабильность; Интервал сцепления; Алгоритм морфологической дискриминации; Устойчивая ЖТ. Интервал детекции ЖТ: для ЖТ1: Выкл, от 270 до 600 мс; Для ЖТ2: Выкл; от 270 до 500 мс. Количество комплексов при детекции: для ЖТ1 от 10 до 100; для ЖТ2 от 10 до 80; для редетекции для ЖТ1 от 10 до 50; для ЖТ2 от 10 до 40. Внезапное начало от 4 до 32 %. Критерий стабильности: Если SMART = ВЫКЛ: ВЫКЛ; ± 8 … (4) … ±48 мс. Если SMART = ВКЛ: ±8 … (4) … ±48%. Устойчивая ЖТ - ВЫКЛ, от 1 до 3 мин, шаг 1 мин; 3 мин; 5 мин; далее от 10 до 30 мин, с шагом 10 мин; Алгоритм морфологической дискриминации наджелудочковых и желудочковых форм нарушений ритма сердца. Счетчик детекции ФЖ: 6 из 8; 8 из 12; 10 из 14; 12 из 16; 16 из 20; 18 из 24; 20 из 26; 22 из 30; 24 из 30; 30 из 40. Счетчик редетекции ФЖ: 6 из 8; 8 из 12; 10 из 14; 12 из 16; 16 из 20; 18 из 24; 20 из 26; 22 из 30; 24 из 30. Виды терапии: Антитахистимуляция (АТС), Кардиоверсия, Дефибрилляция. АТС: Пачка импульсов, Пачка импульсов с уменьшением интервала между стимулами, Пачка импульсов + экстрастимул. Количество попыток АТС от 1 до 10, шаг не более 1. Количество стимулов в пачке от 1 до 10, шаг не более 1. Возможность автоматического добавления стимула в каждой последующей пачке: ВЫКЛ, ВКЛ. Интервал сцепления первого стимула со спонтанным комплексом: от 70 до 95%, шаг не более 5. Шаг уменьшения интервала между стимулами: от 5 до 40 мс, с шагом не более 5. Сканирующий декремент: ВЫКЛ, от 5 до 40 мс, с шагом не более 5. Минимальный интервал между стимулами: 200 мс. Критерий стабильности при терапии ФЖ: 12%. Энергия разряда при кардиоверсии и дефибрилляции от 1 до 40 Дж. Для одного приступа желудочковой тахикардии или фибрилляции желудочков максимальное количество разрядов не менее 8. Полярность разряда: Возможность инверсии полярности разряда для снижения порога дефибрилляции; Форма разряда: Двухфазный – возможность изменения длительности и процента соотношения фаз (минимум два варианта). Возможность выбора из трех вариантов направления шокового разряда. Возможность автоматического изменения полярности при каждом последующем шоке. Встроенные алгоритмы защиты от постстимуляционного оверсенсинга Т-волны. Наличие немедленной передачи данных о зафиксированном аппаратом событии в полностью автоматическом режиме без участия пациента по системе удаленного мониторинга. Режимы стимуляции: Выкл.; DDD(R)-ADI(R); DDD(R); DDI(R); VDD(R); VDI(R); AAI(R); VVI(R); VOO; DOO. Значение базовой частоты в диапазоне, но не уже чем от 30 до 160 имп/мин. Значение амплитуды стимуляционного импульса (по всем каналам) в диапазоне, но не уже чем от 0,5 до 7,5 В. Значение длительности импульса (по всем каналам) в диапазоне, но не уже чем от 0,4 до 1,5 мс. Наличие функция активного контроля захвата (КЗ) (по всем каналам) c передачей информации по системе удаленного мониторинга. Наличие частотного гистерезиса: динамический, повторный, сканирующий. Значение предсердно-желудочковой задержки (AV-delay): 15; от 40 до 350 мс. Динамическая AV задержка, отдельно программируемая для различных частотных диапазонов и раздельно программируется для спонтанных и стимуляционных событий. Наличие AV гистерезиса: положительный, повторный, сканирующий и отрицательный (для обеспечения постоянной желудочковой стимуляции). Программирование ночного ритма стимуляции. Возможность программирования значения VV-задержки в диапазоне от 0 до 100 мс после стимулируемого желудочкового события, возможность выбора ведущей и ведомой камеры (правый или левый желудочек). Наличие 12 вариантов векторов полярности левожелудочковой стимуляции. Минимизация желудочковой стимуляции за счет используемого алгоритма переключения режимов с DDD(R) на ADI(R) при регистрации собственного АВ-проведения и обратное переключение при отсутствии регистрируемого собственного АВ-проведения и необходимости выполнения устройством страховочной желудочковой стимуляции. Беспроводная телеметрия, основанная на энергосберегающем алгоритме передачи данных. Измерение трансторакального импеданса для оценки прогрессирования сердечной недостаточности с возможностью передачи трендовой статистики по системе удаленного мониторинга. Обеспечиваемая МРТ-совместимость устройства при условии совместного использования в составе имплантированной системы МРТ-совместимых электродов, а также соблюдении требуемых производителем условий проведения исследования. Коннекторы электродов: DF4(1), IS4(1), IS-1(1). Поддержка системы мобильного удалённого мониторинга пациента c ежедневной беспроводной передачи всей статистической информации и внутрисердечных электрограмм по сети сотовой связи в полностью автоматическом режиме без участия пациента 24ч. Передача состояния ритма сердца пациента и статуса имплантата во время проведения МРТ-исследования по системе удаленного мониторинга. Возможность сохранения до трех индивидуальных предустановок параметров перманентной программы устройства с наличием функции быстрого переключения между ними; проведение неинвазивной программированной стимуляции во время осмотра имплантата с возможностью купирования текущего приступа наджелудочковой риентри-тахикардии у пациента; планирование расписания проведений плановых автоматических осмотров с выбором данных и результатов выполненных тестов, которые будут отправлены в установленные дни по системе удаленного мониторинга на личный аккаунт лечащего врача. Срок службы ИКД: не менее 6,6 лет с учётом: ежеквартальных шоков с максимальной энергией (т.е. 4 шока 40 Дж в год); с 15% стимуляцией ПП, с 100% стимуляцией ПЖ/ЛЖ с базовой частотой 60 имп/мин, амплитудой не менее 2.5 В, длительностью импульса не менее 0.4 мс; сопротивлении на электродах 500 Ом, включенными функциями диагностики, ежедневной передаче данных по системе удалённого мониторинга и включенной записью ВЭГМ. Толщина не более 11 мм. Масса не более 87 г. Объем не более 36 см3. В каждый комплект должны входить: 1. МРТ-совместимый трехкамерный кардиовертер-дефибриллятор – 1 шт. 2. МРТ-совместимый шоковый электрод активной фиксации, стероидный, длиной не менее 65 см, диаметр не более 7.8 F - 1 шт.; 3. МРТ-совместимый предсердный электрод активной фиксации, стероидный, длиной 53 см, диаметром не более 5,9 F - 1 шт.; 4. МРТ-совместимый левожелудочковый электрод (для коронарного синуса) квадриполярный. Варианты рабочих длин: 77 см, 87 см и 97 см. Диаметр электрода не более 4,8 F. Наличие фрактального покрытия со стероидным включением, содержанием дексаметазона ацетата не более 0,5 мг. Варианты S и L – образных изгибов - 1 шт. Окончательные варианты рабочих длинн и изгибов - на выбор врача; 5. Система доставки для постановки левожелудочкового электрода через коронарный синус - 1 комплект; 6. Интродьюсеры - 3 шт.8 F - 1 шт.;3. МРТ-совместимый предсердный электрод активной фиксации, стероидный, длиной 53 см, диаметром не более 5,9 F - 1 шт.;4. Интродьюсeр - 2 шт. | комплект | 4
|  | 5 | МРТ-совместимый двухкамерный Имплантируемый Кардиовертер-дефибрилятор в комплекте с принадлежностями (с коннектором шокового электрода DF4 либо DF-1, на выбор врача) | МРТ-совместимый двухкамерный имплантируемый кардиовертер-дефибрилятор. Три зоны детекции аритмий: ЖТ1, ЖТ2, ФЖ. Критерии детекции: Внезапное начало; Стабильность; Интервал сцепления; Алгоритм морфологической дискриминации; Устойчивая ЖТ. Интервал детекции ЖТ: для ЖТ1: Выкл, от 270 до 600 мс; Для ЖТ2: Выкл; от 270 до 500 мс. Количество комплексов при детекции: для ЖТ1 от 10 до 100; для ЖТ2 от 10 до 80; для редетекции для ЖТ1 от 10 до 50; для ЖТ2 от 10 до 40. Внезапное начало от 4 до 32 %. Критерий стабильности: Если SMART = ВЫКЛ: ВЫКЛ; ± 8 … (4) … ±48 мс. Если SMART = ВКЛ: ±8 … (4) … ±48%. Устойчивая ЖТ - ВЫКЛ, от 1 до 3 мин, шаг 1 мин; 3 мин; 5 мин; далее от 10 до 30 мин, с шагом 10 мин; Алгоритм морфологической дискриминации наджелудочковых и желудочковых форм нарушений ритма сердца. Счетчик детекции ФЖ: 6 из 8; 8 из 12; 10 из 14; 12 из 16; 16 из 20; 18 из 24; 20 из 26; 22 из 30; 24 из 30; 30 из 40. Счетчик редетекции ФЖ: 6 из 8; 8 из 12; 10 из 14; 12 из 16; 16 из 20; 18 из 24; 20 из 26; 22 из 30; 24 из 30. Виды терапии: Антитахистимуляция (АТС), Кардиоверсия, Дефибрилляция. АТС: Пачка импульсов, Пачка импульсов с уменьшением интервала между стимулами, Пачка импульсов + экстрастимул. Количество попыток АТС от 1 до 10, шаг не более 1. Количество стимулов в пачке от 1 до 10, шаг не более 1. Возможность автоматического добавления стимула в каждой последующей пачке: ВЫКЛ, ВКЛ. Интервал сцепления первого стимула со спонтанным комплексом: от 70 до 95%, шаг не более 5. Шаг уменьшения интервала между стимулами: от 5 до 40 мс, с шагом не более 5. Сканирующий декремент: ВЫКЛ, от 5 до 40 мс, с шагом не более 5. Минимальный интервал между стимулами: 200 мс. Критерий стабильности при терапии ФЖ: 12%. Энергия разряда при кардиоверсии и дефибрилляции от 1 до 40 Дж. Для одного приступа желудочковой тахикардии или фибрилляции желудочков максимальное количество разрядов не менее 8. Полярность разряда: Возможность инверсии полярности разряда для снижения порога дефибрилляции; Форма разряда: Двухфазный – возможность изменения длительности и процента соотношения фаз (минимум два варианта). Возможность выбора из трех вариантов направления шокового разряда. Возможность автоматического изменения полярности при каждом последующем шоке. Встроенные алгоритмы защиты от постстимуляционного оверсенсинга Т-волны. Наличие немедленной передачи данных о зафиксированном аппаратом событии в полностью автоматическом режиме без участия пациента по системе удаленного мониторинга. Режимы стимуляции: ВЫКЛ.; DDD(R)-ADI(R); DDD(R); DDI(R); VDD(R); VDI(R); AAI(R); VVI(R); VOO; DOO. Значение базовой частоты в диапазоне, но не уже чем от 30 до 160 имп/мин. Значение амплитуды стимуляционного импульса (по всем каналам) в диапазоне, но не уже чем от 0,5 до 7,5 В. Значение длительности импульса (по всем каналам) в диапазоне, но не уже чем от 0,4 до 1,5 мс. Наличие функция активного контроля захвата (КЗ) (по всем каналам) c передачей информации по системе удаленного мониторинга. Наличие частотного гистерезиса: динамический, повторный, сканирующий. Значение предсердно-желудочковой задержки (AV-delay): 15; от 40 до 350 мс. Динамическая AВ-задержка, отдельно программируемая для различных частотных диапазонов и раздельно программируется для спонтанных и стимуляционных событий. Наличие AВ-гистерезиса: положительный, повторный, сканирующий и отрицательный (для обеспечения постоянной желудочковой стимуляции). Программирование ночного ритма стимуляции. Минимизация желудочковой стимуляции за счет используемого алгоритма переключения режимов с DDD(R) на ADI(R) при регистрации собственного АВ-проведения и обратное переключение при отсутствии регистрируемого собственного АВ-проведения и необходимости выполнения устройством страховочной желудочковой стимуляции. Беспроводная телеметрия, основанная на энергосберегающем алгоритме передачи данных. Измерение трансторакального импеданса для оценки прогрессирования сердечной недостаточности с возможностью передачи трендовой статистики по системе удаленного мониторинга. Обеспечиваемая МРТ-совместимость устройства при условии совместного использования в составе имплантированной системы МРТ-совместимых электродов, а также соблюдении требуемых производителем условий проведения исследования. Варианты коннекторной части шокового электрода: DF-1 либо DF4 на усмотрение врача. Поддержка системы мобильного удалённого мониторинга пациента c ежедневной беспроводной передачи всей статистической информации и внутрисердечных электрограмм по сети сотовой связи в полностью автоматическом режиме без участия пациента 24ч. Передача состояния ритма сердца пациента и статуса имплантата во время проведения МРТ-исследования по системе удаленного мониторинга. Возможность сохранения до трех индивидуальных предустановок параметров перманентной программы устройства с наличием функции быстрого переключения между ними; проведение неинвазивной программированной стимуляции во время осмотра имплантата с возможностью купирования текущего приступа наджелудочковой риентри-тахикардии у пациента; планирование расписания проведений плановых автоматических осмотров с выбором данных и результатов выполненных тестов, которые будут отправлены в установленные дни по системе удаленного мониторинга на личный аккаунт лечащего врача. Срок службы ИКД: не менее 8.5 лет с учётом: ежеквартальных шоков с максимальной энергией (т.е. 4 шока 40 Дж в год); 15% стимуляции ПЖ, 50% стимуляции ПП с частотой не менее 60 имп/мин; амплитуде не менее 2,5 В; длительности импульса не менее 0,4 мс; сопротивлении на электродах не более 500 Ом; включенными функциями диагностики, ежедневной передаче данных по системе удалённого мониторинга и включенной записью ВЭГМ. Толщина не более 11 мм. Масса не более 82 г. Объем не более 33 см3. Каждый комплект состоит из: 1. МРТ-совместимый двухкамерный кардиовертер-дефибриллятор – 1 шт. 2. МРТ-совместимый шоковый электрод активной фиксации, стероидный, длиной не менее 65 см, диаметр не более 7.8 F - 1 шт.; 3. МРТ-совместимый предсердный электрод активной фиксации, стероидный, длиной 53 см, диаметром не более 5,9 F - 1 шт.; 4. Интродьюсeр - 2 шт. | комплект | 3
|  | 6 | Аблационный орошаемый катетер | Четырехполюсный управляемый орошаемый катетер для регистрации внутрисердечных сигналов и эндокардиальной радиочастотной аблации тахиаритмий. Максимальное боковое отклонение в диапазоне от 48 до 80 мм. Длина отклоняемой концевой части в диапазоне от 65 до 105 мм. Тип термодатчика: термопара, расположенная в центральной части дистального электрода, обеспечивает точность измерения температуры и аккуратность его мониторинга во время РЧА. Диаметр электрода 7 Fr (2,3 мм). Межполюсное расстояния: 2-5-2 мм. Рабочая длина 110 см. Объём дефлекции до 270 градусов. Передача движений 1:1. Конструкция катетера обеспечивает идеальную управляемость и стойкость изгиба. Длина дистального полюса 3,5 мм; Ширина кольцевых полюсов: 1,55 мм. Конвективное охлаждение; 12 отверстий для оптимального орошения; проксимально расположенные отверстия позволяют направлять орошающую жидкость к критически важному участку электрода; наконечник с трехмерной Х-образной схемой орошения обеспечивает однородность охлаждения и повышает охлаждаемую поверхность в наконечнике электрода. Тип коннектора муфта типа Рёдель. Полюса электрода изготовлены из золота (Au 99,99), что гарантирует минимальное сопротивление и исключительную электропроводимость катетера. | шт | 5
|  | 7 | Радиочастотный неорошаемый аблационный катетер, со стандартным полюсом (4 мм) | Четырехполюсный катетер для регистрации внутрисердечных сигналов и эндокардиальной радиочастотной аблации тахиаритмий: с 4 мм концевым полюсом, неорошаемый, управляемый, с термоконтролем. Максимальное боковое отклонение в диапазоне от 48 до 80 мм. Длина отклоняемой концевой части в диапазоне от 65 до 105 мм. Тип термодатчика: термопара, расположенная в центральной части дистального электрода, обеспечивает точность измерения температуры и аккуратность его мониторинга во время РЧА. Диаметр электрода 7 Fr (2,3 мм). Межполюсное расстояния: 2-5-2 мм. Рабочая длина 110 см. Объём дефлекции до 270 градусов. Передача движений 1:1. Конструкция катетера обеспечивает идеальную управляемость и стойкость изгиба. Длина дистального полюса: 4 мм; Ширина кольцевых полюсов: 1,55 мм. Тип коннектора муфта типа Рёдель. Полюса электрода изготовлены из золота (Au 99,99), что гарантирует минимальное сопротивление и исключительную электропроводимость катетера. | шт | 10
|  | 8 | Четырех полюсный диагностический катетер | ЧЧетырех полюсный диагностический катетер для проведения электрофизиологического исследования сердца. Длины катетера: 80 см, 100 см или 110 см. Варианты кривизны катетера: Josephson, Josephson special, Cournand, Damato, Damato standard, Damato large, HIS, Multipurpose. Количество полюсов: 4. Наличие вариантов с атравматичным мягким дистальным кончиком. Материал полюсов: платиноиридиевый сплав. Размер дистального полюса не менее 3.2 мм. Длина кольцевого полюса не менее 2.2 мм и не менее 1,3 мм (для варианта с атравматичным кончиком). Диаметр электрода 4 Fr, 5 Fr, 6 Fr. Варианты межполюсного расстояния (спейсинг): 2 мм, 5 мм и 2-5-2 мм. | шт | 5
|  | 9 | Десяти полюсный диагностический катетер | Десяти полюсный диагностический катетер для проведения электрофизиологического исследования сердца. Варианты длин катетера: 80 см, 100 см или 110 см. Типы кривизны: Josephson, Josephson special. Количество полюсов: 10. Материал полюсов: платиноиридиевый сплав. Размер дистального полюса не менее 3.2 мм. Длина кольцевого полюса не менее 1.3 мм. Диаметр электрода: 5 Fr (1,67 мм), 6 Fr (2 мм). Варианты межполюсного расстояния (спейсинг): 2 мм, 2-5-2 мм, 2-8-2 мм, 5 мм. | шт | 5
|  | 10 | Кабель для подключения аблационного катетера к радиочастотному генератору | Кабель для подключения аблационного катетера к радиочастотному генератору Stockert | шт | 3
|  | 11 | Кабель для подключения 10/20 полюсных диагностических катетеров к радиочастотному генератору. | Кабель для подключения 5/6/8/10/20 полюсных диагностических катетеров к наружным стимуляторам и ЭФИ станциям. | шт | 3
|  | 12 | Кабель для подключения 2/4 полюсных диагностических катетеров к радиочастотному генератору. | Кабель для подключения 2/4 полюсных диагностических катетеров к наружным стимуляторам и ЭФИ станциям. | шт | 3
8 | Лот № 8 расходный материал для проведения эмболизации | 1 | Микросферы для эмболизации в шприцах в комплекте с маточным катетером | Микросферы представляют собой гибкие частицы, способные временно подвергаться сжатию до 20-30%, что облегчает их прохождение по микрокатетерам. Микросферы не образуют агрегатов. Совместимы с микрокатетером Микросферы представляют собой биосовместимые, гидрофильные, нерассасывающиеся, точно калиброванные микросферы. Материал - акриловый полимер, пропитанный желатином. Предварительно наполненный шприц вместимостью 20 мл со стандартным наконечником Люэра, индивидуально упакованный на блистерном лотке, герметически закрытом отрывающейся крышкой. Диаметр частиц 40-120, 100-300, 300-500, 500-700, 700-900, 900-1200 мкм. Пластмассовый навинчивающийся колпачок и поршень. Уплотнитель поршня с тремя кольцами из эластомера. Содержимое: 2 мл микросфер в стерильном апирогенном физиологическом растворе с 0,9% NaCl. 2 шт. Катетер радиологический для маточных артерий. Длина катетеров 90см, степень жесткости Impress. Размер катетера 5F. Рекомендованный проводник 0.038" . Сужающийся кончик катетера для облегчения позиционирования в сосуде. Материал кончика - сплав вольфрама для превосходной визуализации. Материал втулки катетера полиуретан. Конфигурация втулки: крылья. Дизайн втулки "аккордеон" с компенсацией натяжения. Крутящий момент 1:1. Максимальное давление 1200psi (81, 6 bar). Упакован в стерильную упаковку. 1 шт. | комплект | 20
9 | Лот №9 растворы для проведения гемодиализа | 1 | Лимонная кислота 50% для гемодиализа | Лимонная кислота 50% раствор в канистрах по 10 литров. Используется для тепло-дезинфекции, очищения, декальцификации гемодиализных аппаратов, путём промывки. Эффективна при температурах от 60 до 83 °С в зависимости от рекомендаций производителей гемодиализных аппаратов. Оказывает бактерицидное, фунгицидное, туберкулоцидное, противовирусное (в т.ч. Парвовирусы, Вирус Гепатита В, Вирус Гепатита С, ВИЧ) действие. Регулирует pH.Прозрачная бесцветная жидкость. pH: 1 – 2. Плотность (20°С): 1,2 гр/мл. Состав: 1000 мл содержат 500 гр обезвоженной лимонной кислоты. Для дезинфекции используется 120 мл раствора. Время дезинфекции, в зависимости от конфигурации аппарата "искусственная почка" и рекомендаций производителя, от 15 до 20 минут. | канистра | 1
|  | 2 | Кислотный концентрат для гемодиализа | Бикарбонатный кислотный концентрат для гемодиализа находится в канистрах 10 литров. Материал изготовления канистр: полиэтилен. Для подготовки готового к использованию бикарбонатного диализного раствора, кислотный концентрат смешивается с водой в диализной машине. Возможные стандартные коэффициенты смешивания 1+34 и 1+44; Состав в разведении 1+34, ммоль/л или 1+44, ммоль/л,: Na+138; K+ 2; Ca+ + 1,5; Mg++ 0,5; Cl- 109 ; Aцетат – 3; HCO3- 32; Glc 1 г/л; Осмол. 294 мОсм/л. Принадлежности к концентратам – Класс I стерильное. Продукция сертифицирована в соответствии с европейскими стандартами. Класс защиты: не ниже 2б. Хранить: При температуре от 0 до +30°С, в сухом чистом помещении. | канистра | 10
10 | Лот №10 расходный материал для проведения гемодиализа | 1 | Набор кровороводящих магистралей для гемодиализа | Цветовая кодировка компонентов, On/Off-зажимы, инъекционные порты не содержат латекса. Стерилизация: гамма или этиленоксид. Продукция сертифицирована в соответствии с европейским стандартами для Медицинских Изделий . Класс защиты: 2а. Срок годности 3 года. | шт | 5
|  | 2 | Картридж бикарбонатный для гемодиализа. | Жесткий корпус картриджа; материал картриджного патрона - полипропилен; фильтры - по одному на входе и выходе из картриджа; 1 картридж содержит: Бикарбонат натрия 650гр. Состав концентрата щелочного бикарбоната для гемодиализа. Если не предписано иначе, бикарбонат натрия для гемодиализа и вода соответствующей степени, образуют концентрат в следующих попорциях 6,5л/7,6л/11,0л; 1000 мл данного концентрата содержит: Бикарбонат натрия 100г Эквивалентен: Na + 1190 ммоль / л, HCO3 1190, моль / л; Вес - 650гр, ; Продукция сертифицирована в соответствии с европейскими стандартами. | шт | 5
|  | 3 | Диализатор низкопоточный | Капиллярные диализаторы для гемодиализа 10, 12, 15, 18, 20 (соответственно эффективной площадью поверхности мембраны, кв.м.: 1,0/1,2/ 1,5/1,8/ 2,0); Толщина стенок /внутренний диаметр, мм, 40/ 200; Материал мембраны - низкопоточный полисульфон; Материал корпуса - поликарбонат; Герметик - полиуретан; Метод стерилизации: гамма. Данные по клиренсам in vitro получены при потоке крови200мл/мин, потоке диализата500мл/мин и потоке ультрафильтрата 0мл/мин: Low Flux 10: Объем заполнения крови, 58мл ;Коэффициент ультрафильтрации (мл/ч/мм.рт.ст) 6,8; Клиренс мочевины 176мл/мин; Клиренс креатинина 157мл/мин; Клиренс фосфатов 126мл/мин; Клиренс вит В12 68мл/мин; Low Flux 12: Объем заполнения крови 68мл; Коэффициент ультрафильтрации (мл/ч/мм.рт.ст) 7,9; Клиренс мочевины 183мл/мин; Клиренс креатинина 166мл/мин; Клиренс фосфатов 139мл/мин; Клиренс вит В12 77мл/мин; Low Flux 15: Объем заполнения крови 90мл; Коэффициент ультрафильтрации (мл/ч/мм.рт.ст) 9,8; Клиренс мочевины 189мл/мин; Клиренс креатинина 173мл/мин; Клиренс фосфатов 146мл/мин; Клиренс вит В12 83мл/мин; Low Flux 18: Объем заполнения крови110мл; Коэффициент ультрафильтрации (мл/ч/мм.рт.ст) 12,3; Клиренс мочевины 192мл/мин; Клиренс креатинина 180мл/мин; Клиренс фосфатов 157мл/мин; Клиренс вит В12 100мл/мин; Low Flux 20: Объем заполнения крови 121мл; Коэффициент ультрафильтрации (мл/ч/мм.рт.ст) 13,7; Клиренс мочевины 194мл/мин; Клиренс креатинина 183мл/мин; Клиренс фосфатов 164мл/мин; Клиренс вит В12 110мл/мин. Продукция сертифицирована в соответствии с стандартами. Класс защиты: 2б; Срок годности: 3 года; Хранить в сухом чистом помещении при t 0- +30°С. Размеры по заявке заказчика | шт | 30
11 | Лот №11 набор для проведения иммуногематологического анализа по гелевой технологии для анализатора Saxo Bio-Rad | 1 | Карты для определения групп крови АВ0 и резус фактора Rh0 D (прямой и непрямой метод,) для иммуногематологического анализатора Saxo Bio-Rad | Diaclon ABO/D +Reverse Grouping. Определение группы крови (аво) перекрестным методом (двойной реакцией) с помощью id-карт, содержащих моноклональные антитела и стандартных эритроцитов. СОСТАВ И ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ: ID-Карта ˝ДиаКлон ABO/D + Перекрестная реакция для пациентов˝ содержит моноклональные анти-A [клеточная линия A5], анти-B [клеточная линия G½] и анти-D [клеточные линии LHM 59 / 20 (LDM3)+ 175-2] в гелевом матриксе. Микропробирка ctl является отрицательным контролем. Две микропробирки с ˝нейтральным˝ гелем для определения группы крови обратным методом с A1 и B стандартными эритроцитами. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ. Реагенты предназначены только для профессиональной диагностики «in vitro» групп крови человека. Реагенты могут использоваться в учреждениях службы крови, клинических лабораториях ЛПУ УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ. Дата истечения срока годности и условия хранения указаны на этикетках каждого набора. Хранить реагенты при температуре +180- +250 C. Не хранить возле источников тепла, систем кондиционирования. «Не применять после истечения срока годности» | упак | 3
|  | 2 | Стандартные эритроциты для скрининга антител 3*10 мл (кат. № 004310V) для иммуногематологического анализатора Saxo Bio-Rad | Стандартные панели эритроцитов для скрининга антител: реагенты стандартных эритроцитов для гелевой технологии ID-System. Для скрининга антител: 45184 ID-DiaCell I-II-III. СОСТАВ И ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ. Все реагенты тест-клеток имеют человеческое происхождение, находятся в среде с буферизированной суспензией 0,8% (± 0,1%). Консерванты: антибактериалные средства триметоприм и сульфаметоксазол. Для скрининга антитела отдельных доноров, группа крови О: ID-DiaCell I-II-III R1wR1+ R2R2 +rr для IAT и NaCl –теста. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ. Реагенты предназначены только для профессиональной диагностики «in vitro» групп крови человека. Реагенты могут использоваться в учреждениях службы крови, клинических лабораториях ЛПУ. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ. Дата истечения срока годности и условия хранения указаны на этикетках каждого флакона. Хранить реагенты при температуре +20- +80 C. Не хранить возле источников тепла, систем кондиционирования. «Не применять после истечения срока годности» | упак | 7
|  | 3 | Карты для идентификации антител: Liss/Coombs (кат. № 004016V) для иммуногематологического анализатора Saxo Bio-Rad | Liss/Coombs, для постановки прямого и непрямого антиглобулинового теста. ID-карты “LISS/Coombs” с 6 микропробирками содержащими полиспецифический АГР (кроличий анти-IgG, моноклональный анти-С3d, клон no C139-9), суспензированный в геле. Хранить при комнатной температуре (18-25оС). Консервант: <0,1% NaN3. Реагенты предназначены только для профессиональной диагностики «in vitro» групп крови человека. Реагенты могут использоваться в учреждениях службы крови, клинических лабораториях ЛПУ. Дата истечения срока годности и условия хранения указаны на этикетках каждого набора. Хранить реагенты при комнатной температуре (18-25оС). Не хранить возле источников тепла, систем кондиционирования «Не применять после истечения срока годности» | упак | 1
12 | Лот №12 расходный материал для проведения операций на открытом сердце | 1 | Канюли артериальные армированные | Артериальные канюли со скошенным прямым тонокостенным наконечником и коническим цельнолитым, устойчивым к перегибам армированным корпусом. Маркер направления наконечника. Синий колпачок. Длина 30,5 см, коннектор 3/8 (0,95 см ) с люер – портом. И без люер порта, Диаметр 20, 22 и 24 Fr. размеры по заявке заказчика. | шт | 250
|  | 2 | Канюля для перфузии коронарных артерий с угловым наконечником | Высокопоточная канюля для перфузии коронарных артерии с пластиковой ручкой, стальным стержнем и наконечником, жестким, неизменяемым, под углом 45 и 90 градусов типа корзинка , длина 19,1 см. Размеры 4,0 мм (12 Fr). | шт | 60
|  | 3 | Одноступенчатая венозная канюля, прямая с коннектором 3/8 | Армированная одноступенчатая высокопоточная венозная канюля 18 Fr (6,0 мм), 20 Fr (6,7 мм), 22 Fr (7,3 мм), 24 Fr (8,0 мм), 26Fr (8,7 мм), 28Fr (9,3 мм, 30 Fr (10,0 мм), 32 Fr (10,6 мм), 34 Fr (11,3 мм), 36 Fr (12,0 мм). Цельнолитой устойчивый к перегибам, армированный корпус из ПВХ заканчивается прямым наконечником с множественными отверстиями. Маркеры глубины введения. Длина 38,1 см для коннектора 3/8 ( 0,95см). размеры по заявке заказчика | шт | 60
|  | 4 | Канюля артериальная детская тонкостеннная армированная | Педиатрическая канюля, скошенный тонкостенный наконечник, с удлиненным цельнолитым устойчтвым к перегибам корпусом и армированными стенками. Длина канюли 22,9 см, коннектор 1/4 с люер портом. Интродьюсер с антирефлюксным замком. | шт | 60
|  | 5 | Канюли артериальные армированные тонкостенные универсальные | Канюли артериальные с тонкостенным наконечником, удлиненным цельнолитым, устойчивым к перегибам корпусом и армированными стенками. Снабжены отметками глубины введения. Длина 30,5 см., красный гемостатический колпачок. Комплектуется рентгенконтрастным кольцом для регулировки глубины введения и интродьюсером с дилатирующим наконечником. Коннектор может с люер портом и без него. Размеры по заявке заказчика | шт | 60
|  | 6 | Канюля педиатрическая для антеградной кардиоплегии | Канюля педиатрическая для антеградной кардиоплегии , голубой наконечник, фланец.18 GA, 4 Fr. | шт | 60
|  | 7 | Одноступенчатая детская венозная канюля, прямая | Армированная одноступенчатая высокопоточная венозная канюля, 12Fr (4,0 мм), 14 Fr (4,7 мм), 16 Fr (5,3 мм). Цельнолитой устойчивый к перегибам, армированный корпус из ПВХ заканчивается прямым наконечником с множественными отверстиями. Маркеры глубины введения, коннектор 1/4 (0,64см). | шт | 30
13 | Лот №13 реагенты для автоматической промывки для анализатора ABL800 | 1 | раствор промывочный 600,0 мл | Объем 600 мл. Применяется для автоматической промывки измерительной системы нализаторов ABL800. Для диагностики in vitro. Содержит неорганические соли, буфер, антикоагулянт, консервант и поверхностно-активные вещества.. | флак | 130
14 | лот № 14 абсорбент, поглотитель углекислого газа | 1 | абсорбент, поглотитель углекислого газа | Адсорбент высококачественный поглотитель углекислого газа в закрытом реверсивном контуре дыхательного аппарата. Гранулы для поглощения углекислого газа Литолайм (ведро емкостью 21 л). Литолайм - является абсорбентом CO2 премиум-класса, который включает в свой состав литиевый катализатор для ускорения абсорбции CO2. Как и другие рецептуры премиум-класса, данный литиевый катализатор не вступает в реакцию со стандартными ингаляционными анестетиками и, следовательно, устраняет на 97% возможность образования моноксида углерода или соединения А. цветовой индикатор Литолайма существенно и необратимо меняет цвет. | ведро | 10
15 | лот №15 Бумага крепированная | 1 | Бумага крепированная 500х500 мм в коробке 500 листов. | Бумага крепированная повышенной прочности (суперкрепированная) предназначена для упаковывания изделий, комплектов инструментов, белья, стерилизуемых паровым или газовым (с применение оксида этилена или формальдегида) методами. Представляет собой специальную водоотталкивающую бумагу, изготовленную из экологически чистой отбеленной древесной массы (целлюлоза) – 80 % с добавлением синтетических волокон – 20%. Отличается от бумаги крепированной стандартного состава (целлюлоза -95%, синтетические волокна – 5%) повышенной эластичностью, мягкостью, а также прочностью при сминании. Для проведения цветового кодирования, бумага должна быть доступна в трех цветах - белая, зеленая, синяя. Плотность не менее 60 г/м2. Размер – 500х500 мм. Коробка 500 листов.Срок сохранения стерильности – 4 недели. Срок годности – 5 лет. Потенциальный постащик должен предоставить образец для проведения экспертного заключения и документ подтверждающий технические характеристики и качество запрашиваемого товара. | упаковка | 5
16 | лот №16 Оберточный материал из полипропилена для паровой, газовой и плазменной стерилизации голубой | 1 | Оберточный материал для паровой, газовой и плазменной стерилизации голубой (75х75 см, 47 г/см) | ProWrap SMX 75х75 см, 47 г/см) Высококачественный оберточный материал из 100% полипропилена для паровой, газовой и плазменной стерилизации Структуру материала составляет 5-тислойный полипропилен РР различной плотности. Может применяться для паровой, газовой и плазменной стерилизации. | лист | 400
17 | лот №17 Перчатки специализированные |  | Перчатки специализированные латексные | Специализированные, латексные, хирургические, стерильные, неопудренные перчатки, анатомической формы. Для операций, требующих повышенной тактильной чувствительности, на 20% тоньше стандартных хирургических перчаток. ( для нейрохирургии, офтальмологии, кардиохирургии и сосудистой хирургии, акушерство и гинекология, пластическая хирургия). Материал : натуральный каучуковый латекс; Цвет - светло-коричневый. Манжета - прямая, уплотненная без валика, с клейкой полосой, для надежной фиксации на рукаве халата. Наружная поверхность: микротекстурированная, хлорированная. Внутренняя поверхность: хлорированная.Толщина (одинарная) - Палец - 0,170 мм; Ладонь- 0,160 мм; Манжета- 0,175мм. Минимальная длина перчатки: (мм) - 285 Относительное удлинение при разрыве (%) - 870. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА: - хорошая устойчивость к разрывам - низкий уровень аллергенности - снижение нежелательного эффекта отражения - высочайшая тактильная чувствительность и комфорт. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ И СТАНДАРТЫ БЕЗОПАСНОСТИ:- испытывается на утечку воды; соответствует европейскому стандарту. Содержание белка: - Очень низкий уровень; Пирогенные свойства - не содержит пирогенов согласно стандарту ISO ; Первичное раздражение кожи - не считается первичным раздражителем . Сенсибилизация кожи: соответствует стандарту ISO Проникновение вируса: Выдерживает испытание согласно стандарту. Медицинское изделие:класс IIa, Средство индивидуальной защиты :категория III; Соответствие европейским стандартам медицинские изделия. Соответствие техническим характеристикам подтвердить документально Товар согласовать с заказчиком | пара | 5300
18 | лот №18 Перчатки неопреновые гипоаллергенные |  | Перчатки неопреновые гипоаллергенные | Специализированные, неопреновые, хирургические перчатки, стерильные, неопудренные, гипоаллергенные, анатомической формы; для хирургических операций повышенного риска инфицирования (в т.ч. продолжительных), Высокая устойчивость к механическим повреждениям и химическим веществам, а так же для работы с электроинструментами. Обеспечивает эффективный барьер против крови и патогенов, улучшенный захват инструментов. Рекомендуется использовать как нутреннюю перчатку при операциях в двойных перчатках, с индикацией проколов. Материал - неопрен. Цвет - зеленый. Манжета - без валика, с клейкой полосой. Наружная поверхность микротекстурированная, хлорированная и обработанная силиконом. Внутренняя поверхность с полиуретановым покрытием, обработанная силиконом. Толщина (одинарная) - Палец -0,185 мм; Ладонь - 0,175; Манжета - 0,160. Минимальная длина перчатки: (мм) 305 Относительное удлинение при разрыве (%) - 940. Минимальная длина - 305 мм. Одинарная толщина (в области пальцев) мм, ладонь - 0,175 мм, Относительное удлинение при разрыве (%) - 940. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА: - превосходный захват; - Не содержит белков натурального латекса и химических катализаторов; - Хорошая химическая стойкость; - высокая устойчивость к разрыву. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ И СТАНДАРТЫ ЕЗОПАСНОСТИ: микроотверстия: - испытывается на утечку воды; соответствует европейскому стандарту, Содержание белка: - не применяется: не содержит натурального каучукового латекса; Пирогенные свойства: - не содержит пирогенов согласно стандарту ISO ,Первичное раздражение кожи: - не считается первичным раздражителем , Сенсибилизация кожи: соответствует стандарту ISO ; Проникновение вируса: Выдерживает испытание согласно стандартау; Проницаемость для цитостатиков: испытываются по программе ACPP при динамических условиях, - Предоставляются значения времени до прорыва согласно стандарту, -Предоставляются значения времени до прорыва согласно стандарту, Медицинское изделие: класс IIa, Средство индивидуальной защиты :категория III; Соответствие европейским стандартам медицинские изделия. Соответствие техническим характеристикам подтвердить документально Товар согласовать с заказчиком | пара | 150
19 | Лот № 19 система для закрытого дренирования ран стерильная с принадлежностями | 1 | дренажи силиконовые плоские с дренирующими каналами, размерами 7,10 мм | Изготовлены из силикона, В дренирующей части имеют 4 протяженных канала, обеспечивающие больший контакт поверхности по сравнению с обычным дренажом. Вставка из ПВХ в центре служит для усиления прочности и предотвращения спадания дренажа. Дренажи выпускаются в двух формах – круглые и плоские (7 и 10 мм), с троакарами и без троакаров. Это позволяет подобрать оптимальное решение для дренирования.дренирующие каналы по всей длине или на 3/4 длины, размерами 7,10 мм с адаптером, с троакаром и без. размеры по заявке заказчика | шт | 5
|  | 2. | дренажи силиконовые круглые с диаметром (Fr) 10,15,19,24 | Изготовлены из силикона, В дренирующей части имеют 4 протяженных канала, беспечивающие больший контакт поверхности по сравнению с обычным дренажом. Вставка из ПВХ в центре служит для усиления прочности и предотвращения спадания дренажа.Наличие рентгенконтрастной вставки голубого цвета.Дренажи выпускаются в двух формах – круглые (10, 15, 19 и 24 FR) и плоские (7 и 10 мм), с троакарами и без троакаров. Это позволяет подобрать оптимальное решение для дренирования. Троакар. В силиконовых дренажах диаметр дренажа идентичен диаметру троакара, что обеспечивает атравматичность и легкость проведения. Сгибаемая игла троакара позволяет при необходимости изменять угол наклона иглы для более легкой установки в труднодоступных местах. Размеры по заявке заказчика | шт | 10