## Лист1
техническая спецификация
приложение 8
№ лота | Наименование | Ед.изм | Кол-во
1 | Термографическая пленка, размер 35*43 см, в комплекте с цифровым термографическим принтером для печати радиологических изображений | компл | 1
| Термографическая пленка, размер 35*43 см, предназначена для получения сухих твердых копий диагностических изображений на термографическом принтере и должна применяться в общей радиологии и при специальных исследованиях, требующих высокого разрешения и контрастности: Данная пленка должна быть не чувствительна к дневному свету, вследствие чего загрузка термографического принтера производится в обычных условиях отделения, как простого офисного принтера; Плёнка должна содержать голубую полиэстеровую подложку, которая значительно улучшает восприятие мелких деталей изображения и снижает утомляемость глаз; Пленка должна быть выполнена на 168-микронной PET подложке, должна быть покрыта солями серебра и иметь защитный слой; Углы пленки должны быть скругленными и позволять использовать ее как привычную рентгеновскую; Плёнка должна содержать серебро-несущий слой не чувствительный к свету, но реагировать на высокие температуры, обеспечивая низкий уровень вуали, высокую оптическую плотность и контрастность диагностического изображения, одновременно с превосходной стабильностью; Плёнка должна содержать защитный слой, который придает пленке устойчивость к царапинам, воздействию влаги и другим неблагоприятным внешним воздействиям; Плёнка должна иметь высокую контрастность, обеспечиваемая Dmax> 3.0; Максимальная оптическая плотность плёнки:>3.0; Упаковка плёнки должна быть полностью утилизируемая; Упаковка и хранение плёнки (соответствие): 100 листов в коробке Срок хранения: 18 месяцев после даты выпуска Температура хранения: 5-25 °C при относительной влажности воздуха 30-60%; При загрузке пленки не допускается ее сгибание, деформация; Сроки архивирования должны соответствовать требованиям ANSI IT 9.11 и IT 9.19; Минимальный срок сохранения изображения 20 лет; Плёнка предназначена для использования в медицинских принтерах черно-белого изображения | уп | 120
| Цифровой термографический принтер для печати радиологических изображений. Настольный медицинский принтер с технологией прямой термопечати (соответствие): - Два лотка и два формата плёнки в одновременном доступе - Разрешающая способность печати – 320 dpi. - Сетевые интерфейсы: Ethernet 10/100. - Сетевые протоколы: TCP/IP, HTTP. - Внутренняя память (жёсткий диск) – не менее 18 Гб. Стандартное оснащение: емкость жесткого диска не менее 18 Гбайт, оперативная память не менее (ОЗУ) 512 Мб, внешнее запоминающее устройство - флэш-карта формата CF не менее 64 Mб. Термопринтер должен читать следующие форматы плёнки: 20.3 х 25.4 см, 25.4 х 30.5 см, 28 х 35 см, 35 х 43 см. Производительность принтера: пленка формата 8” x 10” (20.3 х 25.4 см) – не менее 140 листов в час; пленка формата 14” x 17” (35 х 43 см) – не менее 75 листов в час. Геометрическое разрешение: 11” x 14” – 3348 х 4358 пикселей, диагностическая область 3300 х 4256 пикс. 14” x 17” – 4358 х 5232 пикселей, диагностическая область 4256 х 5174 пикс. Русскоязычный интерфейс пользователя. Параметры электропитания: 220 V (50 - 60 Hz). | шт | 2