## Лист1
Приложение№10
Техническая спецификация
№ лота | Наименование медицинских изделий | № регистр удостоверения, торговое наименование, фирма, производитель | техническая характеристика | Ед. изм. | кол-во
лот №1 | Икемді катетер жүйесі |  | 1.Біріктірілген клапаны бар катетерді жеткізу жүйесі электродты ГАЖ сәулесінің аймағына жеткізеді. Техникалық сипаттамалары: модификация моделінің басқарылатын өткізгіш катетерінің параметрлері. Материал: амидтері бар қарапайым полиэфирлердің блок-сополимерлері. Ұзындығы: 30см, 40см, 45см, 43см. катетердің ішкі диаметрі: 1,9 мм (5.7 Француз) (минималды) катетердің сыртқы диаметрі: 2.8 мм (8.4 Француз) (максимум). 2.Өткізгіш катетер диляторы: Материал: полиэтилен Сыртқы диаметрі: 1,85 мм (5,6 Француз) (максималды) рентген белгісінің болуы. 3.Сым өткізгіш: Материал: Тот баспайтын болат ұзындығы: 120 см диаметрі: 0,9 мм 4.Клапан ішкі диаметрі: 3 мм (9 Француз) (максималды) 5.Өткізгіш катетерді кесуге арналған пышақ (слиттер). 6.Ине өлшемі 1.2 мм.7.шприц 12 мл.Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша мөлшері. Өнім беруші Тапсырыс берушіге жеткізген күнге медициналық бұйымдардың жарамдылық мерзімі:қаптамада көрсетілген жарамдылық мерзімінің кемінде елу пайызын (жарамдылық мерзімі екі жылдан кем болған кезде); қаптамада көрсетілген жарамдылық мерзімінен кемінде он екі айды (жарамдылық мерзімі екі жыл және одан көп болған кезде) құрайды. | дана | 3
лот №2 | Абляциялық катетерді қосуға арналған кабель |  | Абляциялық катетерді Ampere генераторына қосуға арналған кабель, ұзындығы 150, 210 см. Түсі қара, қызыл. Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша мөлшері. Өнім беруші Тапсырыс берушіге жеткізген күнге медициналық бұйымдардың жарамдылық мерзімі:қаптамада көрсетілген жарамдылық мерзімінің кемінде елу пайызын (жарамдылық мерзімі екі жылдан кем болған кезде); қаптамада көрсетілген жарамдылық мерзімінен кемінде он екі айды (жарамдылық мерзімі екі жыл және одан көп болған кезде) құрайды. | шт | 1
лот №3 | Педиатриялық оксигенатор |  | Оксигенатор мембранасының түрі-микрокеуекті полипропиленнен жасалған қуыс талшық, газдың максималды қатынасы:қан-2: 1, жылу алмастырғыш-ПЭТ, оксигенатор мембранасының бетінің ауданы - 0.67м2, статикалық толтыру көлемі - 48 мл, Ұсынылатын қан ағымы - 0.1 - 2.0 л/мин, судың максималды қысымы - 206 кПа, максималды есептік қысым қан - 100 кПа. Резервуардың көлемі - 1200 мл, максималды кардиотомиялық өнімділік-2.0 л/мин, минималды жұмыс деңгейі-20 мл, кардиотомдық сүзгі - кеуекті (30 мкм), веноздық кіріс портының сүзгісі-64 мкм, максимум есептелген қысым - +20/-100 мм сын.бағ.ст., оң/теріс қысымды сақтандырғыш клапан- < 5 мм сын. бағ. оң қысым үшін></5>60 мм сын.бағ. теріс қысым үшін. Қаптамада 4 дана бар. Өнім беруші Тапсырыс берушіге жеткізген күнге медициналық бұйымдардың жарамдылық мерзімі:қаптамада көрсетілген жарамдылық мерзімінің кемінде елу пайызын (жарамдылық мерзімі екі жылдан кем болған кезде); қаптамада көрсетілген жарамдылық мерзімінен кемінде он екі айды (жарамдылық мерзімі екі жыл және одан көп болған кезде)құрайды; | жиынтық | 5
лот №4 | Педиатриялық оксигенаторға арналған магистральдар жиынтығы |  | Жинақ: артериялық сүзгі: сүзгі тесіктерінің мөлшері 30 мкм-ден аспайды артериялық сүзгіні толтыру көлемі 40 мл-ден аспайды ұсынылатын қан ағымы 3,2 л-ге дейін.: 1) толтыру инесі, қысқышы, ПВХ бар ұзындығы 100 см толтыру сызығы - 70 ұзындығы 180 см ПВХ ¼ х 3/32 сызығы, ұштарында тығындары бар. – 6 дана 3/8 x 3/32 дюймдік веноздық магистраль, веноздық / кардиотомдық резервуардан силикон кірістіруге дейінгі Магистраль ұзындығы 170 см-ден аспайды сорғы сегменттері 1 дана - 1/4 дюйм қалыңдығы 1/16 дюйм 140 см силикон кірістірулері бар 60 см,бір - біріне ¼ - ¼ коннекторларымен қосылған 4) сорғы сегменті 70 сорғы желісі әрқайсысы 60 см болатын 1/4 дюймдік екі силикон кірістірулеріне қосылған Y коннекторымен қараңыз. Кірістірулердің соңында люер порттары бар тікелей қосқыштар бар. 5) 1/8 – 1/8 дюймдік рециркуляция сызығы, ұзындығы 80 см, бір жақты клапаны және мембраналық пресс изоляторы бар қысымды өлшеу сызығы 6) 1/8 x 1/32 80 см төгу сызығы 7) артериялық сүзгі магистралі 50 мкм, конекторлары мен сызықтары ¼ - ¼ жалпы ұзындығы 62 см-ден аспайды 10) өтпелі нәресте – ұзындығы 10 см ¼ x 1/16 сызығы – адаптері 3/16-1/4 11) негізгі сорғы сегменті ¼ x 1/16 жалпы ұзындығы 155 см сорғымен 55 см кірістіру және ¼ - ¼ - 2 дана коннекторлар 13) ұзындығы 150 см газ сүзгісі бар ¼ х 1/16 газ желісі 14) түзу ¼ коннектор – адаптер - 3/16 " өнім берушінің Тапсырыс берушіге жеткізу күніне медициналық бұйымдардың жарамдылық мерзімі:қаптамада көрсетілген жарамдылық мерзімінің кемінде елу пайызын (жарамдылық мерзімі екі жылдан кем болған кезде); қаптамада көрсетілген жарамдылық мерзімінен кемінде он екі айды (жарамдылық мерзімі екі жыл және одан көп болған кезде)құрайды; | дана | 20
лот №5 | ЛПС-селективті полимерлі гемосорбент түйіршіктері бар қанды экстракорпоральды тазартуға арналған құрылғы. |  | Қанды экстракорпоральды тазартуға арналған құрылғыда ЛПС-селективті полимерлі гемосорбент түйіршіктері бар.. Құрылғы липополисахаридтердің селективті адсорбциясы, цитокиндердің, миоглобиннің және жасушалық ыдырау өнімдерінің селективті емес адсорбциясы арқылы қанды экстракорпоральды тазартуға арналған. Өнім бір реттік пайдалануға арналған. Өнім беруші Тапсырыс берушіге жеткізген күнге медициналық бұйымдардың жарамдылық мерзімі:қаптамада көрсетілген жарамдылық мерзімінің кемінде елу пайызын (жарамдылық мерзімі екі жылдан кем болған кезде)құрайды; қаптамада көрсетілген жарамдылық мерзімінен кемінде он екі ай (жарамдылық мерзімі екі жыл және одан көп); | дана | 1
лот №6 | Тік ұшты артериялық канюля 8-24Fr. |  | Бұл педиатриялық және ересек канюлялардың ұштары қиғаш және конус тәрізді. денелер. 8-24 Fr әртүрлі өлшемдері бар. Жалпы ұзындығы 8 дюйм (20,3 см) желдетілетін 3/8 дюймдік (0,95 см) қосқыш Жеткізуші Тапсырыс берушіге жеткізген күні медициналық бұйымдардың жарамдылық мерзімі:қаптамада көрсетілген жарамдылық мерзімінің кемінде елу пайызы (жарамдылық мерзімі екі жылдан аз); қаптамада көрсетілген жарамдылық мерзімінен кемінде он екі ай (жарамдылық мерзімі кезінде екі жыл немесе одан да көп). Өндіруші мәртебесі бар әлеуетті өнім берушінің не өндірушінің ресми өкілі жеткізгенін растайтын құжаттың болуы. | дана | 500
лот №7 | Жұқа қабырғалы артериялық канюля 18-24Fr. |  | Жіңішке қабырғалы ұшы бар артериялық канюлялар, ұзартылған тұтас құйылған иілуге төзімді корпус және күшейтілген қабырғалар. Кіріспе тереңдігінің белгілерімен жабдықталған. Ұзындығы 30,5 см, қызыл гемостатикалық қақпақ. Кіріспе тереңдігін реттеуге арналған рентгендік контрастты сақинамен және кеңейткіш ұшы бар интродьюсермен жабдықталған. 3/8 (0,95 см) Коннектор люер портымен және онсыз болуы мүмкін № 10 дана қаптамада. Өлшемдері: 18 Fr (6.0 мм), 20 Fr (6.7 м), 22 Fr (7.3 мм), 24 FR (8.0 мм). Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша өлшемдер. өнім беруші Тапсырыс берушіге жеткізген күнге медициналық бұйымдардың жарамдылық мерзімі:қаптамада көрсетілген жарамдылық мерзімінің кемінде елу пайызын (жарамдылық мерзімі екі жылдан кем болған кезде); қаптамада көрсетілген жарамдылық мерзімінен кемінде он екі айды (жарамдылық мерзімі екі жыл және одан көп болған кезде) құрайды. | жиынтық | 40
лот №8 | Қолқа тамырының антеградтық канюлялары, өлшемі 4Fr |  | Антеградтық канюля қолқа тамырының мөлдір корпусқа жалғанған радиопакалық ұшы бар. Берілген канюляны пайдалану кезінде қол жетімді қосымша функцияларға мыналар жатады: қолқа тамырындағы қысымды бақылау, сол жақ жүректің дренажы. Барлық канюлялар Болат инемен жабдықталған. Өлшемдері: 4Fr. Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша өлшемдер. Қаптамада 20 дана бар. Өнім беруші Тапсырыс берушіге жеткізген күнге медициналық бұйымдардың жарамдылық мерзімі:қаптамада көрсетілген жарамдылық мерзімінің кемінде елу пайызын (жарамдылық мерзімі екі жылдан кем болған кезде)құрайды; қаптамада көрсетілген жарамдылық мерзімінен кемінде он екі ай (жарамдылық мерзімі екі жыл және одан көп); | жиынтық | 3
лот №9 | Y-тәрізді рециркуляциялық адаптер |  | Кардиоплегияға арналған Y-адаптері. Адаптерде бір түтікте люер-ана қосқышы бар. Бұл жиынтықтар бір немесе бірнеше тамырлардың қолқа тамырына бір мезгілде перфузия жасауға мүмкіндік береді. Қатты Y-адаптері оңай сәйкестендіру үшін түрлі-түсті белгілері бар қысқыштары бар екі түтікпен және люер-папа коннекторларымен аяқталады. Өнім беруші Тапсырыс берушіге жеткізген күнге медициналық бұйымдардың жарамдылық мерзімі:қаптамада көрсетілген жарамдылық мерзімінің кемінде елу пайызын (жарамдылық мерзімі екі жылдан кем болған кезде)құрайды; қаптамада көрсетілген жарамдылық мерзімінен кемінде он екі ай (жарамдылық мерзімі екі жыл және одан көп); | дана | 170
лот №10 | Коронарлық артериялардың аузына арналған канюля, силикон (үздіксіз беру үшін) |  | Канюля коронарлық артериялардың аузында кардиоплегиялық ерітінді жүргізуге арналған. Оның зәйтүн тәрізді жұмсақ ұшы бар силикон корпусы бар. Канюля люерге "мама" типті портпен жабдықталған. Канюляның ұзындығы 25,4 см.өлшемдері: 15 Fr (5,0 мм) зәйтүн; 17 Fr (5,7 мм) зәйтүн. Қаптама-10 дана. Өнім беруші Тапсырыс берушіге жеткізген күнге медициналық бұйымдардың жарамдылық мерзімі:қаптамада көрсетілген жарамдылық мерзімінің кемінде елу пайызын (жарамдылық мерзімі екі жылдан кем болған кезде); қаптамада көрсетілген жарамдылық мерзімінен кемінде он екі айды (жарамдылық мерзімі екі жыл және одан көп болған кезде)құрайды; | жиынтық | 1
лот №11 | Жоғары ағынды сағалық канюля 90° C жұмсақ силикон ұшы бар коронарлық артериялар |  | Пластикалық тұтқасы бар жоғары ағынды коронарлық артерия перфузиялық канюля, болат өзегі қатты, өзгермейтін ұшы, 90 градус бұрышы және жұмсақ силикон ұшы. Ұзындығы 19,1 см.өлшемдері Fr: 10 (3,3 м). Қаптамада 10 дана. Өнім беруші Тапсырыс берушіге жеткізген күнге медициналық бұйымдардың жарамдылық мерзімі:қаптамада көрсетілген жарамдылық мерзімінің кемінде елу пайызын (жарамдылық мерзімі екі жылдан кем болған кезде); қаптамада көрсетілген жарамдылық мерзімінен кемінде он екі айды (жарамдылық мерзімі екі жыл және одан көп болған кезде)құрайды; | жиынтық | 1
лот №12 | Жұмсақ силикон ұшы бар 45° C жоғары ағынды коронарлық артерия аузы канюлясы |  | Пластикалық тұтқасы бар жоғары ағынды коронарлық артерия перфузиялық канюля, болат өзегі қатты, өзгермейтін ұшы, 45 градус бұрышы және жұмсақ силикон ұшы. Ұзындығы 19,1 см.өлшемдері Fr: 10 (3,3 м). Қаптамада 10 дана. Өнім беруші Тапсырыс берушіге жеткізген күнге медициналық бұйымдардың жарамдылық мерзімі:қаптамада көрсетілген жарамдылық мерзімінің кемінде елу пайызын (жарамдылық мерзімі екі жылдан кем болған кезде); қаптамада көрсетілген жарамдылық мерзімінен кемінде он екі айды (жарамдылық мерзімі екі жыл және одан көп болған кезде)құрайды; | жиынтық | 1
лот №13 | Магистральдармен толықтырылған ересектерге арналған мембраналық қуыс талшықты оксигенатор |  | Кіріктірілген жылу алмастырғыш пен ауа сүзгісі бар микрокеуекті қуыс талшықты мембранасы бар оксигенатор. Оксигенатордың биоүйлесімді жабыны бар (PC фосфорилхолин). Қаптау тромбоциттердің қапталған беттерге адгезиясын азайту арқылы өнімнің қанмен үйлесімділігін жақсартады. Белсендірілген сіңіру қанын секвестрлеу және өңдеу науқастың қабыну реакциясын азайтады және тиімділікті арттырады. Оттегімен қамтамасыз ету модуліне енгізілген ауаны шығару / қайта өңдеу желісі оттегінің жоғарғы жағында жиналған кездейсоқ ауа көпіршіктерін кетіруді қамтамасыз етеді, бұл ауа эмболиясының қаупін азайтады. Қан ағымы: кем дегенде 2,0-8,0 л/мин қан ағымының минималды жылдамдығы (максимумға 2 сағатқа дейін) - 0,5 л/мин .аралас қан ағымы 7,5 л/мин.Толтырудың динамикалық көлемі: 445 мл. толтырудың статистикалық көлемі ("оттектендіретін модуль + жылу алмастырғыш" орташа мәні): кемінде 219 мл. қанның қалдық көлемі ("оттектендіретін модуль + жылу алмастырғыш" орташа мәні): 127 мл. Мембрана бөлімі: материал түрі: микрокеуекті полипропилен. Бетінің ауданы: 1,74 м2 астам. Корпус материалының түрі-Поликарбонат. Жылу алмастырғыш бөлімі: 4 л/мин кезінде жылу алмастырғыштың өнімділік факторы-0.7 Кар. Корпус материалының түрі-Полиуретан. Бетінің ауданы-0,4 м2. Веноздық резервуар: веноздық резервуардың максималды көлемі-4500 мл, максималды жұмыс көлемі-4000 мл, ең аз жұмыс көлемі – 150 мл, веноздық сүзгі материалы: экран түріндегі Полиэфир, кеуек мөлшері 41 μм, Биоүйлесімді жабын: Фосфорилхолин (Phisio). Көбікке қарсы дене: полиуретанды губка. Көбікке қарсы зат: силикон негізіндегі көбікке қарсы агент. Сүзу құралдары: 41 μм полиэфирлі сыртқы экран +120 μм ішкі полиэфирлі тор. Кардиотомды резервуар бөлімі: көбікке қарсы дене: полиуретанды губка. Көбікке қарсы зат: силикон негізіндегі көбікке қарсы агент. Сүзу құралдары: 41 μм полиэфир экраны. Белсендірілген сору қанын секвестрлеу мүмкіндігі бар кіріктірілген кардиотомдық сүзгісі бар веноздық резервуар, содан кейін оны автотрансфузияға арналған жабдықтың көмегімен өңдеу. МАКС. сыйымдылығы (шамамен.) 4500 мл МАКС. жұмыс деңгейі (шамамен.) 4000 мл. - белсендірілмеген қан секциясы 2700 мл-белсендірілген қан секциясы 1300 мл МИН. Жұмыс деңгейі 150 мл макс. қан ағымының жылдамдығы-веноздық қан 8 л / мин-веноздық және белсендірілмеген сіңіру қаны 8 л / мин-белсендірілмеген қан секциясының әрбір порты арқылы сіңіру 0,75 л / мин - белсендірілген қан секциясы арқылы сіңіру 4 л/ мин - аралас қан ағымы 8 л / мин қан ағымының минималды жылдамдығы 2 л / мин қан ағымының минималды жылдамдығы (ұзақтығы максимум 2 сағат) 0,5 л/мин сүзу бөлімі Веноздық және белсендірілмеген сору қаны - көбікке қарсы дене полиуретанды губка - көбікке қарсы зат силикон негізіндегі көбік Кетіргіш с - сүзу құралдары 41 μм сыртқы полиэфир экраны + 120 μм ішкі полиэфир желісі Кардиотомия кезінде белсендірілген сору қаны - көбікке қарсы дене полиуретанды губка - көбікке қарсы зат силикон негізіндегі көбік Кетіргіш С - сүзу құралдары 41 μm полиэфир экраны КОРПУС - түрі Материал поликарбонат порт конфигурациясы веноздық және белсендірілмеген қан сору бөлімі - Веноздық кіріс 1/2 " - 360° айналу-қан үлгілерін алу 1 люэр коннекторын қамтитын-дәрілік препараттарды енгізу өнім беруші Тапсырыс берушіге жеткізген күнге медициналық бұйымдардың жарамдылық мерзімі:қаптамада көрсетілген жарамдылық мерзімінің кемінде елу пайызын (жарамдылық мерзімі екі жылдан кем болған кезде); көрсетілген жарамдылық мерзімінен кемінде он екі айды құрайды қаптамада (жарамдылық мерзімі екі жыл немесе одан да көп); | дана | 210
лот №14 | Ересектерге арналған біріктірілген артериялық сүзгісі бар оксигенатор |  | Оксигенатор-плазмаға төзімді талшықтары бар және интеграцияланған жылу алмастырғыш пен сүзгісі бар газ алмасуды жүргізуге арналған бір реттік микропоралы жыныс талшықты құрылғы. Оксигенатор қанмен жанасатын негізгі бетімен тромбоциттердің активтенуін және адгезиясын төмендететін және олардың қызметін сақтайтын қанықпайтын биоүйлесімді жабынмен жабылған беттерге қосылады. Газдың максималды қатынасы : қан-2: 1. Жылу алмастырғыш-Полиэтилентерефталат (ПЭТ). Оксигенатор мембранасының бетінің ауданы-2,5 м2. Толтырудың бастапқы көлемі (статикалық) - 260 мл.Ұсынылатын қан ағымы 1,0– 7,0 л/мин. судың максималды қысымы 206 кПа (1550 мм сын. бағ. ст.). Қанның максималды есептік қысымы - 100 кПа (750 мм сын.бағ.). ст.). Сүзу 25 мкм. -30 °C-тан 50 °C - қа дейінгі температурада сақтаңыз (-22 °F - 122 °F). Сақтау ылғалдылығы: конденсациясыз 30-50%. Өнім беруші Тапсырыс берушіге жеткізген күнге медициналық бұйымдардың жарамдылық мерзімі:қаптамада көрсетілген жарамдылық мерзімінің кемінде елу пайызын (жарамдылық мерзімі екі жылдан кем болған кезде)құрайды; қаптамада көрсетілген жарамдылық мерзімінен кемінде он екі ай (жарамдылық мерзімі екі жыл және одан көп); | дана | 130
лот №15 | Ересектерге арналған интеграцияланған артериялық сүзгісі бар оксигенаторға арналған магистральдар жиынтығы |  | Магистральдар жиынтығы белгілі бір диаметрлі ПВХ немесе силикон құбырлы желілерден тұрады, олардың ұштарында штепсельдері немесе коннекторлары бар: 1) толтыру инесі, қысқышы, ПВХ – 70 бар ұзындығы 100 см толтыру сызығы 2) пациенттің негізгі артерио - веналық сызығы ½ - 3/8 дюйм, қалыңдығы 3/32 дюйм, пластикалық адаптері бар,әр сегменттің ұзындығы (артериялық және веноздық) кем дегенде 200 см, ұштарында крсан және көк түсті штепсельдері бар, бөлек стерильді полиэтилен пакетте. 3) 3/8 x 3/32 дюймдік веноздық магистраль, веноздық/кардиотомдық резервуардан силикон кірістіруге дейінгі Магистраль ұзындығы, 170 см-ден аспайды 4) сорғы желісінің сорғы сегменттері 2 дана - 1/4 дюйм,қалыңдығы 1/16 дюйм, ұзындығы 100 см, 55 см силикон кірістірулері бар, бір - біріне ¼ - ¼ коннекторларымен қосылған 5) сорғы желісінің сорғы сегменті 1/4 дюймдік, 90 см бағыттаушы клапанмен, 55 см-ден аспайтын силикон кірістірулерімен, көк штепсельдермен 6) ұзындығы 175 см болатын 3/8 * 3/32 негізгі сорғы желісі, оның ішінде 1/2 х 3/32 силикон сорғы кірістіруі. Ұзындығы 55 см, екі 3/8x1/2 коннекторларымен өзара байланысты, ұштарында қызыл және көк штепсель бар 7) ¼ - ¼ бір y - адаптері ¼ - ¼ - ¼ дюймдік Магистраль. Ұзындығы, кардиоплегия желісіне қосылу үшін 100 см-ден аспайды 8) газ сүзгісі бар газ желісі, ¼ дюйм, ұзындығы 150 см-ден аспайды 9) қысымды өлшеу сызығы – 1/8-1/8 мембраналық пресс изоляторымен 20 см-ден аспайды 10) ұзындығы 170 см-ден аспайтын 3/8 дюймдік артериялық-веноздық цикл 11) сызық 1/4 дюймдік ососа - 3 дана , ПВХ, 180 см - ден аспайды 12) 6 коннекторлар мен түзу және Y-тәрізді адаптерлер жиынтығы стерильді, пластикалық қаптамаға оралған. Қаптамада 2 дана бар. Өнім беруші Тапсырыс берушіге жеткізген күнге медициналық бұйымдардың жарамдылық мерзімі:қаптамада көрсетілген жарамдылық мерзімінің кемінде елу пайызын (жарамдылық мерзімі екі жылдан кем болған кезде); қаптамада көрсетілген жарамдылық мерзімінен кемінде он екі айды (жарамдылық мерзімі екі жыл және одан көп болған кезде)құрайды; | жиынтық | 65
лот №16 | Артериялық сүзгісі бар ересектерге арналған оксигенатор |  | Оксигенатор: мембрана түрі: микрокеуекті полипропиленнен жасалған қуыс талшықтар . Мембрананың беткі ауданы: 2,5 м2 . Статикалық толтыру көлемі: 280 мл .Қанның қалдық көлемі: 149 мл Ұсынылған қан ағымының жылдамдығы: 1-ден 7 л / мин . Судың максималды бүйірлік қысымы: 206,8 кПа (30 фунт/шаршы дюйм) .Артериялық қанның шығу порты: 1,0 см (3/8 дюйм) .Веноздық қанның кіру порты: 1,0 см (3/8 дюйм) . Кіру порты: люэр портын қамтиды . Артериялық қан үлгісін алу порты: Люэр портын қамтиды . Қайта өңдеу порты: 0,6 см (1/4 дюйм) Газ беру порты: 0,6 см (1/4 дюйм) . Газ шығару порты: 1,0 см (3/8 дюйм), тегіс . Су порттары: 1,3 см (1/2 дюйм), тез ажырату мүмкіндігі бар . Өлшемі: Ересек Кардиотомды / веноздық резервуар: резервуардың көлемі: 4000 мл . Ұсынылған өнімділік (қан үшін): 1-7 л / мин . Максималды кардиотомиялық өнімділік: 6 л/мин Ең аз жұмыс көлемі: 200 мл . Кардиотомиялық сүзу: қалыңдығы 30 мкм кеуекті сүзгі . Веноздық қан қабылдау сүзгісі: 200 мкм . Резервуардың соңғы сүзгісі: 150 мкм . Өлшемі: Ересек . Оң / теріс қысымды төмендететін Клапан: 0 – 5 мм сын.бағ. оң қысым. 150 мм сын.бағ. төмен қысымнан артық. қаптамада 2 дана. Өнім беруші Тапсырыс берушіге жеткізген күнге медициналық бұйымдардың жарамдылық мерзімі:қаптамада көрсетілген жарамдылық мерзімінің кемінде елу пайызын (жарамдылық мерзімі екі жылдан кем болған кезде)құрайды; қаптамада көрсетілген жарамдылық мерзімінен кемінде он екі ай (жарамдылық мерзімі екі жыл және одан көп); | жиынтық | 100
лот №17 | Артериялық сүзгісі бар ересектерге арналған оксигенаторға арналған магистральдар жиынтығы |  | Магистральдар жиынтығы: артерия-веноздық сызық (3/8`-1/2`) - 1 дана; сол жақ қарыншаның дренаждық магистралі ¼ " ПВХ кірістірумен¼", - 1 дана; ПВХ кірістірумен ¼ ` дренаждық сору магистралі¼", - 2 дана; сорғыға арналған ПВХ кірістірілген артериялық сызық(3/8`-1/2`-3/8`) - 1 инемен Магистраль (1/4`) жүйесін жылдам толтыру-1 дана; 3 жүрісті кран арқылы артериялық сүзгіге қосылған қанды рециркуляциялауға және қысымды өлшеуге арналған магистральдар -1 дана; адаптерлер мен тістер жиынтығы 1/2х1/2-1 дана, 3/8х3/8-1 дана 1/2х3/8х3/8-1 дана ; сынама алу-` манифольд "жүйесімен және кері клапанмен сызық (1/8"). Қаптамада 2 дана бар. Өнім беруші Тапсырыс берушіге жеткізген күнге медициналық бұйымдардың жарамдылық мерзімі:қаптамада көрсетілген жарамдылық мерзімінің кемінде елу пайызын (жарамдылық мерзімі екі жылдан кем болған кезде); қаптамада көрсетілген жарамдылық мерзімінен кемінде он екі айды (жарамдылық мерзімі екі жыл және одан көп болған кезде)құрайды; | жиынтық | 100
лот №18 | Магистральдары бар ересектерге арналған жабық контур жинағы |  | Жабық контурға арналған магистральдық жүйе жүрек операциялары кезінде жүрек-өкпе айналымын жүргізуге арналған. Және қан бетінің ауамен минималды байланысын қамтамасыз етеді, осылайша коагуляция жүйесі мен эритроциттердің гемолизін белсендіру қаупін азайтады. Бұл диаметрі½, ¼ және 3/8 түрлі ұзындықтағы мөлдір ПВХ және силикон түтіктерінің жабық жүйесі, ПВХ қапшығы кемінде 2 литр, толтыру көлемі 40 мл центрифуга басы, пластикалық мөлдір адаптерлермен, қосқыштармен тізбектей және параллель қосылған ағын сенсоры. Ұзындығы кемінде 210 см хирургиялық үстелдің магистральдары, қысымды өлшеу сызықтары кемінде 2 дана. магистральдар жүйесі ішінен арнайы биопрокатпен өңделген; бұл жүйе оттегімен жабдықталған. Өнім беруші Тапсырыс берушіге жеткізген күнге медициналық бұйымдардың жарамдылық мерзімі:қаптамада көрсетілген жарамдылық мерзімінің кемінде елу пайызын (жарамдылық мерзімі екі жылдан кем болған кезде); қаптамада көрсетілген жарамдылық мерзімінен кемінде он екі айды (жарамдылық мерзімі екі жыл және одан көп болған кезде)құрайды; | дана | 100
лот №19 | AР40 центрифуга бастиегі бар магистральдар жиынтығы |  | Центрифуга басы бар магистральдар жиынтығы. Кардиохирургияда хирургиялық араласу кезінде ИҚ-ға арналған. Тізбектей немесе параллель қосылған ПВХ сызығынан тұрады ұштарында штепсельдермен немесе коннекторлармен белгілі бір диаметр. Магистральдарсыз толтыру көлемі-40 мл. Өнім беруші Тапсырыс берушіге жеткізген күнге медициналық бұйымдардың жарамдылық мерзімі:қаптамада көрсетілген жарамдылық мерзімінің кемінде елу пайызын (жарамдылық мерзімі екі жылдан кем болған кезде); қаптамада көрсетілген жарамдылық мерзімінен кемінде он екі айды (жарамдылық мерзімі екі жыл және одан да көп)құрайды; | дана | 20
лот №20 | Кеңейткіштері бар феморальды веноздық канюляларды орнатуға арналған жинақ |  | 1 дана. - тостаған: науа 28х25х5см.науа төртбұрышты, көк түсті. Медициналық дәрежедегі полипропиленнен жасалған. Жалпы ұзындығы 315 мм, ені 260 мм, биіктігі 50 мм. 1 дана – диагностикалық өткізгіш 180х0,035. Диагностикалық өткізгіш-тефлонмен қапталған өткізгіш, ұзындығы 180 см, сыртқы диаметрі-0,035 ". J типті дистальды ұшы-қисық, икемді, дистальды икемді бөлігі-30 мм.тефлонмен қапталған тот баспайтын болаттан жасалған өткізгіш. Проксимальды дәнекерлеу өзек, таспа және катушкалар бастапқы материал тегіс сериялық күмбез. Дистальды дәнекерленген қосылыс: штанганың, таспаның және катушканың бастапқы материалының тегіс сериялы күмбезге дәнекерленген қосылысы. J түзету: кернеу күші дистальды ұшына іргелес катушкаға түскенде, J кем дегенде 150 градусқа дейін ашылуы керек.1 дана-тұтқасы жоқ №11 Скальпель. Хирургиялық процедураларға арналған тот баспайтын болаттан жасалған пышақтар, тұтқасы жоқ, пышақ көміртекті болаттан жасалған және швед баспайтын ыстыққа төзімді болаттан жасалған. 1 дана-10fr ыдыстарға арналған Турникет. Дилатор кардиологияда, радиологияда және урологияда қолданылады және артерияларды, тамырларды және несепағарларды кеңейту үшін тері астындағы катетерді орнатпас бұрын қолданылады. Диагностикалық және интервенциялық катетеризация үшін стандартты вазодилататор ретінде жасалған. Дилер қол жетімді тегіс ауысумен бірге енгізу өнімділігін жақсартады және кеме жарақатын азайтуға арналған. Қатты төзімділік пен ұшы бар Экструзия өткізгіш арқылы тамаша бақылауды қамтамасыз етеді. Дилер ұзындығы 21 ± 1 см болатын 10 FR полипропиленнен жасалған. дилердің бөліну шкаласы 15 см-ге дейін және контрастты заттар мен басқа ерітінділерді енгізуге мүмкіндік беретін Luer құлып хабымен жабдықталған. Хабта FR өлшемі көрсетілген. 1 дана 14fr кеме Турникеті. Дилатор кардиологияда, радиологияда және урологияда қолданылады және артерияларды, тамырларды және несепағарларды кеңейту үшін тері астындағы катетерді орнатпас бұрын қолданылады. Диагностикалық және интервенциялық катетеризация үшін стандартты вазодилататор ретінде жасалған. Дилер қол жетімді тегіс ауысумен бірге енгізу өнімділігін жақсартады және кеме жарақатын азайтуға арналған. Қатты төзімділік пен ұшы бар Экструзия өткізгіш арқылы тамаша бақылауды қамтамасыз етеді. Дилер ұзындығы 21 ± 1 см болатын 14 FR полипропиленнен жасалған. Дилердің бөліну шкаласы 15 см-ге дейін және контрастты заттар мен басқа ерітінділерді енгізуге мүмкіндік беретін Luer құлып хабымен жабдықталған. Хабта FR өлшемі көрсетілген. 1 дана-18fr ыдыстарға арналған Турникет. Дилатор кардиологияда, радиологияда және урологияда қолданылады және артерияларды, тамырларды және несепағарларды кеңейту үшін тері астындағы катетерді орнатпас бұрын қолданылады. Диагностикалық және интервенциялық катетеризация үшін стандартты вазодилататор ретінде жасалған. Дилер қол жетімді тегіс ауысумен бірге енгізу өнімділігін жақсартады және кеме жарақатын азайтуға арналған. Қатты төзімділік пен ұшы бар Экструзия өткізгіш арқылы тамаша бақылауды қамтамасыз етеді. Дилер ұзындығы 21 ± 1 см болатын 18 FR полипропиленнен жасалған. дилердің бөліну шкаласы 15 см-ге дейін және контрастты заттар мен басқа ерітінділерді енгізуге мүмкіндік беретін Luer құлып хабымен жабдықталған. Хабта FR өлшемі көрсетілген. 1 дана. - бір реттік ине: 18 га 7см.ине өткізгішті орналастыру үшін тамырларға қол жеткізу үшін қолданылады. Ине тот баспайтын болаттан жасалған және құлып ABS пластиктен жасалған қосылыс. 18G ине, ұзындығы 70 мм. 1 дана Шприц 10 мл Луер. Көлемі 10 мл Луер шприці бір реттік, медициналық дәрежедегі полипропиленнен жасалған. Шприц цилиндрден, поршеньден, поршеньден, ине жеңінен тұрады. Жеткілікті мөлдір цилиндр шприцтегі көлемді өлшеуді және ауа көпіршіктерін анықтауды жеңілдетеді. Шприцтің цилиндрде 10 мл-ге дейін градуирленген шкаласы бар, шкаланы оқу оңай.Зарарсыздандыру әдісі: этилен оксиді. Өнім беруші Тапсырыс берушіге жеткізген күнге медициналық бұйымдардың жарамдылық мерзімі:қаптамада көрсетілген жарамдылық мерзімінің кемінде елу пайызын (жарамдылық мерзімі екі жылдан кем болған кезде)құрайды; қаптамада көрсетілген жарамдылық мерзімінен кемінде он екі ай (жарамдылық мерзімі екі жыл және одан көп); | дана | 10
лот №21 | Белсендірілген ұю уақытын анықтау картриджі, 2 арна |  | Тест картридждер қандағы гепарин мөлшері жоғары болған кезде белсендірілген қан ұю уақытын есептеуге арналған. катридж-ортасында кран жалаулары орнатылған және арнайы каолин реагентімен толтырылған Қос пластик мөлдір цилиндрлер. қаптамада ИҚ, трансплантация, қан тамырлары хирургиясы жағдайында қолдануға арналған HR-ACT қандағы гепариннің жоғары дозаларын анықтауға арналған 50 картридж бар . картридждер сыртында жылу датчигі бар жылу оқшаулағыш қаптамаға оралған. Тест температураны тексеруге арналған картридждер АСТ, HR ACT және LR ACT (50 Қос сынақ / қаптама)жоғары гепаринмен белсендірілген ұю уақыты (IR, ангиопластика, ангиография, тамырлы хирургия). Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша өлшемдер. Өнім беруші Тапсырыс берушіге жеткізген күнге медициналық бұйымдардың жарамдылық мерзімі:қаптамада көрсетілген жарамдылық мерзімінің кемінде елу пайызын (жарамдылық мерзімі екі жылдан кем болған кезде); қаптамада көрсетілген жарамдылық мерзімінен кемінде он екі айды (жарамдылық мерзімі екі жыл және одан көп болған кезде)құрайды; | дана | 35
лот №22 | Сол жақ қарыншаның дренаждық катетері: 10 Fr - 20 FR; (силикон) |  | Сол жақ қарыншалық дренаждар сол жақ қарыншаны тікелей және жанама дренаждау үшін қолданылады және тесілген ұшы бар. Силикон немесе ПВХ корпусы бар, түзу, қисық немесе икемді корпусы бар, кірістіру тереңдігі белгілері бар модельдердің кең таңдауы. Тікелей корпусы бар модельдер оңай орнату және енгізу үшін икемді немесе қатты интродюсермен бірге келеді. Барлық сол жақ қарыншалық катетерлер диаметрі 1/4 дюйм (0,64 см) желдетілетін немесе желдетілмейтін қосқышпен аяқталады. Өлшемдері: 10Fr-20Fr. Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша мөлшері. Қаптамада 20 дана бар. Өнім беруші Тапсырыс берушіге жеткізген күнге медициналық бұйымдардың жарамдылық мерзімі:қаптамада көрсетілген жарамдылық мерзімінің кемінде елу пайызын (жарамдылық мерзімі екі жылдан кем болған кезде); қаптамада көрсетілген жарамдылық мерзімінен кемінде он екі айды (жарамдылық мерзімі екі жыл және одан көп болған кезде)құрайды; | жиынтық | 10
лот №23 | Қан жинауға және өңдеуге арналған жинақ |  | Қан өңдеу жинағы мыналардан тұрады: 1. Жуу жинағы ( центрифуга ыдысы-түтігі бар сыйымдылығы 135 мл, сақтау пакеті-сыйымдылығы 1000 мл, қалдық пакеті-сыйымдылығы 10 л), 2. Аспирация / антикоагуляция сызығы, 3. 20, 40, 120 мкм сүзгісі бар 4 литрлік қатты кардиотомиялық резервуар . Қан өңдеу жинақтары бекітілген медициналық құрылғылармен және жабдықтармен бірге аутогемотрансфузия кезінде пайдалануға арналған . Өнім беруші Тапсырыс берушіге жеткізген күнге медициналық бұйымдардың жарамдылық мерзімі:қаптамада көрсетілген жарамдылық мерзімінің кемінде елу пайызын (жарамдылық мерзімі екі жылдан кем болған кезде); қаптамада көрсетілген жарамдылық мерзімінен кемінде он екі айды (жарамдылық мерзімі екі жыл және одан көп болған кезде) құрайды; | дана | 10
лот №24 | Артериялық канюля,балалар, өлшемі: 10 Fr, 12 Fr, 14 Fr,16fr № 5 дана |  | Канюлялардың конустық канюля корпусына бекітілген жұқа қабырғалы түзу немесе қисық ұшы бар. Канюлялар қиғаш ұшымен, ұзартылған, тұтас құйылған, күшейтілген қабырғалары бар иілуге төзімді корпусымен сипатталады. Бұл дизайн минималды қысым айырмашылығымен жоғары ағын жылдамдығын қамтамасыз етеді. Ұштың орналасу маркері кануланың оңтайлы орналасуын қамтамасыз етеді. Құрамы: стерильді пластик. Сақтау шарттары: температура -20-дан 60 °C-қа дейін. Атмосфералық қысым: 500-ден 1050 гПа-ға дейін. Стерильді қаптама зақымдалған кезде қолдануға болмайды. Жарамдылық мерзімі: 3 жыл, стерильді қаптаманы ашпай, жарамдылық мерзімі өткеннен кейін қолдануға болмайды. бір рет қолдану, өлшемдері: 6Fr (2,0 мм), 8Fr (2,7 мм), 10Fr (3,3 мм), 12Fr (4.0 мм), 14Fr (4,7 мм), 16Fr (5,3 мм). Қаптамада 5 дана бар.Өнім беруші Тапсырыс берушіге жеткізген күнге медициналық бұйымдардың жарамдылық мерзімі:қаптамада көрсетілген жарамдылық мерзімінің кемінде елу пайызын (жарамдылық мерзімі екі жылдан кем болған кезде); қаптамада көрсетілген жарамдылық мерзімінен кемінде он екі айды (жарамдылық мерзімі екі жыл және одан көп болған кезде)құрайды; | жиынтық | 12
лот №25 | Педиатриялық оксигенатор магистральдармен жиынтықта |  | Оттегі модуліне кіріктірілген жылу алмастырғышы бар микрокеуекті қуыс талшықты мембранасы бар Оксигенатор. Оның фосфорилхолин жабыны бар. Фосфорилхолинмен қапталған бұйымдар қапталған қан магистралі қажет болған кезде қолданылады. Жабу фосфорилхолин тромбоциттердің қапталған беттерге адгезиясын азайту арқылы өнімнің қанмен үйлесімділігін жақсартады. Өнім бір реттік, улы емес, пирогенді емес, стрель және жеке қаптамада келеді. Этилен оксидімен зарарсыздандырылған.Оксигенатор: толтыру көлемі статикалық-87 мл. мембрананың ауданы 0.61 ш. м. Максималды қан ағымы 2500 мл/мин. максималды қан ағымындағы қысым градиенті-159 мм сын. бағ.мт. Жылу алмастырғыштың ауданы 0.06 ш. м. жылу алмастырғыштың максималды қан ағымындағы тиімділігі-61%. Қатты резервуар: сыйымдылығы-1500 мл. ең төменгі жұмыс деңгейі-30 мл. кардиотомдық сүзгі тесіктерінің мөлшері-33 мкм. Веноздық сүзгі тесіктерінің мөлшері 51 мкм құрайды. Қауіпсіздік клапаны- +5/-80 мм сын.бағ.оксигенатор қосылыстары: веноздық кіріс - 1/4". Артериялық шығу-1/4". Резервуар қосылыстары: 3/8" – 1/4"веноздық кіріс. Шығу-1/4". Сүзгі порттары: сорғыштардың кірісі - 3 x 1/4" + 2 x 3/16". Кіру тік-1/4". Қосымша порт - 4 X LL. Сүзгісіз Порт – LL. Қамту: Фосфорилхолин. Артериялық сүзгі: толтыру көлемі статикалық-28 МЛ. максималды қан ағымы-2500 мл/мин. сүзгі тесіктерінің мөлшері-40 мкм. Қосылыстар: 1/4"Кіріс. 1/4"шығу. 2 x LL қалпына келтіру сызықтары. Жабын-Фосфорилхолин. Өнім беруші Тапсырыс берушіге жеткізген күнге медициналық бұйымдардың жарамдылық мерзімі:қаптамада көрсетілген жарамдылық мерзімінің кемінде елу пайызын (жарамдылық мерзімі екі жылдан кем болған кезде)құрайды; қаптамада көрсетілген жарамдылық мерзімінен кемінде он екі ай (жарамдылық мерзімі екі жыл және одан көп); | дана | 20
лот №26 | қосымша вена-Кава сүзгісі |  | Тұрақты немесе уақытша имплантациялауға арналған тот баспайтын болаттан жасалған қосымша сүзгі (алып тастау уақыты шектеусіз), конустық, екі деңгейлі. Алты қысқа аяқтың жоғарғы (құлыптау) деңгейі, белсенді бекітуге арналған ілмек тәрізді дистальды ұштары және үш ұзын аяқтың төменгі (орталықтандыру) деңгейі, олардың екеуі тамырларға арналған атравматикалық ұштары бар, ал үшіншісінде феморальды және поплитальды қол жетімділікпен имплантация кезінде сүзгіні итеруге мүмкіндік беретін ілмек бар. Магнитті емес, шартты түрде 3 Теслаға дейінгі МРТ-мен үйлесімді. Аяқтарды адгезиясыз біріктіру, сыну қаупін азайтады. Сүзгінің биіктігі-55 мм, салмағы-1 грамнан аз, аяқтарының диаметрі 0,3 мм.диаметрі 32 мм-ге дейін Вена кавасына жарамды. Жинаққа рентгендік контраст белгісі бар 7F катетер-интродьюсер, катетерді жеткізетін Кеңейткіш, 17g пункциялық ине және J-тәрізді өткізгіш кіреді .035”, 9F, 150/180cm. Өнім беруші Тапсырыс берушіге жеткізген күнге медициналық бұйымдардың жарамдылық мерзімі:қаптамада көрсетілген жарамдылық мерзімінің кемінде елу пайызын (жарамдылық мерзімі екі жылдан кем болған кезде)құрайды; қаптамада көрсетілген жарамдылық мерзімінен кемінде он екі ай (жарамдылық мерзімі екі жыл немесе одан да көп). | дана | 3
лот №27 | Баллонды коронарлық катетер |  | Коронарлық өлшемдегі баллонды Катетер 1.5, 1.75, 2.0, 2.5, 2.75, 3.0, 3.5, 4.0 мм, ұзындығы 9, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 30. Nylon 11/12 катетер материалы. RX катетерінің дизайны (Rapid Exchange). Non-compliant шар. Проксимальды шафттың гидрофильді жабыны. Маркерлер саны 2. Дистальды шафттың өлшемі 2.7. Проксимальды шафттың өлшемі 2.3. Катетер ұшының профилі 0.018". Өлшемі кемінде 5F (0.056") гайд катетермен үйлесімділік. Өткізгіштермен үйлесімділік 0.014". Тиімді ұзындығы 135 см. номиналды қысым 14 atm. Жыртылу қысымы 22 atm. Өнім беруші Тапсырыс берушіге жеткізген күнге медициналық бұйымдардың жарамдылық мерзімі:қаптамада көрсетілген жарамдылық мерзімінің кемінде елу пайызын (жарамдылық мерзімі екі жылдан кем болған кезде); қаптамада көрсетілген жарамдылық мерзімінен кемінде он екі айды (жарамдылық мерзімі екі жыл және одан көп болған кезде) құрайды. | дана | 100
лот №28 | Аорта клапанының транскатетерлік жүйесі оны жеткізуге және орнатуға арналған жиынтықпен |  | Ауыр симптомды аорталық стенозы бар науқастарда аорталық қақпақшаны транскатетерлік имплантациялауға арналған, Егер ИҚ және/немесе ауыр ілеспе патология жағдайында операция жасауға қарсы көрсетілімдер болса. Транскатетерлі жүрек клапаны (биопротез) баллонмен кеңейтілетін хром-кобальт қорытпасынан жасалған рентгендік контрастты стенттен, биологиялық материалдан жасалған үш жармалы клапаннан және диаметрі 23 мм полиэтилентерефталат (ПЭТ) матадан тұрады.биопротез профилі (биіктігі) 14.3 мм-ден аспайды немесе 17.2 мм-ден аспайды. бұқа перикардының қақпақшалары. Қалыңдығы мен икемділігі бойынша биопротез қақпақтарының сәйкестігі этанол мен полисорбатты қолдана отырып, глутаральдегидтегі клапан тінін термиялық өңдеу. Жеткізу және орнату жинағының техникалық сипаттамалары. 14fr кіріспе., гидрофильді жабыны бар, атравматикалық, гемостатикалық клапандары бар және үш жақты кранмен ыңғайлы бүйірлік порт. Бөлек тиеу түтігі клапан корпусының уақытша ашылуын қамтамасыз етеді, бұл орнатылған клапанның біркелкі өтуіне мүмкіндік береді. Қабық бір сәтке кеңейеді, бұл жеткізу жүйесіне орнатылған қолқа клапанын кедергісіз жүргізуге мүмкіндік береді. Қолданылатын Ұзындығы 30 см. кеңейткіштен дистальды ұшқа тегіс ауысу. Ішкі клапанның алдын ала вальвулопластикасына арналған баллонды Катетер, екі люменді, өлшемдері (мм): 14х40мм; 16х40мм; 18х40мм; 20х40мм; 23х40мм; 25х40мм; 28х40мм; 30х40мм. физикалық ерітіндімен толтыру көлемі (мл): 8мл; 10мл; 13мл; 16мл; 23мл; 25мл; 34мл; 42мл. (Пайдалану қажет болған жағдайда беріледі) 6 ATM (608 kPa) үзіліс қысымы. Жеткізу жүйесі-жарақатқа төзімді, ұшы жұқа, жұмсақ, рентгендік контрастты белгілері бар. Қолданылатын жеткізу жүйесі-130 см. жеткізу жүйесінің диаметрі 9Fr. Шар катетері 0.035 " өткізгішпен үйлесімді. Жіңішке жұмсақ атравматикалық ұшы бар транскатетерлік жүрек клапанын жеткізу жүйесі және клапанды дәл және тығыз қысу үшін қос тығынды (дистальды және проксимальды) жүйе. Рентгендік контрастты белгілердің болуы, биопротезді өрістетуге арналған баллонмен (жыртылу қысымы 6 ATM (608 kPa) өлшемдері: (мм): 20.0х30 мм; 21.5х30 мм; 23.0х30 мм; 24.5х30 мм; 26.0х30 мм; 27.5х30 мм; 29х30 мм; физикалық ерітіндімен толтыру көлемі (мл): 12мл;15мл; 18мл; 20мл; 23мл;28мл; 32мл; 36мл; 40мл. жоғары икемділік пен навигацияның қарапайымдылығы үшін айналмалы тұтқамен бірге келеді. Жеткізу жүйесінің ұзындығы-120 см. транскатетерлік жеткізу жүйесі 0.035 " өткізгішпен үйлесімді. Клапанды жүктеуге арналған құрылғы. Цилиндр калибраторлары мен Сығылған биопротезі бар жеткізуші құрылғының цилиндріне биопротезді орнатуға арналған қысқыш. Өнім беруші Тапсырыс берушіге жеткізген күнге медициналық бұйымдардың жарамдылық мерзімі:қаптамада көрсетілген жарамдылық мерзімінің кемінде елу пайызын (жарамдылық мерзімі екі жылдан кем болған кезде); қаптамада көрсетілген жарамдылық мерзімінен кемінде он екі айды (жарамдылық мерзімі екі жыл және одан көп болған кезде) құрайды. | дана | 5
лот №29 | Транскатетерлік қондырғы үшін қолқа клапаны |  | Нитинолдан жасалған жақтау көп деңгейлі өздігінен ашылатын дизайнға ие және радиопакалық қасиеттерге ие. Биопротез клапан жапқыштары мен шошқа перикардының шеттерін трикуспидті конфигурацияға тігу арқылы қалыптасады. Биопротез Альфа-аминоолеин қышқылымен өңделеді, олеин қышқылынан алынған қосылыс. Альфа-аминолеин қышқылымен өңдеу-минералдануға қарсы, өлшемі 23 мм—18 - 20 мм; өлшемі 26 мм - 20-23 мм; өлшемі 29 мм. - 23-26 мм; өлшемі 34 мм-26-30 ММ. Катетерді жеткізу жүйесі пайдаланушыға дәл және бақыланатын орналастыруды орындауға мүмкіндік беретін біріктірілген тұтқасы бар катетерден тұрады. Тұтқа катетердің проксимальды ұшында орналасқан және биопротезді жүктеу, орналастыру, бүктеу және жылжыту үшін қолданылады. Тұтқа жүйені тұрақтандыру үшін қолданылатын сұр алдыңғы ұстағышпен жабдықталған. Орналастыру тұтқасын бұру биопротездің дәл орналасуын қамтамасыз етеді. Қажет болса, орналастыру тұтқасын биопротезді ішінара немесе толығымен орау үшін қарама-қарсы бағытта бұруға болады, катетер кіріктірілген тиеу ваннасын және үш жуу ыдысы бар ауыстырылатын науаны қамтиды, кіріктірілген тиеу ваннасы айнамен жабдықталған.Катетер диаметрі 0,889 мм (0,035 дюйм) өткізгішпен үйлесімді. Клапанды сығымдау және тиеу құрылғысы, радикалды қысуға арналған ЧАК оны СКД-ға тиеуді жеңілдету үшін оңтайлы диаметр үшін. CSN келесі элементтерден тұрады: бағыттаушы түтік; катетердің ұшы; Кіріс конусы; артқы тақта; Шығыс конусы; капсуланың бағыттаушы түтігі. Жабдық:1 дана / қаптама. Өнім беруші Тапсырыс берушіге жеткізген күнге медициналық бұйымдардың жарамдылық мерзімі:қаптамада көрсетілген жарамдылық мерзімінің кемінде елу пайызын (жарамдылық мерзімі екі жылдан кем болған кезде); қаптамада көрсетілген жарамдылық мерзімінен кемінде он екі айды (жарамдылық мерзімі екі жыл және одан көп болған кезде) құрайды. | дана | 5
лот №30 | өткізгіш |  | Өткізгіш жүрек камераларында диагностикалық және интервенциялық процедураларды, соның ішінде аорта қақпақшасын транскатетерлік имплантациялауды (TIAC) жүргізу кезінде катетерлерді енгізуге және орналастыруға арналған. Өткізгіш-диаметрі 0,89 мм (0,035 дюйм) тефлонмен қапталған тот баспайтын болаттан жасалған өткізгіш. Өткізгіштің ұзындығы 260 см, оның ұзындығы 20 см икемді ұшы бар.өткізгіш диаметрі 30 мм қисық ұшымен жабдықталған. жинақтау – 5 дана/қаптама. Өнім беруші Тапсырыс берушіге жеткізген күнге медициналық бұйымдардың жарамдылық мерзімі:қаптамада көрсетілген жарамдылық мерзімінің кемінде елу пайызын (жарамдылық мерзімі екі жылдан кем болған кезде); қаптамада көрсетілген жарамдылық мерзімінен кемінде он екі айды (жарамдылық мерзімі екі жыл және одан көп болған кезде) құрайды. | орам | 1
лот №31 | интродьюсер |  | Көлемі гидрофильді жабыны бар интродьюсер (Fr) 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 және ұзындығы (см) 28, 64. Жүйе 2 компоненттен тұрады: диаметрі 0,89 мм (0,035 дюйм) бағыттаушы өткізгішпен үйлесімді дилататор және кіріспе. Кіріспе гемостатикалық клапаны бар қатты тығыздағыш корпусына бекітілген гидрофильді спиральмен күшейтілген катетерден тұрады. Үш жақты клапаны бар бүйірлік порт ұзартқышы тығыздағыш корпусына тұрақты түрде бекітіледі. Интродьюсердің дистальды ұшында радиоконтрастикалық таңбалау жолағы орналасқан. Сондай-ақ, құрылғыда оны пациентке бекіту үшін тігіс ілмегі және катетердің тығыздағыш корпусына жалғанған жерінде бұралуын болдырмау үшін түсіру ілінісі бар.Өнім беруші Тапсырыс берушіге жеткізген күнге медициналық бұйымдардың жарамдылық мерзімі:қаптамада көрсетілген жарамдылық мерзімінің кемінде елу пайызын (жарамдылық мерзімі екі жылдан кем болған кезде); қаптамада көрсетілген жарамдылық мерзімінен кемінде он екі айды (жарамдылық мерзімі екі жыл және одан көп болған кезде) құрайды. | дана | 5
лот №32 | Тері астындағы транслюминальды вальвулопластикаға арналған катетер |  | Баллонды катетердің дизайнынан тұратын вальвулопластикаға арналған балон катетері . Жоғары қысымды Катетер тұрақты стеноз үшін арнайы көрсетілген және жоғары қысымды кеңейту кезінде тұрақтылық пен жыртылудың болмауы үшін тығыз материалдан жасалған. Диаметрі 2.0-ден 40.0 мм-ге дейінгі 50-ден астам әртүрлі конфигурациялар мен өлшемдер бар.платинадан жасалған рентгендік контрастты маркер цилиндрдің сенімді орналасуын және процедура кезінде керемет визуализацияны қамтамасыз етеді. Өнім беруші Тапсырыс берушіге жеткізген күнге медициналық бұйымдардың жарамдылық мерзімі:қаптамада көрсетілген жарамдылық мерзімінің кемінде елу пайызын (жарамдылық мерзімі екі жылдан кем болған кезде); қаптамада көрсетілген жарамдылық мерзімінен кемінде он екі айды (жарамдылық мерзімі екі жыл және одан көп болған кезде) құрайды. | дана | 5
лот №33 | Кардиоплегиялық магистральдар жиынтығы |  | Кардиоплегияға арналған 1-ден 4-ке дейінгі қанайналым магистральдарының жиынтығы жүрек-өкпе айналымын қажет ететін хирургиялық араласуларда қолдануға арналған. Магистральдарды Фосфорилхолинмен жабу. Қанға арналған магистральдар (ПВХ/силикон): диаметрі 1/4 см, қалыңдығы 1/16 см.Кардиоплегиялық ерітіндіге арналған магистральдар (ПВХ): диаметрі 1/8 см, қалыңдығы 1,16 см. температура датчигі үшін қол жетімділіктің болуы; максималды толтыру сыйымдылығы 30 мл; максимум содан кейін 2 500 мл./мин. жиынтықты пайдалану аралығы 6 сағат. Этилен оксидімен зарарсыздандырылған. Бір рет қолдану. Өнім беруші Тапсырыс берушіге жеткізген күнге медициналық бұйымдардың жарамдылық мерзімі:қаптамада көрсетілген жарамдылық мерзімінің кемінде елу пайызын (жарамдылық мерзімі екі жылдан кем болған кезде); қаптамада көрсетілген жарамдылық мерзімінен кемінде он екі айды (жарамдылық мерзімі екі жыл және одан көп болған кезде)құрайды; | дана | 100