## Лист1
Приложение№ 1
техническая спецификация медицинских изделий на 2020 год
№ лота | наименование лота | № п/п | Наименование расходного материала | № регистр удостоверения, торговое наименование, фирма, страна производитель | техническая характеристика | ед.изм | Кол-во закупа
1 | Лот№1 | 1 | оксигенатор мембранный с магистралями для взрослых |  | Кровоток: 2,0-6,0 л/мин;Минимальная скорость потока крови (на макс. время до 2 часов) - 0,5 л/мин. Комбинированный поток крови 6 л/мин Динамический объем заполнения: 402 мл, Статистический объем заполнения (среднее значение «оксигенирующий модуль + теплообменник»): 184 мл, Остаточный объем крови (среднее значение «оксигенирующий модуль + теплообменник»): 121 мл, Секция Мембраны: Тип материала: Микропористый полипропилен, Площадь поверхности: 1,4 м2, Тип материала корпуса – Поликарбонат. Секция теплообменника: Тип материала корпуса – Полиуретан Площадь поверхности – 0,4 м2 Венозный резервуар: Максимальный объем венозного резервуара – 4500 мл, Максимальный рабочий объем – 4000 мл, Минимальный рабочий объем – 150 мл, Материал венозного фильтра: Полиэфир экранного типа, размер пор 41 μм, Биосовместимое покрытие: Фосфорилхолин . Противопенное тело: Полиуретановая губка. Противопенное вещество: Противопенное средство на основе силикона. Средства фильтрации: 41 μмполиэстерный внешний экран +120 μм внутренняя полиэстерная сетка. Секция кардиотомного резервуара: Противопенное тело: Полиуретановая губка. Противопенное вещество: Противопенное средство на основе силикона. Средства фильтрации: 41 μмполиэстерный экран. жесткий венозный резервуар со встроенным кардиотомным фильтром и возможностью секвестрации активированной крови всасывания с последующей ее обработкой при помощи оборудования для аутотрансфузии. имеет покрытие PC фосфорилхолин. Изделия с покрытием Фосфорилхолин используются, когда требуется магистраль крови с покрытием. Покрытие Фосфорилхолин улучшает совместимость изделия с кровью посредством уменьшения адгезии тромбоцитов к поверхностям с покрытием. Секвестрация и обработка активированной крови всасывания уменьшает воспалительную реакцию пациента и повышает эффективность покрытия Фосфорилхолин. максимальная вместимость (прибл.) 4500 мл. Максимальный рабочий уровень (прибл.) 4000 мл - секция неактивированной крови 2700 мл. - секция активированной крови 1300 мл минимальный рабочий уровень 150 мл. Минимальная скорость потока крови 2 л/мин. Минимальная скорость потока крови (продолжительность макс. 2 часа) 0,5 л/мин. Секции фракции Венозная и неактивированная кровь всасывания. - Противопенное тело Полиуретановая губка. - Противопенное вещество Пеногаситель С на основе силикона. - Средства фильтрации 41 μм внешний полиэфирный экран + 120 μм внутренняя полиэфирная сеть Активированная кровь всасывания при кардиотомии. - Противопенное тело Полиуретановая губка - Противопенное вещество Пеногаситель С на основе силикона - Средства фильтрации 41 μм полиэфирный экран. КОРПУС - Тип материала Поликарбонат. КОНФИГУРАЦИЯ ПОРТОВ Секция для венозной и неактивированной крови всасывания. - Венозный вход 1/2” — вращение на 360° - Отбор образцов крови 1 охватывающий люэровский коннектор - Ввод лекарственных препаратов 2 охватывающих люэровских коннектора +вспомогательных - Входы всасывания 2 x 1/4” фильтруемый - Быстрое заполнение 1 x 1/4” фильтруемый - Порты для лекарственных препаратов 4 фильтруемых охватывающих люэровских коннектора Секция активированной крови при кардиотомии. - Входы всасывания 3 фильтруемых входа 1/4–3/8” - Быстрое заполнение 1 x 1/4” фильтруемый - Порты для лекарственных препаратов 2 фильтруемых охватывающих люэровских коннектора - Дренаж грудной клетки 1 x 3/8” фильтруемый Без фильтрации - Порт для аутотрансфузии 1 горизонтальный 1/4” - Вентиляция / вакуум 1 горизонтальный 1/4” - Вспом./аварийный кардиотом. рез. 1 вертикальный 3/8” - Выход крови Вертикальный 3/8” - Вход крови оксигенатора 3/8" - Выход крови оксигенатора 3/8" - Вход газа 1/4" - Выход газа 1/4" - Люэровский порт для капнографии на выходе газа Охватывающий люэровский коннектор - Кардиоплегия Охватывающий коннектор с клапаном - Отбор проб артериальной крови Охватывающий люэровский коннектор - Температура артериальной крови Байонетный фитинг, совместимый с YSI - Вход-выход воды 2 охватываемых соединения БИОСОВМЕСТИМОЕ ПОКРЫТИЕ Фосфорилхлорин ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ Адаптер охватываемого замка на 1/4” . Размеры по заявке Заказчика. срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); | штука | 250
2 | Лот№2 | 1 | Канюля артериальная |  | Канюли артериальные с тонкостенным наконечником, удлиненным, цельнолитым, устойчивым к перегибам корпусом и армированными стенками. Эта конструкция позволяет достичь более высокой скорости потока при минимальной разнице давления. Снабжены отметками глубины введения. Комплектуется ретгенокотрастным шовным кольцом для регулировки глубины введения и интродюссером с дилатирующим наконечником. Коннектор 3/8 (0,95 см) может быть с люер портом и без него. Длина 30,5 см*. Размеры: 18 Fr (6.0 мм), 20 Fr (6.7 мм), 22 Fr (7.3 мм), 24 Fr (8.0 мм). Размеры по заявке Заказчика. срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); | штука | 60
3 | Лот№3 | 1 | Набор турникетов для ЭКМО |  | Длина турникетов 15,2 см. Комплект: 4 турникета, 1 проводник. Размеры по заявке Заказчика. срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); | штука | 20
4 | Лот№4 | 1 | Набор турникетов для клапаной операции |  | Наборы турникетов Длина 12,7 см. Комплект: 2 турникета, 2 тесьмы, 2 пластиковых проводника. Размеры по заявке Заказчика. срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); | штука | 50
5 | Лот№5 | 1 | Набор турникетов для АКШ |  | Длина турникетов 17,8 см. Комплект: 2 красных, 2 голубых, 2 прозрачных, 2 большого наружного диаметра (прозрачных), 1 проводник. Размеры по заявке Заказчика. срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); | штука | 40
6 | Лот№6 | 1 | Кардиоплегические канюли для корня аорты с дренажной линией |  | Канюли имеют рентгеноконтрастный наконечник, соединенный с прозрачным корпусом, с отдельной дренажной линией. Дополнительные возможности при использовании данной канюли должны включать: мониторинг давления в корне аорты, дренирование левых отделов сердца. Все канюли должны быть снабжены стальной иглой-интродюсером. Длина 14.0 см. Стандартный наконечник и стандартный интродюсер. 14 ga (7 Fr.), 12 ga (9 Fr.), 16 ga (5 Fr.). Размеры по заявке Заказчика. срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); | штука | 435
7 | Лот№7 | 1 | Канюля кардиоплегическая детская |  | Канюли имеют рентген контрастный наконечник, соединенный с прозрачным корпусом . Дополнительные возможности при использовании данной канюли включают мониторинг давления в аорте .дренирование левых отделов сердца. Все канюли снабжены стальной иглой интродюсером.голубой наконечник . Педиатрическая. Длина 6,4 см. Стандартный наконечник и стандартный интродьюсер. Размер: 18 Ga (4 Fr). Размеры по заявке Заказчика. срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); | штука | 5
8 | Лот№8 | 1 | Канюля для селективной кардиоплегии |  | Канюля должна иметь фланцевый, рентгено-контрастный наконечник типа «корзинка» соединенный с гибкой стальной ручкой с большим просветом. Канюля снабжена люер-портом типа «мама». Длина 19.1 см. Размеры: 90° угловой наконечник - 10 Fr (3.3 мм), 12 Fr (4.0 мм), 14 Fr. (4.7 мм), 45° угловой наконечник - 12 Fr (4.0 мм). Размеры по заявке Заказчика. срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); | штука | 50
9 | Лот№9 | 1 | Канюля для селективной кардиоплегии, с уплотнителем |  | Канюля должна иметь фланцевый, рентгено-контрастный наконечник типа «корзинка» соединенный с гибкой стальной ручкой с большим просветом. Канюля снабжена люер-портом типа «мама». Длина 19.1 см. Размеры: 90° угловой мягкий силиконовый наконечник - 10 Fr (3.3 мм), 45° угловой мягкий силиконовый наконечник - 10 Fr (3.3 мм). Размеры по заявке Заказчика. срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); | штука | 2
10 | Лот№10 | 1 | Наборы для множественной перфузии |  | 4-мя трубками. Длина 38,1 см. Длина трубок 20,3 см. Размеры по заявке Заказчика. срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); | штука | 5
11 | Лот№11 | 1 | Сосудистые канюли |  | Эти канюли имеют прозрачный корпус. Длина 5,1 см. 3 мм прямой наконечник 2 мм прямой наконечник 4 мм наконечник с оливой. Размеры по заявке Заказчика. срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); | штука | 3
12 | Лот№12 | 1 | Система магистралей - Набор закрытого контура в комплекте с оксигенатором |  | Система магистралей для закрытого контура предназначена для проведения исскуственного кровообращения в условиях операционной при операциях на сердце. И обеспечивает минимальный контакт поверхности крови с воздухом, тем самым уменьшая риск активавции системы свертывания и гемолиза эритроцитов. Представляет собой закрытую систему из прозрачных ПВХ и силиконовых трубок диаметром ½ , ¼ и 3/8 различной длины, ПВХ мешок не менее 2 литров, центрифужной головки с объемом заполнения 40мл, датчика потока, соединенных между собойпоследовательно и паралельно пластиковыми прозрачными переходниками, соединителями. Магистрали хирургического стола длиной не менее 210 см, линии измерения давления не менее 2шт. Система магистралей изнутри обработана специальным биопокрытием; данная системав комплекте с оксигенатором. Размеры по заявке Заказчика. срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); | штука | 30
13 | Лот№13 | 1 | Канюля кардиоплегическая интракоронарная 15, 17 фр. |  | Эти канюли имеют силиконовый корпус с мягким наконечником типа оливы. Все канюли снабжены люер портом типа «мамы». Длина 25,4 см. Размер – 15 Fr Размеры по заявке Заказчика. срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); | штука | 8
14 | Лот№14 | 1 | Катетер для дренажа левого желудочка 20 Фр. |  | Левожелудочковые дренажи используются для прямого и непрямого дренирования левого желудочка и имеют перфорированный наконечник. Широкий выбор моделей с силиконовым и ПВХ корпусом, с прямым, изгнутым или гибким корпусом, с нанесенными отметками глубины введения. Модели с прямым корпусом поставляются с гибким или жестким проводниковым интродюсером для облегчения постановки и проведения. Все дренажи поставляются с с гладкостенным коннектором 1/4” (0,64 см.). Силиконовые. Длина – 40,6 см. Размеры: 20 Fr (6.7 мм). Размеры по заявке Заказчика. срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); | штука | 30
15 | Лот№15 | 1 | Катетер для дренажа левого желудочка 10-15 Фр. |  | Эти клипсы специально разработаны для улучшения экспозиции коронарного анастомоза. Маленькие зубчики захватывают и аккуратно удерживают ткани в стороне от анастомоза, что улучшает обзор. Размер 3,0;5,0. Размеры по заявке Заказчика. срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); | штука | 30
16 | Лот№16 | 1 | «Y» - образные переходники-адаптеры для коронарной перфузии |  | Этот адаптер иммет разъем люер – «мама» на одиночной трубке. Жесткий «Y» образный переходник заканчивается двумя трубками с зажимами с цветными обозначениями и разъемами люер – «папа». Размеры: 3,5 (8,9 см) и 10 (25,4 см) трубки; 6 (15,2 см) трубки; Размеры по заявке Заказчика. срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); | штука | 40
17 | Лот№17 | 1 | Канюля артериальная детская тонкостеннная армированная |  | Характеризуются тонкостенным, скошенным наконечником, удлиненным, цельнолитым, устойчивым к перегибам корпусом и армированными стенками. Эта конструкция позволяет достичь более высокой скорости потока при минимальной разнице давления. Снабжены отметками глубины введения. А Flow Guard интродьюсер и нанесенные отметки глубины введения позволяют добиться наиболее точного расположения канюли. Коннектор 1/4"(0,64 см) с люер портом. Длина 22,9 см*. Размеры: 6 Fr (2,0 мм), 8 Fr (2,7 мм), 10 Fr (3,3 мм), 12 Fr (4,0 мм), 14 Fr (4,7 мм), 16 Fr (5,3 мм).. Размеры по заявке Заказчика. срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); | штука | 15
18 | Лот№18 | 1 | Картридж определения активированного времени свертывания, 2 канальный |  | Тест картриджи для проверки температуры из АСТ, HR ACT и LR ACT (50 двойных тестов/упаковке) активированное время свертывания при высоком содержании гепарина (ИК, ангиопластика, ангиография, сосудистая хирургия). Размеры по заявке Заказчика. срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); | штука | 10
19 | Лот№19 | 1 | Набор для кровяной кардиоплегии для взрослых |  | Соотношение кровь/кристаллоид - 4:1. Насосные сегменты из силикона. Линия измерения давления с изолятором маопрные нометра. Линия для кристаллоидного р-ра с двумя иглами. Теплообменник: Объем заполнения - Не более 44 мл. Скорость кровотока - 500 мл/мин*. Полностью прозрачный корпус. Направление потока - Вход и выход снизу. Материал теплообменника - Нержавеющая сталь. Встроенный фильтр - Наличие (150 мкм). Клапан сброса давления. Резервуар для кристаллоидной кардиоплегии. Размеры по заявке Заказчика. срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); | штука | 15
20 | Лот№20 | 1 | бедренная венозная канюля многоуровневая с интродьюсером |  | Канюли спроектированы с плавными переходами и обеспечивают удобство введения. Бахромчатая оправа, формирующая наконечник канюли, создает еще более плавный переход между интродьюсером и тонкой стенкой канюли. Цельный ПВХ интродьюсер с удлиненным конусом. Удлиненный конус венозной канюли обеспечивает расширение на большей дистанции. Бикавальная установка с оптимальным расположением отверстий позволяет увеличить венозный дренаж; идеальна как для мини-инвазивной хирургии, так и для обычного доступа. Коннектор 3/8 (0,95 см) без вентиля. Длина 64,8 см*. Длина наконечника 50,0 см. Размеры 15 Fr (5,0 мм), 17 Fr (5,7 мм), 19 Fr (6,3 мм), 21 Fr (7,0 мм), 23 Fr (7,7 мм), 25 Fr (8,3 мм), 27 Fr (9,0 мм), 29 Fr (9,7 мм). Переходник ½ (1,27 см) – 3/8 (0,95 см) включен в модели венозных канюль с 23 Fr по 29 Fr. Размеры по заявке Заказчика. срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); | штука | 10
21 | Лот№21 | 1 | Набор для установки канюль |  | Наборы для установки канюль содержат компоненты для периферической канюляции по методу Сельдингера. В набор входит: 0,038 (0,965 мм) * 180 см (70,87) проводник, конусовидный сосудистый дилататор 8 – 10 Fr, 12-14 Fr, 16-18 Fr, скальпель №11, шприц 10 мл, игла Сельдингера 18 Ga (1,02 мм). Размеры по заявке Заказчика. срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); | штука | 15
22 | Лот№22 | 1 | Набор для сбора крови и ее обработки |  | Комплект для промывания (чаша центрифуги-емкость 135мл с трубкой, пакет для хранения-емкость 1000мл, пакет для отходов-емкость 10л*) из «Система для аутотрансфузии АutoLog». Размеры по заявке Заказчика. срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); | штука | 10
23 | Лот№23 | 1 | Баллонные катетеры |  | Баллонные катетеры для артериальной эмболэктомии, диаметр баллона 4.5 мм, максимальный объем баллона 0.05 мл, цвет фиолетовый, размер 2F, длина 60 см. срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); | штука | 2
24 | Лот№24 | 1 | Баллонные катетеры |  | Баллонные катетеры для артериальной эмболэктомии, диаметр баллона 4.5 мм, максимальный объем баллона 0.05 мл, цвет фиолетовый, размер 2F, длина 80 см срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); | штука | 2
25 | Лот№25 | 1 | Баллонные катетеры |  | Баллонные катетеры для артериальной эмболэктомии, диаметр баллона 8.0 мм, максимальный объем баллона 0.20 мл, цвет зеленый, размер 3F, длина 40 см срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); | штука | 2
26 | Лот№26 | 1 | Баллонные катетеры |  | Баллонные катетеры для артериальной эмболэктомии, диаметр баллона 13.5 мм, максимальный объем баллона 1.6 мл, цвет синий, размер 6F, длина 80 см. срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); | штука | 2
27 | Лот№27 | 1 | Баллонные катетеры |  | Баллонные катетеры для артериальной эмболэктомии, диаметр баллона 8.0 мм, максимальный объем баллона 0.20 мл, цвет зеленый, размер 3F, длина 80 см. срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); | штука | 4
28 | Лот№28 | 1 | Баллонные катетеры |  | Баллонные катетеры для артериальной эмболэктомии, диаметр баллона 10.5 мм, максимальный объем баллона 0.75 мл, цвет зеленый, размер 4F, длина 80 см. срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); | штука | 4
29 | Лот№29 | 1 | Протезы сосудистые стерильные, однократного применения |  | Конфигурация – многобраншевый, с циркулярным воротником. Диаметр основного протеза (внутренний): 24 мм. Длина основного протеза (в растянутом состоянии): 240 мм. Диаметр браншей протеза (внутренний): 10, 10, 8 и 8 мм. Длина браншей протеза: по 150 мм. Ширина циркулярного воротника: 12 мм. Диаметр стент-графта (наружный): 26 мм. Длина стент-графта (номинальная): 100 мм | штука | 1
Зав. Отделением__________________
Директор__________________