## Лист1
№10 қосымша
Приложение№10
Техникалық сипаттама
Техническая спецификация
№ лота | Наименование медицинских изделий | № регистр удостоверения, торговое наименование, фирма, производитель | техническая характеристика | Ед. изм. | кол-во
1 | Интрa-аортальные баллонные катетеры, размерами: 30 сс; 40сс; Стерильные, однократного применения. |  | Баллонный катетер, устойчивый к перегибу, сердечник баллона - оптико-волоконный, диаметр баллонного катетера не менее 8 Fr. Наличие датчика давления на кончике катетера с частотой 10000 Гц, объем баллонов 30 или 40 или 50 мл, длина баллонного катетера: 64,3- 69,3 см. Длина мембраны баллона: 230-260 мм., диаметр мембраны баллона: 13,9-15 мм, абразивно устойчивый материал баллона, центральный просвет баллона не менее: .027”, наличие защитного чехла катетера от контаминации длина: 34 см, наличие переходников газовой линии для других типов аппаратов для контрпульсации длина: 2,2 м., расположение линии пассажа газа в катетере ценрально-осевое. Установочный комплект: Проводники с тефлоновым покрытием: 2 шт., диаметр проводника не менее: 0.25”, шприц с коннектором Luer-Slip, объем не менее: 60 мл., пункционная игла: 18 Ga, x 6,35 см., армированный интродъюсер: 15 cм., стандартный интродъюсер: 15 cм | штука | 5
2 | Сменная емкость для заполнения гелием |  | Медицинский гелий в баллоне. Объём гелия – не менее 3,3 литров (при атм.давл). Упаковка – алюминиевый баллон бежевого цвета, конектор закрыт защитным пластиковым колпачком. Степень сжатия в баллоне 34bar (33,56атмосфер). Температура хранения/эксплуатации 18-25С | штука | 5