## Лист1
Приложение №10
№ лота | Наименование расходного материала | № регистр удостоверения, торговое наименование, фирма, страна производитель | техническая характеристика | ед.изм | Кол-во закупа
Лот№1 | Оксигенаторы для ЭКМО, взрослые в комплекте с магистралью и насосной головкой |  | Тип оксигенатора - Мембранный, половолоконный. Форма оксигенатора - основанная на теле вращения. Полые волокна - Микропористый полипропилен внутренний/наружный диаметр 280/380 мкм. Площадь газообмена(м.кв.) - не менее 1,9. Циркуляция крови - вертикальная. Объем заполнения - не менее 275 мл. Скорость кровотока - 1-7 л/мин. Сопротивление кровотоку при 6 л/мин - не более 150 мм рт.ст. Порты входа и выхода - 3/8”. Порт кардиоплегический - резьбовый коннектор DIN EN 1283. Порт рециркуляции - резьбовый коннектор DIN EN 1283. Теплообменник оксигенатора - интегрированный. Эффективность теплообмена при 6 л/мин - не более 0,63. Материал - полиэстер. Тип материала - полые волокна. Площадь теплообмена (м.кв.) - не менее 0,45. Наличие системы безопасности. полностью прозрачный корпус, доступность осмотра со всех сторон. Наличие дренажа воздуха из венозной камеры оксигенатора. Наличие дренажа воздуха из артериальной камеры оксигенатора. Количество шунтов оксигенатора - не менее 5. Покрытие - Реопарин. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); | шт | 30
Лот №2 | Абсорбер 300, 300 мл |  | Непирогенное, стерильное одноразовое устройство, предназначенное для удаления цитокинов. Содержит адсорбирующий полимер гранулы, которые адсорбируют цитокины и/или свободные билирубины и/или миоглобины, когда кровь проходит через устройство. Максимальное время обработки на устройстве: 24 часа. Максимальная скорость кровотока: 700 мл / мин. Минимальная скорость кровотока: 100 мл / мин. Рекомендуемая скорость кровотока: 150-700 мл / мин. Является одноразовым устройством и не должен использоваться повторно. Температурный режим хранения/использования в диапазоне 1 - 40ºC. Предназначен для использования со стандартными, коммерчески доступными линиями крови, совместимыми с использованной насосной системой. Может использоваться с экстракорпоральными насосами для крови, например прерывистый гемодиализ, непрерывная заместительная почечная терапия (CRRT), сердечно-легочное шунтирование (CPB) и оборудование для экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), где используются гемофильтры/диализаторы. Максимальный объём заполнения 150 мл. Характеристики производительности Сопротивление потоку (HCT 32 ± 3% при 37 ± 1 ° C) Qb ≤ 700 мл / мин: 140 мм рт. Qb ≤ 500 мл / мин: 90 мм рт. Qb ≤ 200 мл / мин: 30 мм рт. Предел максимального давления: 760 мм рт. Жидкость для хранения: изотонический солевой раствор. Жидкость для заполнения: изотонический солевой раствор. Стерилизация: гамма-облучение. Материалы для контакта с кровью/Материал адсорбента: сшитый дивинилбензол/поливинилпирролидона. Корпус: поликарбонат. Уплотнительные кольца: силикон. Экран: полиэстер / полипропилен. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); | шт | 5
Лот №3 | Набор для заполнения |  | Набор для заполнения абсорбера цитокинов. комплектация: 1xDIN ЛОК - ЛуерЛок, роликовый зажим, 1 x DINЛОК - ЛуерЛок с зажимом, 1x мешок для утилизации, 2 литра, 1x Адаптер ЛуерЛок - шип, 1x адаптер DINЛок - ЛуерЛок женский, 1x DINЛок - DINЛок с портом. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); | шт | 5
Лот №4 | Гемоконцентратор для взрослых в комплекте с магистралями и дренажным мешком |  | Гемоконцентратор для проведения ультрафильтрации с набором магистралей и дренажной емкостью. Материал волокон - Полисульфон. Весь корпус, включая порты крови, является прозрачным. Эффективная площадь поверхности около 1,1 м². Объем заполнения 67 мл. Порты крови 1/4" слип, люер-лок. Порт фильтрата 1/2" (1/4" адаптер). Диапазон кровотока: мин. 100 – макс. 500 мл/мин. Максимальное трансмембранное давление 500 мм.рт.ст. Длина волокна – 235 мм. Внутренний диаметр – 34,5 мм Внутренний диаметр волокон – 220 мкм. Соединения трубок: Кровь (мм) - 6,35. Фильтрация (мм) - 6,35 Метод стерилизации – этиленоксид. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); | шт | 15
Лот №5 | Артериальные канюли с прямым наконечником |  | Артериальные канюли с прямым тонкостенным наконечником и коническим цельнолитым, устойчивым к перегибам неармированным корпусом. Маркер направления наконечника. Длина 17,8см-25,4см для коннектора 3/8 (0,95см). Диаметр 20, 22, 24 Fr.Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); | шт | 350
Лот №6 | Канюля артериальная тонкостенная 18-24 Фр |  | Канюли артериальные с тонкостенным наконечником, удлиненным цельнолитым устойчивым к перегибам корпусом и армированными стенками. Снабжены отметками глубины введения. Длина 30,5 см., красный гемостатический колпачок. Комплектуется ретгенокотрастным кольцом для регулировки глубины введения и интродюссером с дилатирующим наконечником. Коннектор может быть с люер портом и без него № 10 шт в упаковке. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); | шт | 300
Лот №7 | Канюля венозная кардиоваскулярная армированная с гибкой линией с прямым или изогнутым наконечником |  | Венозная канюля предназначена для выпуска венозной крови из правого предсердия и полой вены. Армированный с большим наконечником, размерами: 20 Fr, 22 Fr, 24 Fr; 26 Fr, 28 Fr, 30 Fr; 32 Fr, 34 Fr, 36Fr. Отдельная конструкция, Открытый и гибкий наконечник, Легко устанавливается, Маркер глубины ввода. Длина 390 мм. Размеры по заявке заказчика. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); | шт | 500
Лот №8 | Канюля двухступенчатая венозная с гибкой линией с армированным проксимальным и дистальным концом |  | Двухэтапная венозная канюля для применения в венозном оттоке через правое предсердие и нижнюю полую вену одновременно во время операции в условиях искусственного кровообращения до шести часов или менее. Отдельная конструкция, Открытый и гибкий наконечник, Легко устанавливается, Обтуратор, маркер глубины ввода. Варианты исполнения: стандартное телосложение, плоское телосложение, размерами 32/40 Fr, 34/46 Fr, 36/46 Fr; 36/51 Fr. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); | шт | 520
Лот №9 | Двухступенчатая венозная канюля |  | Канюли характеризуются устойчивым к перегибам армированным корпусом с множественными отверстиями на конце и предсердной частью типа «корзинка». Конструкция обеспечивает более высокие скорости потока при минимальной разнице давлений. Отметки глубины введения позволяют добиться оптимального положения канюли. Длина 38.1 см. Коннектор 1/2” (1.27 см) может быть с люер портом и без него. Размеры: 28/36 Fr. (9.3/12.0 мм), 36/46 Fr. (12.0/15.3 мм), 32/40 Fr. (10.7/13.3 мм), 34/46 Fr. (11.3/15.3 мм), 36/51 Fr. (12.0/17.0 мм). Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); | шт | 100
Лот №10 | Канюля кардиоплегическая взрослая 9 Фр. |  | Высокопоточная канюля для перфузии коронарных артерии с пластиковой ручкой, стальным стержнем и наконечником, жестким, неизменяемым, под углом 45 и 90 градусов типа корзинка , длина 19,1 см. Размеры 4,0 мм (12 Fr). Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); | шт | 750
Лот №11 | Адаптер рециркуляционный Y – образный |  | Y-образный адаптер для кардиоплегии. Адаптер имеет разъем люер-мама на одиночной трубке. Жесткий Y - образный переходник заканчивается двумя трубками с зажимами с цветными обозначениями и разъемами люер-папа. Длин адаптера 35 см. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); | шт | 140
Лот №12 | Канюля для перфузии устьев с 45° наконечником / с 90° наконечником размером: 10 Fr, 12 Fr, 14 Fr. |  | Канюля для перфузии устьев применяется при вводе кардиоплегического раствора непосредственно в коронарную артерию во время операции в условиях искусственного кровообращения. Корзинчатый наконечник, Различная конфигурация, Мягкий штифт из нержавеющей стали. Длина 21 см, с углом наклона 45/90 градусов, размерами 10.00 ; 12,0; 14,0 фр. Размеры по заявке заказчика. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); | шт | 280
Лот №13 | Канюля для устьев коронарных артерий, силиконовая (для непрерывной подачи) |  | Канюля предназначена для проведения кардиоплегического раствора в устья коронарных артерий. Имеет силиконовый корпус с мягким наконечником типа оливы. Канюля снабжена люер портом типа "мама". Длина канюли 25,4 см. Размеры: 15 Fr (5,0мм) олива; 17 Fr (5,7мм) олива. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); | шт | 10
Лот №14 | Высокопоточная канюля для устьев коронарных артерий 90° c мягким силиконовым наконечником |  | Высокопоточная канюля для перфузии коронарных артерии с пластиковой ручкой, стальным стержнем жестким, неизменяемым наконечником, под углом 90 градусов и мягким силиконовым наконечником. Длина 19,1 см. Размеры Fr: 10 (3,3мм). 10 шт в упаковке. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); | шт | 10
Лот №15 | Высокопоточная канюля для устьев коронарных артерий 45° c мягким силиконовым наконечником |  | Высокопоточная канюля для перфузии коронарных артерии с пластиковой ручкой, стальным стержнем жестким, неизменяемым наконечником, под углом 45 градусов и мягким силиконовым наконечником. Длина 19,1 см. Размеры Fr: 10 (3,3мм). 10 шт в упаковке. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); | шт | 10
Лот №16 | Двунаправленная бедренная канюля 19-23 Fr. |  | Двунаправленная бедренная канюля размер 19-23 Fr, наружный диаметр 6,33-7,66 мм, рабочая длина 26,7см Покрытие фосфорилхолин. Максимальное время эксплуатации 29 дней. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет: не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более). | шт | 5
Лот №17 | Оксигенатор мембранный половолоконный для взрослых в комплекте с магистралями |  | Кровоток: 2,0-8,0 л/мин; Минимальная скорость потока крови (на макс. время до 2 часов) - 0,5 л/мин. Комбинированный поток крови 8 л/мин. Динамический объем заполнения: 445 мл, Статистический объем заполнения (среднее значение «оксигенирующий модуль + теплообменник»): 219 мл, Остаточный объем крови (среднее значение «оксигенирующий модуль + теплообменник»): 127 мл, Секция Мембраны: Тип материала: Микропористый полипропилен, Площадь поверхности: 1,75 м2, Тип материала корпуса – Поликарбонат. Секция теплообменника: Тип материала корпуса – Полиуретан. Площадь поверхности – 0,4 м2. Венозный резервуар: Максимальный объем венозного резервуара – 4500 мл, Максимальный рабочий объем – 4000 мл, Минимальный рабочий объем – 150 мл, Материал венозного фильтра: Полиэфир экранного типа, размер пор 41 μм, Биосовместимое покрытие: Фосфорилхолин. Противопенное тело: Полиуретановая губка. Противопенное вещество: Противопенное средство на основе силикона. Средства фильтрации: 41 μм полиэстерный внешний экран +120 μм внутренняя полиэстерная сетка. Секция кардиотомного резервуара: Противопенное тело: Полиуретановая губка. Противопенное вещество: Противопенное средство на основе силикона. Средства фильтрации: 41 μм полиэстерный экран. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); | шт | 370
Лот №18 | Оксигенатор мембранный половолоконный с интегрированным артериальным фильтром для взрослых в комплекте с магистралями |  | Оксигенатор мембранный половолоконный с интегрированным артериальным фильтром и со встроенным теплообменником. Наличие на оксигенаторе покрытия: биосовместимое, амфифильное полимерное покрытие. Первичный объем заполнения не более чем 260 мл. Рекомендуемый кровоток 0,5-7,0 л/мин. Площадь поверхности мембраны - 2,5 м². Трансфер О₂ при максимальном потоке не менее, чем 490 мл/мин., эффективность трансфера О₂ - не менне 190 мл/мин/м², трансфер СО₂ - не менее, чем 360 мл/мин. Трансмембранное давление при максимальном потоке не более, чем 110 мм.рт.ст. Материал теплообменника – нержавеющая сталь. Площадь поверхности теплообменника не более чем 0,2 м². Жесткий венозный резервуар вытянутой формы для улучшения видимости на всех уровнях при любых углах обзора. Вращающийся венозный вход. Максимальный объем наполнения жесткого венозного резервуара 4000 мл. Минимальный рабочий объем резервуара не более чем 200 мл. Материал встроенного артериального фильтра - полиестер. Размер пор фильтра - не более 32 µm, площадь поверхности фильтра - не менее 600 см². Дополнтьелный первичный объем заполнения с фильтром - не более 10 мл. Размер пор венозного фильтра не более 47 мкм. Кардиотомный фильтр – полиэфир глубокого типа. Пеногаситель – полиуретановая пена. Наличие порта для кровяной кардиоплегии 1/4" (6.4мм). Оксигенатор поставляется в комплекте с магистралями. Магистрали являются стерильными и одноразовыми изделиями. Изготовлены из поливинилхлорида, силикона и поликарбоната, некоторые поверхности имеют биопокрытие, которое представляет собой гидрофильное полимерное покрытие, сводящее к минимуму абсорбцию и денатурацию белков и клеток крови во время экстракорпорального кровообращения, что делает продукт более «биосовместимым». Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); | шт | 130
Лот №19 | Оксигенатор мембранный для взрослых в комплекте с магистралями |  | Тип оксигенатора-мембранный половолоконный. Тип мембраны –микропористый полипропилен.Площадь мембраны оксигенатора-2,5 м2. Трансфер кислорода при 7 л/мин- не менее 420 мл/мин. Трансфер углекислого газа при 7 л/мин- не менее 310 мл/мин, Первичный обьем заполнения оксигенатора не более 260 мл, Скорость кровотока 1-7 л/мин, встроенный в оксигенатор артериальный фильтр - 38 микрон, Материал теплообменника-РЕТ (полиэтилентерфтолат), металлическая скоба между током крови и воды для удаления электростатического напряжения в оксигенаторе. Встроенная линия автоматического удаления пузырьков из оксигенатора, Венозно-кардиотомный резервуар - Материал изготовления: термостойкий полиэстер - полностью прозрачный ударопрочный корпус. Покрытие - биосовместимое. Обьем венозного резервуара - 4 500 мл. Вращение венозных туррелей – на 360 градусов, гнезда датчиков давления под острым углом по отношению току крови. Наличие адаптера 1/2- 3/8 для венозной линии кардиотомного резервуара Кровоток (кардиотомной крови) 1-7 л/мин, Максимальный кровоток в кардиотомном резервуаре 6 л/мин,Размер кардиотомного фильтра 40 микрон, Наличие раздельного венозного и кардиотомного фильтров Наличие порта для подсоединения вакуума к венозному резервуару, наличие порта для присоденинения датчиков давления в резервуаре. Сертифицирован для работы с летучими анестетиками (севоран, севофлюран, изофлюран). Система магистралей - схема магистралей из поливинилхлорида или силикона по индивидуальному заказу каждой клиники, основные магистрали соединены с коннекторами оксигенатора и венознозного резервуара. Оксигенатор поставляется в наборе одновременно с кардиотомным венозным резервуаром и системой собственных магистралей с биопокрытием. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); | шт | 60
Лот №20 | Комплект закрытого контура для взрослых с магистралями |  | Представляет собой закрытую систему из оксигенатора c магистралями, соединенного с жестким венозным резервуаром, центрифужной головкой для выносного привода насоса 560А и мягким венозным резервуаром. Тип оксигенатора-мембранный половолоконный,Тип мембраны-Полипропилен Площадь мембраны-2,6 м2,Трансфер кислорода при 7 л/мин- не менее 420 мл/мин,Трансфер углекислого газа при 7 л/мин- не менее 310 мл/мин,Обьем заполнения оксигенатора не более 260 мл,Скорость кровотока 1-7 л/мин,встроенный артериальный фильтр в оксигенатор- 40 микрон, Материал теплообменника-РЕТ(полиэтилентерфтолат),Встроенная линия автоматического удаления пузырьков из оксигенатора. Жесткий Венозно-кардиотомный резервуар-Материал изготовления-пластик. Обьем жесткого венозного резервуара-4000 мл,Кровоток (кардиотомной крови) 1-7 л/мин Максимальный кровоток в кардиотомном резервуаре 6 л/мин,Размер кардиотомного фильтра 20 микрон,Наличие портов для подсоединения отсосов к венозному резервуару Система магистралей состоит из прозрачных ПВХ и силиконовых трубок диаметром ½ , ¼ и 3/8 различной длины, ПВХ мягкий мешок не менее 2 литров. Центрифужная головка с объемом заполнения 40мл импеллерного типа. Все детали системы соединены между собой последовательно или паралельно пластиковыми прозрачными переходниками, соединителями. Магистрали хирургического стола длиной не менее 210 см, линии измерения давления не менее 1 шт, линия введения лекарственных средств и забора крови. Система упакована в пластиковую корзину. Стерильна. В упаковке 1 шт. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет: не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); | шт | 20
Лот №21 | Канюля венозная бедренная 21-29 Фр./цельнолитая |  | Канюли спроектированы с плавными переходами и обеспечивают удобство введения. Бахромчатая оправа, формирующая наконечник канюли, создает еще более плавный переход между интродьюсером и тонкой стенкой канюли. Цельный ПВХ интродьюсер с удлиненным конусом. Удлиненный конус венозной канюли обеспечивает расширение на большей дистанции. Бикавальная установка с оптимальным расположением отверстий позволяет увеличить венозный дренаж; идеальна как для мини-инвазивной хирургии, так и для обычного доступа. Коннектор 3/8 (0,95 см) без вентиля. Длина 64,8 см. Длина наконечника 50,0 см. Размеры 15 Fr (5,0 мм), 17 Fr (5,7 мм), 19 Fr (6,3 мм), 21 Fr (7,0 мм), 23 Fr (7,7 мм), 25 Fr (8,3 мм), 27 Fr (9,0 мм), 29 Fr (9,7 мм). Переходник ½ (1,27 см) – 3/8 (0,95 см) включен в модели венозных канюль с 23 Fr по 29 Fr. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); | шт | 15
Лот №22 | Набор для установки бедренных венозных канюль с дилятаторами |  | 1 шт - Лоток - Глубокий лоток голубого цвета, изготовленный из полипропилена. Общая ширина 25см, длина - 28см, и 5см в высоту. 1 шт - Проводник диагностический - проводник с тефлоновым покрытием, длина 180 см, наружный диаметр - 0,035 ". Дистальный кончик типа J-изогнутый, гибкий, дистальная гибкая часть - 3 мм. проводник из нержавеющей стали с тефлоновым покрытием. Проксимальная сварка стержня, ленты и катушки исходный материал в гладкий последовательный купол. Дистальное сварное соединение: сварное соединение стержня, ленты и исходного материала катушки в гладкий последовательный купол. J выпрямление: когда натяжная сила приложена к катушке примыкающая к дистальному концу, J должен открыться до минимум 150 градусов. 1 шт - Скальпель без ручки - Лезвия из нержавеющей стали для хирургических процедур, без ручки, лезвие сделано из нержавеющей жаропрочной стали. 1 шт - Турникет - Сделан из пвх материала, не содержит материал латекс размер 10 Fr. 1 шт - Турникет - Сделан из пвх материала, не содержит материал латекс размер 14 Fr. 1 шт - Турникет - Сделан из пвх материала, не содержит материал латекс размер 18 Fr. 1 шт - Игла пункционная 18 G - диаметр составляет 1,25 мм или 18Га, длина 2.75 " или 6.98мм. Канюля из нержавеющей стали, концентратор: изготовлен из акрилового мультиполимерного материала, прозрачного цвета, квадратной формы с одной стороны, с кончиком для упора большого пальца и треугольной формы с другой стороны. Защитный чколпачок для иглы изготовлен из прозрачного полиэтилена низкой плотности . Скос иглы представлен с помощью электрополированного наконечника. Минимальный внутренний диаметр концентратора составляет 0,0395 ". Максимальный диаметр проводника - 0,380 " 1 шт - Шприц 10 мл - объем: 10 мл , стерильно, с наконечником тип крепления иглы к цилиндру шприца, при котором игла "надевается" в шприц Метод стерилизации: этиленоксидом. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); | шт | 15
Лот №23 | Y-коннектор прямой |  | Y-коннектор - "прямой" коннектор с луер локом на боковине Выполнен из прочного поликарбоната в виде прямой трубки с дополнительным резьбовым соединением. Предназначен для соединения трубок магистралей. Имеет на боковой шестигранной части переходник Луер Лок Мама. Общая длина коннектора - 7 см. Диаметр - 1/4 дюйма (0,63 см) Расстояние от края до переходника Луер Лок 3 см. Длина центральной части 2.6 см. Длина концевой шайбы 2 мм. Длина цилиндрической части коннектора - 2,2 см Центральная часть выполнена в форме полой шестигранной призмы с концевыми шайбами в форме шестигранников. Переходники для соединения выполнены в форме тонкостенного цилиндра с небольшим углом конусности. Каждый переходник имеет насечки для фиксации трубки и предотвращения ее отсоединения от коннектора. Герметичный пакет из термоформуемой пленки и газопроницаемой бумаги. Однократного применения. Метод стерилизации: Этиленоксидом. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); | шт | 200
Лот №24 | Картридж определения активированного времени свертывания, 2 канальный |  | Тест картриджи для подсчета активированного времени свертываемости крови при высоком содержании гепарина в крови. катридж представляет собой сдвоенные пластиковые прозрачные цилиндры с установленными в центре флажками смесителя и заполненные специальным каолиновым реагентом. в Упаковке 50 картриджей для определения высоких доз содержания гепарина в крови HR-ACT для использования в условиях ИК, трансплантации, сосудистая хирургия . картриджи упакованы в термоизолирующую упаковку с термодатчиком снаружи. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); | уп | 45
Лот №25 | Катетер для дренирования левого желудочка 20 Фр. (взрослый) |  | Катетер дренажа левого желудочка силиконовый, с пластиковым наконечником, длина 40,6 мм, изогнутый интродьюсер, 24 боковых отверстия. 10-20 Fr (6.7 мм). Коннектор без люер порта. Размеры по заявке Заказчика. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); | шт | 300
Лот №26 | Набор для кровяной кардиоплегии для взрослых без теплообменника |  | Набор предназначен для использования во время операций на открытом сердце для подачи кровяной кардиоплегии без снижения температурных показателей подаваемого раствора.Насосные сегменты из силикона длиной не менее 40 см. Наличие демпферной камеры с линией измерения давления 50 см и линии для подсоединения раствора с одной иглой и одним пластиковым зажимом не менее 150 см в сумме. Наличие Y коннектора для смешения кардиоплегического раствора. Магистраль для забора крови с силиконовой вставкой длиной не менее 90 смю Магистраль из ПВХ 3/16x1/16 идущая от фильтра к камере давления длиной не менее 100 см. Длина кардиоплегической магистрали не менее 30 см. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); | шт | 300
Лот №27 | Набор для сбора и обработки крови |  | Комплект для промывания (чаша центрифуги-емкость 135мл с трубкой, пакет для хранения-емкость 1000мл, пакет для отходов-емкость 10л) из «Система для аутотрансфузии ». Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); | шт | 10
Лот №28 | Обогревающий матрас для взрослых, 20" x 60" (51 см х 152 см) |  | многоразовое одеяло с водной терморегуляцией. Прочно и удобно. Используется для согревания или охлаждения пациента, Многоразовый соединительный шланг 9 , Разные размеры, Сделаны из прочного уретана, Устойчивы к проколам и другим повреждениям, Высокая прочность швов, Поверхность НЕ пористая, легко очищаемая от крови и других загрязнений, Однородное распределение воды , Быстрая и эффективная циркуляция по всей поверхности матраса. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); | шт | 3
Лот №29 | Держатель датчика уровня для аппарата искусственного кровообращения HL20 с аппаратом терморегулирующим HCU 40 |  | Клеящейся датчик держателя уровня для аппарата искусственного кровообращения Maquet HL 20. Держатель датчика уровня нужен для контроля уровня в резервуаре оксигенатора жидкости (крови) и предотвращения эмболии пациента. Используется для приклеивания датчика во время операции с искусственным кровообращением. Наклейки держателя датчика уровня белые адаптированные для аппарата искусственного кровообращения Maquet HL 20. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); | шт | 100
Лот №30 | Раствор промывочный-600мл. |  | Раствор, применяемый для автоматической промывки измерительной системы анализаторов ABL800. Пластиковый прямоугольный флакон объемом 600 мл. Содержит неорганические соли, буфер, антикоагулянт, консервант и ПАВ.Срок годности не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более) | шт | 244