## лист 1
Приложение №10
Перечень закупаемого расходного материала на 2019г
№ лота | наименование лота | № п/п | Наименование расходного материала | техническая характеристика | ед.изм | Кол-во закупа
1 | лот №1 расходный материал для проведения операций на открытом сердце комплект 1 | 1 | механические искусственные, митральные | Искусственный клапан сердца предназначены для замены пораженного естественного клапана – представляет из себя кольцевой корпус с запирающим элементом в виде двух створок изготовленных из монолитного изотопного пиролитического углерода – углеситалла и титана сплав с покрытием с тромборезистентным покрытием, с углом открытия запирательных элементов (створок клапана) – не менее 75 °, и пришивной манжеты выполненой из поливинилхлоридной ткани, по желанию заказчика имеются два типа манжет, для интраанулярной и супраанулярной имплантации.Высота клапана в закрытом состоянии: для аортальной позиции 10,513,5 мм, для митральной позиции 11,5-12,5 мм.Конструкция корпуса клапана имет защитный бортик, препятствующий наползанию паннуса и попаданию сердечных структур в область внутреннего гидравлического отверстия.Следующих размеров для аортальных протезов 19,21, 23, 25, 27Следующих размеров для митральных протезов 27, 29,31,33. Размеры по заявке заказчика. | штука | 3
|  | 2 | механические искусственные аортальные | Искусственный клапан сердца предназначены для замены пораженного естественного клапана –– представляет из себя кольцевой корпус с запирающим элементом в виде двух створок изготовленных из монолитного изотопного пиролитического углерода – углеситалла и титана сплав с покрытием с тромборезистентным покрытием, с углом открытия запирательных элементов (створок клапана) – не менее 75 °, и пришивной манжеты выполненой из поливинилхлоридной ткани, по желанию заказчика имеются два типа манжет, для интраанулярной и супраанулярной имплантации.Высота клапана в закрытом состоянии: для аортальной позиции 10,513,5 мм, для митральной позиции 11,5-12,5 мм.Конструкция корпуса клапана имет защитный бортик, препятствующий наползанию паннуса и попаданию сердечных структур в область внутреннего гидравлического отверстия. Размеры по заявке заказчика. Следующих размеров для аортальных протезов 19,21, 23, 25, 27 Следующих размеров для митральных протезов 27, 29,31,33. | штука | 9
|  | 3 | Протез корректор клапана (кольцо для анулопластики жесткое) | Наличие двух типов колец для пластики: а) трехстворчатых (для имплантации в позицию трехстворчатого клапана), 6) митральных (для имплантации в митральную позицию).Наличие двух конфигураций протезов-корректоров для митральной и трикуспидальной позиции: а) плоского кольца-корректора штук; б) кольца-корректора в геометрической модификацией корпуса 45 штук. Высота корпуса nротеза-корре1l."тора с геометрической модификацией должна составлять: в митральной позиции 7-12 мм в зависимости от посздочноrо размера, в трикуспидальной позиции - 7 мм Наличие замкнуrого жесткого каркаса кольца-корректора для модификаций с геометрической адаптацией корпуса в митральной позиции. Наличие меток на пришивной манжете по комиссурам для протезов-корректоров с геометрической адаптацией корпуса в митральной позиции. Кольцо протеза-корректора должно быть выполнено из титана. Пластичная оболочка должна быть выполнена из трубки медицинской полиnишшхлоридной или по другим ТНПА соответствующим требованиям для изделий медицинского назначения. Манжета протеза-корректора должна быть выполнена из полотна . Конфигурация: Наnичие у трехстворчатых колец следующих типоразмеров 26, 28. 30, 32, 34, 36; наличие у митральных протезов следующих типоразмеров 26, 28, 30, 32, 34, 36. Наличие антитромботических свойств у манжеты nротеза-корректора. Наличие жесткой внугренней основы протеза-корректора. Рентгенконтрастность протеза, слособность визуализироваться при рентгеноскопии.Наличие показателей размеров протезов-корректоров для каждого типоразмера митральных и трехстворчатых протезов корректоров: геометритческой площади пропускного отверстия протеза, посадочных размеров протеза. Наличие стерильной упаковки протеза. Наличие держателя протеза. Наличие паспорта протеза. Наличие серийного номера протеза. Наличие инструкции по применению протеза. Наличие регистрационной формы пациента. Наличие измерителей для каждого типоразмера трехстворчатой и митральной позиций. Возможность хранения протеза в интервале температур от +5 до +40 | штука | 4
30 | лот №2 расходный материал для проведения операций на открытом сердце комплект 2 | 1 | Биологические протезы аортальные клапана | размер 21-25 каркас-ацеталь-гомополимер, покрытый полиэстернойтканью, рентгеноконтрсатное кольцо и маркеры стоек каркаса. Обработка тканей: сурфактант-натриядодецил сульфат. Размеры по заявке заказчика. | штука | 4
|  | 2 | Биологические митральные клапана | размер 27- 33 каркас-ацеталь-гомополимер, покрытый полиэстернойтканью,рентгеноконтрсатное кольцо и маркеры стоек каркаса. Обработка тканей: сурфактант-натриядодецил сульфат. Размеры по заявке заказчика. | штука | 4
|  | 3 | Механичический аортальный клапан | размер 21,23, 25 Cердечный клапан с открытой системой крепления створок - аортальный представляет собой вращающийся, двухстворчатый, низкорасположенный, искусственный сердечный клапан, однократного применения, стерильный. Отверстие изготовлено из 100% пиролитического углерода, а створки - из пиролитического углерода, полностью покрытого графитовой основой, пропитанной 20% вольфрамом. Сшивающая манжета изготовлена из титанового или кобальтового хрома, и полиэстерного материала. Сшивающая манжета клапана сделана из двойного полиэстерного велюра. На манжете имеются маркеры (три на аортальной манжете с интервалами 120 градусов). Диаметр тканевого кольца 19,5 мм Диаметр внутреннего отверстия 14,8 Площадь внутреннего отверстия 1,55 см2 Метод 1 Стерилизация паром: Время: минимум 15 мин. Температура: минимум 121°С (250°F), максимум 132°С(270°С). Метод 2 Стерилизация паром Время: минимум 4 мин. Температура: минимум 132°С (270°F), максимум 135°С (275°F). Срок годности: 5 лет. Размеры по заявке заказчика. | штука | 2
|  | 4 | Механический митральный клапан | размер 27- 33 Клапан митральный состоит из кольцевого отверстия, двух створок, и сшивающей манжеты. Отверстие изготовлено из 100% пиролитического углерода, а створки - из пиролитического углерода, полностью покрытого графитовой основой, пропитанной 20% вольфрамом. Сшивающая манжета изготовлена из титанового или кобальтового хрома, и полиэстерного материала. Сшивающая манжета клапана сделана из двойного полиэстерного велюра. На манжете имеются маркеры (четыре на митральной манжете с интервалами 90градусов). Ручка/ротатор митрального клапана красного цвета. Диаметр тканевого кольца19,5 мм Диаметр внутреннего отверстия 14,8 мм Площадь внутренного отверстия 1,55 см2 Метод 1 Стерилизация паром. Время: минимум 15 мин. Температура: минимум 1210С (2500F), максимум 1320С (2700F). Метод 2 Стерилизация паром. Время: минимум 4 мин. Температура: минимум 1320С (2700F), максимум 1350С (2750F). Срок годности: 5 лет. Размеры по Заявке заказчика. | штука | 2
|  | 5 | Кольцо для аннуопластики профиль 3D | Материал кольца: титановый немагнитный рентгеноконтрастный стержень, обернутый силиконом наружное покрытие плетенный полиэстер. Наружное покрытие кольца выполнено из плетенного полиэстра. Фиксировано на пластиковом держателе. Обеспечивает сохранение естественной систолической формы кольца клапана при подшивании кольца, завязывании швов, проверки компетентности клапана. Упаковано стерильным в двойной асептический пакет. Выпускаются кольца 9 размеров- 24,26, 28, 30, 32, 34,36, 38,40 мм. Универсальная ручка держатель. Гибкая ручка из закаленной стали. Универсальная, используется для фиксации измерителей клапана и гибкого кольца с держателем. Выпускается 2 размеров- 216/ 373 мм.Снабжена защелкивающимся механизмом. Подлежит рестерилизации.Набор измерителей.Выполнены из прозрачного пластика, обеспечивающего визуализацию створок клапана.Снабжены маркером оптимальной ориентации клапана.Включает измерители 6 размеров- 26, 28, 30, 32, 34,36 мм.Выполнен в двух вариантах – одноразовый и многоразовый. Многоразовый набор подлежит рестерилизации этилен оксидом для сохранения прозрачности. размеры по заявке заказчика. | штука | 5
|  | 6 | Монополярный электрод для хирургической абляции | Акриловая рукоятка с силиконовой вставкой Гибкий стальной наконечник с силиконовой оболочкой. Закругленный дистальный кончик с 9 отверстиями для раствора .Механизм защиты от протекания. Люер коннектор на конце трубки, доставляющей раствор. Интегральный электрический кабель для соединения с генератором. Фиксирующий клипс | штука | 4
|  | 7 | Биполярный( электрод для хирургической абляции | Используют радиочастотную энергию с орошением, чтобы дать хирургам возможность проводить аблацию тканей легко и просто, с уверенность что воздействие будет трансмуральным, в результате система позволяет проводить операцию «лабиринт» (процедуру Мэйз) со значительной экономией времени. Новая гибкая шейка и длинные тонкие гибкие электроды позволяют менять форму устройства в зависимости от того, что требует ситуация. | штука | 4
|  | 8 | держатель верхушки сердца | Усовершенствованные возможности для непревзойденных доступов к коронарным артериям. Легко присоединяется к сердцу. Меньшая травма при вывихивании сердца для получения доступа ко всем коронарным сосудам, артерии тупого края. Шарнирное соединение значительно увеличивает варианты выведения, сохраняя более естественную позицию вывихнутого сердца. Высокопоточная гибкая магистраль позволяет легче выводить сердце, после присасывания к верхушке. Фиксация: Гибкая магистраль и 2-ух ходовой краник сводит к минимуму сопротивление при подаче воздуха и обеспечивает оптимальную фиксацию; Более легкое использование; 2-ух ходовой краник, выпускник в "off"-позиции; комплектация магистрали с канистрой позволяет уменьшить силу вакуума для обеспечения оптимальной фиксации, без подсасывания воздуха. Нет необходимости для персонала готовить для проведения операции необходимую канистру. Держатели верхушки сердца - облегчают выведение сердца и помогают свести к минимуму нарушения гемодинамики. Облегченная сборка и использование. Срок годности 3 года | штука | 1
|  | 9 | стабилизатор тканей сердца | Низкопрофильный блок присосок. Блок присосок с 3-мя браншами малого размера, разработанный специально для минимально инвазивной хирургии. Гибкие бранши обеспечивают удобство работы из малого разреза. Съемный блок присосок с удобной системой фиксации облегчает введение рабочей шахты и присоединяется через небольшой разрез. Шарнирное соединение увеличивает гибкость и объем движений блока присосок. Гибкий манипулятор облегчает расположение стабилизатора. | штука | 6
|  | 10 | Клапан двустворчатый в аортальную позицию с синтетическим протезом восходящего отдела аорты (кондуит) | Cердечный клапан с открытой системой крепления створок - аортальный представляет собой вращающийся, двухстворчатый, низкорасположенный, искусственный сердечный клапан, однократного применения, стерильный. Отверстие изготовлено из 100% пиролитического углерода, а створки - из пиролитического углерода, полностью покрытого графитовой основой, пропитанной 20% вольфрамом. Сшивающая манжета изготовлена из титанового или кобальтового хрома, и полиэстерного материала. Сшивающая манжета клапана сделана из двойного полиэстерного велюра.На манжете имеются маркеры (три на аортальной манжете с интервалами 120 градусов). Диаметр тканевого кольца 25,5 мм. Диаметр внутреннего отверстия 20,8 мм. Площадь внутреннего отверстия 3,17 см2 . Кондуит высокой порозности, представляет собой полиэстер двойного плетения, импрегнированный коллагеном. Внутренний диаметр кондуита 28 мм. Комплектуется ротатором. Длина кондуита 12 см. | штука | 4
|  | 11 | набор турникетов | Набор турникетов артериальных: 10,2; 14,0; 15,2; 17,8; 19,1 см. Наборы турникетов включают трубки различной длины с цветной кодировкой и с различными цветовыми комбинациями. Проволочный проводник включен в наборы. | штука | 200
|  | 12 | Аортик панч | Для получения отверстий в стенке аорты для проксимального анастомоза. Острые режущие кромки для получения ровных краев отверстия.Конический наконечник для легкого введения. Два варианта длины ручки (стандарт и удлиненная) | штука | 200
3 | лот №3 расходный материал для проведения операций на открытом сердце комплект 3 | 1 | Оксигенатор мембранный для взрослых в комплекте с магистралями | Тип оксигенатора-мембранный половолоконный. Полые волокна – размер пор 0.03мкм. Объём заполнения 270 мл. Скорость кровотока 1-7 л/мин. Сопротивление кровотоку при 6 л/мин- 75 мм рт ст. Металлический теплообменник, эффективность теплообмена 0,56. Венозно-кардиотомный резервуар. Обьем-4 000 мл. Кровоток (кардиотомной крови) 1-6 л/мин. Минимальный рабочий уровень 200 мл. Минимальный безопасный уровень 50 мл. Покрытие-Триллиум. Возможность вращения против входа порта. Стандартный набор трубок с силиконовыми сегментами. Артериальный фильтр-бескаркасный, 40 мкм. А-В петля (1/2-3/8+3/8). Полностью прозрачный корпус. Наличие дренажа воздуха из венозной камеры оксигенатора. Наличие дренажа воздуха из артериальной камеры оксигенатора. Система магистралей: Стерильная, артерио-венозная линия (3/8``-1/2``) - 1 шт; магистраль дренажа левого желудочка 1/4`` длиной - 1 шт; дренажные отсосные магистрали 1/4`` с силиконовой вставкой 1/4`` - 2 шт; артериальная линия с силиконовой вставкой для насоса (3/8``-1/2``- 3/8``) - 1 шт; быстрое наполнение системы магистраль 1/4`` с иглой - 1 шт; магистрали для рециркуляции крови и измерения давления, присоединенные к артерильному фильтру через 3-х ходовой краник, - 2 шт; набор переходников и тройников - 1 комплект; отбор проб-линия (1/8``) с системой "манифолд", и обратным клапаном - 1 шт. | штука | 150
|  | 2 | Набор закрытого контура в комплекте с оксигенатором и магистралями для взрослых | Представляет собой закрытую систему из оксигенатора c магистралями, соединенного с жестким венозным резервуаром, центрифужной головкой и мягким венозным резервуаром. Тип оксигенатора-мембранный половолоконный. Тип мембраны - Полипропилен. Площадь мембраны-2,6 м2,Трансфер кислорода при 7 л/мин- не менее 420 мл/мин,Трансфер углекислого газа при 7 л/мин- не менее 310 мл/мин, Обьем заполнения оксигенатора не более 260 мл, Скорость кровотока 1-7 л/мин,встроенный артериальный фильтр в оксигенатор- 40 микрон, Материал теплообменника-полиэтилентерфтолат, Встроенная линия автоматического удаления пузырьков из оксигенатора. Жесткий Венозно-кардиотомный резервуар - Материал изготовления-пластик. Объем жесткого венозного резервуара-4000 мл, Кровоток (кардиотомной крови) 1-7 л/мин. Максимальный кровоток в кардиотомном резервуаре 6 л/мин, Размер кардиотомного фильтра 20 микрон, Наличие портов для подсоединения отсосов к венозному резервуару. Система магистралей состоит из прозрачных ПВХ и силиконовых трубок диаметром ½ , ¼ и 3/8 различной длины, ПВХ мягкий мешок не менее 2 литров. Центрифужная головка с объемом заполнения 40мл импеллерного типа. Все детали системы соединенны между собой последовательно иили паралельно пластиковыми прозрачными переходниками, соединителями. Магистрали хирургического стола длиной не менее 210 см, линии измерения давления не менее 1 шт, линия введения лекарственных средств и забора крови. Система упакована в пластиковую корзину. Стерильна. | штука | 8
|  | 3 | Набор для кровяной кардиоплегии для взрослых | Устройство для кровяной кардиоплегии с теплообменником из нержавеющей стали и магистралями с биопокрытием Трилиум. Рекомендуемая скорость тока крови до 500 мл/мин Направление движения крови: на дно и со дна вверх Объем: 44 мл Теплообменник Материал: нержавеющая сталь. Площадь и контактирования крови 0.06 м2 Ограничение давления водной фазы равняется 0.275792 бар (40 psi) Внешняя фильтрующая сетка Размер пор: 150 микрон Площадь поверхности: 6 см2 Соединения Входящий кровяной коннектор: 1/4” Выходной кровяной коннектор: 3/16” теплообменный канал:1/2” Хансен быстро разъёмное соединение. | штука | 80
|  | 4 | головка центрифужного насоса | Гибридный импеллерный насос центрифужного типа - корпус насоса конусовидный, материал корпуса- прозрачный, утойчивый к воздействиям, поликарбонат. Вход 3/8” - на верхушке кунуса, выход 3/8” - в боковой части. Снизу корпуса – низкопрофильные направляющие. Импеллерная часть из непрозрачного поликарбоната, с шестью низкими импеллерами с низкой турбулентностью. импеллерная часть на керамическом штивте с низкой степенью нагрева. Нет зон застоя крови. Размер насоса – 85 х 48 мм. Площадь поверхности – 200 см2 , Объем первичного заполнения не более 40 мл. Ток крови до 10 л/мин при низких оборотах. Гидрофильное биологическое покрытие внутренней поверхности без гепарина или гепариновове покрытие. Насос стерильный, в жесткой пластиковой упаковке. | штука | 10
|  | 5 | канюли артериальные армирированные | Артериальные канюли со скошенным прямым тонокостенным наконечником и коническим цельнолитым, устойчивым к перегибам армированным корпусом. Маркер направления наконечника. Синий колпачок. Длина 30,5 см, коннектор 3/8 (0,95 см ) с люер – портом. И без люер порта, Диаметр 20, 22 и 24 Fr. размеры по заявке заказчика. | штука | 20
|  | 6 | Канюля для перфузии коронарных артерий с угловым наконечником | Высокопоточная канюля для перфузии коронарных артерии с пластиковой ручкой, стальным стержнем и наконечником, жестким, неизменяемым, под углом 45 и 90 градусов типа корзинка , длина 19,1 см. Размеры 4,0 мм (12 Fr). | штука | 20
|  | 7 | Канюля для антеградной кардиоплегии с дренажной линией размером 12-16 Ga (5-9 Фр. | C рентгеноконтрастным наконечником, с отдельной дренажной линией. 12ga (9 Fr.); 14ga (7 Fr.); 16ga (5 Fr.) Y-образная c портом "Female Luer" и дренажем "Vent" с коннектором ¼. Размеры по заявке заказчика | штука | 40
|  | 8 | Канюля двухступенчатая венозная с овальным тонкостенным корпусом | Армированный корпус с множественными отверстиями на конце и предсердной частью типа "корзинка". Длина 15" (38,1 см), для коннектора 1/2" (1,27 см) без люер порта 34/46 Fr; 36/51 Fr. | штука | 40
|  | 9 | Катетер для дренирования левого желудочка | Катетер дренажа левого желудочка силиконовый, с пластиковым наконечником, длина 40,6 мм, изогнутый интродьюсер, 24 боковых отверстия. 20 Fr (6.7 мм). коннектор без люер порта | штука | 30
|  | 10 | оптические ячейки размерами 3/8,1/2,1/4 | представляют собой коннекторы с оптическим датчиком кровотока, которые заблаговременно вставляются в систему магистралей для определения скорости кровотока. Ячейки имеют пазы для соединения с датчиком потока. Стерильные, одноразового применения | штука | 20
|  | 11 | одноступенчатая венозная канюля, прямая с коннектором 3/8 | Армированная одноступенчатая высокопоточная венозная канюля 18 Fr (6,0 мм), 20 Fr (6,7 мм), 22 Fr (7,3 мм), 24 Fr (8,0 мм), 26Fr (8,7 мм), 28Fr (9,3 мм, 30 Fr (10,0 мм), 32 Fr (10,6 мм), 34 Fr (11,3 мм), 36 Fr (12,0 мм). Цельнолитой устойчивый к перегибам, армированный корпус из ПВХ заканчивается прямым наконечником с множественными отверстиями. Маркеры глубины введения. Длина 38,1 см для коннектора 3/8 ( 0,95см). размеры по заявке заказчика | штука | 15
|  | 12 | адаптеры для селективной кардиоплегии | Адаптер перфузионный для проведения кардиоплегии, | штука | 20
|  | 13 | Картридж определения активированного времени свертывания, 2 канальный | Тест картриджи для проверки температуры из АСТ, HR ACT и LR ACT (50 двойных тестов/упаковке) активированного времени свертывания крови при высоком содержании гепарина | штука | 15
4 | лот №4 расходный материал для проведения операций на открытом сердце комплект 4 | 1 | Оксигенатор мембранный для взрослых в комплекте с магистралями (принадлежностями) | Оксигенатор мембранный половолоконный с интегрированным артериальным фильтром и со встроенным теплообменником. Оксигенатор и теплообменник выполнены в виде единого блока. Форма оксигенатора – цилиндрическая, обеспечивающая отсутствие зон застоя. Наличие на оксигенаторе покрытия биосовместимое, амфифильное полимерное покрытие.Рекомендуемый кровоток 0,5-7,0 л/мин. Первичный объем заполнения не более чем 260 мл. Трансмембранное давление при максимальном потоке не более, чем 110 мм.рт.ст. Трансфер О₂ при максимальном потоке не менее, чем 490 мл/мин., трансфер СО₂ - не менее, чем 360 мл/мин. Материал теплообменника – нержавеющая сталь. Площадь поверхности теплообменника не более чем 0,2 м². Жесткий венозный резервуар вытянутой формы для улучшения видимости на всех уровнях при любых углах обзора. Вращающийся венозный вход. Максимальный объем наполнения жесткого венозного резервуара 4000 мл. Минимальный рабочий объем резервуара не более чем 200 мл. Количество портов 1/4" – 6. Размер пор венозного фильтра не более 47 мкм. Кардиотомный фильтр – полиэфир глубокого типа. Пеногаситель – полиуретановая пена. Интегрированный артериальный фильтр с технологией самодренирования воздуха - полиэфир экранного типа, размер пор 32 мкм., площадь поверхности 600 см². Наличие порта для кровяной кардиоплегии 1/4" (6.4мм). Встроенная линия для отбора проб с системой манифолд и обратным клапаном. Встроенная линия рециркуляции. Оксигенатор поставляется в комплекте с магистралями. Магистрали являются стерильными и одноразовыми изделиями. Изготовлены из поливинилхлорида, силикона и поликарбоната, некоторые поверхности имеют покрытие, которое представляет собой гидрофильное полимерное покрытие, сводящее к минимуму абсорбцию и денатурацию белков и клеток крови во время экстракорпорального кровообращения, что делает продукт более «биосовместимым». Система магистралей и коннекторов собрана по индивидуальной схеме заказчика. Оксигенатор и система магистралей одной фирмы-производителя, поставка осуществляется одновременно. | штука | 35
|  | 2 | кардиоплегический набор | Высокоэффективное кардиоплегическое устройство для выполнения кровяной кардиоплегии, стерильный, однократного применения. Корпус из поликарбоната (прозрачный дизайн) обеспечивает высокую видимость. Первичный объем заполнения 52 мл. Материал теплообменника – нержавеющая сталь. Эффективная площадь поверхности теплообменника 640 см². Герметизирующий материал - полиуретан. Материал сетчатого фильтра – полиэстер, размер пор 96 мк. Входящий порт крови – 1/4", выходящий порт крови – 3/16". Порт жидкости - механизм быстрого соединения Hansen. Рекомендуемая скорость кровотока до 500 мл/мин. Камера-ловушка пузырьков воздуха 21 мл. Максимальное рабочее давление со стороны крови: 500 мм.рт.ст., со стороны воды - 29 psi (2 АТМ, 203 kPa). | штука | 20
5 | лот №5 расходный материал для проведения операций на открытом сердце комплект 5 | 1 | Набор для ВАБК (внутриаортальной балонной контрпульсации) | Сердечник баллона кровенаполняемый, диаметр баллонного катетера не менее: 8 Fr, объем баллонов: 30 или 40 или 50мл, длина баллонного катетера: 69,3 см, длина мембраны баллона: 260 мм, диаметр мембраны баллона: 15 мм, абразивно устойчивый материал баллона, центральный просвет баллона не менее: 0,027”, защитный чехол катетера от контаминации длиной не менее 34 см, наличие переходников газовой линии для других типов аппаратов для контрпульсации длина: 2,2 м, расположение линии пассажа газа в катетере центрально-осевое. Установочный набор для внутриаортального баллона 8Fr: Проводники: с тефлоновым покрытием, не менее 2 шт, диаметр проводника: не менее 0,025”, Шприц с коннектором Luer-Slip, объем не менее 60 мл, пункционная игла: 18 Ga, x 6,35 см, Интродъюсеры: армированный интродъюсер, длина не меннее 15 cм - 1 шт. Стандартный интродъюсер, длина не менее 15 см.,- 1 шт. | штука | 5
6 | лот №6 расходный материал для проведения операций на открытом сердце комплект 6 | 1 | Набор для кровяной кардиоплегии детей подростков | Материал теплообменника – нержавеющая сталь. Сетчатый фильтр - 150 микрон. Компактный дизайн.Первичный объем заполнения не более 28 мл. Максимальное давление воды – 30. Полная видимость пути жидкости. Наличие линии измерения давления не более 65 см. длина кардиоплегической системы 245 см. | штука | 20
|  | 2 | Оксигенатор для ЭКМО до 14 суток для взрослых в комплекте с магистралями и насосной головкой | Тип оксигенатора - Мембранный, половолоконный. Площадь мембраны оксигенатора, не более - 0,65 м.кв. Давление разрыва волокон, не менее - 300 кПа. Максимальный кровоток, не более - 2,4 л/мин. Объем заполнения, не менее - 98 мл. Наличие венозной камеры с шунтом. Рекомендованная фракция кислорода при максимальной производительности, не более - 80 %. Линия рециркуляции/удаления воздуха из оксигенатора с магистралью. Линия отбора проб оксигенированной крови. Порт для подключения кардиоплегии. Диаметр порта входа/выхода крови - ¼ дюйм. Тип теплообменника - встроен в оксигенатор. Коэффициент теплообмена при скорости 1,0 л/мин., не менее - 0,5. Диаметр портов для подключения терморегулирующего устройства - ¼ дюйм. Материал теплообменника - полиэстер. Площадь теплообменника, не менее - 0,16 м.кв. Покрытие - Реопарин. | штука | 3
|  | 3 | Набор для кровяной кардиоплегии взрослый | Набор для кровяной кардиоплегии 4:1. Вход и выход коннектор 3/8. Коннектор для входа воды типа "Хансен". Разъем для датчика температуры. Материал теплообменник - нержавеющая сталь. Площадь теплообмена - 0.22 м.кв. Объем заполнения - 80 мл. | штука | 60
|  | 4 | артериальные канюли армированные | Артериальная канюля предназначена для перфузии восходящей аорты во время искусственного кровообращения. Устойчивая к излому армированная трубка. Удобное положение наконечника благодаря указывающему маркеру. Гладкий пластмассовый наконечник размерами 20, 22, 24 Фр. Варианты исполнения: армированный, изогнутый наконечник с выступом; Армированный, прямой наконечник с кольцом; Длина 24, 25, 33 см. Размеры по заявке заказчика. | штука | 300
|  | 5 | Гемоконцентраторы для новорожденных | Активная поверхность фильтра - 0,25 м.кв. Объем заполнения: отсек для крови - 18 мл. Отсек фильтрата - 30 мл. соединители - наконечник Луэра "мама". Макс ТМД - 500 ммрт.ст/66 кПа. Сопротивление кровотоку: Отсек для крови - 24 мм рт. ст./3,2 kPa. Отсек фильтрата - < 30 мм рт.ст./<4 kPa. Макс. кровоток - 300 мл/мин. Макс поток диализата 500 мл/мин. Кровоток/диализат - 20 %. Коэфицент фильтрации: Витамин В12 - 1. Миоглобин - 0,7. Альбумин (бычий) - <0,01. Очистка: Qb/Qd - 100/300 мл/мин. Мочевина - 75 мл/мин. Креатинин - 60 мл/мин. Витамин В12 - 36 мл/мин. Инсулин - 20 мл/мин. Коэфицент сверх фильтрации: Кровь человека - 9 мл/ (ч.х.мм.рт.ст.) | штука | 12
|  | 6 | Венозные канюли с прямым наконечником | Венозная канюля предназначена для выпуска венозной крови из правого предсердия и полой вены. Армированный с большим наконечником, размерами: 20 Fr, 22 Fr, 24 Fr; 26 Fr, 28 Fr, 30 Fr; 32 Fr, 34 Fr, 36Fr. Отдельная конструкция, Открытый и гибкий наконечник, Легко устанавливается, Маркер глубины ввода. Длина 390 мм. Размеры по заявке заказчика | штука | 12
|  | 7 | Двухступенчатые венозные канюли | Двухэтапная венозная канюля предназначена для применения в венозном оттоке через правое предсердие и нижнюю полую вену одновременно во время операции в условиях искусственного кровообращения до шести часов или менее. Отдельная конструкция, Открытый и гибкий наконечник, Легко устанавливается, Обтуратор, маркер глубины ввода. Варианты исполнения: СТАНДАРТНОЕ ТЕЛОСЛОЖЕНИЕ, ПЛОСКОЕ ТЕЛОСЛОЖЕНИЕ, размерами 32/40 Fr, 34/46 Fr, 36/46 Fr; 36/51 Fr. | штука | 150
|  | 8 | гемоконцентраторы для взрослых | Активная поверхность фильтра - 1,20 м.кв. Объем заполнения: отсек для крови - 68 мл. Отсек фильтрата - 105 мл. Макс ТМД - 500 ммрт.ст/66 кПа. Сопротивление кровотоку: Отсек для крови - 66 мм рт. ст./8,8 kPa. Отсек фильтрата - < 30 мм рт.ст./<4 kPa. Макс. кровоток - 500 мл/мин. Макс поток диализата 1000 мл/мин. Кровоток/диализат - 30 %. Коэфицент фильтрации: Витамин В12 - 1. Миоглобин - 0,7. Альбумин (бычий) - <0,01. Очистка: Qb/Qd - 200/500 мл/мин. Мочевина - 185 мл/мин. Креатинин - 173 мл/мин. Фосфат 171мл/мин. Витамин В12 - 118 мл/мин. Инсулин - 88 мл/мин. Коэфицент сверх фильтрации: Кровь человека - 40 мл/ (ч.х.мм.рт.ст.) | штука | 4
|  | 9 | комплект оксигенатора для взрослых в комплекте с магистралями | Тип оксигенатора - Мембранный, половолоконный. Форма оксигенатора - основанная на теле вращения. Полые волокна - Микропористый полипропилен внутренний/наружный диаметр 280/380 мкм. Площадь газообмена(м.кв.) - не менее 1,9. Циркуляция крови - вертикальная. Объем заполнения - не менее 275 мл. Скорость кровотока - 1-7 л/мин. Сопротивление кровотоку при 6 л/мин - не более 150 мм рт.ст. Порты входа и выхода - 3/8”. Порт кардиоплегический - резьбовый коннектор. Порт рециркуляции - резьбовый коннектор. Теплообменник оксигенатора - интегрированный. Эффективность теплообмена при 6 л/мин - не более 0,63. Материал - полиэстер. Тип материала - полые волокна. Площадь теплообмена (м.кв.) - не менее 0,45. Наличие системы безопасности. полностью прозрачный корпус, доступность осмотра со всех сторон. Наличие дренажа воздуха из венозной камеры оксигенатора. Наличие дренажа воздуха из артериальной камеры оксигенатора. Количество шунтов оксигенатора - не менее 5. Венозно-кардиотомный резервуар: Объем - не менее 4 000 мл. Кровоток (общий) - 1-7 л/мин. Минимальный рабочий уровень - не более 300 мл. Раздельная фильтрация венозной и кардиотомной крови. Фильтр кардиотомной крови - не более 40 мкм. Венозный фильтр - не более 30 мкм. Вращение порта входа крови на 360 град. Возможность создания принудительного венозного оттока. Наличие клапана подключения вакуумного дренажа - 100 мм рт. ст. Система для отбора проб венозной и артериальной крови. Свободное вращение резервуара в держателе. Возможность вращения резервуара и оксигенатора относительно друг друга по оси с фиксацией положения. Возможность раздельного крепления оксигенатора и резервуара. Артериальный фильтр: Объем заполнения - не более 175 мл. Размер пор - не более 40 мкм. Площадь фильтрации (см кв.) - 616. Наличие внешней линии шунта артериального фильтра. Набор трубок- магистралей: АИК-набор - стандартный, с силиконовыми насосными сегментами. Толщина стенки всех магистралей - не менее 3/31”. Наличие изолятора манометра. Набор для операционного стола: А-В петля (1/2”-3/8” ). Отсосы и дренажи - 3 магистрали. Набор тройников и коннекторов. | штука | 30
|  | 10 | Антеградная канюля с дренажной линией (корня аорты) | Канюля корни аорты предназначена для использования во время искусственного кровообращения для антеградного ввода кардиоплегического раствора и дренирования сердца. Канюля также может быть применена при аспирации воздуха из аорты в конце кардиохирургической процедуры. Длина 150 мм. Размерами 6,0; 7,0; 9,0 фр. Размеры по заявке заказчика. | штука | 300
7 | лот № 7расходный материал для проведения операций на открытом сердце комплект 7 | 1 | Оксигенатор мембранный для взрослых в комплекте с магистралями | Оксигенатор с интегрированным артериальным фильтром и собранным венозным кардиотомным резервуаром, стерильный, однократного применения, в комплекте с магистралями, с возможностью использовать активный венозный дренаж. Встроенный артериальный фильтр, максимальный кровоток 0-7 л/мин, первичный объем заполнения с фильтром - не более 215 мл, эффективная площадь поверхности газообмена - 1,8 м.кв., размер пор - 40 микрон, материал мембраны теплообменника - полиуретан, материал микропористой мембраны - полипропилен, наличие биопокрытия. Эффективная площадь поверхности теплообмена - 0,4 м.кв., размер пор артериального фильтра - 40 мкм, площадь поверхности фильтра - 430 см.кв., Максимальная емкость резервуара - не менее 4200 мл, минимальный рабочий объем - 200 мл, Максимальный кровоток венозного фильтра 7 л/мин, кардиотомного фильтра - 5 л/мин, пеногаситель - пенополиуретан, антипенный реагент + медицинский пеногаситель С, размер пор кардиотомного фильтра - 40 мкм, материал фильтра – полиэстер. Система магистралей с цветовой кодировкой в отдельной стерильной упаковке:трубки полихлорвиниловые с жесткостью 75 Sh, венозная линия 1/2" длиной не менее 2 м, артериальная линия 3/8", длиной не менее 2 м, 3 дренажные/отсосные магистрали (1/4"), длиной не менее 2 м, тройники 1/2х3/8х3/8, 3/8х1/4х3/8, 1/4х1/4х1/4 в отдельных стерильных пакетах, коннектор 1/2х1/2 в отдельном стерильном пакете, три дренажные отсостные магистрали (1/4) с силиконовыми вставками (1/4), артериальная линия с силиконовой вставкой для насоса (3/8-1/2-3/8) с люер портом, газовая линия (1/4) с фильтром не менее 1.5 м, линия 1/8 для отбора проб с системой манифолд, магистраль с 2=мя иглами и зажимами для быстрого наполнения системы, магистраль для измерения давления с камерой давления, присоединенной к фильтру через трех ходовый краник, дренажная линия артериального фильтра со встроенным обратным клапаном и трехходовым краном | штука | 70
8 | лот №8 расходный материал для проведения операций на открытом сердце комплект 8 | 1 | Электрод для временной кардиостимуляции M3 | Электрод для временной кардиостимуляции M3 (2/0), 60 см. 2/0. Две иглы должны быть изготовлены из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями. Материал игл на 40% более устойчив к необратимой деформации (изгибу), чем игл из обычной нержавеющей стали, что предотвращает необходимость замены иглы, улучшает контроль над иглой и уменьшает травмирование тканей. Металл иглы создан на базе специфической углеродной микроструктуры, характеризующейся максимальной прочностью, дополняемой явлением технологической "памяти металла". : 1)прямая режущая режущая 90 мм и 2)колющая игла, 1/2 окружности, 26 мм. Колющая игла имеет конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе за счет продольных насечек на корпусе . Индивидуальная одинарная стерильная упаковка, защищающая содержимое от влаги Упаковка (индивидуальная и групповая) должна содержать полную информацию о наименовании изделия, составе и параметрах для контроля за содержимым после извлечения из индивидуальной упаковки и размещения на стерильном столе. | штука | 350
|  | 2 | Проволока стальная хирургическая | Нить нерассасывающаяся стальная хирургическая стерильная, монофиламентная, должна быть выполнена из хирургической стали марки 4310. Метрический размер 9, условный размер 7; 5; . Длина нити не менее 40 см и не более 50 см. Количество отрезков нити в стерильном внутреннем вкладыше - 4. Каждый отрезок атравматически соединен с иглой. Игла должна быть изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Игла должна иметь конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Игла обратно-режущая 7,колюще-режущая 5; 1/2 окружности, от 47,5 до 48,5 мм длиной. Стерильный внутренний вкладыш с шовным материалом упакован в индивидуальную одинарную стерильную полимерно-бумажную упаковку, которая представляет собой пакет из медицинской бумаги и прозрачного полимера, обеспечивающую сохранение стерильности шовного материала и его функциональных свойств с учетом условий его применения, транспортирования, хранения и срока годности; защищающую содержимое от влаги; обеспечивающую доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью. Маркировка внутреннего вкладыша должна содержать наименование шовного материала, его состав, товарный знак производителя (при наличии), наименование производителя, матричный код, каталожный номер (при наличии), условный и метрический размер нити, цвет нити, длину нити, количество нитей; длины иглы, обозначение типа иглы, кривизны иглы, изображение иглы в натуральную величину, количество игл, указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном применении. Внутренний вкладыш представляет собой прямую упаковку из картона содержащую 4 прямых стерильных отрезка стальной хирургической проволоки. Каждый отрезок атравматически соединен с иглой. | штука | 332
9 | лот №9 расходный материал для проведения операций на открытом сердце комплект 9 | 1 | Оксигенатор мембранный для детей (половолоконный)в комплекте с магистралями | Тип оксигенатора - Мембранный, половолоконный размер пор не более 0,03 мкм.Материал мембраны плазморезистентный полипропилен. Площадь поверхности мембраны - не более 0,67 м2. Статический объем заполнения - не более 48 мл. Покрытие - Баланс биосерфис. Транспорт кислорода при скорости 2,0 при газовом потоке 1:1 - не менее 115 мл\мин. Транспорт углекислого газа в при потоке 2:1 не менее 90 мл\мин. Рекомендуемая скорость кровотока 0,1- 2,0 л/мин.Сопротивление кровотоку при 1,5 л/мин - не более 80 мм рт.ст. Сертифицирован для работы с летучими анестетиками (севоран, севофлюран, изофлюран). Тип теплообменника - встроенный в оксигенатор. Материал теплообменника – полиэтилентерфтолат. Эффективность теплообмена при 1,5 л/мин - не менее 0,75. Объем венозно - кардиотомного резервуара 2000 мл. Покрытие венозно-кардиотомного резервуара - негепариновое. Кровоток (общий) до 2,4 л/мин. Минимальный рабочий уровень не более 20 мл. Минимальный безопасный уровень не более 20 мл, размер пор фильтра кардиотомной крови - не более 30 мкм. Артериальный фильтр: Размер пор фильтра не более 30 мкм Объем заполнения артериального фильтра - не более 40 мл. Рекомендуемый кровоток до 3,2 л. Оксигенатор и система магистралей одной фирмы-производителя. Одновременность поставки оксигенатора и системы магистралей к нему. | штука | 30
|  | 2 | Набор для сбора крови и ее обработки | Набор для обработки крови состоит из:1. Комплект для промывания (чаша центрифуги-емкость 135мл с трубкой, пакет для хранения-емкость 1000мл, пакет для отходов-емкость 10л), 2. Линия аспирации / антикоагуляции, 3. 4-х литровый жесткий кардиотомический резервуар с фильтром на 20, 40, 120 микрон. | штука | 30
|  | 3 | Канюля артериальная детская тонкостеннная армированная | Педиатрическая канюля 6; 8; 10; 12; 14; 16 Фр, скошенный тонкостенный наконечник, с удлиненным цельнолитым устойчтвым к перегибам корпусом и армированными стенками. Длина канюли 22,9 см, коннектор 1/4 с люер портом. Интродьюсер с антирефлюксным замком. размеры по заявке заказчика | штука | 20
|  | 4 | Канюли артериальные армированные тонкостенные универсальные | Канюли артериальные 18; 20; 22; 24 Фрс тонкостенным наконечником, удлиненным цельнолитым, устойчивым к перегибам корпусом и армированными стенками. Снабжены отметками глубины введения. Длина 30,5 см., красный гемостатический колпачок. Комплектуется рентгенконтрастным кольцом для регулировки глубины введения и интродьюсером с дилатирующим наконечником. Коннектор может с люер портом и без него. Размеры по заявке заказчика | штука | 20
|  | 5 | Канюля педиатрическая для антеградной кардиоплегии | Канюля педиатрическая для антеградной кардиоплегии , голубой наконечник, фланец.18 GA, 4 Fr. | штука | 20
|  | 6 | Канюля для ретроградной кардиоплегии с силиконовым корпусом и автоматическим раздуванием манжеты | Канюля для ретроградной кардиоплегии с силиконовым корпусом линией мониторинга давления и автоматическим раздуванием манжеты. Длина 31,8см. Размер 15 Fr (5,0 мм). Манжета грушевидная, автоматическое раздувание манжеты за счет проточного потока кардиоплегии. Система мониторинга давления на случай окклюзии дистального просвета. Канюля снабжена жестким стилетом со специальной ручкой и прозрачным фланцем. При потоке 400м л\мин менее 45 мм рт ст. Стерильная , однократного применения. | штука | 15
|  | 7 | Одноступенчатая детская венозная канюля, прямая | Армированная одноступенчатая высокопоточная венозная канюля, 12Fr (4,0 мм), 14 Fr (4,7 мм), 16 Fr (5,3 мм). Цельнолитой устойчивый к перегибам, армированный корпус из ПВХ заканчивается прямым наконечником с множественными отверстиями. Маркеры глубины введения, коннектор 1/4 (0,64см). | штука | 30
|  | 8 | Катетер для дренирования левого желудочка | Катетер дренажа левого желудочка из ПВХ с пластиковым наконечником, длина 33,0 мм, изогнутый интродьюсер, 8 боковых отверстия. 10 Fr (3,3 мм) - 18 Fr (5,94 мм), коннектор с люер портом, | штука | 30
|  | 9 | набор расширителей для установки бедренных венозных канюль с проволочным проводником | Расширитель оснащен конусовидным наконечником и ограничительным кольцом, предназначенным для перекрытия дистального конца канюли во время введения. Индикаторная полоска наконечника на расширителе показывает, когда расширитель полностью втянут в корпус канюли. Через расширитель можно пропустить проволочный проводник, облегчающий введение. Система стерильна, апирогенна и предназначена для однократного использования. |  | 10
|  | 10 | бедренная венозная канюля многоуровневая с интродьюсером | Канюля также подходит для установки бикавально и для миниинвазивных операций. начиная с размера 23 Fr; длина наконечника 50,0 – 55.0 – 60.0 см, коннектор 3/8, без вента. Размеры – 15Fr,17Fr, 19Fr, 21Fr, 23Fr, 25Fr, 27Fr, 29Fr. Дополнительно к канюлям с 23 по 29 размер поставляется 3/8 – ½ адаптер. Материал канюли – полиуретан с армированием стальной проволокой по всей длине канюли.Дополнительное армирование в зоне боковых отверстий. Конический дизайн наконечника. Внутренняя стенка очень близко прилегает к интродьюсеру, что обеспечивает, гладкое скольжение. Канюля имеет гемостатический колпачок с отверстием для интродьюсераю Интродьюсер из поливинилхлорида. Канюля снабжена передвижным рентгеноконтрастным шовным кольцом. Стерильная, одноразового использования, 1 штука в наборе. размеры по заявке заказчика | штука | 10
10 | лот №10 расходный материал для проведения операций на открытом сердце комплект 10 | 1 | механические искусственные, митральные | Механические двустворчатые клапаны сердца. Тип клапана - Механический. Модификация манжеты - Универсальная, гибкая манжета из полиэстера с 4 имплантационными метками, ободок на периферии манжеты со стороны притока крови или усеченная цилиндро-образная. Количество ориентационных меток 4. Позиция имплантации - интра-аннулярная, супра-аннулярная, субаннулярная. Количество створок - Две. Материал створок - Створки и внутреннее кольцо выполнены из пиролитического углерода. Угол раскрытия створок 78˚. Внутренняя конструкция - Титановое кольцо жесткости, металлические фиксирующие кольца. Конструкция шарнирного механизма - сопряженная полусфера. Контакт створок «плоскость на плоскость». Расположение оси в направлении противоположном току крови вращения створок. Рентгеноконтрастность - Высокая. Осевой механизм полностью омываемый. Возможность вращения In situ. Размер клапана 23 мм; Диаметр тканевого кольца 22,6-23,8; Внутренний диаметр 18,5 мм; Высота 7,3 мм; Геометрическая площадь отверстия 2,56 см². Срок годности: 5 лет. Поставляется стерильным. | штука | 4
|  | 2 | механические искусственные аортальные | Механические двустворчатые клапаны сердца. Тип клапана - Механический. Модификация манжеты - Универсальная, гибкая манжета из полиэстера с 4 имплантационными метками, ободок на периферии манжеты со стороны притока крови или усеченная цилиндро-образная. Количество ориентационных меток 4. Позиция имплантации - интра-аннулярная. Количество створок - Две. Материал створок - Створки и внутреннее кольцо выполнены из пиролитического углерода. Угол раскрытия створок 78˚. Внутренняя конструкция - Титановое кольцо жесткости, металлические фиксирующие кольца. Конструкция шарнирного механизма - сопряженная полусфера. Контакт створок «плоскость на плоскость». Расположение оси в направлении противоположном току крови вращения створок. Рентгеноконтрастность - Высокая. Осевой механизм полностью омываемый. Возможность вращения . Размер клапана 19 мм; Диаметр тканевого кольца 18,8-19,8; Внутренний диаметр 14,7 мм; Высота 6,2 мм; Геометрическая площадь отверстия 1,59 см². Эффективная площадь отверстия 1.0 см². Срок годности: 5 лет. Поставляется стерильным | штука | 4
|  | 3 | Опорное кольцо для аннулопластики | Конструкция кольца – внутреннее основание (каркас), покрытое силиконом и полиэстером; структура каркаса – ячейкообразная; материал каркаса – нитинол; способ вырезания ячеек каркаса – из трубки по технологии лазерной нарезки; положение каркаса внутри оболочки – смещено к внутреннему краю кольца; форма поперечного сечения кольца – овал; наличие ориентационных меток 2 коммисуральные и 1 метка середины задней стенки; наличие указателя накладывания швов на оболочке из полиэстера; прикреплено к низкопрофильной удерживающей платформе; открытая конструкция держателя; замкнутое кольцо – без возможности конверсии в незамкнутое; поставляется стерильным. Размеры – 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 мм | штука | 8
11 | лот №11 расходный материал для проведения операций на открытом сердце комплект 11 | 1 | Устройство для хирургической абляции | Тип электрода -для орошаемой биполярной аблации при торакоскопическоом латеральном доступе. Средняя кривизна браншей. Длина браншей 6 см. Гибкая шея.Встроенная трубка орошения с луер-портом. Длина трубки орошения 304, 8 см. Электрический кабель длиной 304,8 см с мульти-контактным разъемом.Система позволяет легко и быстро соединять проводники и бранши электрода. По завершении процедуры проводники легко отсоединяются от браншей электрода. Контроль начала и завершения подачи РЧ-энергии на рукоятке электрода, что позволяет работать одной рукой. Блокировка непреднамеренной подачи РЧ-энергии на рукоятке электрода при открытых браншах электрода. | штука | 3
|  | 2 | Зонд для хирургической абляции 10-S | Зонд 10-S длиной рабочей части 10 см. отличается повышенной гибкостью и жесткостью, для плотного контакта с тканью сердца, допускает многократное изменение формы кончика. Сдвигаемая изоляционная оболочка обеспечивает защиту близлежащих к зоне аблации тканей. Одноразового применения. Целевое время заморозки: от 5 секунд до 5 минут, выбираемое с шагом 5 секунд. Целевая температура: от -30 °C до -95 °C, выбираемая с шагом 5 °C. Температура кончика зонда: поддерживается в диапазоне ± 10 °C от целевой температуры. | штука | 3
|  | 3 | Зонд для хирургической абляции | зонд длиной рабочей части 10 см, с гибким кончиком , изменяемым вручную для адатации к анатомическим участкам сердца. Сдвигаемая изоляционная оболочка обеспечивает защиту близлежащих к зоне аблации тканей. Одноразового применения. Целевое время заморозки: от 5 секунд до 5 минут, выбираемое с шагом 5 секунд. Целевая температура: от -30 °C до -95 °C, выбираемая с шагом 5 °C. Температура кончика зонда: поддерживается в диапазоне ± 10 °C от целевой температуры. | штука | 3
12 | Лот № 12 расходный материал для проведения стентирования и коронарографии комплект 12 | 1 | Диагностический катетер | Материал катетера – нейлон. Наличие армированной оплетки средней части катетера. Наличие дистального рентгеноконтрастного маркера. Наличие различных форм кончиков катетера. Давление контрастного вещества в катетере, фунт на дюйм - 1200. Обьем скорость кровотока, милилитров в секунду до 35. Внутренний диаметр, дюйм - 0,042. Наружный диаметр, 4F, 5F, 6F, 7F Fr . Длина, сантиметров - 65, 80, 90,100, 110, 125. Способ применения - селективное, обзорное. Совместимость с проводником диаметром, дюйм - 0,038 Размеры по заявке Заказчика | штука | 400
|  | 2 | Проводниковый катетер стерильный, | Материал катетера – наружный слой – нейлон, средняя часть – армированная двухслойная стальная оплетка, внутренний слой – политетрафторэтилен покрытие, дистальный кончик рентгенконтрастный (длина 2,5 мм). Мультисегментный дизайн. Термосплавка отдельных сегментов (мягкого кончика, формирующейся части, основного шафта), кончик мягкий, гибкий, атравматичный. «Гибридная технология» оплетки увеличивает внутренний просвет и обеспечивает поддержку во время манипуляции. Армирование стенки катетера стальной сеткой препятствует перегибанию устройства в местах анатомических изгибов. Постоянный внутренний просвет по всей длине. Внутренний просвет катетера: 9 F – 0.098", 8 F – 0.088", 7 F – 0.078" и 6 F – 0 .070",5 F – 0 .056". (А) Размеры: длина 80, 90, 95, 100 и 125 см. Размеры по заявке Заказчика | штука | 30
|  | 3 | Диагностический проводник | Проводник диагностический коронарный. Материал – нержавеющая сталь, политетрафторэтилен-покрытие. Характеристики: нержавеющая сталь. политетрафторэтилен-покрытие снаружи для обеспечения гидрофильности. Мягкий кончик прямой или J-изогнутый, J-загиб имеет различный радиус. Наличие мягкого кончика различной длины, диаметр: 0.018", 0.021", 0.025", 0.032", 0.035" и 0.038"(А). Длина: 125см, 150см, 175 см, 180 см, 260 см. Выбор проводников с фиксированным и нефиксированным внутренним стержнем. Размеры по заявке Заказчика | штука | 200
|  | 4 | Баллонный катетер | Катетер дилятационный коронарный для пре- и постдиллятации. Материал: баллонная часть катетера – эластичный, полукомплаенсный нейлон-вестамид с гидрофильным покрытием. Конусообразный дистальный кончик шафта (3 мм) – нейлон , дистальная часть шафта – нейлон , проксимальная часть шафта – нержавеющая сталь c лубрикантным тефлоновым покрытием ( политетрафторэтилен), рентгенконтрастные утопленные маркеры на баллоне (2 шт.) из сплава платины и иридия шириной 0,75 мм каждый (А). «монорельсовый» дилятационный катетер, совместим с проводником 0,014", проводниковым катетером 5 F (6 F для техники kissing). Рабочая длина шафта – 139 см, профиль кончика – 0,017" (0,431 мм), диаметр проксимальной части шафта – 1,9 F, диаметр дистальной части шафта – 2,7 F. Есть 2 маркера выхода на шафте на расстоянии 90 и 100 см от дистального кончика для сокращения времени облучения. Номинальное давление раздувания баллона 8 атм., максимальное давление гарантирующее целостность баллона – 14 атм., рабочий профиль – от 0,026" для диаметра 1,50 мм до 0,037" для диаметра 4,00 мм. Таблица соответствия диаметров при разных показателях давления в упаковке. Размеры балоннов: Диапазон диаметров баллонов: 1,50, 2,00, 2,25, 2,50, 2,75, 3,00, 3,25, 3,50, 4,00 мм, Диапазон длин баллонов: 6, 10, 12, 15, 20 и 30 мм. Размеры по заявке Заказчика | штука | 20
|  | 5 | Интродьюсеры с шестилепестковым гемостатическим клапаном с рентгенконтрастным кончиком и без, с минипроводником и без, диаметром 4F, 5F, 6F, 7F, 8F, 9F, 10F, 11F и длиной 5.5, 11, 23, 35, 45, 65, 90 см в комплекте с иглой | Материал интродьюсера – рентгенконтрастный полиэтиленовый пластик, смазывающее покрытие силикс канюли, сосудистого дилятора и силиксклапана. Шестилепестковый гемостатический клапан. Наличие бокового отведения для обмывания инструмента, введения контрольного вещества, иных лекарственных растворов. Трехходовой краник для управления боковым портом. Наличие специального замка для дилятора для исключения возможности его дислокации при проведении через мягкие ткани. Возможность поставки с мини-проводником (двухсторонний, длина 45 см) для интродьюсеров длиной 11 см. Цветовая кодировка размеров. 5 штук в упаковке. Размеры: Ø 4, 5, 6, 7 F (5,5, 11 и 23 см), Ø 5,5 и 6,5 F (11 см), Ø 8, 9, 10 и 11 F (11 и 23 см). Игла металлическая пункционная без стилета с прозрачным хабом и Люеровским соединением. Обеспечивает чрезкожную пункцию сосудов для проведения диагностических и интервенционных инструментов. Диаметр иглы от 18G до 21G. Внутренний просвет от 0.021" до 0.038". Длина: 3,8 см (педиатрическая), 5 см (трансрадиальная) и 7 см (феморальная). Возможна поставка со съемными крылышками для обеспечения лучшего упора при пункции. Размеры по заявке Заказчика | штука | 100
|  | 6 | Трансрадиальный набор интродьюсера | Материал интродьюсера – рентгенконтрастный полиэтиленовый пластик, силиконовое смазывающее покрытие канюли, сосудистого дилятора и клапана. Шестилепестковый гемостатический клапан. Характеристики: наличие бокового отведения для введения контрастного вещества и иных лекарственных растворов. Боковое отведение имеет трехходовой краник. Наличие специального фиксатора для дилятора, исключающего возможность его дислокации при проведении через мягкие ткани. Цветовая кодировка размеров. Комплектация: интродьюсер, сосудистый дилятор, мини-проводник диаметром 0.021" (двухсторонний, длина 70 см), пункционная игла 21G. Размеры: диаметры 4, 5, 6 и 7 F, длины – 11 см для всех диаметров и 23 см для диаметров 4,5 и 6 F. Размеры по заявке Заказчика | штука | 400
13 | Лот № 13 расходный материал для проведения стентирования и коронарографии комплект 13 | 1 | Аортальный клапан для транскатетерной установки (система с установкой) | Биопротез показан для замены нативного аортального клапана сердца без проведения операции на открытом сердце и без одновременного хирургического удаления пораженного нативного клапана. Изготовленный из нитинола каркас имеет многоуровневую саморазворачивающуюся конструкцию и обладает рентгенконтрастными свойствами. Биопротез формируется путем сшивания створок клапана и кромки однослойного свиного перикарда в трехстворчатую конфигурацию. Имеются протезы различного диаметра, соответствующие аортальному кольцу клапана и восходящей части аорты: 23мм; 26мм; 29мм; 31мм. Размеры по заявке заказчика | штука | 2
|  | 2 | Система коронарных зотаролимус-элютирующих стентов | Стент изготовлен из композитного материала (кобальтового и платино-иридиевого сплава). Коронарный стент состоит из одной проволоки, согнутой в виде непрерывной синусоидной кривой, соседние ряды которой спаяны лазером. В наличии имеются стенты с различной длиной и диаметром. Система доставки состоит из баллонорасширяемого интракоронарного стента, предварительно установленного на систему доставки с рабочей длиной катетера 140 см. Система доставки совместима с проводниками с максимальным внешним диаметром 0,36 мм (0,014 дюйма) и с проводниковыми катетерами с минимальным внутренним диаметром 1,42 мм (5 френч / 0,056 дюйма). Стент состоит из непокрытого металлического стента с грунтовочным слоем и покрытием, состоящим из смеси лекарственного препарата зотаролимус и полимерной системы типа биолинкс. | штука | 150
|  | 3 | Проводниковый катетер для проведения интервенционных процедур на коронарных артериях | Материал проводникового катетера на основе Нейлона. Наличие инкапсулированной металлической оплетки в стенке катетера, технология фуллволл. Плоское сечение металлической оплетки. Наличие рентгеноконтрастной метки на 4 мм проксимальнее мягкого кончика катетера. Внутренний диаметр у катетеров:- 6F - 0.071”. Наружный диаметр 5-8F. Размеры по заявке заказчика. | штука | 60
|  | 4 | Проводник коронарный проволочный управляемый | Диаметр 0.014". Сердечник из нержавеющей стали. Кончик с двойной оплеткой мягкий и атравматичный. Наличие проводников с разной степенью поддержки. Наличие гидрофильного покрытия гидро-трек. Рентгеноконтрастный кончик 2 см. Наличие проводников с измерительными метками. Длина проводников 180 или 300 см. Кончик прямой или J-форма | штука | 160
|  | 5 | Шприц-медфлятор | Шприц-манометр для раздувания/сдувания баллона на 20 или 30 атм.3-х ходовой краник в наборе. | штука | 300
|  | 6 | Баллонный катетер для коронарной ангиопластики низкого профиля | Материал баллона - фулкрум; Низкий профиль дистальной части катетера – 2.4F; Диаметр кончика баллонного катетера – 0.016”; Профиль баллонной части катетера, включая диаметр до 3.75 мм - 0.021 дюйма; Наличие селективного (только на внутренней поверхности лепестков нераскрытого баллона) гидрофильного покрытия; Давление разрыва - 14 Атм; Наличие длин баллонов 6, 10, 12, 15, 20, 25, 30 мм. Диаметр баллона 1,25-4 мм. Отсутствие складок у баллона диаметром 1,25 мм Совместимость с проводником 0,014". Размеры по заявке заказчика. | штука | 70
|  | 7 | Аспирационный катетер | Катетер с гидрофильным наружным покрытием 40 см. Наличие инкапсулированной металлической оплетки в стенке катетера, технология фуллволл. Плоское сечение металлической оплетки. Наличие рентгеноконтрастной метки на 1,5 мм проксимальнее мягкого кончика катетера. Совместимость с проводником 0.014", с проводниковым катетером 6F. Длина катетера 140 см. Диаметр кончика 0.068". Внутренний просвет 0,043". Мягкий атравматичный кончик с фигурным срезом запатентованной конфигурации. Поставка в наборе с двумя шприцами для аспирации по 30 мл, двумя фильтрационными корзинками с размером пор 40 µ и аспирационной линией с поворотным краном на два положения. | штука | 70
|  | 8 | Диагностический проводник коронарный | Наличие политетрафторэтилен покрытия. Длина проводников 145- 260см. Диаметр проводников 0.018- 0.038” | штука | 300
|  | 9 | Аортальный клапан для транскатетерной установки (биопротез) | Изготовленный из нитинола каркас имеет многоуровневую саморазворачивающуюся конструкцию и обладает рентгеноконтрастными свойствами. Биопротез формируется путем сшивания створок клапана и кромки свиного перикарда в трехстворчатую конфигурацию. Биопротез обрабатывается альфа-аминоолеиновой кислотой соединением получаемым из олеиновой кислоты - природной высокомолекулярной жирной кислоты. Обработка альфа-аминоолеиновой кислотой - антиминерализация, введеная для уменьшения как ранней, так и поздней кальцификации клапанов. Размер 23мм - Диаметра кольца аортального клапана 18-20мм.Размер 26мм - Диаметра кольца аортального клапана 20-23мм.Размер 29мм - Диаметра кольца аортального клапана 13-26мм.Размер 34мм - Диаметра кольца аортального клапана 27-30мм. Комплектация: 1шт/упаковка | штука | 2
|  | 10 | Система катетерной доставки | Система катетерной доставки состоит из катетера с интегрированной рукояткой позволяющей пользователю выполнить точное и контролируемое развертывание. Рукоятка расположена на проксимальном конце катетера и используется для загрузки, развертывания, сворачивания и перемещения биопротеза. Рукоятка оснащена серым передним захватом, используемым для стабилизации системы. Поворот рукоятки развертывания обеспечивает точное развертывание биопротеза. При необходимости рукоятку развертывания можно повернуть в противоположном направлении, чтобы частично или полностью свернуть биопротез, когда, когда рентгенокотрастый маркер капсулы еше не достиг дистального отдела в месте крепления рентгеноконтрастного электрода. На конце рукоятки находится механизм извлечения кончика, который можно использовать для отведения кончика катетера до соприкосновения с капсулой после полного развертывания устройства. В комплектацию катетера входит встроенная ванночка для загрузки и сменный лоток с тремя емкостями для промывки, используемые для загрузки и промывки биопротеза. Встроенная ванночка для загрузки оснащена зеркалом, которое помогает точно разместить рамочные электроды биопротеза во время загрузки. Катетер совместим с проводником диаметром 0,889мм(0,035 дюйма). Комплектация: 1шт/упаковка | штука | 2
|  | 11 | Катетер для денервации (абляции) почечных артерий | Катетер предназначен для использования с радиочастотным (РЧ) генератором. Для осуществления доставки катетеру требуется проводник диаметром 0,36 мм (0,014 дюйма), желательно без гидрофильного покрытия. Необходимо наложить пассивный контакт, который следует подсоединить к генератору, чтобы выполнить терапию. Катетер совместим с проводниковым катетером 6 Fr (рекомендуемая длина 55 см) и предназначен для использования в сосудах с диаметром от 3 до 8 мм. Катетер оснащен 4 золотыми рентгеноконтрастными контактами на спиралевидном (винтообразном) дистальном конце и распрямляющим инструментом. В прямой конфигурации расстояние между контактами составляет 6,5 мм. Генератор является компактным, чтобы его было удобно использовать в операционной. Размеры: В 29,9 см × Ш 36,7 см × Г 18,9 см; Вес: 9,07 кг; Входная мощность: От 100 до 240 В ~, 50/60 Гц в универсальной сети электроснабжения, входная номинальная мощность 200 ВА; Выходная мощность РЧ: От 1 до 4 каналов с максимальной мощностью 12 Вт (от 100 до 700 Ом) на каждом, 460 ± 5 кГц/От 1 до 4 каналов с максимальной мощностью 7 Вт (от 700 до 1200 Ом) на каждом, 460 ± 5 кГц; Точность подачи мощности при использовании катетера: ± 0,5 Вт или ± 20 % (в зависимости от того, что больше) для выходной мощности до 6,5 Вт включительно при нагрузках от 175 до 200 Ом/ ± 0,5 Вт или ± 10 % (в зависимости от того, что больше) для выходной мощности до 6,5 Вт включительно при нагрузках от > 200 до 1200 Ом. | штука | 4
|  | 12 | Проводниковый катетер | Материал проводникового катетера на основе Нейлона . Наличие инкапсулированной металлической оплетки в стенке катетера. Плоское сечение металлической оплетки. Наличие рентгеноконтрастной метки на 4 мм проксимальнее мягкого кончика катетера. Внутренний диаметр у катетеров:- 6F - 0.071”. Наружный диаметр 5-8F. Наличие катетера для почечной денервации длиной 45-55см | штука | 4
|  | 13 | Приспособление для загрузки клапана | Приспособление для сжатия и загрузки клапана, предназначенная для радикального сжатия чрез-аортального клапана для оптимального диаметра для облегчения его погрузки в систему катетерной доставки. Система состоит из следующих элементов: Направляющая трубка кончика катетера, Входной конус, Задняя пластинка, Выходной конус, Направляющая трубка капсулы. Комплектация: 1шт/упаковка | штука | 2