## Лист1
№10 қосымша
Приложение№10
Техническая спецификация
№ лота | Наименование медицинских изделий | № регистр удостоверения, торговое наименование, фирма, производитель | техническая характеристика | Ед. изм. | кол-во
лот №1 | Антимикробная разрезаемая стерильная пленка размером 56см*60см |  | Специальная разрезаемая пленка для операций с йодофоромом. Средство, которое комбинирует в себе возможность обеспечения достаточно быстрой дезинфекции кожных покровов, а также защиту открытой раны от различных микроорганизмов в течение длительного времени. Антисептик йодофор постепенно выделяется из адгезивного слоя пленки на протяжении всей операции и обеспечивает подавление микрофлоры наряду с эффектом иммобилизации микробов липкой пленкой. Рекомендуемые области применения: для всех видов хирургических операций – покрытие зоны операционного разреза для повышения уровня асептики. Размером 56см*60см Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более). | штука | 133
лот №2 | Аортик панч |  | Перфоратор аорты предназначен для получения отверстий в стенке аорты для проксимального анастомоза, острые режущие кромки для получения ровных краев отверстия, конический наконечник для легкого введения, два варианта длины ручки (стандарт и удлиненная). Размеры: 2,50 - 6,0 мм Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более). | упаковка | 33
лот №3 | Биологические аортальные клапаны |  | Клапан сделан из трех лепестков свиного ксенографта. Наличие полимерного стента и стальной рентгенконтрастной проволоки.Уникальная технология уменьшает риск кальцификации створок, увеличивает жизненный цикл и надежность клапана. Клапанные створки тщательно подобраны для лучшего сопоставления и уменьшения нагрузки. Край выходного отдела покрыт перикардиальным листом, уменьшающим риск трения при контакте «ткань-ткань». Каркас уменьшает нагрузку на створки, легко адаптируется к форме клапанного кольца, облегчает наложение узлов, восстанавливает исходную форму после деформирования. Низкий профиль клапана гарантирует оптимальное положение по отношению к устьям коронарных артерий. Короткое время промывания перед имплантацией (2 x 10 сек.). Размеры аортального клапана: 21,23,25,27,29 мм ; диаметр клапанного кольца 21,23,25,27,29 мм; внутренний диаметр 19,21,23,25,27 мм; аортальная протрузия 9,9,10,11,12 мм; общая высота 14,15,16,17,19 мм. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более). | штука | 30
лот №4 | Биологические митральные клапаны |  | Клапан сделан из трех лепестков свиного ксенографта. Наличие полимерного стента и стальной рентгенконтрастной проволоки.Уникальная технология уменьшает риск кальцификации створок, увеличивает жизненный цикл и надежность клапана. Клапанные створки тщательно подобраны для лучшего сопоставления и уменьшения нагрузки. Край выходного отдела покрыт перикардиальным листом, уменьшающим риск трения при контакте «ткань-ткань». Каркас уменьшает нагрузку на створки, легко адаптируется к форме клапанного кольца, облегчает наложение узлов, восстанавливает исходную форму после деформирования. Низкий профиль клапана гарантирует оптимальное положение по отношению к устьям коронарных артерий. Короткое время промывания перед имплантацией (2 x 10 сек.). Размеры митрального клапана: 25,27,29,31,33 мм ; диаметр клапанного кольца 25,27,29,31,33 мм; внутренний диаметр 23,25,27,29,31 мм; желудочковая протрузия 9,9,10,10,11 мм; общая высота 16,17,19,20,20 мм. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более). | штука | 10
лот №5 | Биопротез корня аорты 19-29мм |  | Биопротез корня аорты, изготовлен из свиного корня аорты, хранящегося в забуферированном 0,2%-ом растворе глютаральдегида и имеет тонкое тканое покрытие из полиэстера, предназначенное для укрепления проксимальной (приточной) линии шва и для закрытия открытого свиного миокарда. Биопротез был подвержен антикальцификационной обработке с помощью альфа-аминомасляной кислоты AOA.Подобная обработка уменьшает кальцификацию свиных створок. Данное устройство не содержит металлы и поэтому не оказывает какого-либо известного вредного воздействия при исследованиях МРТ.Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более). | штука | 3
лот №6 | Перикардиальный (аортальный) биопротез |  | Перикардиальный аортальный биопротез предназначен для имплантации пациентам с тяжелым поражением нативного аортального клапана, при котором показана его замена протезом. Также показания включают замену ранее имплантированного протеза аортального клапана, который перестал функционировать должным образом. В этом случае проводится хирургическое иссечение ранее имплантированного протеза и замена его новым. Низкий профиль облегчает введение имплантата и закрытие разреза аорты. Низкое основание стента не закрывает устья коронарных артерий. Тонкие комиссурные опоры облегчают введение протеза и завязывание узлов. Маркеры швов облегчают ориентацию клапана и наложение швов. Сложная форма гибкого посадочного кольца обеспечивает оптимальную анатомическую посадку.Процесс направленый против кальцификации в двух основных центрах связывания кальция Материалы: Створки клапана: бычий перикард. Стент: проволока из кобальтового сплава. Это немагнитный сплав кобальт-хром-никель-молибден, обладающий уникальным сочетанием очень высокой прочности, отличной коррозионной стойкости Покрытие стента: полиэстеровая ткань Посадочное кольцо: Ацеталь-полимер Размеры: Клапаны выпускаются посадочным диаметром от 19 до 27 мм. Номинальные спецификации клапана (мм): 19 (диаметр кольцевидного пространства ткани 20мм; Внутренний диаметр стойки стента (основание) 18мм; Наружный диаметр сшивающего кольца 27мм; Общая высота профиля 14мм); 21 (диаметр кольцевидного пространства ткани 22мм; Внутренний диаметр стойки стента (основание) 20мм; Наружный диаметр сшивающего кольца 28мм; Общая высота профиля 15мм); 23 (диаметр кольцевидного пространства ткани 24мм; Внутренний диаметр стойки стента (основание) 22мм; Наружный диаметр сшивающего кольца 31мм; Общая высота профиля 16мм) ; 25 (диаметр кольцевидного пространства ткани 26,5мм; Внутренний диаметр стойки стента (основание) 24мм; Наружный диаметр сшивающего кольца 33мм; Общая высота профиля 17мм); 27 (диаметр кольцевидного пространства ткани 28,5мм; Внутренний диаметр стойки стента (основание) 26мм; Наружный диаметр сшивающего кольца 36мм; Общая высота профиля 18мм). Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более). | штука | 30
лот №7 | Перикардиальный (митральный) биопротез |  | Митральный клапан предназначен для реконструкции митрального клапана. Данный биопротез митрального клапана, имеет асимметричную форму, повторяющую анатомию нативного митрального клапана.Биоинженерная конструкция на основе математической модели. Оптимизированная гемодинамика и долговечность в долгосрочном периоде.Легкий гибкий стент - это проволока из кобальтового сплава. Это немагнитный сплав кобальт-хром-никель-молибден, обладающий уникальным сочетанием очень высокой прочности, отличной коррозионной стойкости. Три независимых створки из бычьего перикарда, подобранные по толщине и эластичности для оптимизации распределения напряжения. Характеристики клапана облегчают доступ, размещение и пришивание как в ходе традиционной, так и в ходе минимально инвазивной операции на клапанах сердца.Клапаны выпускаются посадочным диаметром от 23 до 31 мм. Номинальные спецификации клапана (мм): 23мм (Наружный диаметр стойки стента (основание) 26,5мм; Наружный диаметр стойки стента (кончик) 27мм; Наружный диаметр сшивающего кольца 33мм; Вентрикулярная проекция 12мм; Общая высота профиля 15мм); 25мм (Наружный диаметр стойки стента (основание) 28,5мм; Наружный диаметр стойки стента (кончик) 29мм; Наружный диаметр сшивающего кольца 36мм; Вентрикулярная проекция 12мм; Общая высота профиля 16мм); 27мм (Наружный диаметр стойки стента (основание) 29,5мм; Наружный диаметр стойки стента (кончик) 31мм; Наружный диаметр сшивающего кольца 38мм; Вентрикулярная проекция 13мм; Общая высота профиля 17мм); 29мм (Наружный диаметр стойки стента (основание) 32,5мм; Наружный диаметр стойки стента (кончик) 33мм; Наружный диаметр сшивающего кольца 41мм; Вентрикулярная проекция 14мм; Общая высота профиля 18мм) 31мм (Наружный диаметр стойки стента (основание) 32,5мм; Наружный диаметр стойки стента (кончик) 33мм; Наружный диаметр сшивающего кольца 43мм; Вентрикулярная проекция 14мм; Общая высота профиля 18мм). Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более). | штука | 2
лот №8 | Воск костный 2,5гр |  | Нерассасывающийся стерильный хирургический материал – костный воск, состоящий из следующих компонентов: пчелиный воск - 72,45% по весу, парафин -15,05% по весу, изопропилпальмитат -12,50% по весу. Предназначен для остановки кровотечения из разделенной, просверленной костной ткани, стесанных краев или костных фрагментов путем механического заполнения костных каналов, содержащих кровоточащие капилляры. Имеет белый цвет и поставляется в твердом виде, пластинки по 2,5 гр. Стерильный внутренний вкладыш с костным воском упакован в индивидуальную одинарную упаковку из фольги, которая не имеет дополнительного полимерно-бумажного (транспортировочного) пакета и обеспечивает доступ к содержимому в одно движение для минимизации временных затрат.Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более). | штука | 80
лот №9 | Дренажный катетер прямой размеры по заявке Заказчика 16,18,24,28,32 |  | Дренажный катетер для дренажа грудной клетки, сделан из поливинилхлорида высокого качества, что обеспечивает биосовместимость и термопластичноть, тип - прямой, имеет рентгеноконтрастную полосу по всей длине. Градуированная шкала глубиной 2 см. Общее количество маркеров (меток) 10. Проксимальный конец имеет наконечник в виде колпачка, что позволяет легкое введение катетера через ткань и намного легкий захват с шипцами. Внутренний диаметр 7.7 мм, внешний диаметр 10.7 мм. Катетер имеет 6 овальных отверстия для всасывания для того, чтобы обеспечить лучшее очищение жидкости и расположенная на разных сторонах катетера для предотвращения застревания ткани в отверстиях. Идет с градуированным коннектором для того, чтобы соответствовать к многократной системе всасывания. Назначение: применяется для интраоперационного дренирования плевральной полости в торакальной и кардиохирургии. Размеры: Fr 16, 24, 28, 32, 36. Длина 50 см, Открытый проксимальный конец катетера и боковые отверстия обеспечивают надежность дренирования плевральной полости. Метод стерилизации: этиленоксидом.Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более). | штука | 798
лот №10 | Дренажный катетер угловой по заявке Заказчика 16,24,28,32,36 |  | Дренажный катетер для дренажа грудной клетки, сделан из поливинилхлорида высокого качества, что обеспечивает биосовместимость и термопластичноть, тип - угловой имеет рентгеноконтрастную полосу по всей длине. Градуированная шкала глубиной 2 см. Общее количество маркеров (меток) 10. Проксимальный конец имеет наконечник в виде колпачка, что позволяет легкое введение катетера через ткань и намного легкий захват с шипцами. Внутренний диаметр 7.7 мм, внешний диаметр 10.7 мм. Катетер имеет 6 овальных отверстия для всасывания для того, чтобы обеспечить лучшее очищение жидкости и расположенная на разных сторонах катетера для предотвращения застревания ткани в отверстиях. Идет с градуированным коннектором для того, чтобы соответствовать к многократной системе всасывания. Имеется ступенчатый адаптер. Назначение: применяется для интраоперационного дренирования плевральной полости в торакальной и кардиохирургии. Размеры: Fr 16, 24, 28, 32, 36. Длина 50 см, Открытый проксимальный конец катетера и боковые отверстия обеспечивают надежность дренирования плевральной полости. Метод стерилизации: этиленоксидом. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более). | штука | 798
лот №11 | Дренажная банка |  | Дренажная банка - Дренажная система грудной клетки для непрерывного дренажа воздуха или жидкости из плевральной полости или общей торакальной области. Объем:не менее 2100 мл. Система имеет возможность регулирования количества всасывания, которое прикладывается к плевральной полости от водяного столба. Система позволяет отрицательное давление от -5 до -20cm. Контроль всасывания будет закрыт крышкой для утилизации. Система имеет возможность размещения 2 аспирационных катетера одновременно, для того, чтобы получать выход жидкости и общий контроль, в одно и то же время, в разных камерах с равной шкалой. Система может работать с двумя: одинарным и двойным дренажами. Система имеет регулятор управления громкостью всасывания. Система имеет блокировку воды 2 см , и простой порт для иглы чтобы котролировать переполненность гидрозатвора. В дополнение, система имеет порт для взятия пробы/образца. Высокоэффективный механизм "анти-изгиб" для предотвращения перекручивания трубки от пациента. Система имеет отрицательный индикатор давления и кнопки ручного фиксатора, чтобы управлять ситуацией, во время работы. Система имеет встроенный автоматический клапан высокого давления. Система может работать как в активном так и в пассивном режиме. Дренажная банка имеет воронку для легкого вливания воды внутрь. К системе прилагается дополнительная всасывающая трубка, котораую в случае необходимости можно подключить к пациенту. Второй всасывающий канал закрыт синим клапаном для того чтобы применить его к работе, необходимо удалить колпачок. Система имеет клапан/затворку против выплеска жидкости и встроенный воздушный фильтр для того чтобы предотвратить распространение бактерий. Систему можно ставить на пол, закрепить на кровати или пациенту можно переносить с помощью ручки на системе. Оба гитрозатвор и камера контроля всасывания жидкости идентифицируются полосой синего цвета показывающий цвет на воде. Метод стерилизации: Этиленоксидом. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более). | штука | 67
лот №12 | Индивидуальный комплект для кардиохирургических и диагностических процедур (Катетер Янкауэра для вакуум-аспирации) |  | Невентилируемый, представляет собой классическую изогнутую рукоятку, длиной до 27 см, с шарикообразным наконечником со вспомогательными отверстиями, предназначен для вакуумной аспирации жидкостей при оперативных вмешательствах. Изготовлен из жёсткого прозрачного медицинского ПВХ светло-голубого цвета. Коннектор представлен в виде ребристого конуса, что гарантирует герметичный контакт с соединительной (аспирационной) трубкой. Внутренний диаметр трубки катетера: 19 CH. Катетер идет в комплекте с аспирационной трубкой, изготовленной из плотного, ребристого поливинилхлорида, без риска скручивания и перегибания, длиной 300 см. Трубка идет с конусовидными на обоих концах трубки воронками с типом соединения F/F – 1 шт Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более). | штука | 67
лот №13 | Клипсы (малые, по 9 в кассете) |  | Клипсы гемостатические титановые хирургические, стерильные размером: малый, 9 шт. в картридже, 20 картриджей в упаковке. Клипсы используются для механической окклюзии сосудов (сшивания). Данные гемостатические клипсы из титана разработаны специально для обеспечения полного и атравматического пережима сосудов и гарантируют наилучшее удержание клипсы после наложения. Клипсы устанавливаются на поликарбонатный картридж. Картридж имеет цветовой код в соответствии с размером клипсы. Картридж позволяет осуществлять более легкую загрузку клипсы в клипсонакладыватель. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более). | кассета | 1500
лот №14 | Клипсы (средние, по 9 в кассете) |  | Клипсы гемостатические титановые хирургические, стерильные размером: средний, 9 шт. в картридже, 20 картриджей в упаковке. Клипсы используются для механической окклюзии сосудов (сшивания). Данные гемостатические клипсы из титана разработаны специально для обеспечения полного и атравматического пережима сосудов и гарантируют наилучшее удержание клипсы после наложения. Клипсы устанавливаются на поликарбонатный картридж. Картридж имеет цветовой код в соответствии с размером клипсы. Картридж позволяет осуществлять более легкую загрузку клипсы в клипсонакладыватель. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более). | кассета | 1200
лот №15 | Кольцо для аннулопластики митрального клапана |  | Создан для поддержки формы здорового митрального кольца. Титановый каркас поддерживает анатомическую форму и ремоделирует клапанное кольцо. Седловидное кольцо способствует эффективному распределнию нагрузки на створки и сухожильные хорды. Манжета поддерживается уникальным треугольным сердечником. Отношение высоты кольца к ширине комиссур 15%. Размеры кольца 24,26,28,30,32,34. Размер между комиссурами 24,26,28,30,32,34 мм. Внутренний размер 22,24,26, 28,30,32 мм. Внешний размер 30,32,34,36,38,40 мм. Передне-задний размер 13.6; 15.1; 16.2; 17.9; 19.2; 20.6 мм. Внутренняя двухмерная площадь 227, 276, 331, 387, 450, 511 мм2. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более). | штука | 30
лот №16 | Полужесткое кольцо для аннулопластики митрального клапана |  | Полужесткое кольцо 3D для аннулопластики c эластичной клеточной структурой для придания индивидуальной формы, соответствующей физиологическому строению митрального фиброзного кольца и повторяет его трехмерное движение. Покрытие кольца карбофилом. Материал оболочки – плотный вязанный полиэстер; осевой материал – полиэфирный шнур; наличие ориентационных меток; поставляется стерильным; прикреплено к удерживающей платформе; размеры – 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38.Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более). | штука | 30
лот №17 | Кольцо для аннулопластики трикуспидального клапана |  | Кольцо для пластики трикуспидального клапана. Материал кольца: титановый немагнитный рентген-контрастный стержень, силикон, наружное покрытие плетенный полиэстер. Передняя часть кольца выполнена из плетенного полиэстра. На кольцо нанесены зеленые маркеры ориентации на фиброзные треугольники и маркер оптимального расположения швов. Кольцо не законченное по форме и имеет два приближенных друг к другу, регулируемых в процессе установки, закругленных конца. Профиль кольца не более 3,3 мм Фиксировано на пластиковом держателе. Обеспечивает сохранение естественной систолической формы кольца клапана при подшивании кольца, завязывании швов, проверки компетентности клапана. Упаковано стерильным в двойной асептический пакет. Выпускаются кольца 6 размеров- 26, 28, 30, 32, 34,36 мм Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более). | штука | 2
лот №18 | Индивидуальный комплект для кардиохирургических и диагностических процедур |  | 1. Простыня 150×250 см защитная на стол представляет водоотталкивающее прочное покрытие из водоотталкивающего полиэтилена с центральной частью из водопоглощающего нетканого материала с впитывающей способностью более 100 % – 1 шт. 2. Халат хирургический L - халат евростандарт, изготовленный из воздухопроницаемого водоотталкивающего безворсового нетканого материала 40±5 плотности, с мягким трикотажным манжетом из рибаны. Длина халата от точки основания шеи до низа 120 см (±1 см), ширина в развернутом виде (по низу) 156 (±1) см, длина рукава от точки основания шеи до низа рукава 79,1 (±1) см. Удобный, «дышащий», водоотталкивающий, на завязках сзади. Обеспечивает максимальный комфорт при проведении стандартных и длительных операций за счет специального кроя, не стесняющего движений во время проведения манипуляций. Халат сложен для асептического надевания без дополнительной помощи, с наличием фиксаторов завязок, предотвращающих расстерилизацию и упрощающих завязывание. Специальная система четырех завязок и дополнительного запахивания в области спины обеспечивает стерильность спины персонала. Застежка ворота регулируется лентой «липучкой» - 1 шт. 3. Халат хирургический ХL - халат евростандарт, изготовленный из двухкомпонентного экологичного нетканого материала повышенной комфортности со специальным влагоотталкивающим воздухопроницаемым покрытием на основе вискозы и полиэтиленовой пленки с микрорельефом, обладающей высокими барьерными свойствами, плотностью 68 г/м2, с мягким трикотажным манжетом из рибаны. Длина от точки основания шеи до низа 140 (±1) см, ширина в развернутом виде (по низу) 166 (±1) см, длина рукава от точки основания шеи до низа рукава 82,1 (±1) см. Удобный, «дышащий», водоотталкивающий, на завязках сзади. Обеспечивает максимальный комфорт при проведении стандартных и длительных операций за счет специального кроя, не стесняющего движений во время проведения манипуляций. Халат сложен для асептического надевания без дополнительной помощи, с наличием фиксаторов завязок, предотвращающих расстерилизацию и упрощающих завязывание. Специальная система четырех завязок и дополнительного запахивания в области спины обеспечивает стерильность спины персонала. Застежка ворота регулируется лентой «липучкой». Идет в комплекте с полотенцем - 3 шт. 4. Халат хирургический - одноразовый, стерильный халат, длиной 140 см. Изготовлен из трехслойного водоотталкивающего безворсового нетканого материала СМС 40 плотности, рукава на манжете, завязки на вороте и поясе. Каждый халат упакован в индивидуальную стерильную упаковку - 2 шт. 5. Простыня 220×240 см изготовлена из двухслойного, впитывающего по всей поверхности с одной стороны и влагонепроницаемого с другой, антистатически обработанного, устойчивого к отслаиванию, безворсового, гипоаллергенного нетканого материала 54 плотности, обладающего максимальным сопротивлением проникновению микроорганизмов в сухом и влажном состоянии – 1 шт. 6. Простыня 150×250 см изготовлена из двухслойного, впитывающего по всей поверхности с одной стороны и влагонепроницаемого с другой, антистатически обработанного, устойчивого к отслаиванию, безворсового, гипоаллергенного нетканого материала 54 плотности, обладающего максимальным сопротивлением проникновению микроорганизмов в сухом и влажном состоянии – 2 шт.7. Леггинс 35×45 см – низкий на фиксаторе леггинс, изготовлен из трехслойного водоотталкивающего безворсового нетканого материала 55 плотности - 1 пара. 8. Простыня 180×230 см - изготовлена из трехслойного водоотталкивающего безворсового нетканого материала 55 плотности с вырезом размером 40×50 см, с липким краем, имеет вставку размером 100×200 см из двухслойного, с хорошей впитываемостью по всей поверхности с одной стороны и влагонепроницаемого с другой, антистатически обработанного, устойчивого к отслаиванию, безворсового, гипоаллергенного нетканого материала 95 плотности, обладающего максимальным сопротивлением проникновению микроорганизмов в сухом и влажном состоянии. Простыня имеет встроенное перинеальное покрытие – 1 шт. 9. Операционная пленка 45×45 см - клейкая разрезаемая хирургическая прозрачная полиуретановая пленка с гипоаллергенным акрилатным клеем. Состоит их трех слоев – полиэтиленовое защитное покрытие, липкая операционная плёнка и антиадгезионная бумага. Имеет свободный от адгезива край (лифт фингер - lift finger) для удобства снятия – 1 шт. 10. Простыня кардиохирургическая 290×320 см – одноразовая простыня, Т-образной формы, с «опцией раскладных крыльев». Основа простыни изготовлена из трехслойного водоотталкивающего, воздухопроницаемого, безворсового, гипоаллергенного нетканого материала типа 55 плотности. Операционная зона имеет дополнительную впитывающую вставку 100× 230 см из трехслойного, с хорошей впитываемостью по всей поверхности с одной стороны и влагонепроницаемого с другой, антистатически обработанного, устойчивого к отслаиванию, без ворсового, гипоаллергенного нетканого материала 104 плотности, обладающего максимальным сопротивлением проникновению микроорганизмов в сухом и влажном состоянии, с отверстием 18×39 см, с липким краем вокруг отверстия. Простыня имеет стикеры головной и ножной части – 1 шт. 11. Простыня 110×70 см изготовлена из трехслойного водоотталкивающего, воздухопроницаемого, безворсового, гипоаллергенного нетканого материала типа СМС 55 плотности – 3 шт. 12. Простыня 110×70 см изготовлена из двухслойного, впитывающего по всей поверхности с одной стороны и влагонепроницаемого с другой, антистатически обработанного, устойчивого к отслаиванию, безворсового, гипоаллергенного нетканого материала 54 плотности, обладающего максимальным сопротивлением проникновению микроорганизмов в сухом и влажном состоянии – 3 шт. 13. Чехол для аспирации и диатермии 35×35 см - изготовленный их прозрачной полиэтиленовой пленки толщиной 90 мкм, с липким краем размером 5 см - 2 шт. 14. Чехол для аспирации и диатермии 40×50×20 см - 4-х секционный, изготовленный их прозрачной полиэтиленовой пленки толщиной 90 мкм, с липким краем размером 5 см - 1 шт. 15. Катетер Янкауэра – невентилируемый, представляет собой классическую изогнутую рукоятку, длиной до 27 см, с шарикообразным наконечником со вспомогательными отверстиями, предназначен для вакуумной аспирации жидкостей при оперативных вмешательствах. Изготовлен из жёсткого прозрачного медицинского ПВХ светло-голубого цвета. Коннектор представлен в виде ребристого конуса, что гарантирует герметичный контакт с соединительной (аспирационной) трубкой. Внутренний диаметр трубки катетера: 19 CH. Катетер идет в комплекте с аспирационной трубкой, изготовленной из плотного, ребристого поливинилхлорида, без риска скручивания и перегибания, длиной 300 см. Трубка идет с конусовидными на обоих концах трубки воронками с типом соединения F/F – 1 шт. 16. Салфетка нетканая 11×50 см - изготовлена из двухслойного, впитывающего по всей поверхности с одной стороны и влагонепроницаемого с другой, антистатически обработанного, устойчивого к отслаиванию, безворсового, гипоаллергенного нетканого материала 54 плотности, обладающего максимальным сопротивлением проникновению микроорганизмов в сухом и влажном состоянии. Салфетка с одной стороны имеет адгезивную поверхность – 1 шт. 17. Салфетка марлевая 30×30 см, четырехслойная, впитывающая с рентгеноконтрастной пластиной, с хлопковой петлей синего цвета. Состав 100% хлопок. Структура материала 17 нитей/см2. Каждые 5 салфеток связаны вместе для легкого подсчета – 15 шт. 18. Салфетка марлевая 45×45 см, четырехслойная, впитывающая с рентгеноконтрастной пластиной, с хлопковой петлей синего цвета. Состав 100% хлопок. Структура материала 17 нитей/см2. Каждые 5 салфеток связаны вместе для легкого подсчета – 5 шт. 19. Скальпель №22 - состоит из ручки длиной не менее 10 см, съемного лезвия и съемного колпачка для защиты лезвия. Ручка скальпеля изготовлена из акрилонитрилбутадиенстирол материала. Лезвие изготовлено из нержавеющей стали. Пластиковый колпачок изготовлен из полиэтилена низкой плотности - 1 шт. 20. Скальпель №15 - состоит из ручки длиной не менее 10 см, съемного лезвия и съемного колпачка для защиты лезвия. Ручка скальпеля изготовлена из акрилонитрилбутадиенстирол материала. Лезвие изготовлено из нержавеющей стали. Пластиковый колпачок изготовлен из полиэтилена низкой плотности - 1 шт. 21. Скальпель №11 - состоит из ручки длиной не менее 10 см, съемного лезвия и съемного колпачка для защиты лезвия. Ручка скальпеля изготовлена из акрилонитрилбутадиенстирол материала. Лезвие изготовлено из нержавеющей стали. Пластиковый колпачок изготовлен из полиэтилена низкой плотности - 1 шт. 22. Счетчик игл пенный представляет собой безопасное устройство для счета игл и острых инструментов. Счетчик идет в коробке с 40 метками. На внешней форме коробки расположена клейкая лента, которая обеспечивает прилипание на нужное место или позицию. Не содержит латекс, добавки нано-серебра и фталаты – 1 шт. 23. Ручка-держатель - электрохирургическая ручка-коагулятор одноразовая с лезвием из нержавеющей стали в форме шпателя, с кнопочным переключением режимов коагуляции и сечения, длина кабеля 320±20 см - 1 шт.24. Очиститель наконечника коагулятора размером 5×5 см, квадратной формы. Покрыт шлифовальной шкуркой, для очищения наконечника ручки-коагулятора – 1 шт. 25. Шприц 60 мл - представляет собой ирригационный шприц одноразовый, объемом 60 мл с грушей. Изготовлен из фармацевтического полипропилена, груша из эластомера. Двухкомпонентный шприц имеет прозрачный цилиндрический корпус с градуировкой объема до 60 мл, упоры для пальцев, съёмную грушу. Используется для промывания полостей и орошения ран асептическими растворами, а также для введения внутризондового питания – 1 шт. 26. Клип-берет хирургический одноразовый, гофрированный, с двумя защипами, вдоль окружности приварена двухрядная резинка. Изготовлен без использования ниток (только сварные швы) из полипропиленового нетканого материала спанбонд. В сложенном виде представляет собой полоску - 4 шт. 27. Маска трехслойная на резинках изготовлена из двух слоев нетканого полотна типа СС (спанбонд) и одного слоя нетканого материала тип, который содержит мельтблаун (фильтрующий элемент). Имеет гибкий носовой фиксатор в верхней части маски. По краям маски вставлены две круглые эластичные резинки для удобства фиксации на лице. Размер маски: 180х90 мм (± 5 мм) – 4 шт. 28. Лоток прямоугольный 27×22×5 см - изготовлен из полипропилена синего цвета, не содержит фталат, латекс и ПВХ – 1 шт. 29. Органайзер для инструментов (магнитный) — коврик для металлических инструментов представляет собой одноразовый магнитный коврик-держатель для хирургических инструментов, изготовленный из эластичных материалов (полиуретан / полиэтилен), синего цвета, размером 20×25 см. Содержит встроенные магниты 12 для фиксации металлических инструментов. Не содержит латекс – 1 шт. 30. Органайзер для инструментов (пластиковый) - пластиковое одноразовое приспособление для сбора инструментария во время операций, упорядоченного хранения и идентификации инструментов. Имеет вставку разъема для расходных частей на 16 отделений. Изготовлен из полипропилена, голубого цвета, не содержит фталат, латекс и ПВХ – 1 шт. 31. Набор для маркирования кожи – состоит из одностороннего одноразового хирургического маркера для кожи с одноразовой линейкой. Чернила маркера фиолетового цвета, не токсичны, не размазываются, не пачкаются и не раздражают кожу. Маркер с тонким стержнем размером 1 мм. Гибкая линейка длиной 15 см – 1 шт. Стерильно. Метод стерилизации этиленоксидом. В стерилизационных упаковках в нескольких частях. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более). Наличие документа, подтверждающего поставку потенциальным поставщиком, имеющим статус производителя либо официального представителя производителя. | штука | 180
лот №19 | Механические аортальные, митральные клапаны |  | Двустворчатый клапан с универсальной, гибкой манжетой из полиэстера с 4 имплантационными метками. Количество ориентационных меток 4. Позиция имплантации – интра-аннулярная, супра-аннулярная, субаннулярная. Створки и внутреннее кольцо выполнены из пиролитического углерода. Угол раскрытия створок 78˚. Внутренняя конструкция – Титановое кольцо жесткости, металлические фиксирующие кольца. Конструкция шарнирного механизма – сопряженная полусфера. Контакт створок «плоскость на плоскость». Расположение оси в направлении противоположном току крови вращения створок. Рентгеноконтрастность – Высокая. Осевой механизм полностью омываемый. Возможность вращения In situ. Размеры и параметры клапана: 16, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33 мм; Диаметр тканевого кольца 16.2, 18.8, 19.8, 21.8, 23.8, 25.8, 27.8, 29.8, 31.8, 33.8 мм; Внутренний диаметр 14.7, 16.7, 18.5, 20.5, 22.5, 24.2 мм; Высота 6.2, 6.6, 7.3, 7.7, 8.4, 8.7 мм; Геометрическая площадь отверстия 1.59, 2.07, 2.56, 3.16, 3.84, 4.44 см²; Эффективная площадь отверстия 1.0, 1.5, 1.6, 2.0, 2.4, 2.6 см². Поставляется стерильным.Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более). | штука | 13
лот №20 | Одноразовая стерильная хирургическая простыня для защиты груди |  | одноразовая стерильная хирургическая простыня для защиты груди со специально разработанной модифицированной целлюлозой, чтобы снизить риск заражения места хирургического вмешательства. В комплекте включает два защитных устройства. Состоит из четырех отличительных частей: №1 часть - гидрофобная, изготовленная из сухого материала и полиэтилена, для завершения непромокаемого барьера. №2 часть способствует поглощению. Он изготовлен из компонентов (спанбонд - мелтблаун - спанбонд), также включает в себя сухой и полиэтиленовый слой на его внешней части. №3 часть способствует фиксации двух устройств вместе. Это включает части липучки крюка и петли. №4 часть находится в контакте с ретракторами и краем грудины. Это сделано из: - Спанлейс карбоксиметилированной целлюлозы (КМЦ), который находится в непосредственном контакте с краями грудины. Способствует абсорбции крови, снижение рН среды и кровоостанавливающее действие посредством физического воздействия (компрессия). - Гидрофильный спанбонд (тампоны), обеспечивающий абсорбцию крови, комфорт и защиту от металлического усиления (алюминиевые полосы) - Алюминиевые полосы для оптимального контакта с краями грудины. Размер Small – 25х25см Размер Medium – 35х35см Размер Large – 48х50см. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более). | штука | 27
лот №21 | Проволока стальная хирургическая № 5 (4шт) |  | Нить нерассасывающаяся стальная хирургическая стерильная, монофиламентная, выполнена из хирургической стали. Метрический размер 7, условный размер 5. Длина нити 45 см. Количество отрезков нити в стерильном внутреннем вкладыше - 4. Каждый отрезок атравматически соединен с иглой. Игла изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями и облегчает проведение иглы через ткани. Марка стали - 420. Игла имеет конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Игла колющая с режущим кончиком острия (1/32 от длины корпуса иглы) для облегчения проведения иглы сквозь плотные фиброзные участки ткани, 1/2 окружности, 48 мм длиной. Диаметр тела иглы 1,4478 мм. Стерильный внутренний вкладыш с шовным материалом упакован в индивидуальную одинарную стерильную полимерно-бумажную упаковку, которая представляет собой пакет из медицинской бумаги и прозрачного полимера, обеспечивающую сохранение стерильности шовного материала и его функциональных свойств с учетом условий его применения, транспортирования, хранения и срока годности; защищающую содержимое от влаги; обеспечивающую доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью. Маркировка внутреннего вкладыша содержит наименование шовного материала, его состав, товарный знак производителя, наименование производителя, матричный код, каталожный номер, условный и метрический размер нити, цвет нити, длину нити, количество нитей; длины иглы, обозначение типа иглы, кривизны иглы, изображение иглы в натуральную величину, количество игл, указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном применении. Внутренний вкладыш представляет собой прямую упаковку из картона, содержащую 4 прямых стерильных отрезка стальной хирургической проволоки. Каждый отрезок атравматически соединен с иглой.Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более). | упаковка | 36
лот №22 | Проволока стальная хирургическая №7 (4шт) |  | Нить нерассасывающаяся стальная хирургическая стерильная, монофиламентная, выполнена из хирургической стали. Метрический размер 9, условный размер 7. Длина нити 45 см. Количество отрезков нити в стерильном внутреннем вкладыше - 4. Каждый отрезок атравматически соединен с иглой. Игла изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями и облегчает проведение иглы через ткани. Марка стали - 420. Игла имеет конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Игла обратно-режущая, усиленная, 1/2 окружности, 48 мм длиной. Диаметр тела иглы 1,5494 мм. Игла свободно вращается вокруг своей оси для удобства манипуляций. Стерильный внутренний вкладыш с шовным материалом упакован в индивидуальную одинарную стерильную полимерно-бумажную упаковку, которая представляет собой пакет из медицинской бумаги и прозрачного полимера, обеспечивающую сохранение стерильности шовного материала и его функциональных свойств с учетом условий его применения, транспортирования, хранения и срока годности; защищающую содержимое от влаги; обеспечивающую доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью. Маркировка внутреннего вкладыша содержит наименование шовного материала, его состав, товарный знак производителя, наименование производителя, матричный код, каталожный номер, условный и метрический размер нити, цвет нити, длину нити, количество нитей; длины иглы, обозначение типа иглы, кривизны иглы, изображение иглы в натуральную величину, количество игл, указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном применении. Внутренний вкладыш представляет собой прямую упаковку из картона, содержащую 4 прямых стерильных отрезка стальной хирургической проволоки. Каждый отрезок атравматически соединен с иглой. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более). | упаковка | 864
лот №23 | Проволока хирургическая стальная условным №1 длиной нити см: 45 с атравматическими иглами |  | Нить нерассасывающаяся стальная хирургическая стерильная, монофиламентная, выполнена из хирургической стали. Метрический размер 4, условный размер 1. Длина нити 45 см. Количество отрезков нити в стерильном внутреннем вкладыше - 4. Каждый отрезок атравматически соединен с иглой. Игла изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями и облегчает проведение иглы через ткани. Марка стали - 420. Игла имеет конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Игла колющая с режущим кончиком острия (1/32 от длины корпуса иглы) для облегчения проведения иглы сквозь плотные фиброзные участки ткани, 1/2 окружности, 40 мм длиной. Диаметр тела иглы 1,27 мм. Стерильный внутренний вкладыш с шовным материалом упакован в индивидуальную одинарную стерильную полимерно-бумажную упаковку, которая представляет собой пакет из медицинской бумаги и прозрачного полимера, обеспечивающую сохранение стерильности шовного материала и его функциональных свойств с учетом условий его применения, транспортирования, хранения и срока годности; защищающую содержимое от влаги; обеспечивающую доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью. Маркировка внутреннего вкладыша содержит наименование шовного материала, его состав, товарный знак производителя, наименование производителя, матричный код, каталожный номер, условный и метрический размер нити, цвет нити, длину нити, количество нитей; длины иглы, обозначение типа иглы, кривизны иглы, изображение иглы в натуральную величину, количество игл, указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном применении. Внутренний вкладыш представляет собой прямую упаковку из картона, содержащую 4 прямых стерильных отрезка стальной хирургической проволоки. Каждый отрезок атравматически соединен с иглой. Групповая упаковка (коробка) содержит 12 штук, герметична (полиэтилен), предохраняет содержимое от влаги и дублирует информацию с индивидуальной упаковки. Каждая коробка содержит инструкцию по медицинскому применению на русском языке. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более). | упаковка | 12
лот №24 | Проволока хирургическая стальная условным №4 длиной нити см: 45 с атравматическими иглами |  | Нить нерассасывающаяся стальная хирургическая стерильная, монофиламентная, выполнена из хирургической стали. Метрический размер 6, условный размер 4. Длина нити 45 см. Количество отрезков нити в стерильном внутреннем вкладыше - 4. Каждый отрезок атравматически соединен с иглой. Игла изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями и облегчает проведение иглы через ткани. Марка стали - 420. Игла имеет конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Игла колющая с режущим кончиком острия (1/32 от длины корпуса иглы) для облегчения проведения иглы сквозь плотные фиброзные участки ткани, 1/2 окружности, 48 мм длиной. Диаметр тела иглы 1,4478 мм. Стерильный внутренний вкладыш с шовным материалом упакован в индивидуальную одинарную стерильную полимерно-бумажную упаковку, которая представляет собой пакет из медицинской бумаги и прозрачного полимера, обеспечивающую сохранение стерильности шовного материала и его функциональных свойств с учетом условий его применения, транспортирования, хранения и срока годности; защищающую содержимое от влаги; обеспечивающую доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью. Маркировка внутреннего вкладыша содержит наименование шовного материала, его состав, товарный знак производителя, наименование производителя, матричный код, каталожный номер, условный и метрический размер нити, цвет нити, длину нити, количество нитей; длины иглы, обозначение типа иглы, кривизны иглы, изображение иглы в натуральную величину, количество игл, указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном применении. Внутренний вкладыш представляет собой прямую упаковку из картона, содержащую 4 прямых стерильных отрезка стальной хирургической проволоки. Каждый отрезок атравматически соединен с иглой. Групповая упаковка (коробка) содержит 12 штук, герметична (полиэтилен), предохраняет содержимое от влаги и дублирует информацию с индивидуальной упаковки. Каждая коробка содержит инструкцию по медицинскому применению на русском языке. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более). | упаковка | 12
лот №25 | прямоугольные прокладки тефлоновая 3*7 уп(10 шт) |  | Прокладки из политетрафторэтилен из нерассасывающейся неокрашеной ткани состоящей из политетрафторэтилена. 3X7мм жесткие. Вторичная упаковка из картона с открывающимся в бок лотком для легкого извлечения шовных материалов на стелажах. В коробке 36 стерильных пакетов, 10 прокладок в пакете. Упаковка должна допускать максимально возможную заявленную температуру хранения. Срок годности от производителя не менее 5 лет. Наличие регистрационного свидетельства, сертификата соответствия. Инструкция на русском языке в каждой коробке. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более). | упаковка | 48
лот №26 | Протез сосудистый |  | Сосудистый протез тканый полиэстеровый с импрегнацией коллагеном. Тканая структура материала основывается на горизонтальноидущих нитях над и под основной вертикальноидущей линией нитей. Материал устойчивый к долговременной нагрузке на растяжение. Уровень порозности менее 5 мл/мин/кв.см при давлении 120 мм рт. ст. Отсутствие разволокнения стенки при рассечении. Обеспечение плавного кровотока и ламинарный поток от протеза к сосуду. Внутренний диаметр (мм): 26, 28, 30, 32 длина (см): 15. Разработаны для восстановительных операций замены дуги и грудного отдела аорты. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более). | штука | 10
лот №27 | Тканый сосудистый протез |  | Тканый сосудистый протез с желатиновым покрытием. Форма протеза – линейная. Внутренний диаметр протеза 28мм. Общая длина протеза 40 см. Разработаны для восстановительных операций замены дуги и грудного отдела аорты. Материал устойчивый к долговременной нагрузке на растяжение. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более). | штука | 2
лот №28 | Тканый сосудистый протез |  | Тканый сосудистый протез с желатиновым покрытием. Форма протеза – линейная. Внутренний диаметр протеза 30мм. Общая длина протеза 40 см. Разработаны для восстановительных операций замены дуги и грудного отдела аорты. Материал устойчивый к долговременной нагрузке на растяжение. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более). | штука | 7
лот №29 | Тканый сосудистый протез |  | Тканый сосудистый протез с желатиновым покрытием. Форма протеза – линейная. Внутренний диаметр протеза32мм. Общая длина протеза 40 см. Разработаны для восстановительных операций замены дуги и грудного отдела аорты. Материал устойчивый к долговременной нагрузке на растяжение. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более). | штука | 2
лот №30 | Процедурный комплект |  | 1 шт - Защитное покрытие: на стол 150х250 см. Покрытие защитное на стол, общий размер покрытия 250 ± 2см на 150 ± 2см. Покрытие состоит из двух слоев нетканого материала. Основной слой размером 250 ± 2см на 150 ± 2см из рифленый полиэтилена медицинского класса плотностью 55 грамм на м2. Центральный слой размером 250 ± 2 см на 61 ± 1см из нетканого материала . На нижней части покрытие имеется маркировка 150x250см.6 шт - Простыня однор 100х100см с клейким краем 5см, с липкой лентой. Простыня размером в длину 100 см ± 5 см и в ширину 100 см ± 5 см, сделана из нетканого материала плотность 59 грамм на м2. Двухслойный нетканый материал (спанбонд и полиэтилен) производятся из бесконечных полипропиленовых нитей, скрепленных термическим способом. Покрытие имеет гидрофильное и антибактериальное свойство. Имеется клейкий край по длине покрытие 100 см ± 5 см шириной 5 см.3 шт - Простыня одноразовая 200х150см с клейким краем 5см. Простыня размером в длину 200 см ± 5 см, в ширину 150 см ± 5 см, сделана из нетканого материала плотность 68 грамм на м2. Двухслойный нетканый материал (спанбонд и полиэтилен) производятся из бесконечных полипропиленовых нитей, скрепленных термическим способом. Покрытие имеет гидрофильное и антибактериальное свойство. Имеется клейкий край по ширине покрытие 150 см ± 5 см шириной 5 см. 1 шт - Чехол для диатермии 35х45см. Чехол для диатермии с клейким краем одноразовый размером 45 ± 1 см на 35 ± 1 см. Чехол сделан из гидрофобного нетканого материала, имеет два кармана. Размерам одного кармана 30 см на 25 см и второго кармана 15 см на 25 см. Клейкий край расположен по длине покрытие 45 ± 1 см шириной 5 см.3 шт - Мешки для отходов 50х60см. Мешок для отходов сделан из медицинского полиэтилена плотностью 60 микрон. Мешок в длину 50 см ± 1 см и в ширину 60 см ± 1 см. Имеется клейкий край расположен по длине покрытие 50 ± 1 см шириной 5 см с опцией пальцевых прижатий - функция легкого съёма пальцами.1 шт - Защитное покрытие: для Майо, 80х140см. Покрытие защитное предназначено на инструментальный хирургический стол "гусь", размер покрытия: длина 140 ± 2 см, ширина 80 ± 1.5 см. Покрытие сделано из двух видов материала: рифленого полиэтилена медицинского класса и нетканый материал. Покрытие квадратной формы виде мешка, нетканый материл изнутри покрытия. Нетканый материал составляет в высоту 77 ± 1 см и в ширину 61 ± 2 см. 2 шт - Защитное покрытие для ног 30x45 см. Бахила изготовлена из нетканого материала плотность не менее 45 гр на м2. Трехслойный нетканый материал (спанбонд - мелтблаун - спанбонд) производятся из бесконечных полипропиленовых нитей, скрепленных термическим способом. Обладает высоким антистатичностью, низким поверхностным сопротивлением, однородностью, нетоксичным свойствам, гидрофобным свойством, антибактериальностью третьего уровня и устойчив к разрывам и растяжениям. Бахила спаян ультразвуковым швом, в виде сапожка с повязками для фиксации на ноге. Бахила размером по стопе 30 см, высоту 45 см.1 ш - Простыня одноразовая 274х320 см. Простыня Т-образной формы с опцией раскладных крыльев, размером 320 см х 274 см. Простынь сделана из гидрофильный нетканый материал плотностью не менее 70 грамм на м2. На простыне имеются две операционной зоны, которые клеится к телу с помощью адгезивной пленкой. Операционная зона груди составляет размеров в длину 38 см, в ширину 30.5 см и нижняя операционная зона (для ног) размером в длину 96.5 см, в ширину 56 см. Расстояние между верхней и нижней операционной зоны 15.25 см. Операционная зона имеет усиление, размером в длину 216 см, в ширину 101.6 см. Так же операционная зона имеет карманы с левой и с правой стороны, размер кармана в длину 157.5 см, в ширину 23 см, общее количество карманов 6, по 3 на каждой стороне. В дополнении идет крючок-лист для фиксации с верхней стороны с 4-мя отверстиями для фиксации анестезиологической части, также 2 крючка для фиксации в нижней части с 2-мя отверстиями в каждой боковой фиксации. Раскладные крылья с левой и правой стороны длиной 152.4 см. Все швы соединены процедурой термического склеивания и сварки, чтобы защитить структуру простыни и обеспечить стабильную прочность. 1 шт - Бандаж эластичный. Самофиксирующиеся эластичный бинт в длину 460 см и в высоту 10 см. Бинт изготовлен из нетканого материала и эластичного волокна. Способность к самофиксации позволяет слоям бинта прикрепляться друг к другу, но не к другим материалам или коже. Может быть использован для защитных перевязок и контроля отеков, а также для частичной иммобилизации. 2 шт - Набор стикеров для маркировки жидкостей. 2 шт - Полотенце одноразовое. Полотенце размером в длину 61 см, в ширину 41 см, сделано из 100% хлопка.1 шт - Трубка отсоса 350 см. Трубка отсоса одноразовая. Аспирационная трубка сделана из поливинилхлорид материала с общей длиной 350 см., длина стандартного коннектора 54 мм. Внутренний диаметр соединительной трубки 5.6 мм, наружный диаметр соединительной трубки 8.2 мм. Коннектор синего цвета. Предназначена для соединения аспирационного наконечника с хирургическим аспиратором.1 шт - Наконечник отсоса. Наконечник отсоса с шарикообразным наконечником, не вентилируемый, сделан из материала стирол-бутадиенового сополимера. Наконечник имеет 2 угла: дистальный и проксимальный, дистальный угол 165°+/-5° и проксимальный угол 150° -/+5. Ручка длиной 115 мм. Светло-голубого цвета. 1 шт – Операционная лента 10х50см. Операционная лента фиксатор для операционного поля. Лента сделан из нетканого материала и полимерного клеевого слоя. Нетканый материал водоотталкивающий и безворсовый, клейкая сторона имеет 2 пальцевых прижатия для лучшего положения 2х15 мм. На операционную полоску не влияют жидкости организма и другие жидкости, используемые во время операции. Лента голубого цвета. 30 шт - Набор салфеток: нерентгенконтрастные 10х10 см. Салфетки нерентгеноконтрастные 10x10см, сделаны из марли 12 слоев. 15 шт - Набор салфеток: рентгенконтрастные 30х30 см. Хирургические рентгенконтрастные салфетки размером 30 см на 30 см, сделаны из марли. Салфетки сложены 8 слоев, с боку имеет рентгеноконтрастную петлю синего цвета. 5 шт - Набор салфеток: рентгенконтрастные 45х45 см. Хирургические рентгенконтрастные салфетки размером 45 см на 45 см, сделаны из марли. Салфетки сложены 8 слоев, с боку имеет рентгеноконтрастную петлю синего цвета.1 шт - Счетчик игл. Корпус счетчика игл квадратный из пластика. Внутри имеет вкладыш на клейкой основе, вкладыш имеет деление на четыре колонки и десять рядов, нумерацию от 1 до 40. Вкладыш счетчик игл можно крепить к любому рабочему пространству, можно разделить пополам для двойного использования в разных областях операционного поля. Коробка в высоту 14мм, в длину 114мм и в ширину 54мм. 3 шт – Халат усиленный XL. Халат усиленный хирургический из нетканого материала одноразовый. Халат состоит из двух слоев – основной слой и усиленный слой. Суммарная плотность усиленного халата 85 грамм на м2. Четырехслойный нетканый материал плотность 45 грамм на м2 плюс нетканый материал не менее 40 грамм на м2. Размеры: ворот в длину 22 см, передняя часть от линии горловины до низа 139,5 см, общая ширина в развёрнутом виде 165 см, длина от самой высокой точки плеча до низа 148 см, длина рукава до верхней точки плеча 84 см, ширина груди 70 см, манжета 7 см на 5 см. Усиленная часть рукава составляет 42 см. Расстояние между вырезом до усиленной части на груди 20 см. Длина усиленной части на груди 80 см, ширина усиленной части в области груди 50 см. Халат имеет на спинке фиксатор, бумажный фиксатор для поясных завязок и две целлюлозные салфетки для рук. Халат спаян ультразвуковым швом, манжета на рукавах сшивная из трикотажного материала с высоким содержанием хлопка. Размер XL. 1 шт - Халат стандартный M. Халат стандартный хирургический из нетканого материала одноразовый. Плотность стандартного халата не менее 45 грамм на м2. Халат сделан из четырехслойный нетканый материал (спанбонд - мелтблаун - мелтблаун - спанбонд) производятся из бесконечных полипропиленовых нитей, скрепленных термическим способом. . Размеры: ворот в длину 18 см, передняя часть от линии горловины до низа 121 см, общая ширина в развёрнутом виде 143 см, длина от самой высокой точки плеча до низа 129 см, длина рукава до верхней точки плеча 71 см, ширина груди 60 см, манжета 7 см на 5 см. Халат имеет на спинке фиксатор, бумажный фиксатор для поясных завязок и две целлюлозные салфетки для рук. Халат спаян ультразвуковым швом, манжета на рукавах сшивная из трикотажного материала с высоким содержанием хлопка. Размер M. 1 шт - Чаша: лоток 28х25х5см. Лоток квадратный, голубого цвета. Сделан из полипропилена медицинского класса. Общая длина 315 мм, ширина 260 мм, высота 50 мм.1 шт – Набор коагулятора 320 см с очистителем. Коагулятор с наконечником контроль упора для пальцев. Имеет стандартное одноразовое лезвие. Изготовлен из высококачественного прочного пластика, без латекса. Длина карандаша - 145мм. Трёхполюсная высокая гибкость. Общая длина - 320см с проводом. Вес - 70гр. Блок включает в себя гексагональную систему блокировки для предотвращения вращения электрода во время использования. Устройство включает в себя специальное силиконовое кольцо, которое не допускает попадания жидкости для предотвращения поражения электрическим током. Разъем позволяет использовать карандаши со всеми видами электрохирургических операций. 1 шт - Очиститель наконечника коагулятора. Очиститель наконечника коагулятора - абразивная, рентгеноконтрастная губка используются во время электрохирургических процедур для удаления остаточного материала с кончика коагулятора. Рентгеноконтрастность гарантируется заметностью при рентгене во время операции. Очиститель имеет на обратной стороне клейкую поверхность, которая обеспечивает фиксацию на операционной простыне. Очиститель размером 50х50 мм, толщиной 6 мм. 1 шт - Скальпель №11 без ручки. Лезвия из нержавеющей стали для хирургических процедур, без ручки, лезвие заточены из углеродистой стали и изготовлены из шведской нержавеющей жаропрочной стали. 1 шт - Скальпель №15 без ручки. Лезвия из нержавеющей стали для хирургических процедур, без ручки, лезвие заточены из углеродистой стали и изготовлены из шведской нержавеющей жаропрочной стали. 6 шт - Турникет для сосудов. Турникет сделан из прозрачного пвх материала, не содержит материал латекс. Турникет размером 12 Fr., длина 18 см. 1 шт - Аортальный выкусыватель (панч). Аортальный выкусыватель одноразовый стерильный. Пластиковый корпус с подвижной встроенной металлическим круглым алмазным лезвием. Аортальный выкусыватель имеет технологию резки свободного плавания, которая позволяет алмазному лезвию «плавать» вокруг корпуса во время работы, позволяет делать ровное отверстие в стенке сосуда диаметром 4 мм и предотвращает механическое заклинивание. Один аортальный выкусыватель можно использовать для создания нескольких отверстии в стенке сосуда за одну процедуру. 1 шт - Сосудистые петли из 100% медицинского силикона, голубого цвета, мягкий и гладкий материал. Не впитывает жидкость. Нетоксичен и не содержит латекса. Размеры: 2.5х1.0мм. Длина петли: 45 см. Силиконовые рентгеноконтрастные держатели для выделения сосудов, артерий, вен, сухожилий и нервов, мочеточника и других тканей во время операции. В упаковке 2 шт. Метод стерилизации: этиленоксидом. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более). | комплект | 180
лот №31 | Процедурный комплект детский |  | 1 шт - Защитное покрытие: на стол 150х250 см. Покрытие защитное на стол, общий размер покрытия 250 ± 2см на 150 ± 2см. Покрытие состоит из двух слоев нетканого материала. Основной слой размером 250 ± 2см на 150 ± 2см из рифленый полиэтилена медицинского класса плотностью 55 грамм на м2. Центральный слой размером 250 ± 2 см на 61 ± 1см из нетканого материала. На нижней части покрытие имеется маркировка 150x250см. 6 шт - Простыня однор 100х100см с клейким краем 5см, с липкой лентой. Простыня размером в длину 100 см ± 5 см и в ширину 100 см ± 5 см, сделана из нетканого материала плотность 59 грамм на м2. Двухслойный нетканый материал (спанбонд и полиэтилен) производятся из бесконечных полипропиленовых нитей, скрепленных термическим способом. Покрытие имеет гидрофильное и антибактериальное свойство. Имеется клейкий край по длине покрытие 100 см ± 5 см шириной 5 см. 1 шт - Чехол для диатермии 35х45см. Чехол для диатермии с клейким краем одноразовый размером 45 ± 1 см на 35 ± 1 см. Чехол сделан из гидрофобного нетканого материала, имеет два кармана. Размерам одного кармана 30 см на 25 см и второго кармана 15 см на 25 см. Клейкий край расположен по длине покрытие 45 ± 1 см шириной 5 см. 1 шт - Мешки для отходов 50х60см. Мешок для отходов сделан из медицинского полиэтилена плотностью 60 микрон. Мешок в длину 50 см ± 1 см и в ширину 60 см ± 1 см. Имеется клейкий край расположен по длине покрытие 50 ± 1 см шириной 5 см с опцией пальцевых прижатий - функция легкого съёма пальцами. 1 шт - Защитное покрытие: для Майо, 80х140см. Покрытие защитное предназначено на инструментальный хирургический стол "гусь", размер покрытия: длина 140 ± 2 см, ширина 80 ± 1.5 см. Покрытие сделано из двух видов материала: рифленого полиэтилена медицинского класса и нетканый материал. Покрытие квадратной формы виде мешка, нетканый материл изнутри покрытия. Нетканый материал составляет в высоту 77 ± 1 см и в ширину 61 ± 2 см. 1 ш - Простыня одноразовая 270х310. Простыня Т-образной формы с опцией раскладных крыльев, размером 310 см х 270 см. Простынь сделана из гидрофильный нетканый материал плотностью не менее 70 грамм на м2. На простыне имеется операционная зона, которые клеится к телу с помощью адгезивной пленкой. Операционная зона составляет размеров в длину 22 см, в ширину 10 см. Операционная зона имеет усиление, размером в длину 50 см, в ширину 50 см. Так же операционная зона имеет карманы с левой и с правой стороны, размер кармана в длину 157 см, в ширину 23 см. В дополнении идет три крючка с верхней стороны для фиксации анестезиологической части, также один крючок для фиксации в нижней. Раскладные крылья с левой и правой стороны длиной 152 см. Все швы соединены процедурой термического склеивания и сварки, чтобы защитить структуру простыни и обеспечить стабильную прочность. 2 шт - Полотенце одноразовое. Полотенце размером в длину 61 см, в ширину 41 см, сделано из 100% хлопка. 1 шт - Трубка отсоса 350 см. Трубка отсоса одноразовая. Аспирационная трубка сделана из поливинилхлорид материала с общей длиной 350 см., длина стандартного коннектора 54 мм. Внутренний диаметр соединительной трубки 5.6 мм, наружный диаметр соединительной трубки 8.2 мм. Коннектор синего цвета. Предназначена для соединения аспирационного наконечника с хирургическим аспиратором. 1 шт - Наконечник отсоса. Наконечник отсоса с шарикообразным наконечником , не вентилируемый, сделан из материала стирол-бутадиенового сополимера. Наконечник имеет 2 угла: дистальный и проксимальный, дистальный угол 165°+/-5° и проксимальный угол 150° -/+5. Ручка длиной 115 мм. Светло-голубого цвета. 1 шт – Операционная лента 10х50см. Операционная лента фиксатор для операционного поля. Лента сделан из нетканого материала и полимерного клеевого слоя. Нетканый материал водоотталкивающий и безворсовый, клейкая сторона имеет 2 пальцевых прижатия для лучшего положения 2х15 мм. На операционную полоску не влияют жидкости организма и другие жидкости, используемые во время операции. Лента голубого цвета. 50 шт - Набор салфеток: нерентгенконтрастные 10х10 см. Салфетки нерентгеноконтрастные 10x10см, сделаны из марли 12 слоев. 10 шт - Набор салфеток: рентгенконтрастные 30х30 см. Хирургические рентгенконтрастные салфетки размером 30 см на 30 см, сделаны из марли. Салфетки сложены 8 слоев, с боку имеет рентгеноконтрастную петлю синего цвета. 2 шт - Набор стикеров для маркировки жидкостей. 1 шт - Счетчик игл. Корпус счетчика игл квадратный из пластика. Внутри имеет вкладыш на клейкой основе, вкладыш имеет деление на четыре колонки и десять рядов, нумерацию от 1 до 40. Вкладыш счетчик игл можно крепить к любому рабочему пространству, можно разделить пополам для двойного использования в разных областях операционного поля. Коробка в высоту 14мм, в длину 114мм и в ширину 54мм. 3 шт – Халат усиленный XL. Халат усиленный хирургический из нетканого материала одноразовый. Халат состоит из двух слоев – основной слой и усиленный слой. Суммарная плотность усиленного халата 85 грамм на м2. Четырехслойный нетканый материал плотность 45 грамм на м2 плюс нетканый материал не менее 40 грамм на м2. Размеры: ворот в длину 22 см, передняя часть от линии горловины до низа 139,5 см, общая ширина в развёрнутом виде 165 см, длина от самой высокой точки плеча до низа 148 см, длина рукава до верхней точки плеча 84 см, ширина груди 70 см, манжета 7 см на 5 см. Усиленная часть рукава составляет 42 см. Расстояние между вырезом до усиленной части на груди 20 см. Длина усиленной части на груди 80 см, ширина усиленной части в области груди 50 см. Халат имеет на спинке фиксатор, бумажный фиксатор для поясных завязок и две целлюлозные салфетки для рук. Халат спаян ультразвуковым швом, манжета на рукавах сшивная из трикотажного материала с высоким содержанием хлопка. Размер XL.1 шт – Халат усиленный М. Халат усиленный хирургический из нетканого материала одноразовый. Халат состоит из двух слоев – основной слой и усиленный слой. Суммарная плотность усиленного халата 85 грамм на м2. Четырехслойный нетканый материал плотность не менее 45 грамм на м2 плюс нетканый материал не менее 40 грамм на м2. Размеры: ворот в длину 18 см, передняя часть от линии горловины до низа 121 см, общая ширина в развёрнутом виде 143 см, длина от самой высокой точки плеча до низа 129 см, длина рукава до верхней точки плеча 71 см, ширина груди 60 см, манжета 7 см на 5 см. Усиленная часть рукава составляет 40 см. Расстояние между вырезом до усиленной части на груди 20 см. Длина усиленной части на груди 70 см, ширина усиленной части в области груди 43 см. Халат имеет на спинке фиксатор, бумажный фиксатор для поясных завязок и две целлюлозные салфетки для рук. Халат спаян ультразвуковым швом, манжета на рукавах сшивная из трикотажного материала с высоким содержанием хлопка. Размер M. 1 шт - Чаша: лоток 28х25х5см. Лоток квадратный, голубого цвета. Сделан из полипропилена медицинского класса. Общая длина 315 мм, ширина 260 мм, высота 50 мм. 1 шт – Набор коагулятора 320 см с очистителем. Коагулятор с наконечником контроль упора для пальцев. Имеет стандартное одноразовое лезвие. Изготовлен из высококачественного прочного пластика, без латекса. Длина карандаша - 145мм. Трёхполюсная высокая гибкость. Общая длина - 320см с проводом. Вес - 70гр. Блок включает в себя гексагональную систему блокировки для предотвращения вращения электрода во время использования. Устройство включает в себя специальное силиконовое кольцо, которое не допускает попадания жидкости для предотвращения поражения электрическим током. Разъем типа позволяет использовать карандаши со всеми видами электрохирургических операций. 1 шт - Очиститель наконечника коагулятора. Очиститель наконечника коагулятора - абразивная, рентгеноконтрастная губка используются во время электрохирургических процедур для удаления остаточного материала с кончика коагулятора. Рентгеноконтрастность гарантируется заметностью при рентгене во время операции. Очиститель имеет на обратной стороне клейкую поверхность, которая обеспечивает фиксацию на операционной простыне. Очиститель размером 50х50 мм, толщиной 6 мм. 1 шт - Органайзер для инструментов. Органайзер инструментов - Расширяемый органайзер обеспечивает удобный и экономичный способ организации инструментов во время и после операции, возможность расширения до 28 инструментов, голубого цвета. Сделан для сбора инструментария во время операций. Органайзер исключает образование ворса на инструментах, необходимости кармана для инструментов из стерильных полотенец. Стерильный, однократного применения. Метод стерилизации: этиленоксидом. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более). | комплект | 5
лот №32 | Турникеты для ЭКМО |  | Длина турникетов 15,2 см. Комплект: 4 турникета, 1 проводник. Размеры по заявке заказчика. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более). | упаковка | 1
лот №33 | Турникеты венозные |  | Турникетные наборы содержат турникетные трубки бронзового цвета, различной длины. Проволочный проводник включен в наборы. Длина турникетов 17.8 см. (2 красных, 2 голубых, 2 прозрачных, 2 большого наружного диаметра, прозрачных, 1 проводник) Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более). | упаковка | 7
лот №34 | Турникеты для клапанных операций |  | Наборы турникетов Длина 12,7 см. Комплект: 2 турникета, 2 тесьмы, 2 пластиковых проводника. Размеры по заявке заказчика. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более). | упаковка | 3
лот №35 | Стабилизатор тканей миокарда |  | Стабилизатор миокарда вакуумный с низко профильной конструкцией лапок с присосками и тела стабализатора. Возможность закрепить стабилизатор на любом стернальном ранорасширителе. Стерильный, однократного применения. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более). | штука | 10
лот №36 | Электрод для временной стимуляции МЗ |  | Электрод для временной кардиостимуляции M3 (2/0), 60 см. Две иглы из коррозионностойкого высокопрочного сплава: 1) прямая режущая, длиной 90 мм и 2) колющая игла, 1/2 окружности, длиной 26 мм. Колющая игла имеет конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе за счет продольных насечек на корпусе. Сталь. Индивидуальная одинарная стерильная упаковка, защищающая содержимое от влаги. Упаковка (индивидуальная и групповая) содержит полную информацию о наименовании изделия, составе и параметрах для контроля за содержимым после извлечения из индивидуальной упаковки и размещения на стерильном столе. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более). | штука | 1064
лот №37 | Артериотомная канюля |  | Канюля артериотомная 5,8 см длиной. Наконечник 2мм; 3 мм, 4мм, 5мм, 6мм - бульбообразный с полиуретановой трубкой. С замком люера портом №20 в упаковке Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более). | упаковка | 1
лот №38 | Комплект стерильный операционный одноразовый |  | Простыня большая операционная 140×210 см изготовлена из трехслойного водоотталкивающего, воздухопроницаемого, безворсового, гипоаллергенного нетканого материала типа (спанбонд - мелтблаун - спанбонд) 40 плотности - 2 шт. 2. Простыня малая операционная 70×140 см изготовлена из трехслойного водоотталкивающего, воздухопроницаемого, безворсового, гипоаллергенного нетканого материала типа(спанбонд - мелтблаун - спанбонд) 40 плотности – 2 шт. 3. Марлевые салфетки 5×5 см – 5 шт. Стерильно. В единой упаковке. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более). | комплект | 3325
лот №39 | Обратный двухсекционный электрод пациента с системой REM для взрослых |  | Представляет собой обратный (возвратный, нейтральный, пассивный, рассеивающий) двухсекционный электрод пациента с токопроводящим адгезионным гидрогелевым покрытием. Поддерживает мониторинговую систему качества контакта. Используется для завершения электрохирургического контура между генератором, активным монополярным электродом и пациентом в общей монополярной электрохирургии. Длина кабеля 4,6м.Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более). | штука | 7
лот №40 | Сосудистый протез вязанный с коллеганом линейный |  | Сосудистый протез вязанный с коллеганом линейный. Длиной 500 мм, диаметром 18 мм, 20 мм, 22 мм, 24 мм, 25 мм, 26 мм, 28 мм, 30 мм, 32 мм. Сосудистый протез вязаный с коллагеном линейный представляет собой трубку, изготовленную из полиэфирной филаментной нити по технологии основовязального производства. Толщина стенки – 0.5 мм. Плотность плетения: 13 ± 2 вертикальных ряда на 23± 2 горизонтальных ряда. Пористость 69%. Сила на растяжение: в поперечном направлении 70 Н/см, в радиальном направлении 60 Н/см. Сила на разрыв: 200Н.Сила удержания нити 25Н. Параметры монофиламенной нити используемой для плетения протеза: сила на растяжение – 40-100Н, диаметр 0.45-0.55 мм, точка плавления 125-135С. На передней стенке протеза нанесена цветная направляющая линия, облегчающая хирургу ориентацию в операционной ране при имплантации. На поверхность протеза нанесен сплошной слой химически модифицированного бычьего коллагена что способствует врастанию тканей в имплантат и полной непроницаемости стенки протеза. Водопроницаемость менее 5 мл/см2 при 120 мм Hg. Гофрированная поверхность с целью сохранения просвета при условии сгибания или сложной анатомия и обеспечения оптимальной гемодинамики по протезу. Предусмотренная возможность использовать протезы для операций по протезированию в аорто-бедренной, подвзодошно-бедренной и бедренно-подколенной областях. Для экстракраниального шунтирования, для экстранатомических шунтов. Возможность использования протеза для реконструкции артерий без большой кровопотери. Возможность имплантировать сосудистый протез без какой-либо подготовки. Возможность уменьшить протез, путем подрезания концов ножницами и отсутствие его разволокнения после подрезания. Возможность использования протеза с зажимами при условии надевания на бранши зажимов резиновых трубок. Имплантация на фоне гепаринизации пациента. Совместимость с монофиламентной атравматической нитью для сосудистой хирургии. Не содержит формальдегид или глутаровый альдегид. Требуемая размерная линейка: длина 500 Также требуется возможность предоставления линейного протеза с произвольными размерами на заказ, при наличии такой потребности: от 30 мм до 700 мм длиной и диаметром от 6 мм до 34 мм. Упаковка индивидуальная, стерильная. Состав одного комплекта содержит: протез. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет: не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более). | штука | 13
лот №41 | Фетровая прокладка |  | Фетровая прокладка, изготовленная из политетрафторэтилена (ПТФЭ), мягкая, Размеры: 25*25 мм, толщина - 1.6 мм. Биоинертна, благодаря свойствам ПТФЭ не подвергается резорбции in vivo. Предназначена для механической поддержки швов и равномерного распределения нагрузки на ткани. Тромборезистентность, отсуствие воспалительной реакции, минимальная тканевая реакция. Поставляется в стерильной упаковке, стерилизация этиленоксидом. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет: не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более). | штука | 30
лот №42 | Сосудистые петли набор |  | Сосудистые петли набор - 100% медицинский силикон, мягкий и гладкий материал. Не впитывает жидкость. Нетоксичен и не содержит латекса. Размеры: 2.5х1.0мм. Длина петли: 45 см. Силиконовые рентгеноконтрастные держалки для выделения сосудов, артерий, вен, сухожилий и нервов, мочеточника и дригих тканей во время операции. Доступен в цветах: синий, красный, желтый, белый. В стерильной упаковке содержится 2 шт. Упаковка: Герметичный пакет из термоформуемой пленки и газопроницаемой бумаги. Однократного применения. Стерилизован этиленоксидом. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет: не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более). | штука | 7
лот №43 | Перикардиальная заплата |  | Перикардиальная заплата выполнена из бычьего перикарда, имеет широкий спектр показаний для клинического использования. Тканевая фиксация с помощью глутаральдегида увеличивает стабильность и уменьшает антигенность. Антикальцификационная обработка улучшает оздоровление тканей, повышает биосовместить и долговременную стабильность. Доступен широкий спектр размеров. Размеры (см):5 х 10, 9 х 14. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет: не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более). | штука | 2
лот №44 | Система для фиксации грудины после стернотомии. |  | Устройство для скрепления, фиксации и стабилизации грудины. Представляет собой специальные скобы, состоящие из двух частей, которые вставляются друг в друга применении устройства и обладают самозатягивающимся зубчатым механизмом. Изготовлены из специального состава, включающего в себя углеволокно и полиэфиркетон. Жесткость материала соответствует жесткости костей человека. Исключительная крепость связи волокон с молекулами полимера полиэфиркетона позволяет снизить механический стресс в месте соединения импланта с грудиной. Применение снижает риск прорезывания грудины. Адаптивный дизайн для грудины шириной от 17 мм до 38 мм. Толищна грудины от 9.5 до 17 мм (размеры 9.5 - 11 мм, 11 - 12.5 мм, 12.5-14 мм, 14-15.5 мм, 15.5-17.0 мм). Постоянная сила компрессии грудины на протяжении всего послеоперационного периода. Обеспечивает быструю рестернотомию с применением обычных режущих инструментов. Имплантация без прокалывания грудины. Имплантация с применением специального многоразового набора инструментов: измеритель толщины, проприетарные щипцы, кусачки, кусачки Керрисона, ретрактор. Легкость имплантации. МРТ-совместимо. Стерильно, метод стерилизации - гамма-излучение. Размер (по толщине грудины) по заявке заказчика.Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет: не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более). | штука | 14
лот №45 | Баллон с углекислым газом |  | Баллон с углекислом газом, упаковка 10 штук. Нестерильный, одноразовый.Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет: не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более). | упаковка | 2
лот №46 | процедурный комплект детский |  | 1. Простыня 150х250 см - представляет собой защитное покрытие на стол. Покрытие разделено на 3 части - 2 части из водоотталкивающего полиэтилена и 1 часть из водопоглощающего материала. Водопоглощающий материал - поглощает воду с коэффициентом поглощения более, чем 300%, водопоглощающая часть представлена длиной 250 см и 76 см в ширину, термоприпаена к полиэтиленовым сторонам, которые являются водоотталкивающими. В нижней части простыни имеется маркировка «Крышка стола 150х250» - 1 шт. 2. Простыня 100×100 см с липким краем – представляет собой защитное покрытие на стол сделана из усиленного двухслойного материала, впитывающий по всей поверхности с одной стороны и влагонепроницаемый с другой, антистатический обработанного, устойчивого к отслаиванию, безворсового гипоаллергенного нетканого материала 54 плотности, обладающий максимальным сопротивлением проникновению микроорганизмов в сухом и влажном состоянии – 6 шт.3. Чехол для аспирации и диатермии 35х45см – изготовлен из гидрофобного нетканого материала типа СМС 55 плотности, имеет два кармана. Размер одного кармана 30 см на 25 см и второго кармана 15 см на 25 см. Липкий край расположен по длине покрытие 45 ± 1 см шириной 5 см.- 1 шт. 4. Мешок для сбора жидкости и отходов 50×60 см - мешок для отходов операционной комнаты сделан из чистого, прочного материала - полиэтилена толщиной 70 мкм, с завязками, с задней стороны на мешке есть клейкий край 10×50 см с опцией пальцевых прижатий (функция легкого съёма пальцами) – 1 шт. 5. Чехол хирургический на инструментальный столик 80×140 см изготовлен из водоотталкивающего материала в виде рукава - полиэтилена, шириной 80 см, комбинирован усиленной впитывающей вставкой шириной 76 см. Чехол на инструментальный хирургический стол «гусь» предназначен для стерильного укрытия поверхности, что сохраняет чистоту и стерильность хирургических инструментов и защищает стол от жидкостей и бактерий – 1 шт. 6. Простыня кардиохирургическая 274х320 см, одноразовая Т-образной формы, с «опцией раскладных крыльев». Основа простыни изготовлена из трехслойного водоотталкивающего, воздухопроницаемого, безворсового, гипоаллергенного нетканого полотна типа СМС 55 плотности, обладающего максимальным сопротивлением проникновению микроорганизмов в сухом и влажном состоянии. Операционная зона имеет дополнительную впитывающую вставку 100×160 см из двухслойного, впитывающего по всей поверхности с одной стороны и влагонепроницаемого с другой, антистатически обработанного, устойчивого к отслаиванию, безворсового, гипоаллергенного нетканого материала 54 плотности, обладающего максимальным сопротивлением проникновению микроорганизмов в сухом и влажном состоянии, с отверстием 10×22 см, с липким краем и операционной пленкой. Имеются двойные трехсекционные карманы плотностью 54г/м2 размером 23х70 см, с липучкой, с патронтажами. Имеются стикеры головной и ножной части. – 1 шт. 7. Салфетка 41х61 см - размером в длину 61 см, в ширину 41 см, сделано из 100% хлопка.- 2 шт. 8. Аспирационная трубка представляет собой соединительную трубку длиной 3 м. Изготовлена из плотного, прозрачного медицинского поливинилхлорида с мягкими коннекторами на обоих концах. Трубка имеет по всей длине наружную рифлёную поверхность для исключения скручивания и перегибания. Внутренний диаметр трубки 6,5 мм. Трубка плотно соединяется с наконечником катетера Янкауэра через коннектор. Трубка идет с цилиндрообразными на обоих концах трубки воронками, с типом соединения (мама/мама). Наружный диаметр трубки 95 мм, внутренний 6,5 мм – 1 шт. 9. Катетер Янкауэра – без вакуум - контроля (невентилируемый), представляет собой классическую изогнутую рукоятку, с закругленным (шарикообразным) наконечником с вспомогательными отверстиями. Рукоятка катетера Янкауэра с противоскользящим рельефом, изготовлена из жёсткого прозрачного медицинского ПВХ светло-голубого цвета. Коннектор представлен в виде ребристого цилиндра, что гарантирует герметичный контакт с соединительной (аспирационной) трубкой. Общая длина наконечника до 27 см. Внутренний диаметр отверстия наконечника трубки катетера: 4 мм. Наружный диаметр наконечника трубки катетера с закругленным концом 11 мм. – 1 шт. 10. Операционная лента - адгезивная фиксирующая лента размером 10×50 см на нетканой основе, фиксируется при помощи гипоаллергенного клея, нанесенного по всей поверхности нетканой ленты. Липкий слой покрыт защитной антиадгезионной бумагой, которую необходимо снять перед наклеиванием бинта. Антиадгезионная бумага имеет разрез на защитной бумаге для удобного снятия. Не требует смывания – 1 шт. 11. Салфетки 10×10 см марлевые, впитывающие, многослойные, с подвернутыми краями. Для обеспечения безопасности края салфеток сложены во внутрь, что исключает попадание концов нитей в рану 12 слоев - 50 шт. 12. Салфетка марлевая 45×45 см, четырехслойная, впитывающая с рентгеноконтрастной пластиной, с хлопковой петлей синего цвета. Состав 100% хлопок. Каждые 5 салфеток связаны вместе для легкого подсчета – 10 шт. 13. Стикеры для маркирования емкостей - 9 шт. 14. Счетчик игл идет в коробке с двумя счетчиками: магнитный и пенный. Внешний корпус подставки для игл изготовлен из: высокоустойчивого к воздействиям полистирола. Пенная вставка на 40 меток изготовлена из эластичного пенополиуретана, магнитная часть состоит из магнита. Коробка имеет блокирующий механизм который обеспечивает безопасное отбрасывание биологически опасных материалов и их содержание. Изделие можно разделить пополам для двойного использования в различных областях. На внешней форме коробки расположены 2 клейкой ленты, которые обеспечивают прилипание на нужное место или позицию. Размер коробки составляет 12 см в длину, 9 см в ширину и 3,5 см в высоту. Не содержит латекс, добавки нано-серебра и фталаты – 1 шт. 15. Халат хирургический – халат евростандарт XL длиной 140 см, с усиленным передом и рукавами, с мягкой трикотажной манжетой. Изготовлен из нескольких типов материалов: 1) трехслойного водоотталкивающего, воздухопроницаемого, безворсового, гипоаллергенного нетканого полотна плотностью 40 г/кв.м 2) усиленные части (рукава и перед) из многослойного, с хорошей впитываемостью по всей поверхности с одной стороны и влагонепроницаемого с другой, антистатически обработанного, устойчивого к отслаиванию, безворсового, гипоаллергенного нетканого материала плотностью не менее 54 г/кв.м, обладающего максимальным сопротивлением проникновению микроорганизмов в сухом и влажном состоянии; 3) манжеты из трикотажного материала с высоким содержанием хлопка. Длина от точки основания шеи до низа 150 (±1) см, ширина в развернутом виде (по низу) 166 (±1) см, армированная часть рукава 40 см, ширина армированной груди 50 см. Удобный, «дышащий», водоотталкивающий, на завязках. Обеспечивает максимальный комфорт при проведении стандартных и длительных операций за счет специального раскроя, не стесняющего движений во время проведения манипуляций. Халат сложен для асептического надевания без дополнительной помощи, с наличием фиксаторов завязок, предотвращающих расстерилизацию и упрощающих завязывание. Специальная система четырех завязок и дополнительного запахивания в области спины обеспечивает стерильность спины персонала. Застежка ворота регулируется лентой «липучкой». Халат идет в комплекте с двумя салфетками для рук. - 3 шт. 16. Халат хирургический – халат евростандарт М, усиленным передом и рукавами, с мягкой трикотажной манжетой. Изготовлен из нескольких типов материалов: 1) трехслойного водоотталкивающего, воздухопроницаемого, безворсового, гипоаллергенного нетканого полотна плотностью 40 г/кв.м 2) усиленные части (рукава и перед) из многослойного, с хорошей впитываемостью по всей поверхности с одной стороны и влагонепроницаемого с другой, антистатически обработанного, устойчивого к отслаиванию, безворсового, гипоаллергенного нетканого материала плотностью не менее 54 г/кв.м, обладающего максимальным сопротивлением проникновению микроорганизмов в сухом и влажном состоянии; 3) манжеты из трикотажного материала с высоким содержанием хлопка. Длина от точки основания шеи до низа 131 (±1) см, ширина в развернутом виде (по низу) 148 (±1) см, армированная часть рукава 40 см, ширина армированной груди 50 см. Удобный, «дышащий», водоотталкивающий, на завязках. Обеспечивает максимальный комфорт при проведении стандартных и длительных операций за счет специального раскроя, не стесняющего движений во время проведения манипуляций. Халат сложен для асептического надевания без дополнительной помощи, с наличием фиксаторов завязок, предотвращающих расстерилизацию и упрощающих завязывание. Специальная система четырех завязок и дополнительного запахивания в области спины обеспечивает стерильность спины персонала. Застежка ворота регулируется лентой «липучкой». Халат идет в комплекте с двумя салфетками для рук. - 1 шт. 17. Лоток прямоугольный 27х23х5 см – градуирован, изготовлен из полипропилена медицинского класса, синего цвета – 1 шт.18. Ручка-держатель - электрохирургическая ручка-коагулятор одноразового применения с лезвием из нержавеющей стали в форме шпателя, с кнопочным переключением для пальцев режимов коагуляции и сечения. Изготовлена из высококачественного прочного пластика, без латекса. Длина карандаша – 16±1 см. Трёхполюсная вилка. Общая длина – 320 см с проводом. Блок включает в себя гексагональную систему блокировки для предотвращения вращения электрода во время использования. Устройство включает в себя специальное силиконовое кольцо, которое не допускает попадания жидкости для предотвращения поражения электрическим током. Кнопка коагуляции – синего цвета, сечения – желтого цвета. Разъем шнура питания -трезубец. Устройство синего цвета - 1 шт. 19. Очиститель наконечника коагулятора размером 5×5 см, квадратной формы, рентгенконтрастный, покрыт шлифовальной шкуркой, для очищения наконечника лезвия-коагулятора от нагара. Поверхность очистителя абразивная, имеет рентгенконтрастный элемент, который гарантирует заметность при рентгене во время операции. На обратной стороне имеется адгезивная поверхность, которая позволяет использовать ее для фиксации на операционной простыне. Не содержит латекса, наносеребра, добавок или фталатов. – 1 шт. 20. Чаша 750 мл, для отходов, с крышкой, с абсорбентом, изготовлена из полистирола и вспененного полиуретана, не содержит латекс и ПВХ. Предназначена для безопасной утилизации жидкостей во время медицинских процедур – 1 шт. Стерильно. Метод стерилизации: газовый этиленоксидом. В единой комбинированной двойной упаковке. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет: не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более). | комплект | 5
лот №47 | биологические протезы клапанов сердца из бычьевого перикарда для протезирования аортального клапана |  | Биологический протез клапана сердца из блычьего перикарда для протезирования аортального клапана сердца. Размерами: 19, 21, 23, 25, 27. Изготовлен из цельного куска бычьего перикарда. Обработан глутаральдегидом и окислительной обработкой направленной на уменьшение полимерных связей глутаральдегида, что снижает уровень кальцификкации биопротезов. Створки клапана собраны на полиацетальной опоре с кольцом из нержавеющей стали. Перед установкой протез промывается физиологическим раствором со сменой раствора 5 раз общей длительностью в течении 15 минут. поставляется в герметичной пластиковой таре с 4%-м раствором формальдегида. Размер по заявке заказчика. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет: не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более). | штука | 5
лот №48 | биологические протезы клапанов сердца из бычьевого перикарда для протезирования митрального клапана |  | Биологический протез клапана сердца из блычьего перикарда для протезирования митрального клапана сердца. Размерами: 27, 29, 31, 33. Изготовлен из цельного куска бычьего перикарда. Обработан глутаральдегидом (GA) и окислительной обработкой (oxidative treatment), направленной на уменьшение полимерных связей глутаральдегида, что снижает уровень кальцификкации биопротезов. Створки клапана собраны на полиацетальной опоре с кольцом из нержавеющей стали. Перед установкой протез промывается физиологическим раствором со сменой раствора 5 раз общей длительностью в течении 15 минут. поставляется в герметичной пластиковой таре с 4%-м раствором формальдегида. Размер по заявке заказчика. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет: не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более). | штука | 2
лот №49 | Сосудистый протез 4-х браншевый |  | Тканный сосудистый протез с желатиновым покрытием. Форма протеза - линейная с четырьмя дополнительными браншами. Внутренний диаметр основного ствола 28мм, диаметр браншей 11мм*9мм*9мм*11мм. Общая длина протеза 40см. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет: не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более). | штука | 1
лот №50 | Сосудистый протез 4-х браншевый |  | Тканный сосудистый протез с желатиновым покрытием. Форма протеза - линейная с четырьмя дополнительными браншами. Внутренний диаметр основного ствола 30мм, диаметр браншей 11мм*9мм*9мм*11мм. Общая длина протеза 40см. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет: не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более). | штука | 1
лот №51 | Набор процедурный с принадлежностями, стерильный, одноразового применения |  | 1. 1 шт.- Защитное покрытие на стол (усиленное) 150х240 см, Покрытие изготовлено из 2-х композиционного, высокотехнологичного, безворсового, гипоаллергенного, антибактериального материла- термоскрепленного нетканого полипропилена и полиэтилена фармацевтического класса. Основной слой выполнен из перфорированного полиэтилена фармацевтического класса плотностью не менее 50 мкм. Центральная часть выполнена из экологичного трехслойного без ворсового, гипоаллергенного, антибактериального нетканого материала шириной 61,5 см, длиной 240 см. Разрывная нагрузка по длине не менее 61Н и по ширине не менее 32Н. Воздухопроницаемость не менее 495л/м2/сек. Устойчив к щелочам, кислотам, пыли, загрязнению, плесени, спиртооталкиващий. При изготовлении изделия используется уникальная специализированная технология термической обработки, обеспечивающая прочную сварку и герметичность. Этот метод исключает риски расслоения или разрушения в процессе использования, обеспечивая высокую прочность и долговечность изделий. Предельное отклонение от номинального размера +/-10%. 2. 1 шт.- Полимерные чаши: для растворов 1000 мл изготовлена из полипропилена фармацевтического качества, свободного от латекса, поливинилхлорида. Устойчивы к воздействию жидкостей, кислот, растворителей, чувствительных реагентов и красящих растворов. Чаша имеет не липкую, гладкую и легко моющуюся поверхность формы с градуированной мерной шкалой. 3. 2 шт.- Полимерные чаши: для растворов 500 мл изготовлена из полипропилена фармацевтического качества, свободного от латекса, поливинилхлорида. Устойчивы к воздействию жидкостей, кислот, растворителей, чувствительных реагентов и красящих растворов. Чаша имеет не липкую, гладкую и легко моющуюся поверхность формы с градуированной мерной шкалой. 4. 1 шт. – Счетчик игл: Корпус счетчика игл квадратный из пластика. Внутри имеет вкладыш на клейкой основе, вкладыш имеет деление на четыре колонки и десять рядов, нумерацию от 1 до 40 c одной стороны и магнитную пластину с другой стороны. Вкладыш счетчик игл можно крепить к любому рабочему пространству, можно разделить пополам для двойного использования в разных областях операционного поля. Коробка в высоту 35мм, в длину 118мм и в ширину 92мм. 5. 6 шт. – Турникет для сосудов изготовлен из поливинилхлорида. 6. 1 шт. - Аортальный выкусыватель панч (панч, перфоратор корня аорты) состоит из 2 – х частей: режущая часть из нержавеющей стали, основание выкусывателя – из термопластика. 7. 1 шт.- Ручка коагулятора в наборе, очиститель наконечника коагулятора. Одноразовый электрохирургический коагулятор является электрическим хирургическим устройством для резки и коагуляции тканей, подходит к различным типам электрохирургических машин. Ручка разработана в обтекаемой форме с легким характером. Конструкция уплотнения обеспечивает превосходную водонепроницаемость внутренней монтажной платы. Трехполюсная высокая гибкость. Блок включает в себя гексагональную систему блокировки для предотвращения вращения электрода во время использования. Устройство включает в себя специальное пластиковое крепление с двумя кольцами, которое не допускает попадания жидкости для предотвращения поражения электрическим током. Разъем карандаша позволяет использовать. 1 шт. - Очиститель наконечника коагулятора - абразивная, рентгеноконтрастная губка используются во время электрохирургических процедур для удаления остаточного материала с кончика коагулятора. Рентгеноконтрастность гарантируется заметностью при рентгене во время операции. Очиститель имеет на обратной стороне клейкую поверхность, которая обеспечивает фиксацию на операционной простыне, клейкая поверхность защищена антиадгезионной бумагой с выпуском не менее 5мм для удобства ее удаления. Очиститель размером не менее 50х50 мм, толщиной 6 мм. 8. 1 шт.- Лезвия с рукояткой №11. Лезвие изготовлено из специальной медицинской стали (углеродистой или нержавеющей) с высокой проникающей способностью, не вызывающей никаких побочных эффектов на организм человека и обладающей биологической совместимостью. Острота, угол заточки и качество полировки режущей кромки стабильна по всей длине. Рукоятка выполнена из высокопрочного полимерного материала фармацевтического класса, с боковыми канавками надежно удерживается в руке хирурга. Имеется маркировка с информацией о размере лезвия. 9. 1 шт.- Лезвия с рукояткой №15. Лезвие изготовлено из специальной медицинской стали (углеродистой или нержавеющей) с высокой проникающей способностью, не вызывающей никаких побочных эффектов на организм человека и обладающей биологической совместимостью. Острота, угол заточки и качество полировки режущей кромки стабильна по всей длине. Рукоятка выполнена из высокопрочного полимерного материала фармацевтического класса, с боковыми канавками надежно удерживается в руке хирурга. Имеется маркировка с информацией о размере лезвия. 10. 1 шт.- Лезвия с рукояткой №22. Лезвие изготовлено из специальной медицинской стали (углеродистой или нержавеющей) с высокой проникающей способностью, не вызывающей никаких побочных эффектов на организм человека и обладающей биологической совместимостью. Острота, угол заточки и качество полировки режущей кромки стабильна по всей длине. Рукоятка выполнена из высокопрочного полимерного материала фармацевтического класса, с боковыми канавками надежно удерживается в руке хирурга. Имеется маркировка с информацией о размере лезвия. 11. 1 шт.- Чехол для аспирации и диаметрии, размером 50х40 см изготовлен из прозрачной полиэтиленовой пленки фармацевтического класса толщиной 60 мкм, со встроенным фиксатором и имеет адгезивный край по всей длине. Адгезивный слой фармацевтического класса нетоксичен, обладает гиппоаллегенными свойствами, покрыт защитной полосой из силиконизированной бумаги, препятствующий высыханию адгезивного вещества. Сопротивление отслаивания защитного слоя 0,03H. Относительное сопротивление на разрыв, не менее 27Н. Относительное удлинение при разрыве, не менее 130%. Сопротивление отслаивания не менее 1,0Н/см. Деликатно удаляется с кожного покрова, предотвращая раздражение. Предельное отклонение от номинального размера +/-10%. 12. 1 шт.- Наконечник отсоса Yankauer, аспирационная трубка отсоса 350 см. Наконечник отсоса Yankauer изготовлен из полимера фармацевтического класса. Прозрачно-голубого цвета. Обтекаемая форма уменьшает риск возникновения травмы кожи и тканей, сохраняя здоровье пациента в безопасности. Рукоятка имеет выемку для удобного размещения пальца хирурга. 2 шт. - Аспирационная трубка отсоса, с коннектором синего цвета изготовлена из ПВХ фармацевтического класса, обеспечивающего ее прозрачность, общей длина изделия 3500 мм. Обеспечивает соединение аспирационного наконечника с хирургическим аспиратором. 13. 30 шт.- Салфетки размером 10х10см марлевые, хирургические 12-ти слойные из хлопчатобумажной марли, отбеленной без хлорным методом. Материал легкий, гигроскопичный, воздухопроницаемый, гипоаллергенный, не оставляет ворса и волокон на обрабатываемой поверхности. Не имеют посторонние запахи, обладают высокой впитывающей способностью. 14. 20 шт.- Салфетки размером 20х20см марлевые, хирургические рентгеноконтрастные изготовлены из медицинской отбеленной хлопчатобумажной марли. Материал легкий, гигроскопичный, воздухопроницаемый, гипоаллергенный, не оставляет ворса и волокон на обрабатываемой поверхности, быстро высыхает. Салфетки идеально белого цвета и не содержат посторонние запахи, обладают высокой сорбционной способностью. С боку салфеток вшита ренгеноконтрастная петля синего цвета, что обеспечивает возможность быстрого и эффективного обнаружения. 15. 5 шт.- Салфетки размером 45х45см марлевые, хирургические рентгеноконтрастные изготовлены из медицинской отбеленной хлопчатобумажной марли. Материал легкий, гигроскопичный, воздухопроницаемый, гипоаллергенный, не оставляет ворса и волокон на обрабатываемой поверхности, быстро высыхает. Салфетки идеально белого цвета и не содержат посторонние запахи, обладают высокой сорбционной способностью. С боку салфеток вшита ренгеноконтрастная петля синего цвета, что обеспечивает возможность быстрого и эффективного обнаружения. 16. 2 шт.- Полотенце выполнено из 100% хлопка, с обработанными краями, чтобы не выступали свободные нити. С превосходной впитывающей способностью. 17. 3 шт.- Защитное покрытие на стол (усиленное) 150х190 см, Покрытие изготовлено из 2-х композиционного, высокотехнологичного, безворсового, гипоаллергенного, антибактериального материла- термоскрепленного нетканого полипропилена и полиэтилена фармацевтического класса. Основной слой выполнен из перфорированного полиэтилена фармацевтического класса плотностью не менее 50 мкм. Центральная часть выполнена из экологичного трехслойного без ворсового, гипоаллергенного, антибактериального нетканого материала шириной 61,5 см, длиной 240 см. Разрывная нагрузка по длине не менее 61Н и по ширине не менее 32Н. Воздухопроницаемость не менее 495л/м2/сек. Устойчив к щелочам, кислотам, пыли, загрязнению, плесени, спиртооталкиващий. При изготовлении изделия используется уникальная специализированная технология термической обработки, обеспечивающая прочную сварку и герметичность. Этот метод исключает риски расслоения или разрушения в процессе использования, обеспечивая высокую прочность и долговечность изделий. Предельное отклонение от номинального размера +/-10%. 18. 4 шт. - Халат хирургический с усиленной защитой, размером ХL. Изготовлен из революционного нетканого материала, c применением уникальной технологии, скрепления полипропиленовых, вискозных волокон гидроструйным способом. Поверхностная плотность составляет не менее 63г/м2. Разрывная нагрузка не менее 97Н. Водоупорность не менее 23,3 см. Усиленный слой выполнен из ламинированного антибактериального материала с высокой степенью гигроскопичности. Усиление проходит по периметру передней части халата и рукавам. Общая разрывная нагрузка готового изделия составляет не менее 225,7Н. Конструкция халата соответствует всем нормам и стандартам, которые предпочитают специалисты в области здравоохранения. Технология уникального кроя, прямой силуэт, обеспечивает максимальный комфорт при проведения различных операционных манипуляций. Специальная система четырех завязок (поясов) и дополнительного запахивания в области спины обеспечивает стерильность спины персонала. . Специальная система четырех завязок (поясов) и дополнительного запахивания в области спины обеспечивает стерильность спины персонала. Наличием фиксаторов на завязках, предотвращают расстерилизацию и упрощают завязывание. По низу рукава притачана эластичная трикотажная манжета из 100% хлопка. Горловина обработана мягкой тесьмой их нетканого материала. Застежка ворота регулируется лентой «липучкой». Обработка швов выполняется с помощью специализированной, уникальной технологией герметизирующий швы в критических зонах. Данная технология гарантирует качество, надежность, безопасность изделия. Халат удобно сложен для асептического надевания и сохранения стерильности. Изделие может быть завернуто в первичный конверт из нетканого материала в комплекте с 2-мя впитывающими хирургическими салфетками с высокими гидрофильными свойствами. Предельное отклонение от номинального размера +/-10%. 19. 1 шт. - Халат хирургический с усиленной защитой, размером L. Изготовлен из революционного нетканого материала, c применением уникальной технологии, скрепления полипропиленовых, вискозных волокон гидроструйным способом. Поверхностная плотность составляет не менее 63г/м2. Разрывная нагрузка не менее 97Н. Водоупорность не менее 23,3 см. Усиленный слой выполнен из ламинированного антибактериального материала с высокой степенью гигроскопичности. Усиление проходит по периметру передней части халата и рукавам. Общая разрывная нагрузка готового изделия составляет не менее 225,7Н. Конструкция халата соответствует всем нормам и стандартам, которые предпочитают специалисты в области здравоохранения. Технология уникального кроя, прямой силуэт, обеспечивает максимальный комфорт при проведения различных операционных манипуляций. Специальная система четырех завязок (поясов) и дополнительного запахивания в области спины обеспечивает стерильность спины персонала. . Специальная система четырех завязок (поясов) и дополнительного запахивания в области спины обеспечивает стерильность спины персонала. Наличием фиксаторов на завязках, предотвращают расстерилизацию и упрощают завязывание. По низу рукава притачана эластичная трикотажная манжета из 100% хлопка. Горловина обработана мягкой тесьмой их нетканого материала. Застежка ворота регулируется лентой «липучкой». Обработка швов выполняется с помощью специализированной, уникальной технологией герметизирующий швы в критических зонах. Данная технология гарантирует качество, надежность, безопасность изделия. Халат удобно сложен для асептического надевания и сохранения стерильности. Изделие может быть завернуто в первичный конверт из нетканого материала в комплекте с 2-мя впитывающими хирургическими салфетками с высокими гидрофильными свойствами. Предельное отклонение от номинального размера +/-10%. 20. 1 шт - Катетер Фоллея - 2х ходовой силиконовый катетер Фоллея с температурным датчиком - стерильный, предназначен для однократного применения, цветовая маркировка разьемов для точного определения размера, удобный замковый соединитель для надежного крепления кабелей. Встроен температурный датчик. Изготовлен из 100% медицинского силикона. Размер: Fr 16. Общая длина катетера: 400 мм. 1 шт. - Мочеприемник - Мочеприемник имеет встроенный опорожняющий колпачок, сегмент переполнения, обратный клапан, Сменная емкость для мочи в виде пластикового мешка объемом 2л с опорожняющим колпачком и механической защелкой трубки съемного мешка для его смены. Также в мочеприемнике встроен порт для отбора проб без иглы. Трубка подсоединения к катетеру длиной не менее 150 см. Наличие возможности взятия проб мочи из коннектора катетера, из мягкого мешка и непосредственно из 500 мл емкости урометра. Стерильный, однократного применения. 21. 1-шт. Простынь для кардиохирургии (взрослая) Т-образной конструкции с распашными краями, размером 274х200х320см. Простынь изготовлена из 3-х композиционного нетканого материала (2-хслойного термоскрепленного нетканого полипропиленового материал и полиэтилен фармацевтического класса) с плотностью не менее 68г/м2 и имеет усиление из высокотехнологичного, безворсового, гипоаллергенного, антибактериального нетканого материла с высокой степенью гигроскопичности размерами 100*215 см. Простынь имеет две зоны хирургических манипуляций: верхняя размерами 31х38 см, нижняя 56,5х98 см, оснащенными стерильной полиуретановой пленкой с антибликовым покрытием, с одной стороны с адгезивным слоем, предназначенным для создания стерильного механического барьера, препятствующий попаданию кожной микрофлоры в операционную рану. Зона хирургический манипуляций оснащена карманами для сбора жидкости по обеим сторонам. Дополнительно прикреплены 3 держателя для трубок: в верхней части с 4-мя отверстиями и два нижних боковых с 2-мя отверстиями. Простыня имеет направляющие маркеры относительно головы и ног пациента, что обеспечивает удобство при раскладывании и наложении. 22. 1 шт – Катетер дренажный угловой 28 Fr изготовлен из термопластичного стойкого к перегибам поливинилхлорида фармацевтического класса. Снабжен рентгенконтрастной линией и разметкой по длине. Катетер имеет запаянный кончик для удобного захвата зажимом, который срезается после выведения катетера из плевральной полости. Затем устанавливается универсальный коннектор для соединения с удлинительной трубкой. Противоположный конец катетера открытый, оснащен 6-ю глазками, расположенными в шахматном порядке для более эффективного всасывания в целях очищения жидкости и предотвращения застревания ткани в отверстиях. 23. 1 шт - Катетер дренажный прямой 32 Fr изготовлен из термопластичного стойкого к перегибам поливинилхлорида фармацевтического класса. Снабжен рентгенконтрастной линией и разметкой по длине. Внутренний диаметр 7.5 MM, внешний диаметр 10.7 мм. Катетер имеет запаянный кончик для удобного захвата зажимом, который срезается после выведения катетера из плевральной полости. Затем устанавливается универсальный коннектор для соединения с удлинительной трубкой. Противоположный конец катетера открытый, оснащен 6-ю глазками, расположенными в шахматном порядке для более эффективного всасывания в целях очищения жидкости и предотвращения застревания ткани в отверстиях. 24. 1 шт. - Операционная лента, 10 х 50 см. Операционная лента в ширину 10 см, в длину 50 см из нетканой клейкой ленты, не содержит латекс, устойчива к жидкостям и к спирту. 25. 2 шт.- Чехол для аспирации и диаметрии, размером 80х50 см изготовлен из прозрачной полиэтиленовой пленки фармацевтического класса толщиной 60 мкм, со встроенным фиксатором и имеет адгезивный край по всей длине. Адгезивный слой фармацевтического класса нетоксичен, обладает гиппоаллегенными свойствами, покрыт защитной полосой из силиконизированной бумаги, препятствующий высыханию адгезивного вещества. Сопротивление отслаивания защитного слоя 0,03H. Относительное сопротивление на разрыв, не менее 27Н. Относительное удлинение при разрыве, не менее 130%. Сопротивление отслаивания не менее 1,0Н/см. Деликатно удаляется с кожного покрова, предотвращая раздражение. Предельное отклонение от номинального размера +/-10%. 26. 1 шт.- Чехол для аспирации и диаметрии, размером 50х60 см изготовлен из прозрачной полиэтиленовой пленки фармацевтического класса толщиной 60 мкм, со встроенным фиксатором и имеет адгезивный край по всей длине. Адгезивный слой фармацевтического класса нетоксичен, обладает гиппоаллегенными свойствами, покрыт защитной полосой из силиконизированной бумаги, препятствующий высыханию адгезивного вещества. Сопротивление отслаивания защитного слоя 0,03H. Относительное сопротивление на разрыв, не менее 27Н. Относительное удлинение при разрыве, не менее 130%. Сопротивление отслаивания не менее 1,0Н/см. Деликатно удаляется с кожного покрова, предотвращая раздражение. Предельное отклонение от номинального размера +/-10%. 27. 2 шт. – Бахилы, 30x45cm. Бахилы высокие высотой 30 см и шириной 45 см - изготовлены из двухслойного нетканого материала (спанбонд + полимерная пленка) скрепленных термическим способом, плотностью 56 г/м², обладающего гидрофильными свойствами. Двуслойный нетканый материал c двух сторон запаивается на ультразвуковой машине. 28. 6 шт.- Простынь одноразовая с адгезивным краем 100х100см изготовлено из безворсового, гипоаллергенного, антибактериального нетканого материала, обладающего высокими гидрофильными свойствами. Поверхностная плотность составляет не менее 54г/м2. Разрывная нагрузка не менее 53,1Н. Имеется адгезивный край. Адгезивный слой фармацевтического класса нетоксичен, обладает гиппоаллегенными свойствами, покрыт защитной полосой из силиконизированной бумаги, препятствующий высыханию адгезивного вещества. Сопротивление отслаивания защитного слоя 0,03H. Относительное сопротивление на разрыв, не менее 27Н. Относительное удлинение при разрыве, не менее 130 %. Сопротивление отслаивания не менее 1,0Н/см. Деликатно удаляется с кожного покрова, предотвращая раздражение. Предельное отклонение от номинального размера +/-10%. Набор поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке готовое к эксплуатации. Стерилизация осуществляется газовым методом этилен-оксида, что позволяет эффективно уничтожить все вегетативные и выживающие формы микроорганизмов. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет: не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более). | комплект | 180
лот №52 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся плетеная изготовленная из Полиглактина с покрытием, М3(4/0) 75 см. Игла колющая ,длиной 22мм |  | Шовный хирургический рассасывающийся материал. Синтетическая рассасывающаяся полифеламентная нить из полигликоливой кислоты с покрытием из поликапролактана и стеарата кальция – 0,5% веса нити, фиолетового цвета, с атравматическими иглами из стали с силиконовым покрытием. В транспортной упаковке по 36 штук. Метрический размер 1,5 (4/0) (фиолетовый), длиной см: 75, с колющей иглой 22 мм: кривизной ½ окр. Синтетические рассасывающиеся хирургические нити состоят из гомополимера гликолиевой кислоты и покрытые эпсилон-капролактоном и стеаратом кальция или соединением поликапролактона, стерата кальция и сложного эфира жирной кислоты. Покрытие составляет не более 0,5% веса нити, но обеспечивает прекрасное скольжение. Система покрытия и нити являются неколлагенными, апирогенными и не имеют антигенных свойств. Синтетические рассасывающиеся шовные нити вызывают минимальную первоначальную воспалительную реакцию в тканях с последующей инкапсуляцией шовного материала соединительной тканью. Нарастающая потеря прочности на растяжение и окончательное рассасывание шовного материала происходит посредством гидролиза, где сополимер разлагается на глюколиевую и молочную кислоты, которые затем всасываются и ассимилируются в организме. Рассасывание начинается с потери прочности на растяжение, за которой следует потеря массы.Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более). . | штука | 36
лот №53 | Шовный хирургический нерассасывающийся материал 2/0 USP 1/2 (25) колюще-режущая, на прокладке 3*7 |  | Шовный хирургический нерассасывающийся материал.Нерассасывающаяся полифеламентная нить из полиэстра с силиконовым покрытием, зеленого цвета, с атравматическими иглами из стали с силиконовым покрытием, в индивидуальной упаковке, условный размер (2/0), длина не менее 75 см., не более 80см, две иглы колюще-режущие 25 мм., 1/2 окружности, с прокладкой 3х7. Синтетические нерассасывающиеся хирургические нити состоят из полиэстерных нитей [поли(этилен терефталат)], могут быть отдельно или с прокладками различных размеров. Нити покрыты полисилоксаном. Нити имеют цветовую маркировку, могут быть окрашенными в зеленый цвет (зеленый) и белый цвет (неокрашенные). Некоторые упаковки состоят из зеленых и белых нитей, что облегчить определение положения. Данный шовный материал может иметь различный диаметр и длину, а также разное количество в упаковке, поставляться отдельно или с прикрепленными хирургическими иглами из нержавеющей стали различных типов и размеров. Ряд нитей специально несут предварительно установленные прокладки, что расширяет сферу использования. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более). | штука | 36
лот №54 | Шовный хирургический нерассасывающийся материал 2/0 USP 1/2 (18) колющая |  | «Шовный хирургический нерассасывающийся материал Нерассасывающаяся полифеламентная нить из полиэстра с силиконовым покрытием, зеленого цвета, с атравматическими иглами из стали с силиконовым покрытием, в индивидуальной упаковке, USP (2/0), 75 см., две иглы колющие 18 мм., 1/2 окр. 36 штук в транспортной упаковке. Синтетические нерассасывающиеся хирургические нити состоят из полиэстерных нитей [поли(этилен терефталат)], могут быть отдельно или с прокладками различных размеров. Нити покрыты полисилоксаном. Нити имеют цветовую маркировку, могут быть окрашенными в зеленый цвет (зеленый) и белый цвет (неокрашенные). Некоторые упаковки состоят из зеленых и белых нитей, что облегчить определение положения. Данный шовный материал может иметь различный диаметр и длину(USP/EP), а также разное количество в упаковке, поставляться отдельно или с прикрепленными хирургическими иглами из нержавеющей стали различных типов и размеров. Ряд нитей специально несут предварительно установленные прокладки, что расширяет сферу использования Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более). | штука | 108
лот №55 | Шовный хирургический нерассасывающийся материал 2/0 USP 1/2 (25) колющая |  | Шовный хирургический нерассасывающийся материал Нерассасывающаяся полифеламентная нить из полиэстра с силиконовым покрытием, зеленого цвета, с атравматическими иглами из стали с силиконовым покрытием, в индивидуальной упаковке , USP (2/0), длина нити не менее 90 см. не более 95см, две иглы колющие 25 мм., 1/2 окружности. 36 штук в транспортной упаковке. Синтетические нерассасывающиеся хирургические нити состоят из полиэстерных нитей [поли(этилен терефталат)], могут быть отдельно или с прокладками различных размеров. Нити покрыты полисилоксаном. Нити имеют цветовую маркировку, могут быть окрашенными в зеленый цвет (зеленый) и белый цвет (неокрашенные). Некоторые упаковки состоят из зеленых и белых нитей, что облегчить определение положения. Данный шовный материал может иметь различный диаметр и длину, а также разное количество в упаковке, поставляться отдельно или с прикрепленными хирургическими иглами из нержавеющей стали различных типов и размеров. Ряд нитей специально несут предварительно установленные прокладки, что расширяет сферу использования. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более). | штука | 900
лот №56 | Шовный хирургический нерассасывающийся материал 2/0 USP 1/2 (18) две иглы Колюще-режущая 120 см |  | Нерассасывающаяся монофиломентная нить из полипропилена синего цвета, с атравматическими иглами из стали с силиконовым покрытием, в индивидуальной увеличенной в длину упаковке (26см.) , USP (2/0), 120 см., две иглы Колюще-режущая 18 мм., 1/2 окр, 36 штук в транспортной упаковке. Синтетические нерассасывающиеся хирургические нити состоят из изотактического полипропиленового монофиламента. Нити имеют цветовую маркировку, могут быть неокрашенными или окрашенными в синий цвет медным фталоцианином для повышения видимости. Данный шовный материал может иметь различный диаметр и длину(USP/EP), а также разное количество в упаковке, поставляться отдельно или с прикрепленными хирургическими иглами из нержавеющей стали различных типов и размеров. Ряд нитей специально несут предварительно установленные прокладки, что расширяет сферу использования. Идеальная нить для коронарной и сосудистой хирургии: имеет минимальную пластическую память, удобная в использовании, очень прочная. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более). | штука | 36
лот №57 | Шовный хирургический нерассасывающийся материал 2/0 USP 1/2 (26) две иглы Колюще-режущая 120 см |  | Нерассасывающаяся монофиломентная нить из полипропилена синего цвета, с атравматическими иглами из стали с силиконовым покрытием, в индивидуальной увеличенной в длину упаковке (26см.), USP (2/0), 120 см., две иглы Колюще-режущая 26 мм., 1/2 окр, 36 штук в транспортной упаковке.Синтетические нерассасывающиеся хирургические нити состоят из изотактического полипропиленового монофиламента. Нити имеют цветовую маркировку, могут быть неокрашенными или окрашенными в синий цвет медным фталоцианином для повышения видимости. Данный шовный материал может иметь различный диаметр и длину(USP/EP), а также разное количество в упаковке, поставляться отдельно или с прикрепленными хирургическими иглами из нержавеющей стали различных типов и размеров. Ряд нитей специально несут предварительно установленные прокладки, что расширяет сферу использования. Идеальная нить для коронарной и сосудистой хирургии: имеет минимальную пластическую память, удобная в использовании, очень прочная. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более). | штука | 72
лот №58 | Шовный хирургический нерассасывающийся материал 3/0 USP 1/2 (26) колющая |  | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из изотактического кристаллического стереоизомера полипропилена - синтетического линейного полиолефина. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Метрический размер 2, условный размер 3/0. Длина нити 90 см. Две иглы. Иглы изготовлены из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Сталь. Игла имеет конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата (насечки нанесены на всю область иглы-внутреннюю и внешнюю часть). Иглы колющие, 1/2 окружности, 26 мм длиной. Диаметр тела иглы 0,5588 мм. Стерильный внутренний вкладыш с шовным материалом упакован в индивидуальную одинарную стерильную полимерно-бумажную упаковку, которая представляет собой пакет из медицинской бумаги и прозрачного полимера, обеспечивающую сохранение стерильности шовного материала и его функциональных свойств с учетом условий его применения, транспортирования, хранения и срока годности; защищающую содержимое от влаги; обеспечивающую доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью. Маркировка внутреннего вкладыша содержит наименование шовного материала, его состав, товарный знак производителя, наименование производителя, матричный код, каталожный номер, условный и метрический размер нити, цвет нити, длину нити, количество нитей; длины иглы, обозначение типа иглы, кривизны иглы, изображение иглы в натуральную величину, количество игл, указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном применении. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем пластиковом лотке обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия; в месте крепления к игле нить имеет изгиб с памятью формы, направленный в противоположную сторону от острия иглы, что обеспечивает лучшую визуализацию в операционном поле и препятствует запутыванию нити. Лоток снабжен отклоняющимся пластиковым лепестком, который позволяет позиционировать иглу на нужную глубину в браншах иглодержателя в одно движение. Групповая упаковка (коробка) содержит 12 штук, герметична (полиэтилен), предохраняет содержимое от влаги и дублирует информацию с индивидуальной упаковки. Каждая коробка содержит инструкцию по медицинскому применению на русском языке. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более). | штука | 180
лот №59 | Шовный хирургический нерассасывающийся материал 4/0USP 1/2 (22) колющая 90см |  | «Шовный хирургический нерассасывающийся материал Нерассасывающаяся монофиломентная нить из полипропилена синего цвета, с атравматическими иглами из стали с силиконовым покрытием, в индивидуальной увеличенной в длину упаковке (26см.) , USP (4/0), длина нити не менее 90 см. не более 95см, две иглы колющая 22 мм., ½ окружности, 36 штук в транспортной упаковке. Синтетические нерассасывающиеся хирургические нити состоят из изотактического полипропиленового монофиламента. Нити имеют цветовую маркировку, могут быть неокрашенными или окрашенными в синий цвет медным фталоцианином для повышения видимости. Данный шовный материал может иметь различный диаметр и длину, а также разное количество в упаковке, поставляться отдельно или с прикрепленными хирургическими иглами из нержавеющей стали различных типов и размеров. Ряд нитей специально несут предварительно установленные прокладки, что расширяет сферу использования. Идеальная нить для коронарной и сосудистой хирургии: имеет минимальную пластическую память, удобная в использовании, очень прочная Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более). | штука | 72
лот №60 | Шовный хирургический нерассасывающийся материал 4/0 USP 1/2 (26) колющая 75см |  | Шовный хирургический нерассасывающийся материал Нерассасывающаяся монофиломентная нить из полипропилена синего цвета, с атравматическими иглами из стали с силиконовым покрытием, в индивидуальной увеличенной в длину упаковке (26см.) , USP (4/0), длина не менее 75 см., не более 80см,, две иглы колющая 26 мм., ½ окружности, 36 штук в транспортной упаковке. Синтетические нерассасывающиеся хирургические нити состоят из изотактического полипропиленового монофиламента. Нити имеют цветовую маркировку, могут быть неокрашенными или окрашенными в синий цвет медным фталоцианином для повышения видимости. Данный шовный материал может иметь различный диаметр и длину, а также разное количество в упаковке, поставляться отдельно или с прикрепленными хирургическими иглами из нержавеющей стали различных типов и размеров. Ряд нитей специально несут предварительно установленные прокладки, что расширяет сферу использования. Идеальная нить для коронарной и сосудистой хирургии: имеет минимальную пластическую память, удобная в использовании, очень прочная. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более). | штука | 360
лот №61 | Шовный хирургический нерассасывающийся материал 4/0 USP 1/2 (18) колющая 75см |  | Шовный хирургический нерассасывающийся материал Нерассасывающаяся монофиломентная нить из полипропилена синего цвета, с атравматическими иглами из стали с силиконовым покрытием, в индивидуальной увеличенной в длину упаковке (26см.) , USP (4/0), длина не менее 75 см., не более 80см,, две иглы колющая 18 мм., ½ окружности, 36 штук в транспортной упаковке. Синтетические нерассасывающиеся хирургические нити состоят из изотактического полипропиленового монофиламента. Нити имеют цветовую маркировку, могут быть неокрашенными или окрашенными в синий цвет медным фталоцианином для повышения видимости. Данный шовный материал может иметь различный диаметр и длину, а также разное количество в упаковке, поставляться отдельно или с прикрепленными хирургическими иглами из нержавеющей стали различных типов и размеров. Ряд нитей специально несут предварительно установленные прокладки, что расширяет сферу использования. Идеальная нить для коронарной и сосудистой хирургии: имеет минимальную пластическую память, удобная в использовании, очень прочная. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более). | штука | 468
лот №62 | Шовный хирургический нерассасывающийся материал 5/0 USP 1/2 (18) колющая 75см |  | Шовный хирургический нерассасывающийся материал Нерассасывающаяся монофиломентная нить из полипропилена синего цвета, с атравматическими иглами из стали с силиконовым покрытием, в индивидуальной увеличенной в длину упаковке (26см.) , USP (5/0), 75 см., две иглы кол. 18 мм., 1/2 окр, 36 штук в транспортной упаковке. Синтетические нерассасывающиеся хирургические нити состоят из изотактического полипропиленового монофиламента. Нити имеют цветовую маркировку, могут быть неокрашенными или окрашенными в синий цвет медным фталоцианином для повышения видимости. Данный шовный материал может иметь различный диаметр и длину(USP/EP), а также разное количество в упаковке, поставляться отдельно или с прикрепленными хирургическими иглами из нержавеющей стали различных типов и размеров. Ряд нитей специально несут предварительно установленные прокладки, что расширяет сферу использования. Идеальная нить для коронарной и сосудистой хирургии: имеет минимальную пластическую память, удобная в использовании, очень прочная. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более). | штука | 468
лот №63 | Шовный хирургический нерассасывающийся материал5/0 USP 1/2 (17) колющая 90см |  | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из изотактического кристаллического стереоизомера полипропилена - синтетического линейного полиолефина. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Метрический размер 1, условный размер 5/0. Длина нити 90 см. Две иглы. Иглы изготовлены из коррозионностойкого высокопрочного сплава с добавлением хрома, никеля, титана и молибдена, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями. Материал иглы на 40% более устойчив к необратимой деформации (изгибу), чем иглы из обычной нержавеющей стали, что предотвращает необходимость замены иглы, улучшает контроль над иглой и уменьшает травмирование тканей. Металл иглы создан на базе специфической углеродной микроструктуры, характеризующейся максимальной прочностью, дополняемой явлением технологической "памяти металла". Игла имеет конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата (насечки нанесены на всю область иглы-внутреннюю и внешнюю часть).Тело иглы имеет квадратную форму для придания большей устойчивости в иглодержателе. Иглы колющие, 1/2 окружности, 17 мм длиной. Диаметр тела иглы - 0,4064 мм. Стерильный внутренний вкладыш с шовным материалом упакован в индивидуальную одинарную стерильную полимерно-бумажную упаковку, которая представляет собой пакет из медицинской бумаги и прозрачного полимера, обеспечивающую сохранение стерильности шовного материала и его функциональных свойств с учетом условий его применения, транспортирования, хранения и срока годности; защищающую содержимое от влаги; обеспечивающую доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью. Маркировка внутреннего вкладыша содержит наименование шовного материала, его состав, товарный знак производителя, наименование производителя, матричный код, каталожный номер, условный и метрический размер нити, цвет нити, длину нити, количество нитей; длины иглы, обозначение типа иглы, кривизны иглы, изображение иглы в натуральную величину, количество игл, указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном применении. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем пластиковом лотке обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия; в месте крепления к игле нить имеет изгиб с памятью формы, направленный в противоположную сторону от острия иглы, что обеспечивает лучшую визуализацию в операционном поле и препятствует запутыванию нити. Лоток снабжен отклоняющимся пластиковым лепестком, который позволяет позиционировать иглу на нужную глубину в браншах иглодержателя в одно движение. Групповая упаковка (коробка) содержит 12 штук, герметична (полиэтилен), предохраняет содержимое от влаги и дублирует информацию с индивидуальной упаковки. Каждая коробка содержит инструкцию по медицинскому применению на русском языке. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более). | штука | 180
лот №64 | Шовный хирургический нерассасывающийся материал 5/0 USP 3/8 (13) колющая 75см |  | Шовный хирургический нерассасывающийся материал Нерассасывающаяся монофиломентная нить из полипропилена синего цвета, с атравматическими иглами из стали с силиконовым покрытием, в индивидуальной увеличенной в длину упаковке (26см.) , USP (5/0),длина не менее 75 см., не более 80см, две иглы колющая 13 мм.,3/8 окружности, 36 штук в транспортной упаковке. Синтетические нерассасывающиеся хирургические нити состоят из изотактического полипропиленового монофиламента. Нити имеют цветовую маркировку, могут быть неокрашенными или окрашенными в синий цвет медным фталоцианином для повышения видимости. Данный шовный материал может иметь различный диаметр и длину, а также разное количество в упаковке, поставляться отдельно или с прикрепленными хирургическими иглами из нержавеющей стали различных типов и размеров. Ряд нитей специально несут предварительно установленные прокладки, что расширяет сферу использования. Идеальная нить для коронарной и сосудистой хирургии: имеет минимальную пластическую память, удобная в использовании, очень прочная. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более). | штука | 108
лот №65 | Шовный хирургический нерассасывающийся материал 6/0 USP 3/8 (13) колющая |  | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из изотактического кристаллического стереоизомера полипропилена - синтетического линейного полиолефина. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Метрический размер 0,7, условный размер 6/0. Длина нити 75 см. Две иглы. Иглы изготовлены из коррозионностойкого высокопрочного сплава с добавлением хрома, никеля, титана и молибдена, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями. Материал иглы на 40% более устойчив к необратимой деформации (изгибу), чем иглы из обычной нержавеющей стали, что предотвращает необходимость замены иглы, улучшает контроль над иглой и уменьшает травмирование тканей. Металл иглы создан на базе специфической углеродной микроструктуры, характеризующейся максимальной прочностью, дополняемой явлением технологической "памяти металла". Тело иглы имеет квадратную форму для придания большей устойчивости в иглодержателе. Игла имеет конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата (насечки нанесены на всю область иглы-внутреннюю и внешнюю часть). Иглы колющие, 3/8 окружности, 13 мм длиной. Диаметр тела иглы - 0,3048 мм. Стерильный внутренний вкладыш с шовным материалом упакован в индивидуальную одинарную стерильную полимерно-бумажную упаковку, которая представляет собой пакет из медицинской бумаги и прозрачного полимера, обеспечивающую сохранение стерильности шовного материала и его функциональных свойств с учетом условий его применения, транспортирования, хранения и срока годности; защищающую содержимое от влаги; обеспечивающую доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью. Маркировка внутреннего вкладыша содержит наименование шовного материала, его состав, товарный знак производителя, наименование производителя, матричный код, каталожный номер, условный и метрический размер нити, цвет нити, длину нити, количество нитей; длины иглы, обозначение типа иглы, кривизны иглы, изображение иглы в натуральную величину, количество игл, указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном применении. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем пластиковом лотке обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия; в месте крепления к игле нить имеет изгиб с памятью формы, направленный в противоположную сторону от острия иглы, что обеспечивает лучшую визуализацию в операционном поле и препятствует запутыванию нити. Лоток снабжен отклоняющимся пластиковым лепестком, который позволяет позиционировать иглу на нужную глубину в браншах иглодержателя в одно движение. Групповая упаковка (коробка) содержит 12 штук, герметична (полиэтилен), предохраняет содержимое от влаги и дублирует информацию с индивидуальной упаковки. Каждая коробка содержит инструкцию по медицинскому применению на русском языке. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более). | штука | 972
лот №66 | Шовный хирургический нерассасывающийся материал 7/0 USP 3/8 (8) колющая |  | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из изотактического кристаллического стереоизомера полипропилена - синтетического линейного полиолефина. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Метрический размер 0,5, условный размер 7/0. Длина нити 60 см. Две иглы. Иглы изготовлены из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана двойным слоем силикона, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями. Материал иглы на 40% более устойчив к необратимой деформации (изгибу), чем иглы из обычной нержавеющей стали, что предотвращает необходимость замены иглы, улучшает контроль над иглой и уменьшает травмирование тканей. Металл иглы создан на базе специфической углеродной микроструктуры, характеризующейся максимальной прочностью, дополняемой явлением технологической "памяти металла". Иглы имеют конструкцию, увеличивающую надежность их фиксации в иглодержателе и фиксации под различными углами в иглодержателе за счет скругленных углов корпуса. Игла имеет конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата (насечки нанесены на всю область иглы-внутреннюю и внешнюю часть). Иглы колющие, 3/8 окружности, 8 мм длиной. Диаметр тела иглы - 0,2032 мм. Колющий кончик игл имеет угол сужения 45 градусов для обеспечения большей прочности и остроты иглы. Игла имеет увеличенный ресурс проколов за счет специальной обработки поверхности двойным слоем силикона, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Стерильный внутренний вкладыш с шовным материалом упакован в индивидуальную одинарную стерильную полимерно-бумажную упаковку, которая представляет собой пакет из медицинской бумаги и прозрачного полимера, обеспечивающую сохранение стерильности шовного материала и его функциональных свойств с учетом условий его применения, транспортирования, хранения и срока годности; защищающую содержимое от влаги; обеспечивающую доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью. Маркировка внутреннего вкладыша содержит наименование шовного материала, его состав, товарный знак производителя, наименование производителя, матричный код, каталожный номер, условный и метрический размер нити, цвет нити, длину нити, количество нитей; длины иглы, обозначение типа иглы, кривизны иглы, изображение иглы в натуральную величину, количество игл, указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном применении. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем пластиковом лотке обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия; в месте крепления к игле нить имеет изгиб с памятью формы, направленный в противоположную сторону от острия иглы, что обеспечивает лучшую визуализацию в операционном поле и препятствует запутыванию нити. Лоток снабжен отклоняющимся пластиковым лепестком, который позволяет позиционировать иглу на нужную глубину в браншах иглодержателя в одно движение. Групповая упаковка (коробка) содержит 36 штук, герметична (полиэтилен), предохраняет содержимое от влаги и дублирует информацию с индивидуальной упаковки. Каждая коробка содержит инструкцию по медицинскому применению на русском языке. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более). | штука | 972
лот №67 | Шовный хирургический нерассасывающийся материал 8/0 USP 3/8 (6,5) две иглы колющие |  | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из изотактического кристаллического стереоизомера полипропилена - синтетического линейного полиолефина. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Метрический размер 0,4, условный размер 8/0. Длина нити 60 см. Две иглы. Иглы изготовлены из коррозионностойкого высокопрочного сплава. Сталь. Иглы имеют конструкцию, увеличивающую надежность их фиксации в иглодержателе и фиксации под различными углами в иглодержателе за счет скругленных углов корпуса. Имеются насечки на всей области иглы: внешней и внутренней части. Иглы колющие, 3/8 окружности, 6,5 мм длиной. Диаметр тела иглы 0,1524 мм. Колющий кончик игл имеет угол сужения 45 градусов для обеспечения большей прочности и остроты иглы. Игла имеет увеличенный ресурс проколов за счет специальной обработки поверхности двойным слоем силикона, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Стерильный внутренний вкладыш с шовным материалом упакован в индивидуальную одинарную стерильную полимерно-бумажную упаковку, которая представляет собой пакет из медицинской бумаги и прозрачного полимера, обеспечивающую сохранение стерильности шовного материала и его функциональных свойств с учетом условий его применения, транспортирования, хранения и срока годности; защищающую содержимое от влаги; обеспечивающую доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью. Маркировка внутреннего вкладыша содержит наименование шовного материала, его состав, товарный знак производителя, наименование производителя, матричный код, каталожный номер, условный и метрический размер нити, цвет нити, длину нити, количество нитей; длины иглы, обозначение типа иглы, кривизны иглы, изображение иглы в натуральную величину, количество игл, указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном применении. Специальная технология укладки нити на внутреннем вкладыше обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более). | штука | 360
лот №68 | Шовный хирургический нерассасывающийся материал 5/0 USP 1/2 (18) колющая |  | Шовный хирургический нерассасывающийся материал.Нерассасывающаяся монофиломентная нить из полиамида , с атравматическими иглами из стали с силиконовым покрытием, в индивидуальной упаковке . В транспортной упаковке по 36 штук. USP (5/0), размер нити 80 см., игла колющая 18 мм.., окружность 1/2 Синтетические нерассасывающиеся хирургические нити состоят из полиамидного монофиламента, могут быть отдельно или с прокладками различных размеров. Нити имеют цветовую маркировку, окрашены в синий цвет. Данный шовный материал может иметь различный диаметр и длину(USP/EP), а также разное количество в упаковке, поставляться отдельно или с прикрепленными хирургическими иглами из нержавеющей стали различных типов и размеров. Ряд нитей специально несут предварительно установленные прокладки, что расширяет сферу использования. Шовному материалу свойственны прочность, оптимальная эластичность,отсутствие пластической памяти,что гарантирует прочность узлов и минимальную травму тканей. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более). | штука | 36
лот №69 | Шовный хирургический нерассасывающийся материал 6/0 USP 3/8 (12) колющая |  | Нерассасывающаяся монофиломентная нить из полиамида , с атравматическими иглами из стали с силиконовым покрытием, в индивидуальной упаковке. В транспортной упаковке по 36 штук. USP (6/0), размер нити 80 см., игла колющ12 мм.., окружность 3/8 Синтетические нерассасывающиеся хирургические нити состоят из полиамидного монофиламента, могут быть отдельно или с ПРОКЛАДКАМИ различных размеров. Нити имеют цветовую маркировку, окрашены в синий цвет. Данный шовный материал может иметь различный диаметр и длину(USP/EP), а также разное количество в упаковке, поставляться отдельно или с прикрепленными хирургическими иглами из нержавеющей стали различных типов и размеров. Ряд нитей специально несут предварительно установленные прокладки, что расширяет сферу использования. Шовному материалу свойственны прочность, оптимальная эластичность,отсутствие пластической памяти,что гарантирует прочность узлов и минимальную травму тканей.Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более). | штука | 72
лот №70 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная изготовленная из Полиглактина с покрытием, М 3,5(0) 90 см. Игла Колющая, 40 мм длиной |  | Рассасывающийся стерильный хирургический шовный материал. Синтетическая рассасывающаяся полифеламентная нить из полигликоливой кислоты с покрытием из поликапролактана и стеарата кальция – 0,5% веса нити, фиолетового цвета, с атравматическими иглами из стали с силиконовым покрытием. В транспортной упаковке по 36 штук. USP 0 (фиолетовый), длиной см: 90, с атравматической колющей иглой, длиной мм: 40 кривизной ½ окр. Синтетические рассасывающиеся хирургические нити состоят из гомополимера гликолиевой кислоты и покрытые эпсилон-капролактоном и стеаратом кальция или соединением поликапролактона, стерата кальция и сложного эфира жирной кислоты. Покрытие составляет не более 0,5% веса нити, но обеспечивает прекрасное скольжение. Система покрытия и нити являются неколлагенными, апирогенными и не имеют антигенных свойств. Синтетические рассасывающиеся шовные нити вызывают минимальную первоначальную воспалительную реакцию в тканях с последующей инкапсуляцией шовного материала соединительной тканью. Нарастающая потеря прочности на растяжение и окончательное рассасывание шовного материала происходит посредством гидролиза, где сополимер разлагается на глюколиевую и молочную кислоты, которые затем всасываются и ассимилируются в организме. Рассасывание начинается с потери прочности на растяжение, за которой следует потеря массы. Шовные нити сохраняют в естественных условиях приблизительно 65% первоначальную прочность на растяжение после двух недель после имплантации и более, чем 40% за три недели. Полное рассасывание шовного материала в организме завершается через 60-90 дней.Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более). | штука | 1100
лот №71 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная изготовленная изПолиглактина с покрытием М 2( 3/0) 75 см. Игла Колюще-режущая, 26 мм длиной |  | Рассасывающийся стерильный хирургический шовный материал. Синтетическая рассасывающаяся полифеламентная нить из полигликоливой кислоты с покрытием из поликапролактана и стеарата кальция – 0,5% веса нити, фиолетового цвета, с атравматическими иглами из стали с силиконовым покрытием. В транспортной упаковке по 36 штук. USP 3/0 (фиолетовый), длиной см: 75, с атравматической колюще-режущей иглой, длиной мм: 26, кривизной ½ окр. Синтетические рассасывающиеся хирургические нити состоят из гомополимера гликолиевой кислоты и покрытые эпсилон-капролактоном и стеаратом кальция или соединением поликапролактона, стерата кальция и сложного эфира жирной кислоты. Покрытие составляет не более 0,5% веса нити, но обеспечивает прекрасное скольжение. Система покрытия и нити являются неколлагенными, апирогенными и не имеют антигенных свойств. Синтетические рассасывающиеся шовные нити вызывают минимальную первоначальную воспалительную реакцию в тканях с последующей инкапсуляцией шовного материала соединительной тканью. Нарастающая потеря прочности на растяжение и окончательное рассасывание шовного материала происходит посредством гидролиза, где сополимер разлагается на глюколиевую и молочную кислоты, которые затем всасываются и ассимилируются в организме. Рассасывание начинается с потери прочности на растяжение, за которой следует потеря массы. Шовные нити сохраняют в естественных условиях приблизительно 65% первоначальную прочность на растяжение после двух недель после имплантации и более, чем 40% за три недели. Полное рассасывание шовного материала в организме завершается через 60-90 дней.Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более). | штука | 900
лот №72 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся плетеная изготовленная из Полиглактина с покрытием, М3(2/0) 75 см. Игла Колющая,длиной 26мм |  | Рассасывающийся стерильный хирургический шовный материал. Синтетическая рассасывающаяся полифеламентная нить из полигликоливой кислоты с покрытием из поликапролактана и стеарата кальция – 0,5% веса нити, фиолетового цвета, с атравматическими иглами из стали с силиконовым покрытием. В транспортной упаковке по 36 штук. USP 2/0 (фиолетовый), длиной см: 75, с атравматической колющей иглой, длиной мм: 26, кривизной ½ окр. Синтетические рассасывающиеся хирургические нити состоят из гомополимера гликолиевой кислоты и покрытые эпсилон-капролактоном и стеаратом кальция или соединением поликапролактона, стерата кальция и сложного эфира жирной кислоты. Покрытие составляет не более 0,5% веса нити, но обеспечивает прекрасное скольжение. Система покрытия и нити являются неколлагенными, апирогенными и не имеют антигенных свойств. Синтетические рассасывающиеся шовные нити вызывают минимальную первоначальную воспалительную реакцию в тканях с последующей инкапсуляцией шовного материала соединительной тканью. Нарастающая потеря прочности на растяжение и окончательное рассасывание шовного материала происходит посредством гидролиза, где сополимер разлагается на глюколиевую и молочную кислоты, которые затем всасываются и ассимилируются в организме. Рассасывание начинается с потери прочности на растяжение, за которой следует потеря массы. Шовные нити сохраняют в естественных условиях приблизительно 65% первоначальную прочность на растяжение после двух недель после имплантации и более, чем 40% за три недели. Полное рассасывание шовного материала в организме завершается через 60-90 дней.Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более). | штука | 1450
лот №73 | Шовный хирургический нерассасывающийся материал с условными № 5/0 длиной нити 60 см с атравматическими иглами |  | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из изотактического кристаллического стереоизомера полипропилена - синтетического линейного полиолефина. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Метрический размер 1, условный размер 5/0. Длина нити 60 см. Две иглы. Иглы изготовлены из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Сталь. Иглы колющие, кончик игл (1/32 от длины корпуса иглы) в виде заточенного микроострия для облегчения проникновения игл через кальцинированный участок или плотную стенку сосуда, 1/2 окружности, 11 мм длиной. Диаметр тела иглы 0,3556 мм. Стерильный внутренний вкладыш с шовным материалом упакован в индивидуальную одинарную стерильную полимерно-бумажную упаковку, которая представляет собой пакет из медицинской бумаги и прозрачного полимера, обеспечивающую сохранение стерильности шовного материала и его функциональных свойств с учетом условий его применения, транспортирования, хранения и срока годности; защищающую содержимое от влаги; обеспечивающую доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью. Маркировка внутреннего вкладыша содержит наименование шовного материала, его состав, товарный знак производителя, наименование производителя, матричный код, каталожный номер, условный и метрический размер нити, цвет нити, длину нити, количество нитей; длины иглы, обозначение типа иглы, кривизны иглы, изображение иглы в натуральную величину, количество игл, указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном применении. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем вкладыше обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более). | штука | 108
лот №74 | Шовный хирургический нерассасывающийся материал (зеленый) условным №2 длиной нити (см): 75 с атравматическими иглами |  | Шовный хирургический нерассасывающийся материал М5 (2) 4 отрезка x 75см игла таперкат массивная В лотке, что предотвращает затупление острия, зеленая М5 (2) 4отрезка x 75см игла таперкат массивная Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, изготовленная из полиэтилентерефталата (полиэстер) с покрытием из полибутилата, что обеспечивает снижение трения при проведении через плотные ткани. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Метрический размер 5, условный размер 2. Длина нити 75 см. Количество отрезков нити в стерильном внутреннем вкладыше - 4. Каждый отрезок атравматически соединен с иглой. Игла изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями и облегчает проведение иглы через ткани. Из стали. Игла имеет конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Игла колющая с режущим кончиком острия (1/32 от длины корпуса иглы) для облегчения проведения иглы сквозь плотные фиброзные участки ткани, 1/2 окружности, 45 мм длиной. Стерильный внутренний вкладыш с шовным материалом упакован в индивидуальную одинарную стерильную полимерно-бумажную упаковку, которая представляет собой пакет из медицинской бумаги и прозрачного полимера, обеспечивающую сохранение стерильности шовного материала и его функциональных свойств с учетом условий его применения, транспортирования, хранения и срока годности; защищающую содержимое от влаги; обеспечивающую доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью. Маркировка внутреннего вкладыша содержит наименование шовного материала, его состав, товарный знак производителя, наименование производителя, матричный код, каталожный номер, условный и метрический размер нити, цвет нити, длину нити, количество нитей; длины иглы, обозначение типа иглы, кривизны иглы, изображение иглы в натуральную величину, количество игл, указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном применении. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем вкладыше обеспечивает ее. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более). | штука | 12
лот №75 | Шовный хирургический нерассасывающийся материалМ 2 (3/0 ) 90 см. Две иглы. Тип игл: 1/2 Колющая 17 мм длиной.. |  | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из изотактического кристаллического стереоизомера полипропилена - синтетического линейного полиолефина. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Метрический размер 2, условный размер 3/0. Длина нити 90 см. Две иглы. Иглы изготовлены из коррозионностойкого высокопрочного сплава с добавлением хрома, никеля, титана и молибдена, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями. Материал иглы на 40% более устойчив к необратимой деформации (изгибу), чем иглы из обычной нержавеющей стали, что предотвращает необходимость замены иглы, улучшает контроль над иглой и уменьшает травмирование тканей. Металл иглы создан на базе специфической углеродной микроструктуры, характеризующейся максимальной прочностью, дополняемой явлением технологической "памяти металла". Игла имеет конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата (насечки нанесены на всю область иглы-внутреннюю и внешнюю часть).Иглы колющие, 1/2 окружности, 17 мм длиной. Диаметр тела иглы - 0,5588 мм. Стерильный внутренний вкладыш с шовным материалом упакован в индивидуальную одинарную стерильную полимерно-бумажную упаковку, которая представляет собой пакет из медицинской бумаги и прозрачного полимера, обеспечивающую сохранение стерильности шовного материала и его функциональных свойств с учетом условий его применения, транспортирования, хранения и срока годности; защищающую содержимое от влаги; обеспечивающую доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью. Маркировка внутреннего вкладыша содержит наименование шовного материала, его состав, товарный знак производителя, наименование производителя, матричный код, каталожный номер, условный и метрический размер нити, цвет нити, длину нити, количество нитей; длины иглы, обозначение типа иглы, кривизны иглы, изображение иглы в натуральную величину, количество игл, указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном применении. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем пластиковом лотке обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия; в месте крепления к игле нить имеет изгиб с памятью формы, направленный в противоположную сторону от острия иглы, что обеспечивает лучшую визуализацию в операционном поле и препятствует запутыванию нити. Лоток снабжен отклоняющимся пластиковым лепестком, который позволяет позиционировать иглу на нужную глубину в браншах иглодержателя в одно движение. Групповая упаковка (коробка) содержит 36 штук, герметична (полиэтилен), предохраняет содержимое от влаги и дублирует информацию с индивидуальной упаковки. Каждая коробка содержит инструкцию по медицинскому применению на русском языке. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); | штука | 504
лот №76 | Шовный хирургический нерассасывающийся материал М 4(1) 75 см. |  | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, изготовленная из алифатического полимера полиамида с восковым покрытием, облегчающим проведение нити через ткани. Используемые материалы не должны иметь антигенных свойств. Нить должна быть окрашена в черный цвет для улучшения визуализации в ране. Метрический размер 4, условный размер 1. Длина нити не менее 70 см и не более 80 см. Количество отрезков нити в стерильном внутреннем вкладыше - 10. Стерильный внутренний вкладыш с шовным материалом упакован в индивидуальную одинарную стерильную полимерно-бумажную упаковку, которая представляет собой пакет из медицинской бумаги и прозрачного полимера, обеспечивающую сохранение стерильности шовного материала и его функциональных свойств с учетом условий его применения, транспортирования, хранения и срока годности; защищающую содержимое от влаги; обеспечивающую доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью.Маркировка внутреннего вкладыша должна содержать наименование шовного материала, его состав, товарный знак производителя (при наличии), наименование производителя, матричный код, каталожный номер (при наличии), условный и метрический размер нити, цвет нити, длину нити, количество нитей; указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном применении. Нити должны быть уложены по восьмерке в картонном лотке, нити в середине длины должны быть зафиксированы держателем из фольгированной бумаги, который выведен на отдельную поверхность упаковки для удобства извлечения и избежания спутывания нитей. Картонная упаковка должна иметь специальную отрывную часть для обеспечения удобного захвата держателя. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); | штука | 1300
лот №77 | Шовный хирургический нерассасывающийся материал М 3 (2/0 ) 75 см. |  | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, изготовленная из алифатического полимера полиамида с восковым покрытием, облегчающим проведение нити через ткани. Используемые материалы не должны иметь антигенных свойств. Нить должна быть окрашена в черный цвет для улучшения визуализации в ране. Метрический размер 3, условный размер 2/0 . Длина нити не менее 70 см и не более 80 см. Количество отрезков нити в стерильном внутреннем вкладыше - 10. Стерильный внутренний вкладыш с шовным материалом упакован в индивидуальную одинарную стерильную полимерно-бумажную упаковку, которая представляет собой пакет из медицинской бумаги и прозрачного полимера, обеспечивающую сохранение стерильности шовного материала и его функциональных свойств с учетом условий его применения, транспортирования, хранения и срока годности; защищающую содержимое от влаги; обеспечивающую доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью.Маркировка внутреннего вкладыша должна содержать наименование шовного материала, его состав, товарный знак производителя (при наличии), наименование производителя, матричный код, каталожный номер (при наличии), условный и метрический размер нити, цвет нити, длину нити, количество нитей; указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном применении. Нити должны быть уложены по восьмерке в картонном лотке, нити в середине длины должны быть зафиксированы держателем из фольгированной бумаги, который выведен на отдельную поверхность упаковки для удобства извлечения и избежания спутывания нитей. Картонная упаковка должна иметь специальную отрывную часть для обеспечения удобного захвата держателя.Срок годности от производителя не менее 5 лет. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более). | штука | 450
лот №78 | Шовный хирургический нерассасывающийся лавсановый материал 2(25) колющая 75 см |  | Нить синтетическая нерассасывающаяся лавсановая (полиэфирная), плетеная окрашенная (зеленая). Условный номер 2 метрический размер 5, длина нити не менее 75см, одна игла колющая, длина игл 25 мм, степень изгиба игл ½ окружности. Силиконизированная игла из высокопрочной коррозионностойкой стали. Игла с высверленным лазером отверстием на задней торцевой части иглы для обеспечения при соединении с нитью атравматичности за счет лучшего соотношения диаметров иглы с нитью. Соединение нити с иглой методом кругового равномерного обжима иглы для предотвращения появления травмирующих частей и заусенец на игле. Диаметр иглы в зоне крепления шовной нити не должен превышать 1,15 диаметра иглы в начальной зоне крепления. Полный средний ресурс иглы не менее 50 проколов . Игла должна быть упругой, прочной, не разгибаться, не ломаться, поверхность блестящей, без трещин, раковин, вмятин, царапин и заусенцев. Двойная стерильная упаковка: внутренний и внешний полимерно-бумажные пакеты. Упаковка должна обеспечивать легкость вскрытия и доступ к игле (наличие насечек или др. приспособлений). Конструкция носителя должна обеспечивать легкое, без образования узлов и сукрутин, извлечение нити с иглой из упаковки. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более). | штука | 4980
лот №79 | Шовный хирургический нерассасывающийся материал 6/0 USP 3/8 (10) колющая |  | Шовный хирургический нерассасывающийся материал. Нерассасывающаяся монофиломентная нить из полипропилена синего цвета, с атравматическими иглами из стали с силиконовым покрытием, в индивидуальной увеличенной в длину упаковке (26см.). , Метрический размер 0,7 (6/0), 75 см., две иглы кол. 10 мм., 3/8 окр, 36 штук в транспортной упаковке. Синтетические нерассасывающиеся хирургические нити состоят из изотактического полипропиленового монофиламента. Нити имеют цветовую маркировку, могут быть неокрашенными или окрашенными в синий цвет медным фталоцианином для повышения видимости. Данный шовный материал может иметь различный диаметр и длину(USP/EP), а также разное количество в упаковке, поставляться отдельно или с прикрепленными хирургическими иглами из нержавеющей стали различных типов и размеров. Ряд нитей специально несут предварительно установленные прокладки, что расширяет сферу использования. Идеальная нить для коронарной и сосудистой хирургии: имеет минимальную пластическую память, удобная в использовании, очень прочная. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более). | штука | 180
лот №80 | Коллагеновая губка |  | Коллагеновая губка - стерильная, гемостатическая рассасывающаяся губка. Состав: Лошадиные сухожилия . На 1 см2 коллагеновой губки содержит 2.8 мг природных коллагеновых волокон лошадиного происхождения. Цвет белый. Рассасывается в течение 4-7 недель. Использование при случаях капиллярного, паренхиматозного и других кровотечений, во время хирургических процедур, изготовленный из коллагена. Возможно использование с фибриновым клеем. Коллагеновая матрица стимулирует свёртывания крови. не деформируется и может накладываться на открытые участки раны в сухом либо смоченном виде (например, с использованием физиологического раствора). Коллаген способствует грануляции и эпителизации. Каждый коллаген в отдельном блистере. Размер:1 губка - 7см x 3см содержит: коллаген из сухожилий лошадей: 58,8 мг. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более). | штука | 1
лот №81 | Рассасывающийся, коллагеновый, стерильный биоматрикс для регенерации твердой мозговой оболочки. 5*10см |  | Рассасывающийся, коллагеновый, стерильный биоматрикс для регенерации твердой мозговой оболочки, изготовленный из коллагена (лошадиных сухожилий). Состав: 1см2 коллагенового биоматрикса содержит 5,6 мг природных коллагеновых волокон лошадиных сухожилий. Обладает свойствами: прозрачность, эластичный и пластичный, препятствует образованию рубцов, биосовместимый, водонепроницаемый, совместим с биологическими клеями, эффект каркаса («скаффолд»), профилактика спайкообразования, эффект направленного роста, высокая прочность на разрыв. Толщина биоматрикса (пленка) 0,038-0,072мм. Биоматрикс выдерживает Давление 200мм.рт. ст. Возможно применение в сухом или увлажнённом виде (с фиксированной влажностью, без сушки). Можно обрезать ножницами, наложение настилания или подстилания (0,5см-1см). Возможно использовать с фибриновым клеем, и с шовными материалами. Пленка действует в качестве биоматрикса для замещения твердой мозговой оболочки и ее регенерации, стимулируя образование нового внеклеточного матрикса и быструю миграцию фибробластов. рассасывание и замещение твердой мозговой оболочкой - 14-19 недель. Выпускается в различных вариантах исполнения (размерах/ содержание лошадиного коллагена). Размер:1 пленка - 5 см x 10 см содержит: коллагеновые волокна лошадиного происхождения: 280мг/см. Стерилизация оксидом этилена. В упаковке 1 пленка. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более). | штука | 1
лот №82 | Рассасывающийся, коллагеновый, стерильный биоматрикс для регенерации твердой мозговой оболочки. 5*5см |  | Рассасывающийся, коллагеновый, стерильный биоматрикс для регенерации твердой мозговой оболочки, изготовленный из коллагена (лошадиных сухожилий). Состав: 1см2 коллагенового биоматрикса содержит 5,6 мг природных коллагеновых волокон лошадиных сухожилий. Обладает свойствами: прозрачность, эластичный и пластичный, препятствует образованию рубцов, биосовместимый, водонепроницаемый, совместим с биологическими клеями, эффект каркаса («скаффолд»), профилактика спайкообразования, эффект направленного роста, высокая прочность на разрыв. Толщина биоматрикса (пленка) 0,038-0,072мм. Биоматрикс выдерживает Давление 200мм.рт. ст. Возможно применение в сухом или увлажнённом виде (с фиксированной влажностью, без сушки). Можно обрезать ножницами, наложение настилания или подстилания (0,5см-1см). Возможно использовать с фибриновым клеем, и с шовными материалами. Пленка действует в качестве биоматрикса для замещения твердой мозговой оболочки и ее регенерации, стимулируя образование нового внеклеточного матрикса и быструю миграцию фибробластов. рассасывание и замещение твердой мозговой оболочкой - 14-19 недель. Выпускается в различных вариантах исполнения (размерах/ содержание лошадиного коллагена). Размер:1 пленка - 5 см x 5 см содержит: коллагеновые волокна лошадиного происхождения: 140мг/см2. Стерилизация оксидом этилена. В упаковке 1 пленка. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более). | штука | 1
лот №83 | Материал шовный хирургический нерассасывающаяся, мононить 2/0(3) 90 см. с 2-мя колюще-режущими иглами (размер иглы 26 мм.) |  | Нерассасывающаяся мононить синтетического происхождения. Получена из изотактического стереоизомера полипропилена. Микропористая узловато-фибриллярная структура должна обеспечивать отсутствие пластической памяти и инертность нити, минимальную реакцию тканей. Нить имеет синий цвет. Размер нити USP 2/0 метрический размер 3 длина нити не менее 90 см. ( размер иглы не менее 26мм.) , изгиб 1/2. Атравматическая игла должна быть изготовлена из хромоникелевой аустенитной стали. Острота колющей части иглы не должна превышать 0,025 мм, что является необходимым условием для сопротивления острия иглы деформации Наличие лазерного сверления круглого отверстия иглы с дальнейшим радиальным отшлифованным обжимом места крепления нити к игле для повышения прочности соединения игла-нить. Шовный материал должен быть уложен в двухсоставной пластиковый носитель внутри пакета из фольги. Пластик исключает деформацию нити при неправильной транспортировке и хранении материала. Носитель овальной формы длиной не менее 100 мм, что позволяет укладывать нить с наименьшим количеством витков, тем самым исключая память формы нити. Игла в носителе должна фиксироваться без задействования острия иглы при помощи пружинного устройства. Носитель должен предусматривать два варианта извлечения нити: 1. С помощью пружинного устройства; 2. Иглодержателем через отверстие в нижней части носителя. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); | штука | 1200
лот №84 | Материал шовный хирургический нерассасывающаяся, мононить 3/0(2) 90 см. с 2-мя колющими иглами (размер иглы 26 мм.) |  | Нерассасывающаяся мононить синтетического происхождения. Получена из изотактического стереоизомера полипропилена. Микропористая узловато-фибриллярная структура должна обеспечивать отсутствие пластической памяти и инертность нити, минимальную реакцию тканей. Нить должна иметь синий цвет. Размер нити USP 3/0 метрический размер 2, длина нити не менее 90 см. (размер иглы не менее 26 мм.) , изгиб 1/2. Атравматическая игла должна быть изготовлена из хромоникелевой аустенитной стали . Острота колющей части иглы не должна превышать 0,025 мм. Наличие лазерного сверления круглого отверстия иглы с дальнейшим радиальным отшлифованным обжимом места крепления нити к игле для повышения прочности соединения игла-нить. Шовный материал должен быть уложен в двухсоставной пластиковый носитель внутри пакета из фольги. Пластик исключает деформацию нити при неправильной транспортировке и хранении материала. Носитель овальной формы длиной не менее 100 мм, что позволяет укладывать нить с наименьшим количеством витков, тем самым исключая память формы нити. Игла в носителе должна фиксироваться без задействования острия иглы при помощи пружинного устройства. Носитель должен предусматривать два варианта извлечения нити: 1. С помощью пружинного устройства; 2. Иглодержателем через отверстие в нижней части носителя.Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более). | штука | 600
лот №85 | Материал шовный хирургический нерассасывающаяся, мононить 3/0(2) 90 см. с 2-мя колющими иглами ( размер иглы 17 мм.) |  | Нерассасывающаяся мононить синтетического происхождения. Получена из изотактического стереоизомера полипропилена. Микропористая узловато-фибриллярная структура должна обеспечивать отсутствие пластической памяти и инертность нити, минимальную реакцию тканей. Нить должна иметь синий цвет. Размер нити USP 3/0 метрический размер 2 длина нити не менее 90 см. ( размер иглы не более 17 мм.) , изгиб 1/2. Атравматическая игла должна быть изготовлена из хромоникелевой аустенитной стали, которая сочетает в себе высокую прочность и пластичность. Острота колющей части иглы не должна превышать 0,025 мм. Наличие лазерного сверления круглого отверстия иглы с дальнейшим радиальным отшлифованным обжимом места крепления нити к игле для повышения прочности соединения игла-нить. Шовный материал должен быть уложен в двухсоставной пластиковый носитель внутри пакета из фольги. Пластик исключает деформацию нити при неправильной транспортировке и хранении материала. Носитель овальной формы длиной не менее 100 мм, что позволяет укладывать нить с наименьшим количеством витков, тем самым исключая память формы нити. Игла в носителе должна фиксироваться без задействования острия иглы при помощи пружинного устройства. Носитель должен предусматривать два варианта извлечения нити: 1. С помощью пружинного устройства; 2. Иглодержателем через отверстие в нижней части носителя. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более). | штука | 360
лот №86 | Материал шовный хирургический нерас-ся, мононить 4/0(1,5) 75 см. с 2-мя колющими иглами (размер иглы 18 мм.) |  | Нерассасывающаяся мононить синтетического происхождения. Получена из изотактического стереоизомера полипропилена. Микропористая узловато-фибриллярная структура должна обеспечивать отсутствие пластической памяти и инертность нити, минимальную реакцию тканей. Нить должна иметь синий цвет. Размер нити USP 4/0 метрический размер(1,5) длина нити не более 75 см. (размер иглы не более 18 мм.) , изгиб 1/2. Атравматическая игла должна быть изготовлена из хромоникелевой аустенитной стали. Острота колющей части иглы не должна превышать 0,025 мм, что является необходимым условием для сопротивления острия иглы деформации Наличие лазерного сверления круглого отверстия иглы с дальнейшим радиальным отшлифованным обжимом места крепления нити к игле для повышения прочности соединения игла-нить. Шовный материал должен быть уложен в двухсоставной пластиковый носитель внутри пакета из фольги. Пластик исключает деформацию нити при неправильной транспортировке и хранении материала. Носитель овальной формы длиной не менее 100 мм, что позволяет укладывать нить с наименьшим количеством витков, тем самым исключая память формы нити. Игла в носителе должна фиксироваться без задействования острия иглы при помощи пружинного устройства. Носитель должен предусматривать два варианта извлечения нити: 1. С помощью пружинного устройства; 2. Иглодержателем через отверстие в нижней части носителя.Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более). | штука | 900
лот №87 | Материал шовный хирургический нерас-ся, мононить 5/0(1) 75 см. с 2-мя колющими иглами (размер иглы 18 мм.) |  | Нерассасывающаяся мононить синтетического происхождения. Получена из изотактического стереоизомера полипропилена. Микропористая узловато-фибриллярная структура должна обеспечиватьотсутствие пластической памяти и инертность нити, минимальную реакцию тканей. Нить должна иметь синий цвет. Размер нити USP 5/0 метрический размер 1 длина нити не более 75 см. (размер иглы не более 18 мм.) , изгиб 1/2. Атравматическая игла должна быть изготовлена из хромоникелевой аустенитной стали. Острота колющей части иглы не должна превышать 0,025 мм, что является необходимым условием для сопротивления острия иглы деформации Наличие лазерного сверления круглого отверстия иглы с дальнейшим радиальным отшлифованным обжимом места крепления нити к игле для повышения прочности соединения игла-нить. Шовный материал должен быть уложен в двухсоставной пластиковый носитель внутри пакета из фольги. Пластик исключает деформацию нити при неправильной транспортировке и хранении материала. Носитель овальной формы длиной не менее 100 мм, что позволяет укладывать нить с наименьшим количеством витков, тем самым исключая память формы нити. Игла в носителе должна фиксироваться без задействования острия иглы при помощи пружинного устройства. Носитель должен предусматривать два варианта извлечения нити: 1. С помощью пружинного устройства; 2. Иглодержателем через отверстие в нижней части носителя. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более). | штука | 400
лот №88 | Рассасывающаяся, стерильная, гемостатическая коллагеновая губка с гентамицином |  | Рассасывающаяся, стерильная,гемостатическая коллагеновая губка с гентамицином. Состав: на 1 см2 губки толщиной 0,5 см содержит коллагена из лошадиных сухожилий - 2,8 мг, гентамицина сульфата - 2 мг, что соответствует 1,10–1,43 мг гентамицина. Рассасывается в течение 1-8 недель. Обладает такими свойствами, как: гемостатичность, рассасывание, антибактериальная защита (аминогликозид сульфат гентамицина), гибкость, идеально подходит для фибринового клея, хорошо поглощает влагу, устойчивость структуры и эластичность, биосовместимость, антигенность, биологическая матрица, остеокондуктивность. Область применения в полостных дефектах и других остаточных полостях во время хирургических операций, развывшихся вследствие пилонидального синуса, может применяться с целью гемостаза в чистой раневой полости, раневой полости с возможным загрязнением, в том числе при диффузном капиллярном, артерио-венозном, артериальном или венозном кровотечениях, при обширном капиллярном кровотечении из паренхиматозного органа, а также в качестве вспомогательного средства при проведении других процедур, направленных на обеспечение гемостаза. Срок годности 3 года. Стерилизация оксидом этилена. Может быть использован вместе с фибриновым клеем, и шовным материалом. Размер:1 губка - 5см x 5см x 0,5 cм, содержит: коллаген из сухожилий лошадей: 70 мг, гентамицина сульфат: 50 мг, включая 27,62 – 35,75 мг гентамицина. В упаковке 5 губок. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет: не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более). | упаковка | 80
лот №89 | Материал гемостатический рассасывающийся 5*7,5см |  | Стерильный местный рассасывающийся гемостатический монокомпонентный материал на основе окисленной регенерированной целлюлозы, выполненный из древесного сырья, что позволяет сохранять достаточную прочность и структуру материала после соприкосновения с кровью для возможного репозиционирования продукта. Представляет собой абсорбируемую вязаную ткань сетчатого плетения. Содержание карбоксильных групп составляет от 18% до 21% от массы. При контакте материала с кровью создается кислая среда (рН ниже 4), при которой подавляется рост и развитие основных возбудителей раневой инфекции (являющимися нейтрофилами, согласно классификации микроорганизмов, основанной на кислотности среды) - Staphylococcus aureus, в т.ч.MRSA; Staphylococcus epidermidis, в т.ч. MRSE; Escherichia coli; Pseudomonas aeruginosa; Enterococcus, в т.ч. VRE; устойчивые к пенициллину Streptococcus pneumoniae; Micrococcus luteus; Streptococcus pyogenes, группа А; Streptococcus pyogenes, группа В; Streptococcus salivarius; Branhamella catarrhalis; Bacillus subtilis; Proteus vulgaris; Corynebacterium xerosis, Mycobacterium phlei; Clostridium tetani; Clostridium perfringens; Bacteroides fragilis; Klebsiella aerogenes; Lactobacillus sp.; Salmonella enteritidis; Shigella dysennteriae; Serratia marcescens; Enterobacter cloacae; Pseudomonas stutzeri; Proteus mirabilis. Приведенный выше список штаммов патогенов подтвержден доказанным бактерицидным эффектом и указан в прилагаемой к продукту инструкции. Материал полностью рассасывается в течение 7-14 дней. Материал предназначен для остановки капиллярных, венозных и слабых артериальных кровотечений во многих областях хирургии, таких как сердечно-сосудистая хирургия, геморроидэктомия, имплантация сосудистых протезов, биопсия, операции на легких, операции на лице и челюсти, резекция желудка, операции на горле или носу, операции на печени и желчном пузыре, гинекологические операции, торакальные и абдоминальные симпатэктомии, нейрохирургия, особенно операции на головном мозге, операции на щитовидной железе, пересадка кожи, лечение поверхностных травм. Наличие маркировки продукции на стерильном вкладыше: наименование гемостатического материала, состав, размер гемостатического материала, наименование производителя, матричный код, каталожный номер и указание о стерильности для правильной идентификации продукции персоналом в стерильной зоне в ходе хирургического вмешательства. Размер 5 см x 7,5 см. Форма поставки по 12 штук в первичной заводской упаковке, каждая штука в индивидуальной стерильной упаковке. | упаковка | 2
лот №90 | Материал гемостатический рассасывающийся 5,*5см |  | Материал гемостатический рассасывающийся представляет собой стерильную матричную повязку, изготовленную из этерифицированной, окисленной, регенерированной целлюлозы. Время гемостаза 30-60 секунд. Тонкотканая марлевая прокладка; квадрат или прямоугольник; чистая, без явных загрязнений, пятен, дыр. Цвет: от белого до слегка желтого. Растворимость: Прозрачный гель или полупрозрачный гель. , Содержание влаги (потеря сухой массы) ≤ 22%, Вязкость 4,0-14мПа⋅с, Хлорид-≤ 1%, Содержание железа- ≤ 160ppm, Содержание тяжелого металла-≤ 10ppm. Материал показан для внутреннего применения и используется дополнительно при хирургических процедурах для оказания помощи в контроле капиллярных, венозных и мелких артериальных кровотечений во время и после операций. Подходит для пациентов, принимающих антикоагулянты. Наносится местно под давлением так же, как и другие кровоостанавливающие повязки. Полностью рассасывается. Материал биосовместим и имеет нейтральный pH (6-8), близкий к pH человеческого организма (~7,4), благодаря чему создается естественная аутологичная влажная среда, способствующая быстрому заживлению. При контакте с кровью и экссудатом превращается в полупрозрачный липкий гель, тем самым прилипая и создавая давление, запечатывающее рану. Материал поглощает жидкость, агрегирует эритроциты, связывает и активирует тромбоциты, что в дальнейшем способствует образованию сгустка фибрина. Локально активирует внутренний путь свертывания крови, усиливая образование тромбов; герметизирует рану, минимизирует кровопотерю и экономит время операции. Полная рассасываемость материала облегчает проведение визуализирующих исследований в дальнейшем, когда его уже нельзя спутать с нормальной или патологической тканью. | упаковка | 1
лот №91 | Шовный хирургический нерассасывающийся материал Surgipro М 1,5 (4/0) 90 см, две колющие иглы 1/2 (17) |  | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из изотактического кристаллического стереоизомера полипропилена - синтетического линейного полиолефина. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Метрический размер 1,5, условный размер 4/0. Длина нити 90 см. Две иглы. Иглы изготовлены из коррозионностойкого высокопрочного сплава с добавлением хрома, никеля, титана и молибдена, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями. Материал иглы на 40% более устойчив к необратимой деформации (изгибу), чем иглы из обычной нержавеющей стали, что предотвращает необходимость замены иглы, улучшает контроль над иглой и уменьшает травмирование тканей. Металл иглы создан на базе специфической углеродной микроструктуры, характеризующейся максимальной прочностью, дополняемой явлением технологической "памяти металла". Игла имеет конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата (насечки нанесены на всю область иглы-внутреннюю и внешнюю часть).Иглы колющие, 1/2 окружности, 17 мм длиной. Диаметр тела иглы - 0,4572 мм. Стерильный внутренний вкладыш с шовным материалом упакован в индивидуальную одинарную стерильную полимерно-бумажную упаковку, которая представляет собой пакет из медицинской бумаги и прозрачного полимера, обеспечивающую сохранение стерильности шовного материала и его функциональных свойств с учетом условий его применения, транспортирования, хранения и срока годности; защищающую содержимое от влаги; обеспечивающую доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью. Маркировка внутреннего вкладыша содержит наименование шовного материала, его состав, товарный знак производителя, наименование производителя, матричный код, каталожный номер, условный и метрический размер нити, цвет нити, длину нити, количество нитей; длины иглы, обозначение типа иглы, кривизны иглы, изображение иглы в натуральную величину, количество игл, указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном применении. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем пластиковом лотке обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия; в месте крепления к игле нить имеет изгиб с памятью формы, направленный в противоположную сторону от острия иглы, что обеспечивает лучшую визуализацию в операционном поле и препятствует запутыванию нити. Лоток снабжен отклоняющимся пластиковым лепестком, который позволяет позиционировать иглу на нужную глубину в браншах иглодержателя в одно движение. Групповая упаковка (коробка) содержит 12 штук, герметична (полиэтилен), предохраняет содержимое от влаги и дублирует информацию с индивидуальной упаковки. Каждая коробка содержит инструкцию по медицинскому применению на русском языке. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет: не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более). | штука | 360