## Лист1
Приложение №10
№ лота | Наименование расходного материала | № регистр удостоверения, торговое наименование, фирма, страна производитель | Техническая характеристика | Ед.изм | Кол-во закупа
лот № 1 | комплект для торакального дренажа |  | Состав: Дренажная банка - Дренажная система грудной клетки для непрерывного дренажа воздуха или жидкости из плевральной полости или общей торакальной области. Объем: 2300 мл. Система имеет возможность регулирования количества всасывания, которое прикладывается к плевральной полости от водяного столба. Система позволяет отрицательное давление от -5 до -20cm. Контроль всасывания будет закрыт крышкой для утилизации. Система имеет возможность размещения 2 аспирационных катетера одновременно, для того, чтобы получать выход жидкости и общий контроль, в одно и то же время, в разных камерах с равной шкалой. Система может работать с двумя: одинарным и двойным дренажами. Система имеет регулятор управления громкостью всасывания. Система имеет блокировку воды 2 см , и простой порт для иглы чтобы котролировать переполненность гидрозатвора. В дополнение, система имеет порт для взятия пробы/образца. Высокоэффективный механизм "анти-изгиб" для предотвращения перекручивания трубки от пациента. Система имеет отрицательный индикатор давления и кнопки ручного фиксатора, чтобы управлять ситуацией, во время работы. Система имеет встроенный автоматический клапан высокого давления. Система может работать как в активном так и в пассивном режиме. Дренажная банка имеет воронку для легкого вливания воды внутрь. К системе прилагается дополнительная всасывающая трубка, котораую в случае необходимости можно подключить к пациенту. Второй всасывающий канал закрыт синим клапаном для того чтобы применить его к работе, необходимо удалить колпачок. Система имеет клапан/затворку против выплеска жидкости и встроенный воздушный фильтр для того чтобы предотвратить распространение бактерий. Систему можно ставить на пол, закрепить на кровати или пациенту можно переносить с помощью ручки на системе. Оба гитрозатвор и камера контроля всасывания жидкости идентифицируются полосой синего цвета показывающий цвет на воде. Дренажный катетер для дренажа грудной клетки, сделан из поливинилхлорида высокого качества, что обеспечивает биосовместимость и термопластичноть, тип - прямой, имеет рентгеноконтрастную полосу по всей длине. Градуированная шкала глубиной 2 см. Общее количество маркеров (меток) 10. Проксимальный конец имеет наконечник в виде колпачка, что позволяет легкое введение катетера через ткань и намного легкий захват с шипцами. Внутренний диаметр 7.7 мм, внешний диаметр 10.7 мм. Катетер имеет 6 овальных отверстия для всасывания для того, чтобы обеспечить лучшее очищение жидкости и расположенная на разных сторонах катетера для предотвращения застревания ткани в отверстиях. Идет с градуированным коннектором для того, чтобы соответствовать к многократной системе всасывания. Назначение: применяется для интраоперационного дренирования плевральной полости в торакальной и кардиохирургии. Размеры: Fr 32. Длина 50 см, Открытый проксимальный конец катетера и боковые отверстия обеспечивают надежность дренирования плевральной полости. Метод стерилизации: Этиленоксидом | комплект | 130
лот № 2 | Протамина сульфат 10 000 МЕ раствор для инъекций 1000МЕ/мл, 10 мл |  | Протамина сульфат 10 000 МЕ раствор для инъекций 1000МЕ/мл, 10 мл | флакон | 800
лот № 3 | коронарная стент система |  | коронарная стент система с лекарственным покрытием, обладающего способностью к биоразложению диаметром (мм) – 2.50, 2.75, 3.00, 3.25, 3.50, 4.00 и длиной (мм) – 10, 15, 20, 25, 30, 35 Набор для установки рассасывающегося коронарного стента, выделяющего лекарственный препарат – это комбинированное изделие, которое состоит из коронарного стента из нержавеющей стали, расширяемого баллоном, покрытого базовым полимерным слоем и рассасывающимся, выделяющим лекарственный препарат полимерным слоем. Рассасывающийся, выделяющий лекарственный препарат полимерный слой состоит из смеси Рапамицина и рассасывающегося полимера. Рапамицин может эффективно подавлять пролиферацию и миграцию гладкомышечных клеток сосудов, а также защищать сосуды от рестеноза. Полимер выполняет функцию контроля высвобождения Рапамицина. Стент изготавливается из электрополированной нержавеющей стали, обработанной на лазерном станке, из бесшовной трубы синусоидальным способом, покрыт смесью полимера и Рапамицина. - Базовый полимерный слой покрытие стента PBuMA (поли бутил-метакрилат) в качестве базового полимерного слоя обладает превосходной биосовместимостью. - Рассасывающийся полимерный слой включая PLGA {Поли (DL-лактик-ко-гликолид)} и Рапамицин. PLGA обладает превосходной биосовместимостью и способностью к биоразложению. Он может распадаться на разные виды мелких молекул, например, углекислый газ и вода, которые могут выводиться из организма посредством метаболизма. Рапамицин обладает анти-пролиферационными свойствами и может эффективно подавлять пролиферацию и миграцию гладкомышечных клеток сосудов. Система подачи – это расширяемый баллоном катетер быстрого обмена. Доступная длина системы подачи 1450 мм. Предусмотрены два проксимальных индикатора оси системы подачи (93 см и 103 см от дистального конца), которые указывают на относительное положение системы подачи к концу брахиального или феморального проводникового катетера, и две рентгеноконтрастные метки, расположенные под баллоном, которые рентгеноскопически обозначают рабочую длину баллона. И возле конца находится метка для проволочного направителя на расстоянии 24 см от дистального конца. Направляющие катетеры с внутренним диаметром 1.42 мм (5Fr/0.056”) и проволочные направители диаметром 0.36 мм (0.014”) совместимы со стентом | штука | 2
лот № 4 | катетер баллонный для предилятации |  | Коронарный баллонный катетер для дилатации размерами: диаметром (мм) : 2,0, 2,25, 2,5, 2,75, 3,0, 3,25, 3,50, 3,75, 4,0, 4,5, 5,0 мм, длиной (мм) 8;10;15;18; мм стерильный однократного применения. Класс3 с высокий степенью риска. | штука | 9
лот № 5 | катетер баллонный коронарный для постдилятации |  | Коронарный баллонный катетер для дилатации размерами: диаметром (мм) : 1,0, 1,25, 1,5, 1,75, 2,0, 2,25, 2,5, 2,75, 3,0, 3,25, 3,55,3.75,4.0мм, длиной (мм)5;10;15;20;30 мм стерильный однократного применения.Класс3 с высокий степенью риска. | штука | 5
лот № 6 | Синтетический нерассасывающийся хирургический шовный материал, изготовленный из политетрафторэтилена (ПТФЭ), нить метрический размер CV-4 (USP 3/0), длина 91см, игла колющая, 1/2 окружности, длина иглы 18мм |  | Политетрафторэтилен (ПТФЭ) шовный, монофиламентный, нерассасывающийся хирургический материал. Цвет нити: белый. Длина нити 91 см. Покрытие нити: без покрытия. метрический размер CV-4, USP 3/0 с двумя атравматическими иглами. Тип иглы: колющая, изгиб 1/2 круга, длина иглы 18 мм. Покрытие иглы: силиконовое двойное. | штука | 40
лот № 7 | Синтетический нерассасывающийся хирургический шовный материал, изготовленный из политетрафторэтилена (ПТФЭ), нить метрический размер CV-5(USP 4/0), длина 91см, игла колющая, 1/2 окружности, длина иглы 16мм |  | Политетрафторэтилен (ПТФЭ) шовный, монофиламентный, нерассасывающийся хирургический материал. Цвет нити: белый. Длина нити 91 см. Покрытие нити: без покрытия. метрический размер CV-5, USP 4/0 с двумя атравматическими иглами. Тип иглы: колющая, изгиб 1/2 круга, длина иглы 16 мм. Покрытие иглы: силиконовое двойное. | штука | 60
лот № 8 | Синтетический нерассасывающийся хирургический шовный материал, изготовленный из политетрафторэтилена (ПТФЭ), нить метрический размерCV-7(USP 6/0), длина 76см, игла колющая, 1/2 окружности, длина иглы 13мм |  | Политетрафторэтилен (ПТФЭ) шовный, монофиламентный, нерассасывающийся хирургический материал. Цвет нити: белый. Длина нити 76 см. Покрытие нити: без покрытия. метрический размерCV-7, USP 6/0 с двумя атравматическими иглами. Тип иглы: колющая, изгиб 1/2 круга, длина иглы 13 мм. Покрытие иглы: силиконовое двойное. | штука | 5
лот № 9 | Синтетический нерассасывающийся хирургический шовный материал, изготовленный из политетрафторэтилена (ПТФЭ), нить метрический размерCV-8(USP 7/0), длина 76см, игла колющая, 1/2 окружности, длина иглы 9мм |  | Политетрафторэтилен (ПТФЭ) шовный, монофиламентный, нерассасывающийся хирургический материал. Цвет нити: белый. Длина нити 76 см. Покрытие нити: без покрытия. метрический размерCV-8, USP 7/0 с двумя атравматическими иглами. Тип иглы: колющая, изгиб 1/2 круга, длина иглы 9 мм. Покрытие иглы: силиконовое двойное. | штука | 5