## Лист1
Приложение №10
№ лота | Наименование расходного материала | № регистр удостоверения, торговое наименование, фирма, страна производитель | Техническая характеристика | Ед.изм | Кол-во закупа
лот № 1 | Пила ортопедическая аккумуляторная |  | Пила ортопедическая аккумуляторная. Пила сагиттальная, аккумуляторная управление одной клавишей на рукоятке, 2 режима скорости: 12000 и 1000 циклов в минуту, бесключевое крепление лезвий,возможность фиксации лезвия в различных положениях по оси, с шагом 45˚, амплитуда движений 5˚, вес 1,45кг высота 216 мм, [8,5 дюймов] (с батареей), ширина 38 мм [1,50 дюйма], длина 163 мм [6,4 дюйма] | комплект | 2
лот № 2 | Зарядное устройство |  | Зарядное устройство. Устройство зарядное универсальное от сети 220V, возможность одновременной зарядки до 2х аккумуляторов, отражение цикла зарядки на дисплее, отдельном для каждого гнезда, цикл зарядки включает в себя изначальную полную разрядку батареи, для предотвращения эффекта "памяти". Возможность зарядки не стерилизуемого аккумулятора в асептическом блоке и отдельно от него. Дисплей: жидкокристаллический монохромный, цвет подсветки – синий. Электрические характеристики: Вход: 230 В, 0.9 А, 50-60 Гц, Выход: открытый контур 20 В. Механические характеристики: Габариты: высота не более 110,2 мм, ширина не более 240,5 мм, длина не более 240 мм, вес не более 1,7 кг. | флакон | 1
лот № 3 | Батарея большая (150 циклов заряд/разряд) |  | Батарея аккумуляторная большая для системы хирургической. Материал: литий-ионный (Li-Ion). Должен иметь световой индикатор на аккумуляторе, сообщающий о практически полном разряде батареи. Заряженный аккумулятор должен удерживать не менее 90% заряда в течение 10 суток. Должен обеспечить 26,5 минут непрерывной работы при лёгкой нагрузке (5A), 8,8 мин при средней (15 А), 4,4 мин при тяжёлой (30 А). Вольтаж: 10.7 Вольт при полном заряде, Емкость: не менее 2,2 А-ч, Запоминающие устройства в батарее: микрочип, запоминающий количество циклов перезарядок. Имеет встроенную светодиодную индикацию текущей ёмкости батареи. Крепление: защелкивающийся механизм трехзубой формы, с закрепляющей "лапкой" серого цвета. Размеры аккумулятора: Длина: не более 84 мм, Ширина: не более 71 мм, Высота: не более 76 мм, Масса: не более 410 г. | штука | 2
лот № 4 | Кейс для батареи большой |  | Чехол, стерилизуемый для не стерилизуемого большого аккумулятора, изготовлена из термостойкого пластика, черного цвета, имеет салазки для быстрого соединения с рукоятками. Герметично закрывающийся. Корпус и крышка чехла выполнены из термостойкого пластика. Отсутствие соединительных проводов внутри корпуса (контакт от аккумулятора передается посредством цельно металлической пластины, что исключает возможность повреждения паяных и других дополнительных соединений. Металлический, стойкий к обработке рычаг, открывающий и закрывающий крышку контейнера, уплотняющая термостойкая резиновая лента. Крепление - защелкивающийся механизм, с закрепляющей "лапкой". Имеется "окно" для отслеживания светодиодной индикации аккумуляторной батреи, которая указывает на текущий заряд аккумулятора. Размеры : длина- 97 мм, ширина- 73 мм, высота- 85 мм, масса- 0,18 кг. | штука | 2
лот № 5 | Канал стерилизационный большой |  | Предназначен для установки модуля питания в кейс для батареи в асептических условиях. Габариты: высота не более 37 мм, ширина не более 103,5 мм, длина не более 150,2 мм, вес не более 0,077 кг. | штука | 2
лот № 6 | Лезвие хирургическое для сагиттальной пилы Sagittal Blade размером:40.5x1.02x47.5 |  | Материал- нержавеющая сталь. Должно быть совместимо с сагиттальными пилами. Механизм крепления – защелкивающийся, система крепления - зубчатый элемент с гантелеобразным замком размером 40.5x1.02x37.5 мм (полукруглое) | штука | 5
лот № 7 | Лезвие хирургическое для сагиттальной пилы Sagittal Blade размером:16.5x1.73x34 |  | Материал- нержавеющая сталь. Должно быть совместимо с сагиттальными пилами. Механизм крепления – защелкивающийся, система крепления - зубчатый элемент с гантелеобразным замком размером 16,5х1,24х34 мм | штука | 5