## Лист1
Приложение №10
№ лота | Наименование расходного материала | № регистр удостоверения, торговое наименование, фирма, страна производитель | техническая характеристика | ед.изм | Кол-во закупа
1 | Антимикробная разрезаемая стерильная пленка размером 56см*60см |  | Антимикробная стерильная разрезаемая операционная пленка для долгосрочных операций с йодофором, оранжевого цвета, воздухопроницаемые, высокоадгезивные, размером 56смх60см. Индивидуально упакован в герметично закрытую вакуумную упаковку из фольги, максимально предельное значение вакуумного давления для упаковки составляет 15inHgA. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более). | штука | 100
2 | Биопротез корня аорты размеры:19,21,23,25,27, 29 |  | Биопротез бескаркасный аортальный. Дизайн конструкции – полный корень аорты \ бескаркасная конструкция. Возможность выбора метода имплантации. Способ консервации: 0.2% раствор глютарат альдегида. Применение технологии физиологической фиксации. Сохранение естественной геометрии свиного корня аорты, также естественной извитости коллагеновых волокон в створках, что позволяет предотвратить циклическую усталость. Антикальцфикационная обработка альфа-аминоолеиновой кислотой. Препятствование кальцификации клапана в послеоперационном периоде. Укрепление кольца и изоляция тканей миокарда полиэстерной тканью. Укрепление проксимальной (приточной) части, а также уменьшение антигенности. Метки для ориентации при наложении швов, зеленая демаркационная линия (граница наложения швов). Размеры клапанов 19-31 мм. Высота по профилю от 30 до 34 мм. Внутренняя высота обшивки 3.0 мм. Комплектация обтуратором и держателем. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более. | штука | 3
3 | Покрытие напольное (бактерицидный коврик) 45*90см |  | многослойный коврик с антибактериальным покрытием, 40 слоев в упаковке, размером 45см х 90см (синее покрытие), 6 матов по 40 листов в кейсе. Прочный адгезив, покрывающий 100% поверхности фиксирующего слоя, позволяет легко и прочно закрепить покрытие на полу. При этом, после удаления покрытие не оставляет следов клея. Покрытие легко укладывается, эффективно удаляет и удерживает загрязнения, листы покрытия легко отделяются друг от друга, слои легко подсчитать благодаря нумерованным ярлычкам в правом нижнем углу. На обороте – красный квадратик, место для удаления защитной пленки и прикрепления к полу.Срок годности не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); | штука | 77
4 | Хирургическая губка для обработки и обеззараживания рук |  | Хирургическая губка для обработки рук с очистителем для ногтей (с раствором йода)и без. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); | штука | 450
5 | одноразовая стерильная хирургическая простыня для защиты груди |  | Одноразовая стерильная хирургическая простыня для защиты груди со специально разработанной модифицированной целлюлозой, чтобы снизить риск заражения места хирургического вмешательства. В комплекте включает два защитных устройства. Состоит из четырех отличительных частей:№1 часть - гидрофобная, изготовленная из сухого материала и полиэтилена, для завершения непромокаемого барьера. №2 часть способствует поглощению. Он изготовлен из компонентов CMC, также включает в себя сухой и полиэтиленовый слой на его внешней части. №3 часть способствует фиксации двух устройств вместе. Это включает части липучки крюка и петли. №4 часть находится в контакте с ретракторами и краем грудины. Это сделано из: - Спанлейс карбоксиметилированной целлюлозы (КМЦ), который находится в непосредственном контакте с краями грудины. Способствует абсорбции крови, снижение рН среды и кровоостанавливающее действие посредством физического воздействия (компрессия). - Гидрофильный спанбонд (тампоны), обеспечивающий абсорбцию крови, комфорт и защиту от металлического усиления (алюминиевые полосы) - Алюминиевые полосы для оптимального контакта с краями грудины.Размер Small – 25х25см. Размер Medium – 35х35см Размер Large – 48х50см Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); | штука | 40
6 | сосудистый протез тканый. Внутренний диаметр20,22,24,26, 28мм, длина 15см. |  | Сосудистый протез тканый полиэстеровый с импрегнацией коллагеном. Внутренний диаметр (мм): 20, 22, 24, 26, 28; длина (см): 15. Разработаны для восстановительных операций замены дуги и грудного отдела аорты. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); | штука | 20
7 | сосудистый протез тканый. Внутренний диаметр 30,32,34мм, длина 15см. |  | Сосудистый протез тканый полиэстеровый с импрегнацией коллагеном. Внутренний диаметр (мм): 30, 32, 34,; длина (см): 15. Разработаны для восстановительных операций замены дуги и грудного отдела аорты. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); | штука | 50
8 | Протезы сосудистые стерильные, однократного применения диаметр 28, 30 |  | Сосудистый протез тканый полиэстеровый с импрегнацией коллагеном с 4 отростками, внутренний диаметр ствола/4х бранш (мм): 28/10/08/08/10; 30/10/08/08/10; длина ствола/4х бранш (см): 50/30/30/30/30. Разработаны для восстановительных операций замены дуги и грудного отдела аорты.Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); | штука | 4
9 | Протезы сосудистые стерильные, однократного применения |  | Конфигурация – многобраншевый, с циркулярным воротником. Диаметр основного протеза (внутренний): 24 мм. Длина основного протеза (в растянутом состоянии): 240 мм. Диаметр браншей протеза (внутренний): 10, 10, 8 и 8 мм. Длина браншей протеза: по 150 мм. Ширина циркулярного воротника: 12 мм. Диаметр стент-графта (наружный): 26 мм. Длина стент-графта (номинальная): 100 мм Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); | штука | 2
10 | Стабилизатор тканей миокарда |  | Стабилизатор миокарда для операции на работающем сердце. Стабилизатор тканей миокарда. Возможность регулировать изгиб ножек стабилизатора по кривизне контура сердца. Уникальный механизм для раздвигания тканей облегчает доступ к месту анастомоза. Уникальная подвижность тела стабилизатора наряду с жесткостью фиксации, позволяет расположить его без помех для деятельности хирурга. Низкопрофильная конструкция лапок с присосками и тела стабилизатора обеспечивают максимальную визуализацию операционного поля. Используемый в конструкции принцип истинно вакуумной стабилизации тканей, позволяет обеспечить доступ к любому сосуду на любой поверхности сердца. Прозрачные, низкопрофильные лапки присосок улучшают видимость в месте анастомоза, а их гибкость обеспечивает надежность фиксации в любом месте поверхности сердца. Стабилизатор можно закрепить на любом стернальном ранорасширителе. Прибор разового использования. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более. | штука | 1
11 | Зонд для хирургической абляции 10-S, 10 см |  | Зонд 10-S длиной рабочей части 10 см. отличается повышенной гибкостью и жесткостью, для плотного контакта с тканью сердца, допускает многократное изменение формы кончика. Сдвигаемая изоляционная оболочка обеспечивает защиту близлежащих к зоне аблации тканей. Одноразового применения. Целевое время заморозки: от 5 секунд до 5 минут, выбираемое с шагом 5 секунд. Целевая температура: от -30 °C до -95 °C, выбираемая с шагом 5 °C. Температура кончика зонда: поддерживается в диапазоне ± 10 °C от целевой температуры.Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более. | штука | 1
12 | картриджи с этиленоксидом для стерилизатора |  | Картриджи представляют собой газовые баллончики со 100% оксидом этилена, весом 100гр. Вскрывать и нагревать строго не рекомендуется., 12шт/упак. Этиленоксидные системы разработаны для обеспечения большей безопасности по сравнению с системами, которые используют большие газовые баллоны. Картридж с этиленоксидом прост в использовании, уменьшает потенциальную возможность утечки и воздействия этиленоксида.Разработанный для обеспечения безопасности, картридж прокалывается только при запертой двери стерилизатора и при достижении в камере определенного вакуума. Картриджи с этиленоксидом для стерилизатора 3М Steri-Vac 5XL . Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); | штука | 500
13 | Пленка медицинская размер 35*43 упаковка 100 шт |  | Медицинская термографическая пленка для термографического принтера AGFА DRYSTAR– листовая, не чувствительна к дневному свету, неперфорированная, односторонняя, предназначена для работы в принтерах, использующих принцип получения изображения с помощью изменения температуры. Пленка представляет собой подложку толщиной 168 мкм, на которую с одной стороны нанесен термоэмульсионный слой, покрытый защитным слоем, с другой – антистатическое покрытие. Термоэмульсионный слой изготовлен на основе AgOS и активатора. Под воздействием температуры образуется оксид активатора, а серебро восстанавливается, создавая изображение. .Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более. | упаковка | 100
14 | Датчик для монитора глубины наркоза , для взрослых |  | Датчик одноразовый для системы мониторинга глубины седации пациента BIS Quatro sensor для взрослых. Назначение: для оценки глубины наркоза и/или седации на основе биспектрального анализа (BIS) электро-энцефалографических (ЭЭГ) сигналов, для вычисления BIS-индекса угасания электроэнцефалографической активности (биспектральный индекс). Количество сенсоров: 3 стандартных ЭЭГ-электрода со специальным клеящим покрытием, 1 специальный ЭЭГ-электрод со специальным клеящим покрытием для установки "над глазом", позволяющим опознавать и устранять артефакты. Диапазон амплитуд регистрируемых сигналов: до ±1000 мкВ. Условия транспортировки и хранения: температура от -10 С до +60, влажность (без конденсации) 15% - 95%, давление от 360 мм Hg до 800 мм Hg. Крепление: технология Zipprep с максимально плотным контактом с кожей пациента и оптимальным качеством сигнала. Гибкость: регулируется под различный размер головы. Коннектор: обеспечивает надежное соединение «защёлкой». Шлейф датчика: удлиненный. Не содержит латекс.Упаковка: исключительно чистая индивидуальная. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); | штука | 100
15 | Датчик для церебрально-соматической параинфракрасной оксиметрической системы |  | Датчик для церебрально-соматической параинфракрасной оксиметрической системы, предназначен для взрослых. Назначение: для измерений rSO2 на головном мозге и/или на любом другом участке тела со слабо выраженной жировой клетчаткой. Принцип работы: на основе пара инфракрасной спектроскопии. Волна: световая, длина 810 nm. Сенсоры: 1 испускающий светодиод и 1 свето-детектор. Длина кабеля: 1,5 м. Условия транспортировки и хранения: температура от -10 С до +60, влажность (без конденсации) 15% - 95%, давление от 360 мм Hg до 800 мм Hg. Упаковка: исключительно чистая индивидуальная. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); | штука | 80
16 | Система отсоединения со звуковым и визуальным контролем |  | "Система отделения микроспиралей. Контроллер стерильный и предназначен для одноразового использования . Совершает до 20 отделений. Источник питания – заряженные батареи без специальных условий хранения. Контроллер состоит из микросхемы – микропроцессора . Система должна проверять зарядку батареи и ее исправность. Простой мониторинг готовности контроллера. В случае неисправности - красная лампочка . Простое нажатие на кнопку отделения спирали завершает процесс не более чем за 3 секунды. Цикл отсоединения сопровождается звуковыми и визуальными сигналами. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); | штука | 25
17 | Простыня на резинке нестерильная |  | Простыня на резинке представляет собой чехол для кушетки одноразовый размером 205×90×20 см из полиэтилена высокого давления (ПЭВД) плотностью не менее 40 мкм. В индивидуальной упаковке с этикеткой с указанием производителя, состава, срока годности, условий хранения. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); | штука | 4800
18 | трубка насоса автоматического инжектора |  | для автоматического инжектора ангиографического для компьютерной и магнитно-резонансной томографии. Трубка насоса (используется в течение 24 часов для любого количества инъекций). Наличие 3-х игл для флаконов (2хКВ и 1хNaCl). Соединяет флаконы с жидкостями посредством насосной станции с трубкой пациента. Наличие запатентованного датчика давления для контроля объёма и скорости тока жидкости; 3 подключения для флаконов, каждое имеет фильтр для воздуха; Специальный фильтр для мелких частиц; Встроенная система контроля давления; Проверена на прочность по выдерживанию давления; Проверена на совместимость с KB; Апирогенная; Без латекса. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); | штука | 350
19 | трубка пациента |  | для инжектора ангиографического для компьютерной и магнитно-резонансной томографии поколения. Трубка пациента (используется для любого количества инъекций, вводимых одному пациенту, смена и выброс после каждого пациента). Характеристики: 2 клапана, предотвращающих обратный ток жидкости; Проверена на прочность по выдерживанию давления; Проверена на совместимость с контрастным веществом; Длина 250 см; Соединяет в инжекторе трубку насоса с пациентом; Апирогенная; Без латекса. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); | штука | 400
20 | Протезы сосудистые стерильные однократного применения размерами: 28 мм Х 50 см |  | Гофрированные сосудистые протезы из дакрона (полиэстера) для хирургии сосудов. Структура протеза тканая. Форма протеза изогнутая с дополнительной браншей. Толщина стенки протеза 0.6 мм. Внутренний диаметр протеза 28 мм. Общая длина протеза 50 см. Внутренний диаметр перфузионной боковой бранши 8 мм, длина 15 см. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); | штука | 1
21 | Протезы сосудистые стерильные однократного применения размером 28 x 10 х 8 х 8 х 10 мм Х 40 х 4*15 см |  | Гофрированные сосудистые протезы из дакрона (полиэстера) для хирургии сосудов. Структура протеза тканая. Форма протеза линейный с четырьмя браншами. Толщина стенки протеза 0.6 мм. Внутренний диаметр основного протеза 20 мм. Диаметр браншей 10 x 8 х 8 мм, 10 мм боковая перфузионная бранша. Длина основного протеза 40 см. Длина браншей 15 см. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); | штука | 5
22 | Протезы сосудистые стерильные однократного применения размером 30 x 10 х 8 х 8 х 10 мм Х 40 х 4*15 см |  | Гофрированные сосудистые протезы из дакрона (полиэстера) для хирургии сосудов. Структура протеза тканая. Форма протеза линейный с четырьмя браншами. Толщина стенки протеза 0.6 мм. Внутренний диаметр основного протеза 30 мм. Диаметр браншей 10 x 8 х 8 мм, 8 мм боковая перфузионная бранша. Длина основного протеза 40 см. Длина браншей 15 см. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более). | штука | 5
23 | Прокладки прямоугольные жестки 3х7мм, в пакете 10шт |  | Прокладки из политетрафторэтиле́н из нерассасывающейся неокрашеной ткани состоящей из политетрафторэтилена. 3X7мм жесткие. Вторичная упаковка из картона с открывающимся в бок лотком для легкого извлечения шовных материалов на стелажах. В коробке 36 стерильных пакетов, 10 прокладок в пакете. Упаковка должна допускать максимально возможную заявленную температуру хранения. Срок годности от производителя не менее 5 лет. Наличие регистрационного свидетельства, сертификата соответствия. Инструкция на русском языке в каждой коробке. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более). | штука | 72
24 | набор нейрохирургический |  | Набор нейрохирургический. Набор нейрохирургический предназначен для производства основных видов нейрохирургических операций (удаления опухолей, осколков костей и инородных тел из головного и спинного мозга, для обработки костных тканей, для операций аневризм сосудов головного мозга, геморрагических и ишемических инсультов). Комплектация: Зажим кровоостанавливающие "Москит", зубчатый изогнутый по ребру, 154 мм -5шт.; Зажим кровоостанавливающий "Москито" изогнутый по плоскости, 151 мм -5шт; Зажим кровоостанавливающие нейрохирургический изогнутый, 145 мм -10шт; Зажим кровоостанавливающие нейрохирургический прямой, 145 мм -10шт; Зажим кровоостанавливающие типа "Москит" прямой, 152 мм -5шт; Зонд хирургический пуговчатый 2-х стор. 180х2 -2шт; Игла лигатурная тупая левая -1шт; Игла лигатурная тупая правая-1шт; Канюли для прокола желудочков головного мозга-1шт; Коловорот с металлической ручкой с набором фрез-1шт; Крючок хирургический тупой четырехзубый № 3-2шт; Крючок хирургический тупой четырехзубый № 4 -2шт; Кусачки Дальгрена для взрослых -1шт; Кусачки Егорова-Фрейдина № 1 ( L = 246 мм)-1шт; Кусачки Егорова-Фрейдина № 2 (L = 246 мм)-1шт; Кусачки Егорова-Фрейдина № 3 ( L = 255 мм)-1шт; Кусачки нейрохирургические изогнутые по плоскости -1шт; Кусачки нейрохирургические изогнутые по ребру -1шт; Кусачки с полукруглыми губками мощные-1шт; Кюретка нейрохирургическая большая -1шт; Кюретка нейрохирургическая малая-1шт; Кюретка нейрохирургическая средняя -1шт; Ложка ушная двухсторонняя острая-1шт; Набор ложек нейрохирургических овальных (4шт) -1набор; Набор фрез и сверл-1набор; Ножницы нейрохирургические по типу конхотом -1шт; Ножницы с узкими закругленными лезвиями, вертикальные изогнутые, 175 мм-1шт; Ножницы сосудистые прямые, 160 мм-1шт; Ножницы сосудистые, горизонтально изогнутые, 160 мм-1шт; Ножницы тупоконечные,вертикальные изогнутые, 140 мм-1шт; Пила проволочная витая хирургическая для распиливания костей, 500 мм 10шт; Пинцет анатомический 150х2,5 мм -2шт; Пинцет для коагуляции 200х1,0 -2шт; Пинцет для твердой мозговой оболочки 200х1,3 -2шт; Пинцет зубчатолапчатый 150х5,5-2шт; Пинцет нейрохирургический изогнутый 177х1,5 -1шт; Пинцет хирургический 150х2,5 мм-2шт; подъемник для мягких тканей-2шт; Проводник пилы проволочной витой хирургической, 325 мм -2шт; Ранорасширитель нейрохирургический с узкими губками -1шт; Распатор прямой -2шт; Ручки к пилам проволочным витым хирургическим -1шт; Шпатель нейрохирургический 2-х стороний шириной 15 мм -2шт; Шпатель нейрохирургический 2-х сторонний шириной 20 мм -2шт; Шпатель нейрохирургический 2-х сторонний шириной 8 мм-2шт; шпатель нейрохирургический односторонний (ширина рабочей части 20мм)-2шт; шпатель нейрохирургический односторонний (ширина рабочей части 26мм)-2шт; шпатель нейрохирургический односторонний (ширина рабочей части 6мм)-2шт; шпатель нейрохирургический односторонний (ширина рабочей части 10мм)- 2шт; Щипцы костные-кусачки шарнирные с двойной передачей с прямыми губками изогнутые по плос.-1шт; Щипцы предохранительные для сверления черепа -1шт. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более). | набор | 1