## Лист1
Приложение №10
№ лота | Наименование расходного материала | № регистр удостоверения, торговое наименование, фирма, страна производитель | техническая характеристика | Ед. изм. | кол-во
лот №1 | Комплект расходных материалов для высокопоточного дыхательного увлажнителя с подогревом |  | Комплект расходных материалов к высокопоточному дыхательному увлажнителю 02FLO включает:1. «Камера увлажнения с автоматическим наполнением» - Одноразовая камера увлажнителя для высокопоточного дыхательного увлажнителя кислорода (аппарата высокопоточной кислородной терапии) O2FLO с функцией автоматического заполнения дистиллированной водой. Увлажнительная камера имеет трубку автоподачи дистиллированной воды в камеру. Камера оснащена призмой обнаружения низкого уровня воды, которая позволяет датчику аппарата O2FLO обнаруживать низкий уровень воды с помощью инфракрасного отражения от призмы, встроенной в камеру. Дно увлажнительной камеры изготовлено из алюминия, предназначено для равномерного нагрева дистиллированной воды. Увлажнительная камера имеет один выход для подогретой дыхательной смеси; 2. «Одноразовая высокопоточная назальная канюля» - Назальная канюля для высокопоточного дыхательного увлажнителя кислорода (аппарата высокопоточной кислородной терапии) O2FLO Канюля назальная кислородная. Назначение: для кратковременной или постоянной подачи увлажненной подогретой дыхательной смеси, обогащенной кислородом с помощью высокопоточного дыхательного увлажнителя кислорода (аппарата высокопоточной кислородной терапии) O2FLO. Канюля изготавливается из специального термопластического материала, который при нагревании до температуры человеческого тела становится более мягким и приятным и который при перекручивании не сможет перекрыть подачу кислорода. Она имеет атравматическую назальную часть (мягкий наконечник или стандартный) и комфортную носовую муфту, что позволяет аккуратно вводить трубку. Края носовых зубцов специально закругляются и обрабатываются. Дополнительно канюля снабжается специальным держателем на шее и фиксатором на голове. Характеристики: Взрослые канюли: со внутренним диаметром 6мм±0.5мм (размер M) или со внутренним диаметром 5мм±0.5мм (размер S). Детские канюли: со внутренним диаметром 2,8мм±0.2мм (размер M) или со внутренним диаметром 4,1мм±0.2мм (размер L). Разъем: для взрослых 15F/22М в соответствии с требованиями. Применяется только для одного пациента и рассчитан на использование не более 7 дней; Условия эксплуатации: 5 ° C ~ 40 ° C, относительная влажность менее 80%; 3. «Дыхательный контур с нагревом для взрослых/детей» - Одноразовый дыхательный контур (трубка) для высокопоточного дыхательного увлажнителя кислорода (аппарата высокопоточной кислородной терапии) O2FLO. Контур (трубка) имеет интегрированную систему подогрева дыхательной смеси, обеспечивая максимальную безопасность пациента и исключает подключение несовместимого типа дыхательного контура. Коннектор 6-ти контактный для соединения кабеля нагрева и температуры. Категория пациента – взрослый, детский. Контуры для взрослых пациентов: Утечка - <25мл/мин@(60±3)cmH2O; Сопротивление потоку - <0,06cmH2O/л/мин@30л/мин; Податливость - <5мл/cmH2O@(60±3)cmH2O; Длина - 1.8м. Контуры для детей: Утечка - <25мл/мин@(60±3)cmH2O; Сопротивление потоку - <0,12cmH2O/л/мин@15л/мин; Податливость - <4мл/cmH2O@(60±3)cmH2O; Длина - 1.8м. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более). | комплект | 150
лот №2 | Картриджи с этиленоксидом для стерилизаторов |  | Картридж для работы в стерилизаторах объемом камеры 136 л, представляет собой герметично закрытый металлический баллончик однократного применения с весом брутто около 130 г, содержащий не менее 100 г 100% ЭО. Картриджи с ЭО по 12 штук размещены в картонных коробках, снабженных этикеткой. На каждом картридже и на этикетке каждой коробки указаны дата изготовления и регистрационный номер. Картридж имеет маркировку зеленого цвета, которая является кодом соответствия изделия стандарту ЕРА (Агенство по защите окружающей среды).Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более). | шт | 480
лот №3 | Датчик инвазивного давления 2-канальный (кабель соединительный с датчиком ИАД) |  | Сменные одноразовые трансдьюсеры для измерения инвазивного давления, двухканальные. Содержат все необходимые комплектующие. Датчики совместимы с мониторами пациента различных марок. Датчики подключаются в монитор через имеющийся в аппарате (входящий в заводскую комплектацию)удлинительный кабель с разъемом BectonDickinson, без каких-либо адаптеров или кабелей-переходников сторонних производителей.Коннектор датчика, подключаемый к кабелю, должен иметь круглый 7-контактный разъем.Должна иметься съемная защитная крышка, закрывающая коннектор датчика. Инструкция: Температура: +5℃ до +40℃ Температура:(хранения и перевозки): 0℃ до +40℃ Давление (хранения и перевозки): 86kPa～106kPa Компактные размеры. Не раздражает кожу. Гибкий рельеф для прочности. Внутри стерильного набора для маркировки и условного обозначения расположения датчиков должны иметься наклейки с обозначениями: - ARTERIAL – артериальное (2шт.) - CVP (centralvenouspressure) - центральное венозное давление(2шт.) - PA (pulmonary artery) легочнаяартерия(2шт.) - LAP (leftatriumpressure) – давление в левом предсердии(2шт.) - дополнительные стикеты, со свободным местом для самостоятельной маркировки СПЕЦИФИКАЦИИ: Количество каналов - 2 Диапазон рабочего давления -50 to +300 mmHg Диапазон температуры 10 to 40℃ Температуры хранения -25°to +70℃ Чувствительность 5.0μV/V/ммРтСт±1% Нелинейность и гистерезис ±1.5% от значения / ±1ммРтСт Напряжение сопротивления 350 Ом±10% Значение сопротивления 300±5%Ohm Нулевое отклонение ≤±20ммРтСт Нулевая тепловая погрешность ≤±0.3ммРтСт/℃ Погрешность вывода ±1ммРтСт за 8 часов после 20 секундного разогрева Погрешность термо-чувствительности ≤±0.1%/℃ Обычная частота 40Гц /стандартный комплект; ＞200Гц /только датчик Признаки дефибриллятора выдерживает 5 кратный расход 360 джоуйлей в пределах 5 минут, доставленных в 50 Ом нагрузки Токутечки＜2μamps at 120V RMS 60Hz Избыточность давления от-400 до +6000 МгЦ Ударопрочность: Может выдержать 3 падения с высоты 1 метра Чувствительность к свету ＜1mmHg Срок службы 168 часов Комплектация: 1. Датчик с промывкой, 2. Линия контроля давления, 3. Запорный кран, 4. Карта пациента, 5. Крышки 6 шт. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более). | шт | 1000
лот №4 | Распылитель в комплекте с маской аэрозольной и кислородной трубкой (маска для небулайзера) |  | Распылитель в комплекте с маской аэрозольной и кислородной трубкой (маска для небулайзера) Комплект с распылителем (небулайзером) для формирования кислородных и лекарственных аэрозольных смесей с заданными характеристиками. Комплект: распылитель (небулайзер) со стандартной базой, маска аэрозольная взрослая и шланг кислородный. Маска аэрозольная для взрослых с головным фиксатором, с атравматичными гибкими краями, с смесеобразующими отверстиями симметричными продольно-профилированными лицевыми и подбородочными. Небулайзер трахеобронхиального осаждения (при потоке 7л/мин 80% объёма аэрозоля имеют размер частиц менее 5мкм). Шланг кислородный стандартный длиной 213 см. Система работоспособна в горизонтальном положении. Материал: полипропилен, полиэтилен. Без ПВХ. Экологически чистая при производстве и утилизации. Упаковка: клинически чистая, 50 шт. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более). | шт | 5000
лот №5 | Цертофикс Трио набор трехпросветного катетера для катетеризации верхней полой вены по методу Сельдингера |  | Цертофикс Трио V 730 набор трехпросветного катетера для катетеризации верхней полой вены по методу Сельдингера набор трехпросветного катетера для катетеризации верхней полой вены по методу Сельдингера: Интродьюсерная V-образная канюля с боковым портом, встроенный клапан резистентный к давлению до 0,5 бар (профилактика воздушной эмболии и контакта с кровью пациента), пункционная игла Сельдингера тонкостенная, с овальным срезом, G18 (1.3 x 73мм), профилированный прозрачный павильон; Трехканальный катетер с несмываемой разметкой в см, мягким атравматичным кончиком и соединителем луэр-лок, маркировкой канала и зажимом. Подвижные (съемные) и неподвижные фиксирующие крылья. Катетер термолабильный, антитромбогенный, Rg-контрастный из полиуретана, размерами F7 (2.4 х 30см), каналы G16/18/18, скорость потока 18/18/38 мл/мин. Нитиноловый проводник 0.89мм х 0,035'' х 70см с гибким J-наконечником (изгибоустойчивый) в эргономичном держателе, нестираемая разметка длины; с направителем. Шприц соединение Луэр Лок 5мл. Коннекторы безыгольного доступа Сэйфсайт - 3 шт. Дилататор, скальпель. Кабель для ЭКГ- контроля постановки катетера. Не содержит ДЭГФ и латекс. Стерильный, для однократного применения. .Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более). | шт | 1250
лот №6 | Протамина сульфат |  | раствор для инъекций 1000 МЕ/мл, 10 мл | флакон | 2200