## Лист1
Приложение №10
№ лота | Наименование расходного материала | № регистр удостоверения, торговое наименование, фирма, страна производитель | техническая характеристика | ед.изм | Кол-во закупа
лот № 1 | Биопротез корня аорты размеры:19,21,23,25,27, 29 |  | Представляет собой полный корень аорты с бескаркасной конструкцией. Размеры клапанов 19-29 мм. Высота по профилю от 30 до 34 мм. Внутренняя высота обшивки 3.0 мм. Комплектация обтуратором и держателем. Возможность выбора метода имплантации. Способ консервации: 0.2% раствор глютарат альдегида. Применение технологии физиологической фиксации. Сохранение естественной геометрии свиного корня аорты, также естественной извитости коллагеновых волокон в створках, что позволяет предотвратить циклическую усталость. Антикальцификационная обработка альфа-аминоолеиновой кислотой для препятствования кальцификации клапана в послеоперационном периоде. Укрепление кольца и изоляция тканей миокарда полиэстерной тканью. Укрепление проксимальной (приточной) части, а также уменьшение антигенности. Метки для ориентации при наложении швов, зеленая демаркационная линия (граница наложения швов). Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более). | штука | 3
лот № 2 | Хирургическая губка для обработки и обеззараживания рук |  | Хирургическая губка для обработки рук с очистителем для ногтей (с раствором йода)и без. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более). | штука | 450
лот № 3 | Протезы сосудистые стерильные однократного применения размерами: 28 мм Х 50 см |  | Гофрированные сосудистые протезы из дакрона (полиэстера) для хирургии сосудов. Структура протеза тканая. Форма протеза изогнутая с дополнительной браншей. Толщина стенки протеза 0.6 мм. Внутренний диаметр протеза 28 мм. Общая длина протеза 50 см. Внутренний диаметр перфузионной боковой бранши 8 мм, длина 15 см. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более). | штука | 1
лот № 4 | Гемостатический Y-конектор |  | Состав: Y-образный коннектор с гемостатическим клапаном типа «клик». Корпус изготовлен из поликорбоната, включает 4-ре основные части, изготовленныеиз поликарботата: вращательное устройство, корпус, верхнее покрытие. Внутри гемостатического клапана имеется спираль 9Fr для полной и частичной активации и деактивации. Изготовлен из медицинского силикона . Общая ширина устройства - 1,46"(37мм) и 3,39"(86мм) в длину. Устройство должно обладать вторичным просветом с канюлей Люэра, сформированной на основном просвете в дистальной части. Устройство оснащено кнопкой деактивации, которая закрывает клапан в основном просвете полностью одним нажатием по типу "клик". На проксимальном коне покрытия расположены зажимные полосы по всему радиусу покрытия, чтобы гарантировать наждежный захват. Метод стерилизации: Этиленоксидом Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более). | штука | 80
лот № 5 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, М 3( 2/0 ) 45 см. Игла Режущая, 26 мм длиной |  | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, изготовленная из алифатического полимера полиамидас восковым покрытием, облегчающим проведение нити через ткани. Используемые материалы не должны иметь антигенных свойств. Нить должна быть окрашена в черный цвет для улучшения визуализации в ране. Метрический размер 3, условный размер 2/0 . Длина нити не менее 40 см и не более 50 см. Игла должна быть изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава,обработана силиконом,что способствует уменьшению трения между иглой и тканями. Материал иглы на 40% более устойчив к необратимой деформации (изгибу), чем иглы из обычной нержавеющей стали, что предотвращает необходимость замены иглы, улучшает контроль над иглой и уменьшает травмирование тканей. Металл иглы создан на базе специфической углеродной микроструктуры, характеризующейся максимальной прочностью, дополняемой явлением технологической "памяти металла". Игла должна иметь конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата.Игла режущая, 3/8 окружности, от 25,5 до 26,5 мм длиной. Игла должна иметь редуцированную площадь сечения для уменьшения размера отверстия прокола. Тело иглы должно иметь квадратную форму для придания большей устойчивости в иглодержателе.Стерильный внутренний вкладыш с шовным материалом упакован в индивидуальную одинарную стерильную полимерно-бумажную упаковку, которая представляет собой пакет из медицинской бумаги и прозрачного полимера, обеспечивающую сохранение стерильности шовного материала и его функциональных свойств с учетом условий его применения, транспортирования, хранения и срока годности; защищающую содержимое от влаги; обеспечивающую доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью.Маркировка внутреннего вкладыша должна содержать наименование шовного материала, его состав, товарный знак производителя (при наличии), наименование производителя, матричный код, каталожный номер (при наличии), условный и метрический размер нити, цвет нити, длину нити, количество нитей; длины иглы, обозначение типа иглы, кривизны иглы, изображение иглы в натуральную величину, количество игл, указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном применении. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем вкладыше должна обеспечивать ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла должна быть зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); | штука | 1200