## Лист1
Техническая спецификация к тендерной документации
№ лота | Наименование медицинских изделий | № регистр удостоверения, торговое наименование, фирма, производитель | техническая характеристика | Ед. изм. | кол-во
лот №1 | Инфузионная линия 150см |  | Удлинительная линия: длиной 150 см, изготовлена из прозрачной ПВХ трубки, с соединениями типа Луер Лок. Устойчивы к давлению до 4 бар. Внутренний диаметр трубки: 1,5 мм. Наружный диаметр трубки: 2,65мм. Удлинительная линия для инфузионного насоса. Упаковка: Герметичный пакет из термоформуемой пленки и газопроницаемой бумаги. Однократного применения. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более). | штука | 14000
лот №2 | Дыхательный контур 1,6 м с двумя влагосборниками и дополнительным шлангом, диаметр 22 мм |  | Дыхательный контур для взрослых, универсальный, реверсивный. Предназначен для соединения аппаратов НДА и ИВЛ с пациентом. Гофрированные шланги вдоха/выдоха прозрачные (диаметр 22 мм, длина 1,6 м.), с параллельным Y-образным соединителем 22М-22М-22М/15F (на пациента) с портами 7,6 мм. Соединитель закрыт защитным колпачком красного цвета. Соединители на аппарат 22F. Два разборных, самогерметизирующихся влагосборника, с клапанами поворотного типа, обеспечивающие герметичность при снятии колбы в любом положении влагосборника. Дополнительный шланг 0,8 м, диаметр 22 мм (для включения в линию активного увлажнения). Принадлежности: соединители 22М-22М (2 шт.). Материал: полиэтилен, без латекса. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более). | штука | 1700
лот №3 | Трехходовой кран для инфузионной терапии и мониторинга |  | Трехходовой кран для инфузионной терапии и мониторинга, синий, оборот крана 360º, точная регулировка благодаря тактильному контролю, соединения Луэр Лок. Повышенная механическая и химическая устойчивость. Изготовлен из полиамида, полипропилена, поликарбоната, полистерола. Не содержит латекс, ПВХ, ДЭГФ. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более). | штука | 8100
лот №4 | Датчик инвазивного давления 2-канальный (кабель соединительный с датчиком ИАД) |  | Сменные одноразовые трансдьюсеры для измерения инвазивного давления, двухканальные. Содержат все необходимые комплектующие. Датчики совместимы с мониторами пациента различных марок. Датчики подключаются в монитор через имеющийся в аппарате удлинительный кабель с разъемом без каких-либо адаптеров или кабелей-переходников сторонних производителей.Коннектор датчика, подключаемый к кабелю, должен иметь круглый 7-контактный разъем.Должна иметься съемная защитная крышка, закрывающая коннектор датчика. Инструкция: Температура: +5℃ до +40℃ Температура:(хранения и перевозки): 0℃ до +40℃ Давление (хранения и перевозки): 86kPa～106kPa Компактные размеры. Не раздражает кожу. Гибкий рельеф для прочности. Внутри стерильного набора для маркировки и условного обозначения расположения датчиков должны иметься наклейки с обозначениями: - ARTERIAL – артериальное (2шт.) - CVP (centralvenouspressure) - центральное венозное давление(2шт.) - PA (pulmonary artery) легочнаяартерия(2шт.) - LAP (leftatriumpressure) – давление в левом предсердии(2шт.) - дополнительные стикеты, со свободным местом для самостоятельной маркировки. Количество каналов - 2, Диапазон рабочего давления -50 to +300 mmHg, Диапазон температуры 10 to 40, Температуры хранения -25°to +70, Чувствительность 5.0μV/V/ммРтСт±1%, Нелинейность и гистерезис ±1.5% от значения / ±1ммРтСт, Напряжение сопротивления 350 Ом±10% Значение сопротивления 300±5%Ohm Нулевое отклонение ≤±20ммРтСт Нулевая тепловая погрешность ≤±0.3ммРтСт/℃ Погрешность вывода ±1ммРтСт за 8 часов после 20 секундного разогрева Погрешность термо-чувствительности ≤±0.1% Обычная частота 40Гц /стандартный комплект; ＞200Гц /только датчик Признаки дефибриллятора выдерживает 5 кратный расход 360 джоуйлей в пределах 5 минут, доставленных в 50 Ом нагрузки Токутечки＜2μamps at 120V RMS 60Hz Избыточность давления от-400 до +6000 МгЦ, Ударопрочность: Может выдержать 3 падения с высоты 1 метра Чувствительность к свету ＜1mmHg Срок службы 168 часов. Комплектация: 1. Датчик с промывкой, 2. Линия контроля давления, 3. Запорный кран, 4. Карта пациента, 5. Крышки 6 шт. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более). | штука | 700
лот №5 | Датчик инвазивного давления 1-канальный (кабель соединительный с датчиком ИАД) |  | Одноканальный одноразовый датчик для инвазивного мониторинга кровянного давления. Мониторинг внутрисосудистого давления с системой промывки для одновременной промывки обоих каналов. Чувствительность: 5 μV/V/mmHg±1%. Диапазон рабочего давления: -30 до 300 mmHg. Гистерезиз: ±1mmHg. Дрейф нуля со временем: <2mmHg/8ч. Защита от чрезмерного давления: 6464mmHg. Рабочая температура: от +15°С до 40°С. Время непрерывной работы: 168 часов. Температура хранения: от -25°С до +70°С. Выходное сопротивление: 270-330 Ом. Длина линии от датчика 150 см. Краник и линия на датчике - интегрированные. Соединение с кабелем прикроватного монитора "телефоного" типа в защитном прозрачном футляре, для надежного скрепления и безопасной работы. Упаковка: герметичный пакет из термоформуемой пленки и газопроницаемой бумаги. Сервисный комплект для датчика давления предоставляется поставщиком. Метод стерилизации: этиленоксидом.годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более). | штука | 900
Заведующая отделением анестезиологии, реаниматологии и интенсивной терапии (взрослое): |  |  |  | Гловацкая И.В.