## Лист1
Приложение №10
Техническая характеристика
№ лота | Наименование расходного материала | № регистр удостоверения, торговое наименование, фирма, страна производитель | техническая характеристика | ед.изм | Кол-во закупа
Лот№1 | Возвратно-поступательная пила |  | Пила возвратно-поступательная: поступательная(реципроктная) пила; напряжение подаетяся на электромотор от аккумуляторной батареи NiMH 9,6 В 1,95 А/Ч, а число оборотов регулируется электроникой; мощность 250 Вт, частота колебаний 0-15,000 об/мин, длина хода 3,2 мм, размеры 207х180х55 мм, вес 1.540 г. Число оборотов можно плавно регулировать с помощью регулятора. Пила преобразует обороты мотора в осцилляцию пильного полотна, движение которого, обеспечивает рассечение кости. Пильные полотна закрепляются без ключа. Опорную ножку (защитный проводник) и лезвие (пильное полотно) можно закрепитьь в двух различных положениях, повернув в каждом случае на 180°. Это позволит выполнить тянущий или нажимной разрез. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более). | штука | 3
Лот№2 | защитный проводник для возвратно-поступательной пилы |  | Защитный проводник для пилы возвратно-поступательной (реципроктной). Предназаначен для защиты мягких тканей во время стернотомии. Предназаначен для использования с лезвием пилы Нестерильный, многоразовый. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более). | штука | 2
Лот№3 | лезвие возвратно-поступательной пилы |  | Лезвие возвратно-поступательной пилы, рабочая поверхность 34,0 мм, толщина лезвия 0,7 мм, ширина распила 1,1 мм; стерильное, многоразовое. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более). | штука | 5
Лот№4 | аэрозоль для моторных систем 300мл |  | Смазка для моторных систем, аэрозоль, объём 300 мл. Для обработки трущихся частей и соединений моторных систем в процессе переработки, после дезинфекции, до стерилизации. Применяется совместно с соответствующим адаптером. Стерильно. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более). | штука | 3
Лот№5 | Адаптер к масляному спрею для моторных систем |  | Адаптор для нанесения спрея на части моторных систем. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более). | штука | 1