## Лист1
Приложение№10
Техническая спецификация
№ лота | Наименование медицинских изделий | № регистр удостоверения, торговое наименование, фирма, производитель | техническая характеристика | Ед. изм. | кол-во
лот №1 | Оксигенаторы для ЭКМО, взрослые в комплекте с магистралью и насосной головкой |  | Тип оксигенатора - Мембранный, половолоконный. Форма оксигенатора - основанная на теле вращения. Полые волокна - Микропористый полипропилен внутренний/наружный диаметр 280/380 мкм. Площадь газообмена(м.кв.) - не менее 1,9. Циркуляция крови - вертикальная. Объем заполнения - не менее 275 мл. Скорость кровотока - 1-7 л/мин. Сопротивление кровотоку при 6 л/мин - не более 150 мм рт.ст. Порты входа и выхода - 3/8”. Порт кардиоплегический - резьбовый коннектор DIN EN Порт рециркуляции - резьбовый коннектор DIN EN. Теплообменник оксигенатора - интегрированный. Эффективность теплообмена при 6 л/мин - не более 0,63. Материал - полиэстер. Тип материала - полые волокна. Площадь теплообмена (м.кв.) - не менее 0,45. Наличие системы безопасности. полностью прозрачный корпус, доступность осмотра со всех сторон. Наличие дренажа воздуха из венозной камеры оксигенатора. Наличие дренажа воздуха из артериальной камеры оксигенатора. Количество шунтов оксигенатора - не менее 5. Покрытие - Реопарин. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); | штука | 25
лот №2 | Оксигенаторы для ЭКМО, педиатрический в комплекте с магистралью и насосной головкой |  | Тип оксигенатора - Мембранный, половолоконный. Площадь мембраны оксигенатора, не более - 0,65 м.кв. Давление разрыва волокон, не менее - 300 кПа. Максимальный кровоток, не более - 2,4 л/мин. Объем заполнения, не менее - 98 мл. Наличие венозной камеры с шунтом. Рекомендованная фракция кислорода при максимальной производительности, не более - 80 %. Линия рециркуляции/удаления воздуха из оксигенатора с магистралью. Линия отбора проб оксигенированной крови. Порт для подключения кардиоплегии. Диаметр порта входа/выхода крови - ¼ дюйм. Тип теплообменника - встроен в оксигенатор. Коэффициент теплообмена при скорости 1,0 л/мин., не менее - 0,5. Диаметр портов для подключения терморегулирующего устройства - ¼ дюйм. Материал теплообменника - полиэстер. Площадь теплообменника, не менее - 0,16 м.кв. Покрытие - Реопарин. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); | штука | 1
лот №3 | Оксигенатор педиатрический |  | Тип мембраны оксигенатора - полое волокно из микропористого полипропилена, максимальное соотношение газ:кровь - 2:1, теплообменник - ПЭТ, площадь поверхности мембраны оксигенатора - 0.67м2, статический объем заполнения - 48 мл, рекомендуемый кровоток - 0.1- 2.0 л/мин, максимальное давление воды - 206 кПа, максимальное расчетное давление крови - 100 кПа. Объем резервуара - 1200 мл, максимальная кардиотомная производительность - 2.0 л/мин, минимальный рабочий уровень - 20 мл, кардиотомный фильтр - пористый (30 мкм), фильтр венозного входного порта - 64 мкм, максимальное расчетное давление - +20/-100 мм рт.ст., предохранительный клапан положительного/отрицательного давления - <5 мм рт. ст. для положительного давления></5>60 мм рт. ст. для отрицательного давления. В упаковке 4 штуки. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); | упаковка | 5
лот №4 | Комплект магистралей для оксигенатора педиатрического |  | Комплект: Артериальный фильтр: Размер пор фильтра не более 30 мкм Объем заполнения артериального фильтра не более 40 мл Рекомендуемый кровоток до 3,2 л. В набор магистралей включены: 1) Линия заполнения длинной 100 см с иглой для заполнения, зажимом, ПВХ - 70 Линия ¼ х 3/32 из ПВХ длиной 180 см с заглушками на концах. – 6 шт. Венозная магистраль 3/8 х 3/32 дюйма, длина магистрали от венозного/кардиотомного резервуара до силиконовой вставки, не более 170 см Насосные сегменты линии отсоса 1 шт - 1/4 дюйма с толщиной 1/16 дюйма длиной 140см с силиконовыми вставками 60см,соединенные друг с другом коннекторами ¼ - ¼ 4) Насосный сегмент линии отсоса 70 см с Y – коннектором соединенным с двумя силиконовыми вставками 1/4 дюйма, по 60 см каждая. На концах вставок прямые коннекторы с люер портами. 5) Линия рециркуляции 1/8 – 1/8 дюйма, длиной 80 см с односторонним клапаном и линией измерения давления с мемебранным пресс изолятором 6) Линия сброса 1/8 х 1/32 80 см 7) магистраль артериального фильтра 50 микрон с конекторами и линиями ¼ - ¼ общей длиной не более 62 см 10) Переходная инфант – линия ¼ х 1/16 длиной 10см – с переходником 3/16 – 1/4 11) Основной насосный сегмент ¼ х 1/16 общей длиной 155 см с насосной вставкой 55см и коннекторами ¼ - ¼ - 2 шт 13) Газовая линия ¼ х 1/16 с газовым фильтром длиной 150 см 14) Коннектор – переходник прямой ¼ - 3/16 " Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); | штука | 20
лот №5 | Устройство для экстракорпорального очищения крови с антицитокиновым полимерным гемосорбентом |  | Устройство для экстракорпорального очищения крови содержит антицитокиновый полимерный гемосорбент. Устройство предназначено для экстракорпорального очищения крови путем селективной адсорбции липополисахаридов, неселективной адсорбции цитокинов, миоглобина и продуктов клеточного распада. Изделие предназначено для одноразового использования. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); | штука | 1
лот №6 | Устройство для экстракорпорального очищения крови с гранулами ЛПС-селективного полимерного гемосорбента. |  | Устройство для экстракорпорального очищения крови содержит гранулы ЛПС-селективного полимерного гемосорбента.. Устройство предназначено для экстракорпорального очищения крови путем селективной адсорбции липополисахаридов, неселективной адсорбции цитокинов, миоглобина и продуктов клеточного распада. Изделие предназначено для одноразового использования. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); | штука | 1
лот №7 | Гемоконцентратор однократного применения |  | Материал полого волокна с высоким коэффициентом потока. Площадь мембраны (м2) 1,2 Внутренний диаметр волокна (мкм) 200 Внешний диаметр волокна (мкм) 260 Толщина стенки волокна (мкм) 30 Длина волокна (мм) 225 Количество волокон 9300 Внутренний диаметр корпуса фильтра (мм) 38 Объем первичной крови (мл) 75 Максимальное трансмембранное давление (мм рт.ст.) 600 Материал корпуса картриджа- Поликарбонат / сополиэстер - не содержит бисфенол А. Материал портов крови картриджа - Поликарбонат / сополиэстер - не содержит бисфенол А. Соединители для картриджей крови Twist Lock Картридж фильтрат/диализат соединители Luer-мама. Длина блока (мм) 265 Скорость ультрафильтрации (мл/ч/мм рт.ст.) 55 Срок годности с момента изготовления не менее 3 лет. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); | штука | 20
лот №8 | Гемоконцентратор однократного применения для новорожденных |  | Материал полого волокна с высоким коэффициентом потока. Площадь мембраны (м2) 0,3 Внутренний диаметр волокна (мкм) 200 Внешний диаметр волокна (мкм) 260 Толщина стенки волокна (мкм) 30 Длина волокна (мм) 140 Количество волокон 3600 Внутренний диаметр корпуса фильтра (мм) 24 Объем первичной крови (мл) 21 Максимальное трансмембранное давление (мм рт.ст.) 600 Материал корпуса картриджа- бисфенол А. Материал портов крови картриджа - Поликарбонат / сополиэстер - не содержит бисфенол А. Соединители для картриджей крови Twist Lock Картридж фильтрат/диализат соединители Luer -мама. Длина блока (мм) 180 Скорость ультрафильтрации (мл/ч/мм рт.ст.) 14 Срок годности с момента изготовления не менее 3 лет Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); | штука | 20
лот №9 | Канюля артериальная, с армированным прямым или изогнутым наконечником, размером: 20 Fr, 22 Fr, 24 Fr; |  | Артериальная канюля предназначена для перфузии восходящей аорты во время искусственного кровообращения. Устойчивая к излому армированная трубка. Удобное положение наконечника благодаря указывающему маркеру. Гладкий пластмассовый наконечник размерами 20, 22, 24 Fr. Варианты исполнения: армированный, изогнутый наконечник с выступом; Армированный, прямой наконечник с кольцом; Длина 24, 25, 33 см. Размеры по заявке заказчика. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); | штука | 50
лот №10 | Артериальные канюли с прямым наконечником 8- 24 Fr. |  | Эти педиатрические и взрослые канюли имеют скошенные кончики и коническую форму. тела. Доступны различные размеры 8-24 Fr. Общая длина 8 дюймов (20,3 см) Вентилируемый разъем 3/8 дюйма (0,95 см) Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более). Наличие документа, подтверждающего поставку потенциальным поставщиком, имеющим статус производителя либо официального представителя производителя. | штука | 500
лот №11 | Канюля артериальная тонкостенная 18-24 Fr. |  | Канюли артериальные с тонкостенным наконечником, удлиненным цельнолитым устойчивым к перегибам корпусом и армированными стенками. Снабжены отметками глубины введения. Длина 30,5 см., красный гемостатический колпачок. Комплектуется ретгенокотрастным кольцом для регулировки глубины введения и интродюссером с дилатирующим наконечником. Коннектор 3/8 (0,95 см) может быть с люер портом и без него № 10 шт в упаковке. Размеры: 18 Fr (6.0 мм), 20 Fr (6.7 мм), 22 Fr (7.3 мм), 24 Fr (8.0 мм). Размеры по заявке Заказчика. срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более). | упаковка | 40
лот №12 | Канюля венозная одноступенчатая кардиоваскулярная армированная с гибкой линией с прямым или изогнутым наконечником, размерами: 12 Fr-36Fr |  | Венозная канюля предназначена для выпуска венозной крови из правого предсердия и полой вены. Армированный с большим наконечником, размерами: 12 Fr-36Fr. Отдельная конструкция, Открытый и гибкий наконечник, Легко устанавливается, Маркер глубины ввода. Канюли имеют сохраняющую форму, цельнолитной устойчивой к перегибам, конструкция канюли позваляет хирургу придать канюле желательную форму и положение. Обеспечивает более высокие скорости потока при минимальной разнице давлений.Размеры по заявке заказчика. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более). | штука | 610
лот №13 | Канюля двухступенчатая венозная с гибкой линией с армированным проксимальным и дистальным концом без соединителя/с соединителем размерами: 32/40 Fr, 34/46 Fr, 36/46 Fr; 36/51 Fr, |  | Двухэтапная венозная канюля для применения в венозном оттоке через правое предсердие и нижнюю полую вену одновременно во время операции в условиях искусственного кровообращения до шести часов или менее. Отдельная конструкция, Открытый и гибкий наконечник, Легко устанавливается, Обтуратор, маркер глубины ввода. Варианты исполнения: СТАНДАРТНОЕ ТЕЛОСЛОЖЕНИЕ, ПЛОСКОЕ ТЕЛОСЛОЖЕНИЕ, размерами 32/40 Fr, 34/46 Fr, 36/46 Fr; 36/51 Fr. Размеры по заявке заказчика. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более). | штука | 600
лот №14 | канюля дуги аорты с дренажной линией размером 5-9Fr |  | Антеградная канюля корни аорты для использования во время искусственного кровообращения для антеградного ввода кардиоплегического раствора и дренирования левых отделов сердца. Канюли имеют рентгенконтрастный наконечник, соединенный с прозрачным корпусом отдельной дренажной линией. Дополнительные функции, доступные при использовании данной канюли, включают: мониторинг давления в корне аорты, дренирование левых отделов сердца. Все канюли снабжены стальной иглой-интродьюсером. Канюля также может быть применена при аспирации воздуха из аорты в конце кардиохирургической процедуры. Размерами 5- 9 Fr.. Размеры по заявке заказчика. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более). | штука | 750
лот №15 | Антеградные канюли корня аорты, размером 4Fr |  | Антеградные канюли корня аорты имеют рентгеноконтрастный наконечник, соединенный с прозрачным корпусом. Дополнительные функции, доступные при использовании данной канюли, включают: мониторинг давления в корне аорты, дренирование левых отделов сердца. Все канюли снабжены стальной иглой-интродьюсером. Размеры: 4Fr. Размеры по заявке заказчика. В упаковке 20штук. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); | упаковка | 3
лот №16 | Адаптер рециркуляционный Y – образный |  | Y-образный адаптер для кардиоплегии. Адаптер имеет разъем люер-мама на одиночной трубке. Эти наборы позволяют проводить одновременную перфузию корня аорты одного и более сосудов. Жесткий Y - образный переходник заканчивается двумя трубками с зажимами с цветными обозначениями для облегчения идентификации и разъемами люер-папа. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); | штука | 170
лот №17 | Канюля для перфузии устьев с 45° наконечником / с 90° наконечником размером:12 Fr. |  | Канюля для перфузии устьев применяется при вводе кардиоплегического раствора непосредственно в коронарную артерию во время операции в условиях искусственного кровообращения. Корзинчатый наконечник, Различная конфигурация, Мягкий штифт из нержавеющей стали. Канюли заканчиваются охватывающей частью винтового люэровского соединения по типу люэр-мама. С углом наклона 45/90 градусов, размерами 12,0 Fr. Размеры по заявке заказчика. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); | штука | 300
лот №18 | Канюля для устьев коронарных артерий, силиконовая (для непрерывной подачи) |  | Канюля предназначена для проведения кардиоплегического раствора в устья коронарных артерий. Имеет силиконовый корпус с мягким наконечником типа оливы. Канюля снабжена люер портом типа "мама". Длина канюли 25,4 см. Размеры: 15 Fr (5,0мм) олива; 17 Fr (5,7мм) олива. Упаковка-10штук. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); | упаковка | 1
лот №19 | Высокопоточная канюля для устьев коронарных артерий 90° c мягким силиконовым наконечником |  | Высокопоточная канюля для перфузии коронарных артерии с пластиковой ручкой, стальным стержнем жестким, неизменяемым наконечником, под углом 90 градусов и мягким силиконовым наконечником. Длина 19,1 см. Размеры Fr: 10 (3,3мм). 10 шт в упаковке. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); | упаковка | 1
лот №20 | Высокопоточная канюля для устьев коронарных артерий 45° c мягким силиконовым наконечником |  | Высокопоточная канюля для перфузии коронарных артерии с пластиковой ручкой, стальным стержнем жестким, неизменяемым наконечником, под углом 45 градусов и мягким силиконовым наконечником. Длина 19,1 см. Размеры Fr: 10 (3,3мм). 10 шт в упаковке. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); | упаковка | 1
лот №21 | Оксигенатор мембранный половолоконный для взрослых в комплекте с магистралями |  | Оксигенатор с мембраной из микропористого полого волокна со встроенными теплообменником и воздушным фильтром. Оксигенатор имеет биосовместимое покрытие (PC фосфорилхолин). Покрытие улучшает совместимость изделия с кровью посредством уменьшения адгезии тромбоцитов к поверхностям с покрытием. Секвестрация и обработка активированной крови всасывания уменьшает воспалительную реакцию пациента и повышает эффективность. Линия сброса / рециркуляции воздуха, встроенная в оксигенирующий модуль обеспечивает удаление случайных пузырьков воздуха, скопившихся в верхней части оксигенатора, что минимизирует риск воздушной эмболии. Кровоток: не менее 2,0-8,0 л/мин Минимальная скорость потока крови (на макс. время до 2 часов) - 0,5 л/мин. Комбинированный поток крови более 7,5 л/мин .Динамический объем заполнения: 445 мл. Статистический объем заполнения (среднее значение «оксигенирующий модуль + теплообменник»): не менее 219 мл. Остаточный объем крови (среднее значение «оксигенирующий модуль + теплообменник»): 127 мл. Секция Мембраны: Тип материала: Микропористый полипропилен. Площадь поверхности: более 1,74 м2. Тип материала корпуса – Поликарбонат. Секция теплообменника: Фактор производительности теплообменника при 4 л/мин – 0.7Кар. Тип материала корпуса – Полиуретан. Площадь поверхности – 0,4 м2. Венозный резервуар: Максимальный объем венозного резервуара – 4500 мл, Максимальный рабочий объем – 4000 мл, Минимальный рабочий объем – 150 мл, Материал венозного фильтра: Полиэфир экранного типа, размер пор 41 μм, Биосовместимое покрытие: Фосфорилхолин (Phisio). Противопенное тело: Полиуретановая губка. Противопенное вещество: Противопенное средство на основе силикона. Средства фильтрации: 41 μм полиэстерный внешний экран +120 μм внутренняя полиэстерная сетка. Секция кардиотомного резервуара: Противопенное тело: Полиуретановая губка. Противопенное вещество: Противопенное средство на основе силикона. Средства фильтрации: 41 μм полиэстерный экран. Венозный резервуар со встроенным кардиотомным фильтром с возможностью секвестрации активированной крови всасывания с последующей ее обработкой при помощи оборудования для аутотрансфузии. МАКС. ВМЕСТИМОСТЬ (прибл.) 4500 мл МАКС. РАБОЧИЙ УРОВЕНЬ (прибл.) 4000 мл. - секция неактивированной крови 2700 мл - секция активированной крови 1300 мл МИН. РАБОЧИЙ УРОВЕНЬ 150 мл МАКС. СКОРОСТЬ ПОТОКА КРОВИ - венозная кровь 8 л/мин - венозная и неактивированная кровь всасывания 8 л/мин - всасывание через каждый порт секции неактивированной крови 0,75 л/мин - всасывание через секцию активированной крови 4 л/мин - комбинированный поток крови 8 л/мин МИНИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ ПОТОКА КРОВИ 2 л/мин МИНИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ ПОТОКА КРОВИ (продолжительность макс. 2 часа) 0,5 л/мин СЕКЦИИ ФИЛЬТРАЦИИ Венозная и неактивированная кровь всасывания - Противопенное тело Полиуретановая губка - Противопенное вещество Пеногаситель С на основе силикона - Средства фильтрации 41 μм внешний полиэфирный экран + 120 μм внутренняя полиэфирная сеть Активированная кровь всасывания при кардиотомии - Противопенное тело Полиуретановая губка - Противопенное вещество Пеногаситель С на основе силикона - Средства фильтрации 41 μм полиэфирный экран КОРПУС - Тип материала Поликарбонат КОНФИГУРАЦИЯ ПОРТОВ Секция для венозной и неактивированной крови всасывания - Венозный вход 1/2” — вращение на 360° - Отбор образцов крови 1 охватывающий люэровский коннектор - Ввод лекарственных препаратов Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); | штука | 270
лот №22 | Оксигенатор (со встроенным артериальным фильтром) мембранный половолоконный для взрослых в комплекте с магистралями |  | Оксигенатор мембранный половолоконный с интегрированным артериальным фильтром и со встроенным теплообменником. Оксигенатор и теплообменник выполнены в виде единого блока. Форма оксигенатора – цилиндрическая, обеспечивающая отсутствие зон застоя. Наличие на оксигенаторе биосовместимого покрытия, амфифильное полимерное покрытие. Площадь поверхности мембраны - 2,5 м². Рекомендуемый кровоток 0,5-7,0 л/мин. Первичный объем заполнения не более чем 260 мл. Трансмембранное давление при максимальном потоке не более, чем 110 мм.рт.ст. Трансфер О₂ при максимальном потоке не менее, чем 490 мл/мин., эффективность трансфера О₂ - не менне 190 мл/мин/м², трансфер СО₂ - не менее, чем 360 мл/мин. Материал теплообменника – нержавеющая сталь. Площадь поверхности теплообменника не более чем 0,2 м². Жесткий венозный резервуар вытянутой формы для улучшения видимости на всех уровнях при любых углах обзора. Вращающийся венозный вход. Максимальный объем наполнения жесткого венозного резервуара 4000 мл. Минимальный рабочий объем резервуара не более чем 200 мл. Материал встроенного артериального фильтра - полиестер. Размер пор фильтра - не более 32 µm, площадь поверхности фильтра - не менее 600 см². Дополнтьелный первичный объем заполнения с фильтром - не более 10 мл. Размер пор венозного фильтра не более 47 мкм. Кардиотомный фильтр – полиэфир глубокого типа. Пеногаситель – полиуретановая пена. Наличие порта для кровяной кардиоплегии 1/4" (6.4мм). Встроенная линия для отбора проб с системой манифолд и обратным клапаном. Встроенная линия рециркуляции. Оксигенатор поставляется в комплекте с магистралями. Магистрали являются стерильными и одноразовыми изделиями. Изготовлены из поливинилхлорида, силикона и поликарбоната, некоторые поверхности имеют биопокрытие, которое представляет собой гидрофильное полимерное покрытие, сводящее к минимуму абсорбцию и денатурацию белков и клеток крови во время экстракорпорального кровообращения, что делает продукт более «биосовместимым». Оксигенатор и система магистралей одной фирмы-производителя, поставка осуществляется одновременно. Размеры по заявке заказчика. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет: не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более). | штука | 100
лот №23 | Оксигенатор с интегрированным артериальным фильтром для взрослых |  | Оксигенатор представляет собой одноразовое микропористое половолоконное устройство для проведения газообмена с плазморезистентными волокнами и интегрированными теплообменником и фильтром. Оксигенатор подсоединяется своей основной поверхностью, контактирующей с кровью, к поверхностям, покрытым невыщелачиваемым биосовместимым покрытием, которое уменьшает активацию и адгезию тромбоцитов и сохраняет их функцию. Максимальное соотношение газ : кровь - 2:1. Теплообменник - Полиэтилентерефталат (ПЭТ). Площадь поверхности мембраны Оксигенатора - 2,5 м2. Первичный объем заполнения (статический) - 260 мл. Рекомендуемый кровоток 1,0– 7,0 л/мин. Максимальное давление воды 206 кПа (1550 мм рт. ст.). Максимальное расчетное давление крови - 100 кПа (750 мм рт. ст.). Фильтрация 25 мкм. Хранить при температуре от -30 °C до 50 °C (-22 °F - 122 °F). Влажность при хранении: 30 - 50 % без конденсации. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); | штука | 130
лот №24 | Комплект магистралей к Оксигенатору с интегрированным артериальным фильтром для взрослых |  | Набор магистралей состоит из последовательно или параллельно соединенных ПВХ или силиконовых трубчатых линий определленного диаметра с заглушками или коннекторами на концах В набор включены:1) Линия заполнения длинной 100 см с иглой для заполнения, зажимом, ПВХ – 70 2) Основная артерио-венозная линия пациента ½ - 3/8 дюйма толщиной 3/32 дюйма с пластиковым переходником,с длиной каждого сегмента (артериального и венозного) не менее 200см с заглушками на концах крсаного и синего цвета, в отдельной стерильной полиэтиленовой упаковке. 3) Венозная магистраль 3/8 х 3/32 дюйма, длина магистрали от венозного/кардиотомного резервуара до силиконовой вставки, не более 170 см 4) Насосные сегменты линии отсоса 2 шт - 1/4 дюйма с толщиной 1/16 дюйма длиной 100см с силиконовыми вставками 55см,соединенные друг с другом коннекторами ¼ - ¼ 5) Насосный сегмент линии отсоса с клапаном направления 1/4 дюйма, 90 см с силиконовыми вставками не более 55 см с синими заглушками 6) Основная насосная линия 3/8 * 3/32 длиной 175 см включая силиконовую насосную вставку 1/2 х 3/32. Длиной 55см, соединенная между собой двумя коннекторами 3/8х1/2 , с красной и синей заглушкой на концах 7) Магистраль ¼ - ¼ с одним Y - переходника ¼ - ¼ - ¼ дюйма. Длина, не более 100 см для соединения с линией кардиоплегии 8) Газовая линия с газовым фильтром, ¼ дюйм, длина не более 150 см 9) Линия измерения давления – 1/8-1/8 не более 20 см с мембранным пресс изолятором 10) артериально-веносная петля 3/8 дюйма с длинной сегмента неболее 170см 11) Линия ососа 1/4 дюйма - 3 шт , ПВХ, неболее 180 см 12) набор из 6 коннекторов и переходников прямых и Y- образных Набор стерилен, упакован в пластиковую упаковку. В упаковке 2 штуки. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); | упаковка | 65
лот №25 | Оксигенатор для взрослых с артериальным фильтром |  | Оксигенатор: Тип мембраны: Полые волокна из микропористого полипропилена . Площадь поверхности мембраны: 2,5 м2 . Статический объем заполнения: 280 мл .Остаточный объем крови: 149 мл Рекомендованная скорость кровотока: от 1 до 7 л/мин . Максимальное боковое давление воды: 206,8 кПа (30 фунтов/кв. дюйм) .Выходной порт артериальной крови: 1,0 см (3/8 дюйма) .Входной порт венозной крови: 1,0 см (3/8 дюйма) . Порт доступа: Охватывающий люэровский порт . Порт для взятия пробы артериальной крови: Охватывающий люэровский порт . Порт рециркуляции: 0,6 см (1/4 дюйма) Порт подачи газа: 0,6 см (1/4 дюйма) . Порт отвода газа: 1,0 см (3/8 дюйма), гладкий . Водные порты: 1,3 см (1/2 дюйма), с возможностью быстрого отсоединения . Размер: Взрослый Кардиотомный/венозный резервуар: Объем резервуара: 4 000 мл . Рекомендованная производительность (для крови): 1 – 7 л/мин . Максимальная кардиотомическая производительность: 6 л/мин Минимальный объем функционирования: 200 мл . Кардиотомическая фильтрация: Пористый фильтр толщиной 30 микрон . Фильтр впуска венозной крови: 200 микрон . Заключительный фильтр резервуара: 150 микрон . Размер: Взрослый . Клапан снижения положительного /отрицательного давления: Положительное давление на 0 – 5 мм рт. ст. больше пониженного давления 150 мм рт. ст. В упаковке 2 штуки. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); | упаковка | 100
лот №26 | Комплект магистралей к Оксигенатору для взрослых с артериальным фильтром |  | Комплект магистралей: артерио-венозная линия (3/8``-1/2``) - 1 шт; магистраль дренажа левого желудочка ¼`` с ПВХ вставкой ¼``, - 1 шт; дренажные отсосные магистрали ¼`` с ПВХ вставкой ¼``, - 2 шт; артериальная линия с ПВХ вставкой для насоса (3/8``-1/2``-3/8``) - 1 шт; ; быстрое наполнение системы магистраль (1/4``) с иглой - 1 шт; магистрали для рециркуляции крови и измерения давления, присоединенные к артерильному фильтру через 3-х ходовой краник, -1 шт; набор переходников и тройников 1/2х1/2-1шт, 3/8х3/8-1шт 1/2х3/8х3/8-1 шт ; отбор проб-линия (1/8``) с системой «манифолд», и обратным клапаном. В упаковке 2 штуки. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); | упаковка | 100
лот №27 | Комплект закрытого контура для взрослых с магистралями |  | Система магистралей для закрытого контура предназначена для проведения искусственного кровообращения при операциях на сердце. И обеспечивает минимальный контакт поверхности крови с воздухом, тем самым уменьшая риск активации системы свертывания и гемолиза эритроцитов. Представляет собой закрытую систему из прозрачных ПВХ и силиконовых трубок диаметром ½ , ¼ и 3/8 различной длины, ПВХ мешок не менее 2 литров, центрифужной головки с объемом заполнения 40мл, датчика потока, соединенных между собой последовательно и параллельно пластиковыми прозрачными переходниками, соединителями. Магистрали хирургического стола длиной не менее 210 см, линии измерения давления не менее 2шт. Система магистралей изнутри обработана специальным биопокрытием; данная система в комплекте с оксигенатором. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); | штука | 100
лот №28 | Набор магистралей с центрифужной головкой |  | Набор магистралей с центрифужной головкой. Предназначен для ИК при проведении хирургических вмешательств в кардиохирургии. Состоит из последовательно или параллельно соединенных ПВХ линии определенного диаметра заглушками или коннекторами на концах. Объем заполнения без магистралей-40 мл. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); | штука | 20
лот №29 | Канюля венозная бедренная цельнолитая (периферическая) 19-29Fr. |  | Канюли периферические венозные для экстракорпоральной мембранной оксигенации могут быть легко и безопасно введены чрескожным доступом по методу Сельдингера или с помощью хирургического надреза. Канюли произведены из биологически совместимого полиуретана. Их тонкие стенки обеспечивают оптимальный кровоток с минимальным падением давления. Все канюли армированы для гарантии высокой гибкости и устойчивости к перегибам, особенно при долгосрочном использовании. Армирован плоской проволокой для самых тонких стенок и самых высоких скоростей потока. Усиленные боковые отверстия для снижения риска перегиба. Блокирующий механизм удерживает интродьюсер на месте во время введения. Оптимизированный переход между интродьюсером и кончиком канюли. Метки глубины для контроля глубины вставки, стопорное кольцо для определения максимальной глубины вставки. Избирательно закаленный проксимальный корпус канюли снижает риск перекручивания после введения. Размеры: 19Fr, 21Fr, 23Fr, 25Fr, 29Fr. Длина: 38 см, 55 см. Боковые отверстия при длине 38 см: 19Fr – 12 шт, 21Fr – 12 шт, 23Fr – 16 шт, 25Fr – 20 шт. Боковые отверстия при длине 55 см: 21Fr – 20 шт, 23Fr – 20 шт, 25Fr – 24 шт, 29Fr – 32 шт. Длина перфорации при длине 38 см: 10 см. Длина перфорации при длине 55 см: 20 см. Коннектор: 3/8 Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); | штука | 5
лот №30 | Канюля артериальная периферическая (бедренная/яремная) 15-23Fr. |  | Канюли периферические артериальные для экстракорпоральной мембранной оксигенации могут быть легко и безопасно введены чрескожным доступом по методу Сельдингера или с помощью хирургического надреза.Канюли произведены из биологически совместимого полиуретана. Их тонкие стенки обеспечивают оптимальный кровоток с минимальным падением давления. Все канюли армированы для гарантии высокой гибкости и устойчивости к перегибам, особенно при долгосрочном использовании. Армирован плоской проволокой для самых тонких стенок и самых высоких скоростей потока. Усиленные боковые отверстия для снижения риска перегиба. Блокирующий механизм удерживает интродьюсер на месте во время введения. Оптимизированный переход между интродьюсером и кончиком канюли. Метки глубины для контроля глубины вставки, стопорное кольцо для определения максимальной глубины вставки. Избирательно закаленный проксимальный корпус канюли снижает риск перекручивания после введения.Размеры: 15Fr, 17Fr, 19Fr, 21Fr, 23Fr Длина: 15 см, 23 см. Боковые отверстия: 2 шт. Длина перфорации: 1 см. Коннектор: 3/8 Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); | штука | 5
лот №31 | Набор для установки бедренных венозных канюль с дилятаторами |  | 1 шт.- Чаша: лоток 28х25х5см. Лоток квадратный, голубого цвета. Сделан из полипропилена медицинского класса. Общая длина 315 мм, ширина 260 мм, высота 50 мм. 1 шт. – Проводник диагностический 180х0,035. Проводник диагностический - проводник с тефлоновым покрытием, длина 180 см, наружный диаметр - 0,035 ". Дистальный кончик типа J-изогнутый, гибкий, дистальная гибкая часть - 30 мм. проводник из нержавеющей стали с тефлоновым покрытием. Проксимальная сварка стержня, ленты и катушки исходный материал в гладкий последовательный купол. Дистальное сварное соединение: сварное соединение стержня, ленты и исходного материала катушки в гладкий последовательный купол. J выпрямление: когда натяжная сила приложена к катушке примыкающая к дистальному концу, J должен открыться до минимум 150 градусов.1 шт - Скальпель №11 без ручки. Лезвия из нержавеющей стали для хирургических процедур, без ручки, лезвие заточены из углеродистой стали и изготовлены из шведской нержавеющей жаропрочной стали. 1 шт.- Турникет для сосудов 10Fr. Дилатор применяется в кардиологии, радиологии и урологии и используются перед установкой чрескожного катетера для расширения артерий, вен и мочеточников. Разработан как стандартный расширитель сосудов для диагностической и интервенционной катетеризации. Дилатор в сочетании с доступным плавным переходом улучшает характеристику введения и предназначен для уменьшения травмы сосуда. Экструзия с жесткими допусками и наконечник обеспечивают превосходное отслеживание по проводнику. Дилатор изготовлен из полипропилена размером 10 FR, длиной 21 ± 1 см. Дилатор имеет шкалу деления до 15 см и снабжен хабом с замком Luer, который позволяет вводить контрастные вещества и другие растворы. На хабе указан размер Fr. 1 шт - Турникет для сосудов 14Fr. Дилатор применяется в кардиологии, радиологии и урологии и используются перед установкой чрескожного катетера для расширения артерий, вен и мочеточников. Разработан как стандартный расширитель сосудов для диагностической и интервенционной катетеризации. Дилатор в сочетании с доступным плавным переходом улучшает характеристику введения и предназначен для уменьшения травмы сосуда. Экструзия с жесткими допусками и наконечник обеспечивают превосходное отслеживание по проводнику. Дилатор изготовлен из полипропилена размером 14 FR, длиной 21 ± 1 см. Дилатор имеет шкалу деления до 15 см и снабжен хабом с замком Luer, который позволяет вводить контрастные вещества и другие растворы. На хабе указан размер Fr. 1 шт. – Турникет для сосудов 18Fr. Дилатор применяется в кардиологии, радиологии и урологии и используются перед установкой чрескожного катетера для расширения артерий, вен и мочеточников. Разработан как стандартный расширитель сосудов для диагностической и интервенционной катетеризации. Дилатор в сочетании с доступным плавным переходом улучшает характеристику введения и предназначен для уменьшения травмы сосуда. Экструзия с жесткими допусками и наконечник обеспечивают превосходное отслеживание по проводнику. Дилатор изготовлен из полипропилена размером 18 FR, длиной 21 ± 1 см. Дилатор имеет шкалу деления до 15 см и снабжен хабом с замком Luer, который позволяет вводить контрастные вещества и другие растворы. На хабе указан размер Fr. 1 шт. – Игла одноразовая: 18 Ga 7см. Игла используется для получения сосудистого доступа для размещения проводника. Игла сделана из нержавеющей стали и замок соединение из пластика ABS. Игла 18G, длиной 70 мм. 1 шт - Шприц 10 мл Луер. Шприц Луер объемом 10 мл одноразовый, сделан из полипропилена медицинского класса. Шприц состоит из цилиндра, плунжера, поршня, втулки иглы. Достаточно прозрачный цилиндр позволяет легко измерить объем, содержащийся в шприце и обнаружить пузырьки воздуха. Шприц имеет градуированную шкалу на цилиндре до 10 мл, шкала легко читается.Метод стерилизации: этиленоксидом. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); | штука | 10
лот №32 | Картридж определения активированного времени свертывания, 2 канальный |  | Тест картриджи для подсчета активированного времени свертываемости крови при высоком содержании гепарина в крови. катридж представляет собой сдвоенные пластиковые прозрачные цилиндры с установленными в центре флажками смесителя и заполненные специальным каолиновым реагентом. в Упаковке 50 картриджей для определения высоких доз содержания гепарина в крови HR-ACT для использования в условиях ИК, трансплантации, сосудистая хирургия . картриджи упакованы в термоизолирующую упаковку с термодатчиком снаружи. Тест картриджи для проверки температуры из АСТ, HR ACT и LR ACT (50 двойных тестов/упаковке) активированное время свертывания при высоком содержании гепарина (ИК, ангиопластика, ангиография, сосудистая хирургия). Размеры по заявке Заказчика. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); | штука | 35
лот №33 | Катетер для дренажа левого желудочка размером: 10Fr- 20 Fr; (силиконовый) |  | Левожелудочковые дренажи используются для прямого и непрямого дренирования левого желудочка и имеют перфорированный наконечник. Широкий выбор моделей с силиконовым или ПВХ корпусом, с прямым, изогнутым или гибким корпусом, с нанесенными отмеками глубины введения. Модели с прямым корпусом поставляются с гибким или жестким интродьюсером для облегчения установки и введения. Все левожелудочковые катетеры заканчиваются вентилируемым или невентилируемым разъемом диаметром 1/4 дюйма (0,64 см). Размеры: 10Fr-20Fr. Размер по заявке заказчика. В упаковке 20 штук. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); | упаковка | 10
лот №34 | Катетер для дренажа левого желудочка размером: 16Fr, 20 Fr; (силиконовый) |  | Дренажные катетеры — медицинские изделия для дренирования сердца во время катетеризации в условиях искусственного кровообращения. Дренажный катетер применяется в качестве отсасывающего катетера для оказания помощи в полной откачки крови из сердца. Материал - мягкая и гибкая силиконовая трубка. Мягкий наконечник. Длина 38-39 см, Перфорация наконечника - 6,5 - 7,2 см, размерами: 16, 20 Fr. Размеры по заявке заказчика. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); | штука | 140
лот №35 | Комплект для кровяной кардиоплегиии с турникетами |  | Соотношение кровь/кристаллоид - 4:1. Насосные сегменты из силикона, длиной 40 см. Линия измерения давления с изолятором. Линия для кристаллоидного р-ра с иглой. Камера для смешения растворов и сброса воздуха с фильтром, имеющая три порта. Линия для подачи кардиоплегии, в стерильном пакете для операционнного стола не менее 230 см.Линия с односторонним клапаном и зажимом, для безопасного введения кардиоплегии длиной 150см. Набор кардиоплегии включает в себя набор турникетов, для фиксации канюль во время ИК. 2 ловушки и 8 трубок длиной 7,0 дюйма (17,8 см). (2 красных, 2 синих, 4 прозрачных). Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); | штука | 200
лот №36 | Набор для сбора и обработки крови |  | Набор для обработки крови состоит из: 1. Комплект для промывания (чаша центрифуги-емкость 135мл с трубкой, пакет для хранения-емкость 1000мл, пакет для отходов-емкость 10л), 2. Линия аспирации / антикоагуляции, 3. 4- литровый жесткий кардиотомический резервуар с фильтром на 20, 40, 120 микрон. Наборы для переработки крови предназначены для использования в ходе аутогемотрансфузии в сочетании с одобренными медицинскими устройствами и оборудованием. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); | штука | 10
лот №37 | Адаптер для перфузии 1/4 |  | Коннектор-адаптер предназначен для соединений магистральных трубок в экстракорпоральной системе искусственного кровообращения. Изготовлен из пластика, не содержащего пластификатор, полностью прозрачный корпус. Прямой коннектор: 1/4"х1/4"; с Люер портом. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); | штука | 500
лот №38 | Адаптер для перфузии 3/8*3/8 |  | Коннектор-адаптер предназначен для соединений магистральных трубок в экстракорпоральной системе искусственного кровообращения. Изготовлен из пластика не содержащего пластификатор, полностью прозрачный корпус. Прямой коннектор: 3/8"х3/8". Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); | штука | 100
лот №39 | Канюля артериальная,детская, размером: 10 Fr, 12 Fr, 14 Fr, 16Fr |  | Канюли имеют тонкостенный прямой или изогнутый наконечник, прикрепленный к коническому корпусу канюли. Канюли характеризуются скошенным наконечником, удлиненным, цельнолитым, устойчивым к перегибам корпусом с армированными стенками. Данная конструкция обеспечивает более высокие скорости потока при минимальной разнице давления. Маркер положения наконечника обеспечивает оптимальное положение канюли. Состав: стерильный пластик. Условия хранения: температура от -20 до 60 °С. Относительная влажность: от 95 %. Давление атмосферное: от 500 до 1050 гПа. Не использовать при повреждении стерильной упаковки. Срок годности: 3 года, не вскрывая стерильную упаковку, не применять после истечения срока годности. однократного применения, размерами: 6Fr (2,0 мм), 8Fr (2,7 мм), 10Fr (3,3 мм), 12Fr (4.0 мм), 14Fr (4,7 мм), 16Fr (5,3 мм). В упаковке 5 штук.Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); | упаковка | 12
лот №40 | Оксигенатор педиатрический в комплекте с магистралями |  | Оксигенатор с мембраной из микропористого полого волокна со встроенным в модуль оксигенатора теплообменником. Имеет фосфорилхолиновое покрытие. Изделия с покрытием из фосфорилхолина используются, когда требуется магистраль крови с покрытием. Покрытие фосфорилхолин улучшает совместимость изделия с кровью посредством уменьшения адгезии тромбоцитов к поверхностям с покрытием. Изделие является одноразовым, нетоксичным, апирогенным, поставляется стрерильным и в индивидуальной упаковке. Стерилизовано оксидом этилена.Оксигенатор: Объем заполнения статический - 87 мл. Площадь мембраны 0.61 кв.м. Максимальный кровоток 2500 мл/мин. Градиент давления при максимальном кровотоке – 159 мм рт.мт. Площадь теплообменника 0.06 кв.м. Эффективность теплообменника при максимальном кровотоке – 61%. Жесткий резервуар: Ёмкость – 1500 мл. Минимальный рабочий уровень – 30 мл. Размер пор кардиотомного фильтра – 33 мкм. Размер пор венозного фильтра – 51 мкм. Клапан безопасности - +5/-80 мм рт.ст. Соединения оксигенатора: Венозный вход - 1/4”. Артериальный выход - 1/4”. Соединения резервуара: Венозный вход 3/8” – 1/4”. Выход – 1/4”. Порты с фильтром: Вход отсосов - 3 x 1/4” + 2 x 3/16”. Вход вертикальный - 1/4”. Дополнительный порт - 4 x LL. Порт без фильтра – LL. Покрытие: Фосфорилхолин. Артериальный фильтр: Объём заполнения статический – 28 мл. Максимальный кровоток – 2500 мл/мин. Размер пор фильтра – 40 мкм. Соединения: Вход 1/4”. Выход 1/4”. Линии сброса 2 x LL. Покрытие – Фосфорилхолин. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); | штука | 20
лот №41 | Адсорбер - цитосорбент |  | Непирогенное, стерильное одноразовое устройство, предназначенное для удаления цитокинов. Содержит адсорбирующий полимер гранулы, которые адсорбируют цитокины и/или свободные билирубины и/или миоглобины, когда кровь проходит через устройство. Максимальное время обработки на устройстве: 24 часа. Максимальная скорость кровотока: 700 мл / мин. Минимальная скорость кровотока: 100 мл / мин. Рекомендуемая скорость кровотока: 150-700 мл / мин. Является одноразовым устройством и не должен использоваться повторно. Температурный режим хранения/использования в диапазоне 1 - 40ºC. Предназначен для использования со стандартными, коммерчески доступными линиями крови, совместимыми с использованной насосной системой. Может использоваться с экстракорпоральными насосами для крови, например прерывистый гемодиализ, непрерывная заместительная почечная терапия (CRRT), сердечно-легочное шунтирование (CPB) и оборудование для экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), где используются гемофильтры/диализаторы. Максимальный объём заполнения 150 мл. Характеристики производительности Сопротивление потоку (HCT 32 ± 3% при 37 ± 1 ° C) Qb ≤ 700 мл / мин: 140 мм рт. Qb ≤ 500 мл / мин: 90 мм рт. Qb ≤ 200 мл / мин: 30 мм рт. Предел максимального давления: 760 мм рт. Жидкость для хранения: изотонический солевой раствор. Жидкость для заполнения: изотонический солевой раствор. Стерилизация: гамма-облучение. Материалы для контакта с кровью/Материал адсорбента: сшитый дивинилбензол/поливинилпирролидона. Корпус: поликарбонат. Уплотнительные кольца: силикон. Экран: полиэстер / полипропилен. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); | штука | 1
лот №42 | Трубки для заполнения адсорбера - цитосорбента |  | Набор для заполнения абсорбера цитокинов. комплектация: 1xDIN ЛОК - ЛуерЛок, роликовый зажим, 1 x DINЛОК - ЛуерЛок с зажимом, 1x мешок для утилизации, 2 литра, 1x Адаптер ЛуерЛок - шип, 1x адаптер DINЛок - ЛуерЛок женский, 1x DINЛок - DINЛок с портом Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); | штука | 1
лот №43 | Канюля дуги аорты с дренажной линией с 2 зажимами размером 7 Fr (для миниинвазивной кардиоплегии) |  | Антеградная канюля корни аорты для использования во время искусственного кровообращения для антеградного ввода кардиоплегического раствора и дренирования сердца при миниинвазивных кардиохирургических операциях. Канюля также может быть применена при аспирации воздуха из аорты в конце кардиохирургической процедуры. Длина 280 мм. Размер 7,0 фр. Размер иглы 14 G. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); | штука | 10
лот №44 | Комплект магистралей кардиоплегический |  | Комплект магистралей кровообращения 1 к 4 для кардиоплегии предназначен для применения в оперативных вмешательствах с необходимостью искусственного кровообращения. Покрытие магистралей Фосфорилхолином. Магистрали (ПВХ/силикон) для крови: диаметр 1/4 см, толщина 1/16 см. Магистрали (ПВХ) для кардиоплегического раствора: диаметр 1/8 см, толщина 1,16 см. Наличие доступа для датчика температуры; Максимальная емкость заполнения 30 мл; Максимальный потом 2 500 мл./мин. Интервал использования комплекта 6 часов. Стерилизовано оксидом этилена. Однократного применения. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); | штука | 100