## Лист1
Приложение№10
Техническая спецификация
№ лота | Наименование медицинских изделий | № регистр удостоверения, торговое наименование, фирма, производитель | техническая характеристика | Ед. изм. | кол-во
лот №1 | гибкая катетерная система |  | 1.Катетерная система доставки c интегрированным клапаном доставляет электрод в область Пучка Гиса. Технические характеристики: Параметры управляемого проводникового катетера модели по модификации. Материал: Блок-сополимеры простых полиэфиров с амидами. Длина: 30см, 40 см, 45 см, 43 см. Внутренний диаметр катетера: 1,9 мм (5.7 French) (минимальный) Наружный диаметр катетера: 2.8 мм (8.4 French) (максимальный). 2.Дилятатор проводникового катетера: Материал: Полиэтилен Внешний диаметр: 1,85 мм (5,6 French) (максимальный) Наличие рентгеновской метки. 3.Проволочный проводник: Материал: Нержавеющая сталь Длина: 120 см Диаметр: 0,9 мм 4.Клапан Внутренний диаметр: 3 мм (9 French) (максимальный) 5.Нож (слиттер) для разрезания проводникового катетера. 6.Игла размер 1.2 мм. 7.шприц 12 мл. Размер по заявке заказчика. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более). | штука | 3
лот №2 | Кабель для подключения абляционного катетера |  | Кабель для подключения абляционного катетера к генератору Ampere, длина 150, 210 см. Цвет черный, красный. Размер по заявке заказчика. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более). | штука | 1
лот №3 | Оксигенатор педиатрический |  | Тип мембраны оксигенатора - полое волокно из микропористого полипропилена, максимальное соотношение газ:кровь - 2:1, теплообменник - ПЭТ, площадь поверхности мембраны оксигенатора - 0.67м2, статический объем заполнения - 48 мл, рекомендуемый кровоток - 0.1- 2.0 л/мин, максимальное давление воды - 206 кПа, максимальное расчетное давление крови - 100 кПа. Объем резервуара - 1200 мл, максимальная кардиотомная производительность - 2.0 л/мин, минимальный рабочий уровень - 20 мл, кардиотомный фильтр - пористый (30 мкм), фильтр венозного входного порта - 64 мкм, максимальное расчетное давление - +20/-100 мм рт.ст., предохранительный клапан положительного/отрицательного давления - <5 мм рт. ст. для положительного давления></5>60 мм рт. ст. для отрицательного давления. В упаковке 4 штуки. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); | упаковка | 5
лот №4 | Комплект магистралей для оксигенатора педиатрического |  | Комплект: Артериальный фильтр: Размер пор фильтра не более 30 мкм Объем заполнения артериального фильтра не более 40 мл Рекомендуемый кровоток до 3,2 л. В набор магистралей включены: 1) Линия заполнения длинной 100 см с иглой для заполнения, зажимом, ПВХ - 70 Линия ¼ х 3/32 из ПВХ длиной 180 см с заглушками на концах. – 6 шт. Венозная магистраль 3/8 х 3/32 дюйма, длина магистрали от венозного/кардиотомного резервуара до силиконовой вставки, не более 170 см Насосные сегменты линии отсоса 1 шт - 1/4 дюйма с толщиной 1/16 дюйма длиной 140см с силиконовыми вставками 60см,соединенные друг с другом коннекторами ¼ - ¼ 4) Насосный сегмент линии отсоса 70 см с Y – коннектором соединенным с двумя силиконовыми вставками 1/4 дюйма, по 60 см каждая. На концах вставок прямые коннекторы с люер портами. 5) Линия рециркуляции 1/8 – 1/8 дюйма, длиной 80 см с односторонним клапаном и линией измерения давления с мемебранным пресс изолятором 6) Линия сброса 1/8 х 1/32 80 см 7) магистраль артериального фильтра 50 микрон с конекторами и линиями ¼ - ¼ общей длиной не более 62 см 10) Переходная инфант – линия ¼ х 1/16 длиной 10см – с переходником 3/16 – 1/4 11) Основной насосный сегмент ¼ х 1/16 общей длиной 155 см с насосной вставкой 55см и коннекторами ¼ - ¼ - 2 шт 13) Газовая линия ¼ х 1/16 с газовым фильтром длиной 150 см 14) Коннектор – переходник прямой ¼ - 3/16 " Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); | штука | 20
лот №5 | Устройство для экстракорпорального очищения крови с антицитокиновым полимерным гемосорбентом |  | Устройство для экстракорпорального очищения крови содержит антицитокиновый полимерный гемосорбент. Устройство предназначено для экстракорпорального очищения крови путем селективной адсорбции липополисахаридов, неселективной адсорбции цитокинов, миоглобина и продуктов клеточного распада. Изделие предназначено для одноразового использования. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); | штука | 1
лот №6 | Артериальные канюли с прямым наконечником 8- 24 Fr. |  | Эти педиатрические и взрослые канюли имеют скошенные кончики и коническую форму. тела. Доступны различные размеры 8-24 Fr. Общая длина 8 дюймов (20,3 см) Вентилируемый разъем 3/8 дюйма (0,95 см) Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более). Наличие документа, подтверждающего поставку потенциальным поставщиком, имеющим статус производителя либо официального представителя производителя. | штука | 500
лот №7 | Канюля артериальная тонкостенная 18-24 Fr. |  | Канюли артериальные с тонкостенным наконечником, удлиненным цельнолитым устойчивым к перегибам корпусом и армированными стенками. Снабжены отметками глубины введения. Длина 30,5 см., красный гемостатический колпачок. Комплектуется ретгенокотрастным кольцом для регулировки глубины введения и интродюссером с дилатирующим наконечником. Коннектор 3/8 (0,95 см) может быть с люер портом и без него № 10 шт в упаковке. Размеры: 18 Fr (6.0 мм), 20 Fr (6.7 мм), 22 Fr (7.3 мм), 24 Fr (8.0 мм). Размеры по заявке Заказчика. срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более). | упаковка | 40
лот №8 | Антеградные канюли корня аорты, размером 4Fr |  | Антеградные канюли корня аорты имеют рентгеноконтрастный наконечник, соединенный с прозрачным корпусом. Дополнительные функции, доступные при использовании данной канюли, включают: мониторинг давления в корне аорты, дренирование левых отделов сердца. Все канюли снабжены стальной иглой-интродьюсером. Размеры: 4Fr. Размеры по заявке заказчика. В упаковке 20штук. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); | упаковка | 3
лот №9 | Адаптер рециркуляционный Y – образный |  | Y-образный адаптер для кардиоплегии. Адаптер имеет разъем люер-мама на одиночной трубке. Эти наборы позволяют проводить одновременную перфузию корня аорты одного и более сосудов. Жесткий Y - образный переходник заканчивается двумя трубками с зажимами с цветными обозначениями для облегчения идентификации и разъемами люер-папа. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); | штука | 170
лот №10 | Канюля для устьев коронарных артерий, силиконовая (для непрерывной подачи) |  | Канюля предназначена для проведения кардиоплегического раствора в устья коронарных артерий. Имеет силиконовый корпус с мягким наконечником типа оливы. Канюля снабжена люер портом типа "мама". Длина канюли 25,4 см. Размеры: 15 Fr (5,0мм) олива; 17 Fr (5,7мм) олива. Упаковка-10штук. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); | упаковка | 1
лот №11 | Высокопоточная канюля для устьев коронарных артерий 90° c мягким силиконовым наконечником |  | Высокопоточная канюля для перфузии коронарных артерии с пластиковой ручкой, стальным стержнем жестким, неизменяемым наконечником, под углом 90 градусов и мягким силиконовым наконечником. Длина 19,1 см. Размеры Fr: 10 (3,3мм). 10 шт в упаковке. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); | упаковка | 1
лот №12 | Высокопоточная канюля для устьев коронарных артерий 45° c мягким силиконовым наконечником |  | Высокопоточная канюля для перфузии коронарных артерии с пластиковой ручкой, стальным стержнем жестким, неизменяемым наконечником, под углом 45 градусов и мягким силиконовым наконечником. Длина 19,1 см. Размеры Fr: 10 (3,3мм). 10 шт в упаковке. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); | упаковка | 1
лот №13 | Оксигенатор мембранный половолоконный для взрослых в комплекте с магистралями |  | Оксигенатор с мембраной из микропористого полого волокна со встроенными теплообменником и воздушным фильтром. Оксигенатор имеет покрытие - фосфорилхолин. Изделия с покрытием из фосфорилхолина используются, когда требуется магистраль крови с покрытием. Покрытие из фосфорилхолина улучшает совместимость изделия с кровью посредством уменьшения адгезии тромбоцитов к поверхностям с покрытием. Кровоток: 2,0-8,0 л/мин. Минимальная скорость потока крови (на макс. время до 2 часов) - 0,5 л/мин. Комбинированный поток крови 8 л/мин. Динамический объем заполнения: 445 мл. Статистический объем заполнения (среднее значение «оксигенирующий модуль + теплообменник»): 219 мл. Остаточный объем крови (среднее значение «оксигенирующий модуль + теплообменник»): 127 мл.Секция мембраны:Тип материала: Микропористый полипропилен. Площадь поверхности: 1,75 м2. Тип материала корпуса – Поликарбонат. Секция теплообменника: Тип материала корпуса – Полиуретан. Площадь поверхности – 0,4 м2. Венозный резервуар: Максимальный объем венозного резервуара – 4500 мл. Максимальный рабочий объем – 4000 мл. Минимальный рабочий объем – 150 мл. Материал венозного фильтра: Полиэфир экранного типа, размер пор 41 μм. Биосовместимое покрытие: Фосфорилхолин. Противопенное тело: Полиуретановая губка. Противопенное вещество: Противопенное средство на основе силикона. Средства фильтрации: 41 μм полиэстерный внешний экран +120 μм, внутренняя полиэстерная сетка. Секция кардиотомного резервуара: Противопенное тело: Полиуретановая губка. Противопенное вещество: Противопенное средство на основе силикона. Средства фильтрации: 41 μм полиэстерный экран. Жесткий венозный резервуар представляет собой жесткий венозный резервуар со встроенным кардиотомным фильтром и возможностью секвестрации активированной крови всасывания с последующей ее обработкой при помощи оборудования для аутотрансфузии. Жесткий венозный резервуар имеет покрытие фосфорилхолин. Изделия с покрытием фосфорилхолин используются, когда требуется магистраль крови с покрытием. Покрытие из фосфорилхолина улучшает совместимость изделия с кровью посредством уменьшения адгезии тромбоцитов к поверхностям с покрытием. Секвестрация и обработка активированной крови всасывания уменьшает воспалительную реакцию пациента и повышает эффективность покрытия из фосфорилхолина.МАКС ВМЕСТИМОСТЬ (прибл.) 4500 мл. МАКС РАБОЧИЙ УРОВЕНЬ (прибл.) 4000 мл. - секция неактивированной крови 2700 мл - секция активированной крови 1300 мл МИН. РАБОЧИЙ УРОВЕНЬ 150 мл МАКС СКОРОСТЬ ПОТОКА КРОВИ - венозная кровь 8 л/мин - венозная и неактивированная кровь всасывания 8 л/мин. - всасывание через каждый порт секции неактивированной крови 0,75 л/мин - всасывание через секцию активированной крови 4 л/мин. - комбинированный поток крови 8 л/мин МИНИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ ПОТОКА КРОВИ 2 л/мин МИНИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ ПОТОКА КРОВИ (продолжительность макс. 2 часа) 0,5 л/мин. СЕКЦИИ ФИЛЬТРАЦИИ Венозная и неактивированная кровь всасывания - Противопенное тело Полиуретановая губка - Противопенное вещество Пеногаситель С на основе силикона - Средства фильтрации 41 μм внешний полиэфирный экран +. 120 μм внутренняя полиэфирная сеть Активированная кровь всасывания при кардиотомии - Противопенное тело Полиуретановая губка - Противопенное вещество Пеногаситель С на основе силикона - Средства фильтрации 41 μм полиэфирный экран КОНФИГУРАЦИЯ ПОРТОВ Секция для венозной и неактивированной крови всасывания. - Венозный вход 1/2” — вращение на 360°. - Отбор образцов крови 1 охватывающий люэровский коннектор - Ввод лекарственных препаратов 2 охватывающих люэровских коннектора +вспомогательных - Входы всасывания 2 x 1/4” фильтруемый. - Быстрое заполнение 1 x 1/4” фильтруемый - Порты для лекарственных препаратов 4 фильтруемых охватывающих люэровских. коннектора Секция активированной крови при кардиотомии - Входы всасывания 3 фильтруемых входа 1/4–3/8”. - Быстрое заполнение 1 x 1/4” фильтруемый - Порты для лекарственных препаратов 2 фильтруемых охватывающих. люэровских коннектора - Дренаж грудной клетки 1 x 3/8” фильтруемый Без фильтрации - Порт для аутотрансфузии 1 горизонтальный 1/4” - Вентиляция / вакуум 1 горизонтальный 1/4” - Вспом./аварийный кардиотом. рез. 1 вертикальный 3/8” - Выход крови Вертикальный 3/8” - Вход крови оксигенатора 3/8" - Выход крови оксигенатора 3/8" - Вход газа 1/4" - Выход газа 1/4". - Люэровский порт для капнографии на выходе газа Охватывающий люэровский коннектор. - Кардиоплегия Охватывающий коннектор с клапаном - Отбор проб артериальной крови Охватывающий люэровский коннектор - Температура артериальной крови Байонетный фитинг, совместимый с YSI. - Вход-выход воды 2 охватываемых соединения типа Хансен. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); | штука | 210
лот №14 | Оксигенатор с интегрированным артериальным фильтром для взрослых |  | Оксигенатор представляет собой одноразовое микропористое половолоконное устройство для проведения газообмена с плазморезистентными волокнами и интегрированными теплообменником и фильтром. Оксигенатор подсоединяется своей основной поверхностью, контактирующей с кровью, к поверхностям, покрытым невыщелачиваемым биосовместимым покрытием, которое уменьшает активацию и адгезию тромбоцитов и сохраняет их функцию. Максимальное соотношение газ : кровь - 2:1. Теплообменник - Полиэтилентерефталат (ПЭТ). Площадь поверхности мембраны Оксигенатора - 2,5 м2. Первичный объем заполнения (статический) - 260 мл. Рекомендуемый кровоток 1,0– 7,0 л/мин. Максимальное давление воды 206 кПа (1550 мм рт. ст.). Максимальное расчетное давление крови - 100 кПа (750 мм рт. ст.). Фильтрация 25 мкм. Хранить при температуре от -30 °C до 50 °C (-22 °F - 122 °F). Влажность при хранении: 30 - 50 % без конденсации. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); | штука | 130
лот №15 | Комплект магистралей к Оксигенатору с интегрированным артериальным фильтром для взрослых |  | Набор магистралей состоит из последовательно или параллельно соединенных ПВХ или силиконовых трубчатых линий определленного диаметра с заглушками или коннекторами на концах В набор включены:1) Линия заполнения длинной 100 см с иглой для заполнения, зажимом, ПВХ – 70 2) Основная артерио-венозная линия пациента ½ - 3/8 дюйма толщиной 3/32 дюйма с пластиковым переходником,с длиной каждого сегмента (артериального и венозного) не менее 200см с заглушками на концах крсаного и синего цвета, в отдельной стерильной полиэтиленовой упаковке. 3) Венозная магистраль 3/8 х 3/32 дюйма, длина магистрали от венозного/кардиотомного резервуара до силиконовой вставки, не более 170 см 4) Насосные сегменты линии отсоса 2 шт - 1/4 дюйма с толщиной 1/16 дюйма длиной 100см с силиконовыми вставками 55см,соединенные друг с другом коннекторами ¼ - ¼ 5) Насосный сегмент линии отсоса с клапаном направления 1/4 дюйма, 90 см с силиконовыми вставками не более 55 см с синими заглушками 6) Основная насосная линия 3/8 * 3/32 длиной 175 см включая силиконовую насосную вставку 1/2 х 3/32. Длиной 55см, соединенная между собой двумя коннекторами 3/8х1/2 , с красной и синей заглушкой на концах 7) Магистраль ¼ - ¼ с одним Y - переходника ¼ - ¼ - ¼ дюйма. Длина, не более 100 см для соединения с линией кардиоплегии 8) Газовая линия с газовым фильтром, ¼ дюйм, длина не более 150 см 9) Линия измерения давления – 1/8-1/8 не более 20 см с мембранным пресс изолятором 10) артериально-веносная петля 3/8 дюйма с длинной сегмента неболее 170см 11) Линия ососа 1/4 дюйма - 3 шт , ПВХ, неболее 180 см 12) набор из 6 коннекторов и переходников прямых и Y- образных Набор стерилен, упакован в пластиковую упаковку. В упаковке 2 штуки. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); | упаковка | 65
лот №16 | Оксигенатор для взрослых с артериальным фильтром |  | Оксигенатор: Тип мембраны: Полые волокна из микропористого полипропилена . Площадь поверхности мембраны: 2,5 м2 . Статический объем заполнения: 280 мл .Остаточный объем крови: 149 мл Рекомендованная скорость кровотока: от 1 до 7 л/мин . Максимальное боковое давление воды: 206,8 кПа (30 фунтов/кв. дюйм) .Выходной порт артериальной крови: 1,0 см (3/8 дюйма) .Входной порт венозной крови: 1,0 см (3/8 дюйма) . Порт доступа: Охватывающий люэровский порт . Порт для взятия пробы артериальной крови: Охватывающий люэровский порт . Порт рециркуляции: 0,6 см (1/4 дюйма) Порт подачи газа: 0,6 см (1/4 дюйма) . Порт отвода газа: 1,0 см (3/8 дюйма), гладкий . Водные порты: 1,3 см (1/2 дюйма), с возможностью быстрого отсоединения . Размер: Взрослый Кардиотомный/венозный резервуар: Объем резервуара: 4 000 мл . Рекомендованная производительность (для крови): 1 – 7 л/мин . Максимальная кардиотомическая производительность: 6 л/мин Минимальный объем функционирования: 200 мл . Кардиотомическая фильтрация: Пористый фильтр толщиной 30 микрон . Фильтр впуска венозной крови: 200 микрон . Заключительный фильтр резервуара: 150 микрон . Размер: Взрослый . Клапан снижения положительного /отрицательного давления: Положительное давление на 0 – 5 мм рт. ст. больше пониженного давления 150 мм рт. ст. В упаковке 2 штуки. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); | упаковка | 100
лот №17 | Комплект магистралей к Оксигенатору для взрослых с артериальным фильтром |  | Комплект магистралей: артерио-венозная линия (3/8``-1/2``) - 1 шт; магистраль дренажа левого желудочка ¼`` с ПВХ вставкой ¼``, - 1 шт; дренажные отсосные магистрали ¼`` с ПВХ вставкой ¼``, - 2 шт; артериальная линия с ПВХ вставкой для насоса (3/8``-1/2``-3/8``) - 1 шт; ; быстрое наполнение системы магистраль (1/4``) с иглой - 1 шт; магистрали для рециркуляции крови и измерения давления, присоединенные к артерильному фильтру через 3-х ходовой краник, -1 шт; набор переходников и тройников 1/2х1/2-1шт, 3/8х3/8-1шт 1/2х3/8х3/8-1 шт ; отбор проб-линия (1/8``) с системой «манифолд», и обратным клапаном. В упаковке 2 штуки. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); | упаковка | 100
лот №18 | Комплект закрытого контура для взрослых с магистралями |  | Система магистралей для закрытого контура предназначена для проведения искусственного кровообращения при операциях на сердце. И обеспечивает минимальный контакт поверхности крови с воздухом, тем самым уменьшая риск активации системы свертывания и гемолиза эритроцитов. Представляет собой закрытую систему из прозрачных ПВХ и силиконовых трубок диаметром ½ , ¼ и 3/8 различной длины, ПВХ мешок не менее 2 литров, центрифужной головки с объемом заполнения 40мл, датчика потока, соединенных между собой последовательно и параллельно пластиковыми прозрачными переходниками, соединителями. Магистрали хирургического стола длиной не менее 210 см, линии измерения давления не менее 2шт. Система магистралей изнутри обработана специальным биопокрытием; данная система в комплекте с оксигенатором. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); | штука | 100
лот №19 | Набор магистралей с центрифужной головкой |  | Набор магистралей с центрифужной головкой. Предназначен для ИК при проведении хирургических вмешательств в кардиохирургии. Состоит из последовательно или параллельно соединенных ПВХ линии определенного диаметра заглушками или коннекторами на концах. Объем заполнения без магистралей-40 мл. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); | штука | 20
лот №20 | Набор для установки бедренных венозных канюль с дилятаторами |  | 1 шт.- Чаша: лоток 28х25х5см. Лоток квадратный, голубого цвета. Сделан из полипропилена медицинского класса. Общая длина 315 мм, ширина 260 мм, высота 50 мм. 1 шт. – Проводник диагностический 180х0,035. Проводник диагностический - проводник с тефлоновым покрытием, длина 180 см, наружный диаметр - 0,035 ". Дистальный кончик типа J-изогнутый, гибкий, дистальная гибкая часть - 30 мм. проводник из нержавеющей стали с тефлоновым покрытием. Проксимальная сварка стержня, ленты и катушки исходный материал в гладкий последовательный купол. Дистальное сварное соединение: сварное соединение стержня, ленты и исходного материала катушки в гладкий последовательный купол. J выпрямление: когда натяжная сила приложена к катушке примыкающая к дистальному концу, J должен открыться до минимум 150 градусов.1 шт - Скальпель №11 без ручки. Лезвия из нержавеющей стали для хирургических процедур, без ручки, лезвие заточены из углеродистой стали и изготовлены из шведской нержавеющей жаропрочной стали. 1 шт.- Турникет для сосудов 10Fr. Дилатор применяется в кардиологии, радиологии и урологии и используются перед установкой чрескожного катетера для расширения артерий, вен и мочеточников. Разработан как стандартный расширитель сосудов для диагностической и интервенционной катетеризации. Дилатор в сочетании с доступным плавным переходом улучшает характеристику введения и предназначен для уменьшения травмы сосуда. Экструзия с жесткими допусками и наконечник обеспечивают превосходное отслеживание по проводнику. Дилатор изготовлен из полипропилена размером 10 FR, длиной 21 ± 1 см. Дилатор имеет шкалу деления до 15 см и снабжен хабом с замком Luer, который позволяет вводить контрастные вещества и другие растворы. На хабе указан размер Fr. 1 шт - Турникет для сосудов 14Fr. Дилатор применяется в кардиологии, радиологии и урологии и используются перед установкой чрескожного катетера для расширения артерий, вен и мочеточников. Разработан как стандартный расширитель сосудов для диагностической и интервенционной катетеризации. Дилатор в сочетании с доступным плавным переходом улучшает характеристику введения и предназначен для уменьшения травмы сосуда. Экструзия с жесткими допусками и наконечник обеспечивают превосходное отслеживание по проводнику. Дилатор изготовлен из полипропилена размером 14 FR, длиной 21 ± 1 см. Дилатор имеет шкалу деления до 15 см и снабжен хабом с замком Luer, который позволяет вводить контрастные вещества и другие растворы. На хабе указан размер Fr. 1 шт. – Турникет для сосудов 18Fr. Дилатор применяется в кардиологии, радиологии и урологии и используются перед установкой чрескожного катетера для расширения артерий, вен и мочеточников. Разработан как стандартный расширитель сосудов для диагностической и интервенционной катетеризации. Дилатор в сочетании с доступным плавным переходом улучшает характеристику введения и предназначен для уменьшения травмы сосуда. Экструзия с жесткими допусками и наконечник обеспечивают превосходное отслеживание по проводнику. Дилатор изготовлен из полипропилена размером 18 FR, длиной 21 ± 1 см. Дилатор имеет шкалу деления до 15 см и снабжен хабом с замком Luer, который позволяет вводить контрастные вещества и другие растворы. На хабе указан размер Fr. 1 шт. – Игла одноразовая: 18 Ga 7см. Игла используется для получения сосудистого доступа для размещения проводника. Игла сделана из нержавеющей стали и замок соединение из пластика ABS. Игла 18G, длиной 70 мм. 1 шт - Шприц 10 мл Луер. Шприц Луер объемом 10 мл одноразовый, сделан из полипропилена медицинского класса. Шприц состоит из цилиндра, плунжера, поршня, втулки иглы. Достаточно прозрачный цилиндр позволяет легко измерить объем, содержащийся в шприце и обнаружить пузырьки воздуха. Шприц имеет градуированную шкалу на цилиндре до 10 мл, шкала легко читается.Метод стерилизации: этиленоксидом. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); | штука | 10
лот №21 | Картридж определения активированного времени свертывания, 2 канальный |  | Тест картриджи для подсчета активированного времени свертываемости крови при высоком содержании гепарина в крови. катридж представляет собой сдвоенные пластиковые прозрачные цилиндры с установленными в центре флажками смесителя и заполненные специальным каолиновым реагентом. в Упаковке 50 картриджей для определения высоких доз содержания гепарина в крови HR-ACT для использования в условиях ИК, трансплантации, сосудистая хирургия . картриджи упакованы в термоизолирующую упаковку с термодатчиком снаружи. Тест картриджи для проверки температуры из АСТ, HR ACT и LR ACT (50 двойных тестов/упаковке) активированное время свертывания при высоком содержании гепарина (ИК, ангиопластика, ангиография, сосудистая хирургия). Размеры по заявке Заказчика. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); | штука | 35
лот №22 | Катетер для дренажа левого желудочка размером: 10Fr- 20 Fr; (силиконовый) |  | Левожелудочковые дренажи используются для прямого и непрямого дренирования левого желудочка и имеют перфорированный наконечник. Широкий выбор моделей с силиконовым или ПВХ корпусом, с прямым, изогнутым или гибким корпусом, с нанесенными отмеками глубины введения. Модели с прямым корпусом поставляются с гибким или жестким интродьюсером для облегчения установки и введения. Все левожелудочковые катетеры заканчиваются вентилируемым или невентилируемым разъемом диаметром 1/4 дюйма (0,64 см). Размеры: 10Fr-20Fr. Размер по заявке заказчика. В упаковке 20 штук. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); | упаковка | 10
лот №23 | Набор для сбора и обработки крови |  | Набор для обработки крови состоит из: 1. Комплект для промывания (чаша центрифуги-емкость 135мл с трубкой, пакет для хранения-емкость 1000мл, пакет для отходов-емкость 10л), 2. Линия аспирации / антикоагуляции, 3. 4- литровый жесткий кардиотомический резервуар с фильтром на 20, 40, 120 микрон. Наборы для переработки крови предназначены для использования в ходе аутогемотрансфузии в сочетании с одобренными медицинскими устройствами и оборудованием. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); | штука | 10
лот №24 | Канюля артериальная,детская, размером: 10 Fr, 12 Fr, 14 Fr, 16Fr |  | Канюли имеют тонкостенный прямой или изогнутый наконечник, прикрепленный к коническому корпусу канюли. Канюли характеризуются скошенным наконечником, удлиненным, цельнолитым, устойчивым к перегибам корпусом с армированными стенками. Данная конструкция обеспечивает более высокие скорости потока при минимальной разнице давления. Маркер положения наконечника обеспечивает оптимальное положение канюли. Состав: стерильный пластик. Условия хранения: температура от -20 до 60 °С. Относительная влажность: от 95 %. Давление атмосферное: от 500 до 1050 гПа. Не использовать при повреждении стерильной упаковки. Срок годности: 3 года, не вскрывая стерильную упаковку, не применять после истечения срока годности. однократного применения, размерами: 6Fr (2,0 мм), 8Fr (2,7 мм), 10Fr (3,3 мм), 12Fr (4.0 мм), 14Fr (4,7 мм), 16Fr (5,3 мм). В упаковке 5 штук.Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); | упаковка | 12
лот №25 | Оксигенатор педиатрический в комплекте с магистралями |  | Оксигенатор с мембраной из микропористого полого волокна со встроенным в модуль оксигенатора теплообменником. Имеет фосфорилхолиновое покрытие. Изделия с покрытием из фосфорилхолина используются, когда требуется магистраль крови с покрытием. Покрытие фосфорилхолин улучшает совместимость изделия с кровью посредством уменьшения адгезии тромбоцитов к поверхностям с покрытием. Изделие является одноразовым, нетоксичным, апирогенным, поставляется стрерильным и в индивидуальной упаковке. Стерилизовано оксидом этилена.Оксигенатор: Объем заполнения статический - 87 мл. Площадь мембраны 0.61 кв.м. Максимальный кровоток 2500 мл/мин. Градиент давления при максимальном кровотоке – 159 мм рт.мт. Площадь теплообменника 0.06 кв.м. Эффективность теплообменника при максимальном кровотоке – 61%. Жесткий резервуар: Ёмкость – 1500 мл. Минимальный рабочий уровень – 30 мл. Размер пор кардиотомного фильтра – 33 мкм. Размер пор венозного фильтра – 51 мкм. Клапан безопасности - +5/-80 мм рт.ст. Соединения оксигенатора: Венозный вход - 1/4”. Артериальный выход - 1/4”. Соединения резервуара: Венозный вход 3/8” – 1/4”. Выход – 1/4”. Порты с фильтром: Вход отсосов - 3 x 1/4” + 2 x 3/16”. Вход вертикальный - 1/4”. Дополнительный порт - 4 x LL. Порт без фильтра – LL. Покрытие: Фосфорилхолин. Артериальный фильтр: Объём заполнения статический – 28 мл. Максимальный кровоток – 2500 мл/мин. Размер пор фильтра – 40 мкм. Соединения: Вход 1/4”. Выход 1/4”. Линии сброса 2 x LL. Покрытие – Фосфорилхолин. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); | штука | 20
лот №26 | опционный вена-кава фильтр |  | Опциональный фильтр из нержавеющей стали , для постоянной или временной имплантации (без ограничения времени для удаления), конический, с двумя уровнями. Верхний (фиксирующий) уровень из шести коротких ножек, с дистальными концами в форме крючков для активного крепления и нижний (центрирующий) уровень из трех длинных ножек, две из них с филированными атравматичными для сосудов концами, а третья имеет на конце петлю, позволяющую проталкивать фильтр при имплантации феморальным и подколенным доступом. Немагнитный, условно совместимый с МРТ до 3 Тесла. Соединение ножек без спаек, уменьшающее риск излома. Высота фильтра - 55 мм, вес - менее 1 гр, диаметр ножек 0,3 мм. Подходит для полой вены до 32 мм в диаметре. Комплект включает катетер-интродьюсер 7F с рентгеноконтрастной меткой, расширитель, доставляющий катетер, пункционную иглу 17G и J-образный проводник .035”, 9F, 150/180cm. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более). | штука | 3
лот №27 | Катетер баллонный коронарный |  | Катетер баллонный коронарный размерами 1.5, 1.75, 2.0, 2.5, 2.75, 3.0, 3.5, 4.0 мм, длинной 9, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 30. Наличие FDA,CE mark обязательно. Материал катетера- нейлон. Дизайн катетера RX (Rapid Exchange). Semi-compliant баллон. Количество маркеров 2. Размер дистального шафта 2.8F. Размер проксимального шафта 2.3F. Профиль кончика катетера 0.017”. Совместимость с гайд катетером размером не менее 5F (0.056”). Совместимость с проводниками 0.014”. Эффективная длина 135см. Номинальное давление 8atm (φ1.5mm-3.0mm) / 6 atm (φ3.5mm-4.0mm). Давление на разрыв 16 atm (φ1.5mm-3.5mm) / 14 atm (φ4.0mm). Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более). | штука | 100
лот №28 | Транскатетерная система аортального клапана с набором для его доставки и установки |  | Предназначен для транскатетерной имплантации аортального клапана у больных с тяжелым симптомным аортальным стенозом при наличии противопоказаний к проведению операции в условиях ИК и/или тяжелой сопутствующей патологии. Транскатетерный сердечный клапан (биопротез) состоит из расширяемого баллоном рентгенконтрастного стента из хрома-кобальтового сплава, трехстворчатого клапана из биологического материала и полиэтилентерефталатной (ПЭТ) ткани диаметром 23 мм. Профиль (высота) биопротеза не более 14.3 мм или не более 17.2 мм. Створки из бычьего перикарда. Идентичность створок биопротеза по толщине и эластичности Термическая обработка ткани клапана в глутаральдегиде с использованием этанола и полисорбата. Технические характеристики набора для доставки и установки. Интродьюсер 14Fr., с гидрофильным покрытием, атравматичный, с гемостатическими клапанами и удобным боковым портом с трехходовым краником. Отдельная загрузочная трубка обеспечивает временное открытие кожуха клапана, что позволяет плавно проходить установленному клапану. Оболочка на мгновение расширяется, что позволяет беспрепятственно провести установленный на системе доставки аортальный клапан. Используемая длина 30 см. Плавный переход от расширителя к дистальному кончику. Катетер баллонный для предварительной вальвулопластики нативного клапана, двухпросветный, размерами (мм): 14x40мм; 16х40 мм; 18х40 мм; 20х40 мм; 23х40 мм; 25х40 мм; 28х40 мм; 30х40 мм. Объем заполнения физ.раствором (мл): 8мл; 10мл; 13мл; 16мл; 23мл; 25мл; 34мл; 42мл. (Предоставляется при необходимости в использовании) Давление разрыва 6 ATM (608 kPa). Система доставки – травмобезопасная, с тонким мягким кончиком, рентгенконтрастными метками. Используемая система доставки – 130 см. Диаметр системы доставки 9Fr. Баллонный катетер совместим с 0.035'' проводником. Транскатетерная система доставки сердечного клапана с тонким мягким атравматичным кончиком, и системой с двойным стопором (дистальный и проксимальный) для точной и плотной опрессовки клапана. Наличие рентгенконтрастных меток, баллоном для развертывания биопротеза (давление разрыва 6 ATM (608 kPa) размерами: (мм): 20.0х30 мм; 21.5х30 мм; 23.0х30 мм; 24.5х30 мм; 26.0х30 мм; 27.5х30 мм; 29х30 мм; Объем заполнения физ.раствором (мл): 12мл;15мл; 18мл; 20мл; 23мл;28мл; 32мл; 36мл; 40мл. Поставляется с вращающейся рукояткой для высокой гибкости и простоты навигации. Длина системы достаки - 120см. Транскатетерная система доставки совместима с 0.035'' проводником. Приспособление для загрузки клапана. Зажим для монтажа биопротеза на баллоне доставляющего устройства с калибраторами баллона и сжатого биопротеза. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более). | штука | 5
лот №29 | Аортальный клапан для транскатетерной установки |  | Изготовленный из нитинола каркас имеет многоуровневую саморазворачивающуюся конструкцию и обладает рентгеноконтрастными свойствами. Биопротез формируется путем сшивания створок клапана и кромки свиного перикарда в трехстворчатую конфигурацию. Биопротез обрабатывается альфа-аминоолеиновой кислотой, соединением, получаемым из олеиновой кислоты. Обработка альфа-аминоолеиновой кислотой — антиминерализация, Размер 23 мм -18—20 мм; Размер 26 мм - 20—23 мм; Размер 29 мм. - 23—26 мм; Размер 34 мм - 26—30 мм. Система катетерной доставки состоит из катетера с интегрированной рукояткой, позволяющей пользователю выполнить точное и контролируемое развертывание. Рукоятка расположена на проксимальном конце катетера и используется для загрузки, развертывания, сворачивания и перемещения биопротеза. Рукоятка оснащена серым передним захватом, используемым для стабилизации системы. Поворот рукоятки развертывания обеспечивает точное развертывание биопротеза. При необходимости рукоятку развертывания можно повернуть в противоположном направлении, чтобы частично или полностью свернуть биопротез, В комплектацию катетера входит встроенная ванночка для загрузки и сменный лоток с тремя емкостями для промывки, Встроенная ванночка для загрузки оснащена зеркалом.Катетер совместим с проводником диаметром 0,889 мм (0,035 дюйма). Приспособление для сжатия и загрузки клапана, предназначенная для радикального сжатия ЧАК для оптимального диаметра для облегчения его погрузки в СКД. CСН состоит из следующих элементов: Направляющая трубка; кончика катетера; Входной конус; Задняя пластинка; Выходной конус; Направляющая трубка капсулы. Комплектация: 1шт/упаковка. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более). | штука | 5
лот №30 | проводник |  | Проводник предназначен для введения и позиционирования катетеров при проведении диагностических и интервенционных процедур в сердечных камерах, в том числе транскатетерной имплантации аортального клапана (ТИАК). Проводник — это проводник из нержавеющей стали, покрытый тефлоном, диаметром 0,89 мм (0,035 дюйма). Длина проводника составляет 260 см, на нем имеется гибкий кончик длиной 20 см. Проводник снабжен изогнутым кончиком диаметром 30 мм. Комплектация – 5 шт./упаковка. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более). | упаковка | 1
лот №31 | интродьюсер |  | Интродьюсер c гидрофильным покрытием размером (Fr) 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 и длиной (см) 28, 64. Система состоит из 2 компонентов: дилататора и интродьюсера, совместимого с направляющим проводником диаметром 0,89 мм (0,035 дюймов). Интродьюсер состоит из гидрофильного усиленного спиралью катетера, крепящегося к жесткому корпусу уплотнения, в котором содержится гемостатический клапан. Удлинитель бокового порта с трехходовым клапаном постоянно закреплен на корпусе уплотнения. На дистальном конце интродьюсера расположена рентгеноконтрастная маркировочная полоска. В устройстве предусмотрена также шовная петля для крепления его к пациенту, и разгрузочная муфта для предотвращения перекручивания катетера в месте его подсоединения к корпусу уплотнения.Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более). | штука | 5
лот №32 | Катетер для чрескожной транслюминальной вальвулопластики |  | Балонный катетер для вальвулопластики, состоящий из конструкции катетера с баллоном . Катетер высокого давления показан специально при устойчивом стенозе и спроектирован из более плотного материала, для устойчивости и отсутствии разрыва при расширении его под высоким давлением. Имеется более 50-ти различных конфигураций и размеров диаметром от 2.0 до 40.0 мм. Рентгеноконтрастный маркер из платины обеспечивает надежное позиционирование баллона и отличную визуализацию во время процедуры. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более). | штука | 5
лот №33 | Комплект магистралей кардиоплегический |  | Комплект магистралей кровообращения 1 к 4 для кардиоплегии предназначен для применения в оперативных вмешательствах с необходимостью искусственного кровообращения. Покрытие магистралей Фосфорилхолином. Магистрали (ПВХ/силикон) для крови: диаметр 1/4 см, толщина 1/16 см. Магистрали (ПВХ) для кардиоплегического раствора: диаметр 1/8 см, толщина 1,16 см. Наличие доступа для датчика температуры; Максимальная емкость заполнения 30 мл; Максимальный потом 2 500 мл./мин. Интервал использования комплекта 6 часов. Стерилизовано оксидом этилена. Однократного применения. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); | штука | 100