## Лист1
Техническая спецификация к тендерной документации
№ лота | Наименование медицинских изделий | № регистр удостоверения, торговое наименование, фирма, производитель | техническая характеристика | Ед. изм. | кол-во
лот №1 | Оксигенатор мембранный половолоконный для взрослых в комплекте с магистралями |  | Оксигенатор с мембраной из микропористого полого волокна со встроенными теплообменником и воздушным фильтром. Оксигенатор имеет покрытие - фосфорилхолин. Изделия с покрытием из фосфорилхолина используются, когда требуется магистраль крови с покрытием. Покрытие из фосфорилхолина улучшает совместимость изделия с кровью посредством уменьшения адгезии тромбоцитов к поверхностям с покрытием. Кровоток: 2,0-8,0 л/мин. Минимальная скорость потока крови (на макс. время до 2 часов) - 0,5 л/мин. Комбинированный поток крови 8 л/мин. Динамический объем заполнения: 445 мл. Статистический объем заполнения (среднее значение «оксигенирующий модуль + теплообменник»): 219 мл. Остаточный объем крови (среднее значение «оксигенирующий модуль + теплообменник»): 127 мл.Секция мембраны:Тип материала: Микропористый полипропилен. Площадь поверхности: 1,75 м2. Тип материала корпуса – Поликарбонат. Секция теплообменника: Тип материала корпуса – Полиуретан. Площадь поверхности – 0,4 м2. Венозный резервуар: Максимальный объем венозного резервуара – 4500 мл. Максимальный рабочий объем – 4000 мл. Минимальный рабочий объем – 150 мл. Материал венозного фильтра: Полиэфир экранного типа, размер пор 41 μм. Биосовместимое покрытие: Фосфорилхолин. Противопенное тело: Полиуретановая губка. Противопенное вещество: Противопенное средство на основе силикона. Средства фильтрации: 41 μм полиэстерный внешний экран +120 μм, внутренняя полиэстерная сетка. Секция кардиотомного резервуара: Противопенное тело: Полиуретановая губка. Противопенное вещество: Противопенное средство на основе силикона. Средства фильтрации: 41 μм полиэстерный экран. Жесткий венозный резервуар представляет собой жесткий венозный резервуар со встроенным кардиотомным фильтром и возможностью секвестрации активированной крови всасывания с последующей ее обработкой при помощи оборудования для аутотрансфузии. Жесткий венозный резервуар имеет покрытие фосфорилхолин. Изделия с покрытием фосфорилхолин используются, когда требуется магистраль крови с покрытием. Покрытие из фосфорилхолина улучшает совместимость изделия с кровью посредством уменьшения адгезии тромбоцитов к поверхностям с покрытием. Секвестрация и обработка активированной крови всасывания уменьшает воспалительную реакцию пациента и повышает эффективность покрытия из фосфорилхолина.МАКС ВМЕСТИМОСТЬ (прибл.) 4500 мл. МАКС РАБОЧИЙ УРОВЕНЬ (прибл.) 4000 мл. - секция неактивированной крови 2700 мл - секция активированной крови 1300 мл МИН. РАБОЧИЙ УРОВЕНЬ 150 мл МАКС СКОРОСТЬ ПОТОКА КРОВИ - венозная кровь 8 л/мин - венозная и неактивированная кровь всасывания 8 л/мин. - всасывание через каждый порт секции неактивированной крови 0,75 л/мин - всасывание через секцию активированной крови 4 л/мин. - комбинированный поток крови 8 л/мин МИНИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ ПОТОКА КРОВИ 2 л/мин МИНИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ ПОТОКА КРОВИ (продолжительность макс. 2 часа) 0,5 л/мин. СЕКЦИИ ФИЛЬТРАЦИИ Венозная и неактивированная кровь всасывания - Противопенное тело Полиуретановая губка - Противопенное вещество Пеногаситель С на основе силикона - Средства фильтрации 41 μм внешний полиэфирный экран +. 120 μм внутренняя полиэфирная сеть Активированная кровь всасывания при кардиотомии - Противопенное тело Полиуретановая губка - Противопенное вещество Пеногаситель С на основе силикона - Средства фильтрации 41 μм полиэфирный экран КОНФИГУРАЦИЯ ПОРТОВ Секция для венозной и неактивированной крови всасывания. - Венозный вход 1/2” — вращение на 360°. - Отбор образцов крови 1 охватывающий люэровский коннектор - Ввод лекарственных препаратов 2 охватывающих люэровских коннектора +вспомогательных - Входы всасывания 2 x 1/4” фильтруемый. - Быстрое заполнение 1 x 1/4” фильтруемый - Порты для лекарственных препаратов 4 фильтруемых охватывающих люэровских. коннектора Секция активированной крови при кардиотомии - Входы всасывания 3 фильтруемых входа 1/4–3/8”. - Быстрое заполнение 1 x 1/4” фильтруемый - Порты для лекарственных препаратов 2 фильтруемых охватывающих. люэровских коннектора - Дренаж грудной клетки 1 x 3/8” фильтруемый Без фильтрации - Порт для аутотрансфузии 1 горизонтальный 1/4” - Вентиляция / вакуум 1 горизонтальный 1/4” - Вспом./аварийный кардиотом. рез. 1 вертикальный 3/8” - Выход крови Вертикальный 3/8” - Вход крови оксигенатора 3/8" - Выход крови оксигенатора 3/8" - Вход газа 1/4" - Выход газа 1/4". - Люэровский порт для капнографии на выходе газа Охватывающий люэровский коннектор. - Кардиоплегия Охватывающий коннектор с клапаном - Отбор проб артериальной крови Охватывающий люэровский коннектор - Температура артериальной крови Байонетный фитинг, совместимый с YSI. - Вход-выход воды 2 охватываемых соединения типа Хансен. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); | штука | 210
лот №2 | Оксигенатор педиатрический в комплекте с магистралями |  | Оксигенатор с мембраной из микропористого полого волокна со встроенным в модуль оксигенатора теплообменником. Имеет фосфорилхолиновое покрытие. Изделия с покрытием из фосфорилхолина используются, когда требуется магистраль крови с покрытием. Покрытие фосфорилхолин улучшает совместимость изделия с кровью посредством уменьшения адгезии тромбоцитов к поверхностям с покрытием. Изделие является одноразовым, нетоксичным, апирогенным, поставляется стрерильным и в индивидуальной упаковке. Стерилизовано оксидом этилена.Оксигенатор: Объем заполнения статический - 87 мл. Площадь мембраны 0.61 кв.м. Максимальный кровоток 2500 мл/мин. Градиент давления при максимальном кровотоке – 159 мм рт.мт. Площадь теплообменника 0.06 кв.м. Эффективность теплообменника при максимальном кровотоке – 61%. Жесткий резервуар: Ёмкость – 1500 мл. Минимальный рабочий уровень – 30 мл. Размер пор кардиотомного фильтра – 33 мкм. Размер пор венозного фильтра – 51 мкм. Клапан безопасности - +5/-80 мм рт.ст. Соединения оксигенатора: Венозный вход - 1/4”. Артериальный выход - 1/4”. Соединения резервуара: Венозный вход 3/8” – 1/4”. Выход – 1/4”. Порты с фильтром: Вход отсосов - 3 x 1/4” + 2 x 3/16”. Вход вертикальный - 1/4”. Дополнительный порт - 4 x LL. Порт без фильтра – LL. Покрытие: Фосфорилхолин. Артериальный фильтр: Объём заполнения статический – 28 мл. Максимальный кровоток – 2500 мл/мин. Размер пор фильтра – 40 мкм. Соединения: Вход 1/4”. Выход 1/4”. Линии сброса 2 x LL. Покрытие – Фосфорилхолин. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); | штука | 20
лот №3 | Транскатетерная система аортального клапана с набором для его доставки и установки |  | Предназначен для транскатетерной имплантации аортального клапана у больных с тяжелым симптомным аортальным стенозом при наличии противопоказаний к проведению операции в условиях ИК и/или тяжелой сопутствующей патологии. Транскатетерный сердечный клапан (биопротез) состоит из расширяемого баллоном рентгенконтрастного стента из хрома-кобальтового сплава, трехстворчатого клапана из биологического материала и полиэтилентерефталатной (ПЭТ) ткани диаметром 23 мм. Профиль (высота) биопротеза не более 14.3 мм или не более 17.2 мм. Створки из бычьего перикарда. Идентичность створок биопротеза по толщине и эластичности Термическая обработка ткани клапана в глутаральдегиде с использованием этанола и полисорбата. Технические характеристики набора для доставки и установки. Интродьюсер 14Fr., с гидрофильным покрытием, атравматичный, с гемостатическими клапанами и удобным боковым портом с трехходовым краником. Отдельная загрузочная трубка обеспечивает временное открытие кожуха клапана, что позволяет плавно проходить установленному клапану. Оболочка на мгновение расширяется, что позволяет беспрепятственно провести установленный на системе доставки аортальный клапан. Используемая длина 30 см. Плавный переход от расширителя к дистальному кончику. Катетер баллонный для предварительной вальвулопластики нативного клапана, двухпросветный, размерами (мм): 14x40мм; 16х40 мм; 18х40 мм; 20х40 мм; 23х40 мм; 25х40 мм; 28х40 мм; 30х40 мм. Объем заполнения физ.раствором (мл): 8мл; 10мл; 13мл; 16мл; 23мл; 25мл; 34мл; 42мл. (Предоставляется при необходимости в использовании) Давление разрыва 6 ATM (608 kPa). Система доставки – травмобезопасная, с тонким мягким кончиком, рентгенконтрастными метками. Используемая система доставки – 130 см. Диаметр системы доставки 9Fr. Баллонный катетер совместим с 0.035'' проводником. Транскатетерная система доставки сердечного клапана с тонким мягким атравматичным кончиком, и системой с двойным стопором (дистальный и проксимальный) для точной и плотной опрессовки клапана. Наличие рентгенконтрастных меток, баллоном для развертывания биопротеза (давление разрыва 6 ATM (608 kPa) размерами: (мм): 20.0х30 мм; 21.5х30 мм; 23.0х30 мм; 24.5х30 мм; 26.0х30 мм; 27.5х30 мм; 29х30 мм; Объем заполнения физ.раствором (мл): 12мл;15мл; 18мл; 20мл; 23мл;28мл; 32мл; 36мл; 40мл. Поставляется с вращающейся рукояткой для высокой гибкости и простоты навигации. Длина системы достаки - 120см. Транскатетерная система доставки совместима с 0.035'' проводником. Приспособление для загрузки клапана. Зажим для монтажа биопротеза на баллоне доставляющего устройства с калибраторами баллона и сжатого биопротеза. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более). | штука | 5
лот №4 | Комплект магистралей кардиоплегический |  | Комплект магистралей кровообращения 1 к 4 для кардиоплегии предназначен для применения в оперативных вмешательствах с необходимостью искусственного кровообращения. Покрытие магистралей Фосфорилхолином. Магистрали (ПВХ/силикон) для крови: диаметр 1/4 см, толщина 1/16 см. Магистрали (ПВХ) для кардиоплегического раствора: диаметр 1/8 см, толщина 1,16 см. Наличие доступа для датчика температуры; Максимальная емкость заполнения 30 мл; Максимальный потом 2 500 мл./мин. Интервал использования комплекта 6 часов. Стерилизовано оксидом этилена. Однократного применения. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); | штука | 100
лот №5 | Набор реагентов для определения концентрации фибриногена |  | Набор реагентов для определения концентрации фибриногена ,250 определений (для автоматического коагулометра АК-37).Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более). | набор | 60
лот №6 | Набор реагентов для определения протромбинового времени |  | Набор реагентов для определения протромбинового времени ,250 определений (для автоматического коагулометра АК-37). Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более). | набор | 90
лот №7 | Тропонин I |  | Тропонин I 25 тестов для портативного флуоресцентный анализатор i-CHROMA II. .Срок годности не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более) | упаковка | 400
лот №8 | Шовный хирургический нерассасывающийся материал5/0 USP 1/2 (18) колющая 90см |  | Шовный хирургический нерассасывающийся материал Нерассасывающаяся монофиломентная нить из полипропилена синего цвета, с атравматическими иглами из стали с силиконовым покрытием, в индивидуальной увеличенной в длину упаковке (26см.), USP (5/0), длина нити не менее 90 см. не более 95см, две иглы колющая 18 мм., ½ окружности, 36 штук в транспортной упаковке. Синтетические нерассасывающиеся хирургические нити состоят из изотактического полипропиленового монофиламента. Нити имеют цветовую маркировку, могут быть неокрашенными или окрашенными в синий цвет медным фталоцианином для повышения видимости. Данный шовный материал может иметь различный диаметр и длину, а также разное количество в упаковке, поставляться отдельно или с прикрепленными хирургическими иглами из нержавеющей стали различных типов и размеров. Ряд нитей специально несут предварительно установленные прокладки, что расширяет сферу использования. Идеальная нить для коронарной и сосудистой хирургии: имеет минимальную пластическую память, удобная в использовании, очень прочная Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более). | штука | 108
лот №9 | Шовный хирургический нерассасывающийся материал М 4(1) 75 см. |  | Синтетический нерассасывающийся плетеный шовный материал из длинноцепочечных алифатических полимеров , покрытый силиконом. Размер M 4 ( 1 ) , длина нити 75-80 см, окраненный в черный цвет, в пакете 7 нитей. В отрезках. Шовный материал запакован в стерильную упаковку: пакет из синтетической бумаги и пленки с легко разделяющимися лепестками и внутреннего пакета из бумаги. Шовный материал свернут на бумажном носителе. Нить уложена так, чтобы ее захват и извлечение были возможны сразу после открытия бумажного пакета. Вторичная упаковка из картона с открывающимся в бок лотком для легкого извлечения шовных материалов на стелажах. В коробке 36 стерильных пакетов. Упаковка должна допускать максимально возможную заявленную температуру хранения. Срок годности от производителя не менее 5 лет. Наличие регистрационного свидетельства, сертификата соответствия. Инструкция на русском языке в каждой коробке. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); | штука | 1050
лот №10 | Шовный хирургический нерассасывающийся материал М 3 (2/0 ) 75 см. |  | Синтетический нерассасывающийся плетеный шовный материал из длинноцепочечных алифатических полимеров , покрытый силиконом. Размер M 3 ( 2-0 ) , длина нити 75-80 см, окраненный в черный цвет, в пакете 7 нитей. Лигатуры. Шовный материал запакован в стерильную упаковку: пакет из синтетической бумаги и пленки с легко разделяющимися лепестками и внутреннего пакета из бумаги. Шовный материал свернут на бумажном носителе. Нить уложена так, чтобы ее захват и извлечение были возможны сразу после открытия бумажного пакета. Вторичная упаковка из картона с открывающимся в бок лотком для легкого извлечения шовных материалов на стелажах. В коробке 36 стерильных пакетов. Упаковка должна допускать максимально возможную заявленную температуру хранения. Срок годности от производителя не менее 5 лет. Наличие регистрационного свидетельства, сертификата соответствия. Инструкция на русском языке в каждой коробке. .Срок годности от производителя не менее 5 лет. Наличие регистрационного свидетельства, сертификата соответствия. Инструкция на русском языке в каждой коробке. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более). | штука | 450
лот №11 | Шовный хирургический нерассасывающийся материал Лавсан 2(35) колющая 75 см |  | Нить синтетическая нерассасывающаяся лавсановая (полиэфирная), плетеная окрашенная (зеленая). Условный номер 2 метрический размер 5, длина нити не менее 75см, одна игла колющая, длина игл 35 мм, степень изгиба игл ½ окружности. Силиконизированная игла из высокопрочной коррозионностойкой стали. Игла с высверленным лазером отверстием на задней торцевой части иглы для обеспечения при соединении с нитью атравматичности за счет лучшего соотношения диаметров иглы с нитью. Соединение нити с иглой методом кругового равномерного обжима иглы для предотвращения появления травмирующих частей и заусенец на игле. Диаметр иглы в зоне крепления шовной нити не должен превышать 1,15 диаметра иглы в начальной зоне крепления. Полный средний ресурс иглы не менее 50 проколов . Игла должна быть упругой, прочной, не разгибаться, не ломаться, поверхность блестящей, без трещин, раковин, вмятин, царапин и заусенцев. Двойная стерильная упаковка: внутренний и внешний полимерно-бумажные пакеты. Упаковка должна обеспечивать легкость вскрытия и доступ к игле (наличие насечек или др. приспособлений). Конструкция носителя должна обеспечивать легкое, без образования узлов и сукрутин, извлечение нити с иглой из упаковки. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более). | штука | 100
лот №12 | Шовный хирургический нерассасывающийся материал 6/0 USP 3/8 (10) колющая |  | Шовный хирургический нерассасывающийся материал. Нерассасывающаяся монофиломентная нить из полипропилена синего цвета, с атравматическими иглами из стали с силиконовым покрытием, в индивидуальной увеличенной в длину упаковке (26см.). , Метрический размер 0,7 (6/0), 75 см., две иглы кол. 10 мм., 3/8 окр, 36 штук в транспортной упаковке. Синтетические нерассасывающиеся хирургические нити состоят из изотактического полипропиленового монофиламента. Нити имеют цветовую маркировку, могут быть неокрашенными или окрашенными в синий цвет медным фталоцианином для повышения видимости. Данный шовный материал может иметь различный диаметр и длину(USP/EP), а также разное количество в упаковке, поставляться отдельно или с прикрепленными хирургическими иглами из нержавеющей стали различных типов и размеров. Ряд нитей специально несут предварительно установленные прокладки, что расширяет сферу использования. Идеальная нить для коронарной и сосудистой хирургии: имеет минимальную пластическую память, удобная в использовании, очень прочная. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более). | штука | 288
лот №13 | нить хирургическая нерассасывающиеся USP 10-0 (M0,2), 3/8 DR 5 F мм |  | нить хирургическая, стерильная, синтетическая нерассасывающиеся. Состоящая из изотактического полипропилена (синтетический линейный полиолефин), тип нити монофиламент, синий окрашен физиологически индифферентным красителем фталоцианином,. пигментный синий. Нить обладает антитромбиногенным свойством за счет метода окраски. Однократного применения, размерами USP 10-0 (M0,2),сталь иглы, покрытая силиконом, с атравматической колющей иглой, окружностью иглы 3/8, размерами DR 5 F мм, длиной нити не менее 14.5 см и не более 15,5 см. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более). | штука | 10
лот №14 | Стерильный костный цемент |  | Рентгенконтрастный костный цемент: Костный цемент. Должен собой представлять 2 стерильно упакованных компонента: Один компонент: ампула, содержащая жидкий мономер, полная доза следующего состава: 20 мл. -Метилметакрилат (мономер) 19,5 мл, -N, N-диметилтолидин 0,5 мл, -Гидрокинон 1,5 мг. Другой компонент: пакет полная доза порошка следующего состава 40 гр: -Метилметакрилат–стирен кополимер 30 гр, -Полиметилметакрилат 6 гр, -Полиметилметакрилат 6 гр, -Бария Сульфат 4 гр, Температура экзотермической реакции не более 60˚С, Вязкость цемента: Должен обладать средней вязкостью. Костный цемент должен в процессе приготовления проходить через фазы низкой и фазу средней вязкости. Производитель должен официально разрешать применять цемент как в фазе низкой, так и в фазе средней вязкости. Время работы от 7 до 8 минут. Стерильность: Система является одноразовой и поставляется в стерильной упаковке. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более). | штука | 4
лот №15 | Баллон с углекислым газом |  | Балон СО2 для руки пневматической UNITRAC, длина балона 300мм, диаметр 10мм. упаковка 10 штук. Нестерильный, одноразовый.. Нестерильный, одноразовый.Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет: не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более). | упаковка | 3
лот №16 | Проводниковый катетер |  | Проводниковый катетер. Проксимальная часть - нейлон, дистальная - полиуретан. Длина - 90, 95, 100 см. Наружный диаметр - 6 F. Армированная стенка катетера – двухслойная стальная сетка до кончика. "Гибридная технология" оплетки. Внутренняя выстилка - тефлон. Материал хаба - поликарбонат. Мягкий атравматичный кончик длиной 0.011". Внутренний просвет катетера катетера - не менее 0.056". Внутренний просвет катетера 6 Fr катетера - не менее 0.070". Внутренний просвет катетера 7 Fr катетера - не менее 0.078". Форма кончика - CBL, MPC, MPD, SIM, SIM 2, STR, Cerebral, Headhunter, Headhunter I, Multipur-pose, HH-1, H1, Strai, Simmon, Cereb. Поставляется стерильным. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более). | штука | 40
лот №17 | Гиперселективный микрокатетер с отделяющимся кончиком |  | Микрокатетер оснащен системой , позволяющей отрываться дистальному кончику катетера в случае его приклеивания к эмболизату при достижении определенного значения натяжения микрокатетера. Минимальное воздействие на артерии. Минимальный риск возникновения кровотечения. Тип микроплетения в сочетании с прогрессивно уменьшающимися жесткостью и диаметром укрепляет гибкую дистальную часть микрокатетера и делает его устойчивым к высокому давлению. Это обеспечивает безопасность при проведении инъекций. Управляемый потоком микрокатетер обладает хорошей гибкостью, обеспечивающей прекрасные навигационные качества. Полная DMSO-совместимость. Поставляется с гидрофильным гибридным микропроводником в комплекте. Длина отрывного кончика 1,5 - 2,5 см, общая длина 165 - 190 см. Диаметры кончика: наружный - 1.2 - 1.5 F, внутренний - 0.17-0.27 мм. Максимальный рефлюкс 2-3 см. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более). | шт | 5
лот №18 | Гидрофильный направляющий нитиноловый микропроводник |  | Гибридный гидрофильный микропроводник. Проксимальная часть из нержавеющей стали: для обеспечения высокой прочности и идеальной проходимости по сосудам. Дистальная часть из нитинола: для придания гибкости и сохранения формы кончика в течение длительного времени. Легко формирующийся дистальный кончик. Дистальный диаметр от .007" до .012", проксимальный диаметр 0,25 - 0,35 мм. Наличие изогнутых и прямых кончиков. Длина 1200 мм, 2000 мм, 2100 мм. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более). | шт | 10
лот №19 | Селективный управляемый микрокатетер |  | Микрокатетер управляемый током крови, благодаря исключительной гибкости дистальной части. Для эмболизации артерио-венозных мальформаций, фистул или для окончательной эмболизации АВМ клеем после введения жидким эмболизатом. Диаметр катетеров прогрессивно уменьшается: диаметр прозрачной проксимальной части всегда равен 2,7F, средней части - 2,4F, дистальный размер 1,2F. Катетеры рентгеноконтрастные, кончик снабжен платиновым маркером и может подвергаться термоформированию без применения мандрена. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более). | шт | 4
лот №20 | Эндоваскулярный каркасный самораскрывающийся стент |  | Интракраниальный стент для реконструкции аневризм с широкой шейкой и лечения интракраниальных стенозов. Из плетеной нитиноловой проволоки, обладает высоким радиальным усилием, гарантирующим прилегание его к стенке сосуда и способность к конформации. Поставка с проволочным проводником внутри системы доставки, позволяющим выполнять манипуляции дистальнее стента. После позиционирования стента проводник можно использовать для введения ремоделирующего баллона или установки второго стента. Процедура доставки: стент на проводнике продвигается по катетеру для упрощения навигации стента. Возможность убрать стент обратно и провести репозиционирование в случае его раскрытия до 90%. Расширенные окончания, улучшающие прилегание имплантированного стента к стенке сосуда и позволяющие избежать возникновения эффекта "тюльпана" при установке в сосуд малого диаметра. Атравматичные закругленные концы стента. Угол плетения проволоки - 60°, облегчающий раскрытие и прилегание стента к стенке в сосудах с крутым изгибом. Два продольных рентгеноконтрастных платиновых проволочных маркера. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более). | шт | 2
лот №21 | Направляющий катетер |  | Наружный диаметр: 6F(2мм) проксимальный конец - 4.9F(1.63 мм) дистальный конец. Сверхгибкий дистальный кончик 8 и 15 см, прямой и многоцелевой. Возможность прохода катетером каротидный сифон и доступа в базилярную артерию. Прогрессивное армирование. Гидрофильное покрытие дистального кончика. Большой внутренний диаметр от 1.40 mm (.055") до 1.78 мм (.070"). Общая длина - 105, 115, 125, 135 см Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более). | шт | 3
лот №22 | Гемостатический адаптер (Yконнектор) |  | Пластиковый Y адаптер(Y-коннектор) с двойным механизмом регуляции клапана. Предназначен для введения, поддерржки, позиционирования и фиксации проводников или катетеров в требуемом положении эндоваскулярных инструментов в сосуды головного мозга при лечении аневризм, мальформаций, сужения, опухолей. Конструкция коннектора может быть 2-х типов: 1) с обычным боковым портом; 2) с боковым портом с удлинённой трубкой 10 см и 3-х ходовым краном. Механизм запирания клапана имеет вращательный метод 360 градусов. Максимальный размер инстурментов, вводимых в регулируемый клапанный порт до 9 Fr. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более). | шт | 40
| Заведующий ОПБ с ЛЭКПиТ |  |  | Антикеев Д.А
| Заведующий РЭВХ |  |  | Байсебенов Р.К.
| Заведующий инсультного центра |  |  | Хамитов Е.Р.
| Врач по совместительству экстренной лаборатории |  |  | Алхастова Д.З.