Техническая спецификация

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ с указанием модели, наименования производителя, страны) | Видеоэндоскопическое оборудование для обследования дыхательных путей (видеобронхоскоп) |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ ) | Краткая техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1 | Видеобронхоскоп | Видеобронхоскоп • Направление обзора - 0о (прямой обзор) • Угол поля зрения - 90о • Глубина резкости - 3-50 мм • Диаметр дистального конца - 5,1 мм • Диаметр вводимой трубки - 5,2 мм • Диаметр внутреннего канала - 2,6 мм • Углы изгиба рабочей части - 180о вверх, 130о вниз • Длина рабочей части - 600 мм • Доступный объем памяти эндоскопа – 8 мб. • Общая длина - 910 мм • Минимально видимое расстояние от дистального конца - 3 мм • Вес прибора, не более - 600 грамм • Встроенный цветной монитор диагональю 3,5 дюйма с возможностью наклона и вращения. • Допустимый для использования аккумуляторы - LI-92B • Время непрерывной, автономной работы прибора на одном заряде аккумулятора, не менее – 60 мин. • Вращение блока камеры влево на 90 ° / вправо на 90 ° • Угол наклона ЖК-монитора 0 -120 ° • Встроенный светодиодный источник света - Наличие • Поддержка карт памяти емкостью от 2Gb, Класс скорости: 6 • Возможность сохранения стоп кадров во время проведения исследования Наличие • Возможность сохранения видеозаписей во время проведения исследования Наличие • Сменный литий-йонный аккумулятор - Наличие • Напряжение сменного литий-йонного аккумулятора не менее - 3,6 В пост.тока • Мощность сменного литий-йонного аккумулятора не менее - 1350 мАч • Зарядное устройство в комплекте поставки - Наличие | 1 шт. |
|  |  | 2 | Отсос | Отсос Отсос эндоскопический. Автоклавируемая емкость не менее 1.5 л. Автоклавируемая крышка и поплавковое устройство – наличие. Антимикробный фильтр – наличие. Указатель степени разрежения. Размеры: не более 220 х 225 х 475 мм. Вес не более 5.1 кг. Максимальное разрежение: - 85 kPa (-0.85 bar). Вместимость емкости: 1.5 л. Рабочее напряжение: 230 В ± 10%, 50 Гц. Потребляемая мощность: 230 В : 130 ВА | 1 шт |
|  |  | 3 | Фильтры | Фильтр микробиологический, антибактериальный, одноразовый для аспиратора не менее 10 шт. в упаковке. | 1 уп |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Требование к помещению: естественное и искусственное освещение. -раковину с подводкой холодной и горячей воды. -обще обменную систему вентиляции с кратностью обмена 1:3, допускается наличие кондиционеров БК-1500. |
| 4 | Условия осуществления поставки МТ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP пункт назначения |
| 5 | Срок поставки МТ и место дислокации | До 10 декабря 2023г Адрес: г.Павлодар ул. Ткачева,10/3 |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание на поставляемую медицинскую технику действительно в течение 37 (тридцать семь) месяцев после установки и введения в эксплуатацию, стоимость гарантийного сервисного обслуживания в течение данного периода включена в цену договора и включает в себя регламентные и ремонтные работы, а также используемые при этом запасные части и узлы, произведенные заводом-изготовителем. При этом гарантийное сервисное обслуживание продлевается на срок соразмерно периоду простоя по причине поломки, ремонта, замены узлов и комплектующих медицинской техники или на указанный период Заказчику Поставщиком предоставляется аналогичная работающая медицинская техника. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МТ; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий |