## Лист1
Приложение №10
Техническая спецификация медицинских изделий, материалов и прочих изделий на 2020 год
№ лота | наименование лота | № п/п | Наименование расходного материала | № регистр удостоверения, торговое наименование, фирма, страна производитель | Техническая характеристика | Ед. изм. | Кол-во закупа
1 | Лот №1 Процедурный комплект №1 | 1 | 1шт.- Органайзер инструментов 3шт.- Турникет 2шт.-Скальпель без ручки 1 шт.- Счетчик игл 1 шт.- Очиститель наконечника коагулятора 1 шт.- Ручка коагулятора 1 шт.- Отсос 1 шт.- Аспирационная трубка 350cm 1 шт.- Операционная лента - 1 шт.- Покрытие 3 шт.- Халат одноразовый . Размер XL. 1 шт.- Халат одноразовый -Размер М, 2 шт.- Полотенце - 1 шт.- Защитное покрытие на стол 6 шт.- Простыня одноразовая - 3 шт.- Простыня одноразовая - 1 шт.- Простыня 3 шт.- Мешок для отходов 1 шт.- Чехол для диатермии - 30 шт.- Салфетки 10x10см - 5 шт.- Салфетки размером (см):40х40 15 шт.- Салфетки размером (см):30х30 - 1 шт.- Лоток - 1 шт.- Стерильные стикеры 2шт.- Бахилы низкие |  | 1шт.- Органайзер инструментов - полипропиленовый органайзер для инструментов, голубого цвета, не содержит (поливинилхлорид), фталат, латекс. Сделан для сбора инструментария во время операций. Имеет вставку разъема для расходных частей. 3шт.- Турникет - Сделан из поливинилхлорида, не содержит латекс, размер 12 Fr. 1шт.-Скальпель без ручки - Лезвия из нержавеющей стали для хирургических процедур, без ручки, лезвие сделано из нержавеющей жаропрочной стали.. 1шт.-Скальпель без ручки - Лезвия из нержавеющей стали для хирургических процедур, без ручки, лезвие сделано из нержавеющей жаропрочной стали. 1 шт.- Счетчик игл - Безопасное устройство для счета игл и острых инструментов, цель использования - это предотвратить травмы медицинских сотрудников и создать возможность подсчета острых и металлических инструментов. Счетчик идет в коробке с двумя: магнитным и пенным счетчиками. Магнитный счетчик идет с 30 метками на нем, и (счетчик-органайзер для острых предметов изготовленный из прочного пенного материала) пенный счетчик с 40 метками. Общее число доступных пометок 70. Ширина коробки 3.67", длина 4.77" и высота 0.74". Коробка имеет блокирующий механизм который обеспечивает безопасное отбрасывание биологически опасных материалов и их содержание. На внешней форме коробки расположена клейкая лента которая обеспечивает прилипание на нужное место или позицию. 1 шт.- Очиститель наконечника коагулятора - Размер очистителя 1.8"х1.8" квадратной формы. Ширина 0.219". Покрыт очиститель шлифовальной шкуркой, для очищения наконечника ручки-коагулятора. 1 шт.- Ручка коагулятора - Эдектрохирургическая ручка коагулятор с переключателем для пальцев одноразового применения. Изготовлена из высококачественного прочного пластика, без латекса. Длина карандаша - 145мм. Трёхполюсная высокая гибкость. Общая длина - 320см с проводом. Вес - 70гр. Блок включает в себя гексагональную систему блокировки для предотвращения вращения электрода во время использования. Устройство включает в себя специальное силиконовое кольцо, которое не допускает попадания жидкости для предотвращения поражения электрическим током. Голубого цвета, коагуляционная кнопка - жёлтого цвета. 1 шт.- Отсос - отсос с шарикообразным наконечником, не вентилируемый, сделан из материала стирол-бутадиенового сополимера. Наконечник имеет 2 угла: дистальный и проксимальный, дистальный угол 165°+/-5° и проксимальный угол 150° -/+5. Длина отсоса 260 мм и ширина 52 мм. Светло-голубого цвета. 1 шт.- Аспирационная трубка 350cm - Аспирационная трубка сделана из поливинилхлорид материала с общей длиной 350 см. Идет с 2 воронками, размер: 25. 1 шт.- Операционная лента - Операционная пленка фиксатор для операционного поля, сделан из не ткановой клейкой ленты, не содержит латекс. Клейкая сторона имеет 2 пальцевых прижатия для лучшего положения 2х15 мм. Лента голубого цвета, устойчив к жидкостям и к спирту. 1 шт.- Покрытие - общая ширина 80 ±1.5 см, длина 140 ±2 см. Покрытие сделано из 2-х видов материала: водонепроницаемый и водопоглащающий. Сторона водопоглащающего материала составляет 77 см в высоту и 61 см в ширину. Материалы: полиэтилен - 0.065 мм и нетканого усиленного материала с уровнем поглощения/всасывания больше чем 400%. Идет в сложенном виде впитывающая сторона остается внутри (сложенная наизнанку) с внутренней стороны для легкой и защищенного стерильного покрытия поверхности. Покрытие предназначено на инструментальный хирургический стол "Гусь". 3 шт.- Халат одноразовый- Халат усиленный сделан из 2-х видов материала: композитный нетканый материал, состоящий из 100% полипропиленовых волокон, плотностью 45 и из армированных (усиленных) частей. Размеры: линия шеи - 22 см в длину, в центре на лицевой стороне от линии шеи до нижней линии 139.5 см, ширина охвата 165 см. Длина от плеча до низа 156 см, длина рукава до верхней точки плеча 84 см, ширина груди 70 см, длина манжета 7х5 см прорезиненный материал. Армированная часть рукава 42 см. Расстояние между разрезом и армированной части груди составляет 20 см. Длина армированной груди 80 см, ширина армированной груди 50 см. Размер XL. Халат идет в комплекте с полотенцем. 1 шт.- Халат одноразовый - Халат стандартный изготовлен из композитного нетканого материала плотностью 45.Размеры: По линии горловины - 18см в длину, центр - передняя часть от линии горловины до линии подгибки - 121см, общая ширина в развёрнутом виде - 143см, длина от самой высокой точки плеча до низа - 129см, длина рукава до верхней точки плеча - 71см, ширина груди - 60см, длина манжеты - 7см*5см, прорезиненный материал. Усиленная часть рукава - 4. Размер М, халат идет в наборе с полотенцем для рук. 2 шт.- Полотенце - голубого цвета, сделано из 100% хлопка, размер: 24х16 см. 1 шт.- Защитное покрытие на стол - Защитное покрытие на стол усиленное, с размерами: ширина 150 см, длина 250 см, сделан из 2-х видов материала: водоотталкивающий и водопоглощающий. Водопоглащающий материал - -нетканый усиленный материал, водоотталкивающий материал - полиэтилен - 2.25 мл. Уровень водопоглащения больше чем 400%. Внутренняя водопоглащающая часть составляет 61х250 см термо припаена к полиэтиленовым сторонам, которые являются водоотталкивающим. 6 шт.- Простыня одноразовая - Простыня сделана из усиленного материала -размер 100*100см с клейким краем, может быть сложено с 5 сгибами, каждый из которых должен составлять 20см в высоту и 90см - в ширину. 3 шт.- Простыня одноразовая - Простыня сделана из усиленного материала-размер 200*160см c клейким краем, может быть сложено с 5 сгибами, каждый из которых должен составлять 25-30см в высоту и 90-100см - в ширину. 1 шт.- Простыня - Простыня кардиохирургическая - общий размер: 274х320 см. Простыня Т-образной формы с опцией раскладных крыльев, сделан из 3-х разных материалов: прочный, не содержащий связующих веществ и клеев с низким ворсообразованием и высокой абсорбирующей способностью, водопоглощающий усиленный нетканый материал, операционная зона - прозрачная, клейкая пленка. Части простыни не прошиты, а припаены термальной обработкой (процедура термического склеивания) для того чтобы обеспечить стабильную прочность и защитить струкутуру простыни. Размеры простыни: внутренние размеры: операционная зона груди составляет 30.5х38 см и нижняя операционная зона (для ног) 56х96.5 см с разницей в 15.25 см между верхней грудной операционной зоны и нижним. Внутренняя часть простыни имеет в 400% больше впитываемости. Над внутренней операционной зоны имеется водопоглащающая зона с размерами: 101.6х216 см, сделан из усиленного материала. Поверх водовпитывающей области с левой и с правой стороны есть прикрепленные карманы из материала усиленного, которые присоединены с клейким крючком, длина кармана 157.5 см, ширина 23 см, общее количество карманов 6, по 3 на каждой стороне. В дополнении идет крючок-лист для фиксации с верхней стороны с 4-мя отверстиями для фиксации анестезиологической части, также 2 крючка для фиксации в нижней части с 2-мя отверстиями в каждой боковой фиксации. Внешние размеры операционного поля: верхняя сторона имеет 2 крыла на левой и правой сторонах с общей длиной 152.4 см. 3 шт.- Мешок для отходов - Мешок для отходов операционной комнаты сделан из чистого, прочного материала - полиэтиленвинилацетат 0.06 м, с общим размером: 50 см -/+1 см в ширину и 60 см +/- 1 см в длину, с задней стороны на мешке есть клейкий край 10х50 см с опцией пальцевых прижатий - функция легкого съёма пальцами. 1 шт.- Чехол для диатермии - многофункциональный прозрачный чехол, с общим размером 35х45 см с клейким краем с размером 5 см. 30 шт.- Салфетки 10x10см - Стерильная марля 12 слоёв! 5 шт.- Салфетки размером (см):40х40 - Хирургические рентгенконтрастные салфетки сделаны из 100% хлопкового волокна степень впитывания меньше чем 10% от плотности ткани. Размеры: 40х40 см салфетки сложены 8 раз для того чтобы создать 4-х слойный впитывающий продукт. В нем есть рентгеноконтрастная полоска синего цвета, каждые 5 губок связаны вместе для легкого подсчета. 15 шт.- Салфетки размером (см):30х30 - Хирургические рентгенконтрастные салфетки сделаны из 100% хлопкового волокна степень впитывания меньше чем 10% от плотности ткани. Размеры: 30х30 см салфетки сложены 8 раз для того чтобы создать 4-х слойный впитывающий продукт. В нем есть рентгеноконтрастная полоска синего цвета, каждые 5 губок связаны вместе для легкого подсчета. 1 шт.- Лоток - глубокий лоток, сделан из Полипропилена 100%, не содержит Диэтилгексилфталат, латекс и поливинилхлорид. Цвет: голубой. Длина 22 см, ширина 27 см, высота 5.08 см с тонким краем в 4 мм. 1 шт.- Стерильные стикеры: лидокаин 2%, гепарин 5000ЕД/мл,5 мл, повидон раствор, натрия хлорид 0,9 %, изосорбида динитрат 1мг/мл,контрастные вещества - каждый по 2 шт. 2шт.- Бахилы низкие - изготовлен из усиленного материала, не тканый материал. Метод стерилизации: Этиленоксидом. Срок годности не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); | комплект | 100
2 | Лот №2 Процедурный комплект №2 | 2 | 1шт Аортальный выкусыватель 3шт.- Турникет 2шт.- Скальпель без ручки 1шт Органайзер инструментов 1 штСчетчик игл 1шт Очиститель наконечника коагулятора 1 штРучка коагулятора - 1шт Отсс 1 штАспирационная трубка 350cm - 1 штОперационная лента - 3 штХалат одноразовый- 1 шт Халат одноразовый - 2 шт Полотенце 1шт Покрытие 1 штЗащитное покрытие на стол 6шт Простыня одноразовая 3штПростыня одноразовая 1 штПростыня 3 штМешок для отходов 1 штЧехол для диатермии - . 30 штСалфетки 10x10см - 5 штСалфетки размером (см): 40х40 - 15 штСалфетки размером (см): 30х30 1 шт Лоток - 1 шт Стерильные стикеры 2 штБахилы низкие |  | 1 Аортальный выкусыватель - одноразовый стерильный. Пластиковый корпус с подвижной встроенной металлической частью, позволяющий делать ровное отверстие в стенке сосуда диаметром 4 мм. 3шт.- Турникет - Сделан из поливинилхлорида, не содержит латекс, размер 12 Fr. 1шт.- Скальпель без ручки - Лезвия из нержавеющей стали для хирургических процедур, без ручки, лезвие сделано из нержавеющей жаропрочной стали. 1шт.- Скальпель без ручки - Лезвия из нержавеющей стали для хирургических процедур, без ручки, лезвие сделано из нержавеющей жаропрочной стали. 1 Органайзер инструментов - Полипропиленовый органайзер для инструментов, голубого цвета, не содержит (поливинилхлорид), фталат, латекс. Сделан для сбора инструментария во время операций. Имеет вставку разъема для расходных частей. 1 Счетчик игл - Безопасное устройство для счета игл и острых инструментов, цель использования это предотвратить травмы медицинских сотрудников и создать возможность подсчета острых и металлических инструментов. Счетчик идет в коробке с двумя: магнитным и пенным счетчиками. Магнитный счетчик идет с 30 метками на нем, и (счетчик-органайзер для острых предметов изготовленный из прочного пенного материала) пенный счетчик с 40 метками. Общее число доступных пометок 70. Ширина коробки 3.67", длина 4.77" и высота 0.74". Коробка имеет блокирующий механизм который обеспечивает безопасное отбрасывание биологически опасных материалов и их содержание. На внешней форме коробки расположена клейкая лента которая обеспечивает прилипание на нужное место или позицию. 1 Очиститель наконечника коагулятора - Размер очистителя 1.8"х1.8" квадратной формы. Ширина 0.219". Покрыт очиститель шлифовальной шкуркой, для очищения наконечника ручки-коагулятора. 1 Ручка коагулятора - Эдектрохирургическая ручка коагулятор с переключателем для пальцев одноразового применения. Изготовлена из высококачественного прочного пластика, без латекса. Длина карандаша - 145мм. Трёхполюсная высокая гибкость. Общая длина - 320см с проводом. Вес - 70гр. Блок включает в себя гексагональную систему блокировки для предотвращения вращения электрода во время использования. Устройство включает в себя специальное силиконовое кольцо, которое не допускает попадания жидкости для предотвращения поражения электрическим током. Голубого цвета, коагуляционная кнопка - жёлтого цвета. 1 Отсос - отсос с шарикообразным наконечником, не вентилируемый, сделан из материала стирол-бутадиенового сополимера. Наконечник имеет 2 угла: дистальный и проксимальный, дистальный угол 165° ±5° и проксимальный угол 150° ±5. Длина отсоса 260 мм и ширина 52 мм. Светло-голубого цвета. 1 Аспирационная трубка 350cm - Аспирационная трубка сделана из поливинилхлорид материала с общей длиной 350 см. Идет с 2 воронками, размер: 25. 1 Операционная лента - Операционная пленка фиксатор для операционного поля, сделан из не ткановой клейкой ленты, не содержит латекс. Клейкая сторона имеет 2 пальцевых прижатия для лучшего положения 2х15 мм. Лента голубого цвета, устойчив к жидкостям и к спирту. 3 Халат одноразовый- Халат усиленный сделан из 2-х видов материала: композитный нетканый материал, состоящий из 100% полипропиленовых волокон, плотностью 45 и из армированных (усиленных) частей. Размеры: линия шеи - 22 см в длину, в центре на лицевой стороне от линии шеи до нижней линии 139.5 см, ширина охвата 165 см. Длина от плеча до низа 156 см, длина рукава до верхней точки плеча 84 см, ширина груди 70 см, длина манжета 7х5 см прорезиненный материал. Армированная часть рукава 42 см. Расстояние между разрезом и армированной части груди составляет 20 см. Длина армированной груди 80 см, ширина армированной груди 50 см. Размер XL. Халат идет в комплекте с полотенцем. 1 Халат одноразовый - Халат стандартный изготовлен из композитного нетканого материала плотностью 45.Размеры: По линии горловины - 18см в длину, центр - передняя часть от линии горловины до линии подгибки - 121см, общая ширина в развёрнутом виде - 143см, длина от самой высокой точки плеча до низа - 129см, длина рукава до верхней точки плеча - 71см, ширина груди - 60см, длина манжеты - 7см*5см, прорезиненный материал. Усиленная часть рукава - 4. Размер М, халат идет в наборе с полотенцем для рук. 2 Полотенце - голубого цвета, сделано из 100% хлопка, размер: 24х16 см. 1 Покрытие - общая ширина 80 ±1.5 см, длина 140 ±2 см. Покрытие сделано из 2-х видов материала: водонепроницаемый и водопоглащающий. Сторона водопоглащающего материала составляет 77 см в высоту и 61 см в ширину. Материалы: полиэтилен - 0.065 мм и нетканого усиленного материала с уровнем поглощения/всасывания больше чем 400%. Идет в сложенном виде впитывающая сторона остается внутри (сложенная наизнанку) с внутренней стороны для легкой и защищенного стерильного покрытия поверхности. Покрытие предназначено на инструментальный хирургический стол "Гусь". 1 Защитное покрытие на стол - Защитное покрытие на стол усиленное, с размерами: ширина 150 см, длина 250 см, сделан из 2-х видов материала: водоотталкивающий и водопоглощающий. Водопоглащающий материал - -нетканый усиленный материал, водоотталкивающий материал - полиэтилен - 2.25 мл. Уровень водопоглащения больше чем 400%. Внутренняя водопоглащающая часть составляет 61х250 см термо припаена к полиэтиленовым сторонам, которые являются водоотталкивающим.. 6 Простыня одноразовая - Простыня сделана из усиленного материала -размер 100*100см с клейким краем, может быть сложено с 5 сгибами, каждый из которых должен составлять 20см в высоту и 90см - в ширину. 3 Простыня одноразовая - Простыня сделана из усиленного материала-размер 200*160см c клейким краем, может быть сложено с 5 сгибами, каждый из которых должен составлять 25-30см в высоту и 90-100см - в ширину. 1 Простыня - Простыня кардиохирургическая - общий размер: 274х320 см. Простыня Т-образной формы с опцией раскладных крыльев, сделан из 3-х разных материалов: прочный, не содержащий связующих веществ и клеев с низким ворсообразованием и высокой абсорбирующей способностью, водопоглощающий усиленный нетканый материал, операционная зона - прозрачная, клейкая пленка. Части простыни не прошиты, а припаены термальной обработкой (процедура термического склеивания) для того чтобы обеспечить стабильную прочность и защитить струкутуру простыни. Размеры простыни: внутренние размеры: операционная зона груди составляет 30.5х38 см и нижняя операционная зона ( для ног ) 56х96.5 см с разницей в 15.25 см между верхней грудной операционной зоны и нижним. Внутренняя часть простыни имеет в 400% больше впитываемости. Над внутренней операционной зоны имеется водопоглащающая зона с размерами: 101.6х216 см, сделан из усиленного материала. Поверх водовпитывающей области с левой и с правой стороны есть прикрепленные карманы из материала усиленного , которые присоединены с клейким крючком, длина кармана 157.5 см, ширина 23 см, общее количество карманов 6, по 3 на каждой стороне. В дополнении идет крючок-лист для фиксации с верхней стороны с 4-мя отверстиями для фиксации анестезиологической части, также 2 крючка для фиксации в нижней части с 2-мя отверстиями в каждой боковой фиксации. Внешние размеры операционного поля: верхняя сторона имеет 2 крыла на левой и правой сторонах с общей длиной 152.4 см. 3 Мешок для отходов - Мешок для отходов операционной комнаты сделан из чистого , прочного материала - полиэтиленвинилацетат 0.06 м, с общим размером: 50 см ±1 см в ширину и 60 см ±1 см в длину, с задней стороны на мешке есть клейкий край 10х50 см с опцией пальцевых прижатий - функция легкого съёма пальцами. 1 Чехол для диатермии - многофункциональный прозрачный чехол, с общим размером 35х45 см с клейким краем с размером 5 см. 30 Салфетки 10x10см - Стерильная марля 12 слоёв! 5 Салфетки размером (см): 40х40 - Хирургические рентгенконтрастные салфетки сделаны из 100% хлопкового волокна степень впитывания меньше чем 10% от плотности ткани. Размеры: 40х40 см салфетки сложены 8 раз для того чтобы создать 4-х слойный впитывающий продукт. В нем есть рентгеноконтрастная полоска синего цвета, каждые 5 губок связаны вместе для легкого подсчета. 15 Салфетки размером (см): 30х30 - Хирургические рентгенконтрастные салфетки сделаны из 100% хлопкового волокна степень впитывания меньше чем 10% от плотности ткани. Размеры: 30х30 см салфетки сложены 8 раз для того чтобы создать 4-х слойный впитывающий продукт. В нем есть рентгеноконтрастная полоска синего цвета, каждые 5 губок связаны вместе для легкого подсчета. 1 Лоток - глубокий лоток , сделан из Полипропилена 100 %, не содержит Диэтилгексилфталат, латекс и поливинилхлорид. Цвет: голубой. Длина 22 см, ширина 27 см, высота 5.08 см с тонким краем в 4 мм. 1 Стерильные стикеры: лидокаин 2% , гепарин 5000ЕД/мл,5 мл, повидон раствор, натрия хлорид 0,9 %, изосорбида динитрат 1мг/мл,контрастные вещества - каждый по 2 шт. 2 Бахилы низкие - изготовлен из усиленного материала, не тканый материал. Метод стерилизации: Этиленоксидом. Срок годности не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); | комплект | 500
3 | Лот №3 Процедурный комплект №3 | 1 | 1шт.- Органайзер инструментов 1 шт.- Счетчик игл - 1 шт.- Очиститель наконечника коагулятора 1 шт.- Ручка коагулятора 1 шт.- Очиститель наконечника коагулятора 1 шт.- Наконечник отсоса -1 шт.- Трубка отсоса 1 шт.- Операционная лента 2 шт.- Покрытие 2 шт.- Халат одноразовый- 1 шт.- Халат одноразовый 2 шт.- Полотенце 1 шт.- Защитное покрытие на стол 6 шт.- Простыня одноразовая 1 шт.- Мешок для отходов 1 шт.- Простыня . 1 шт.- Чехол для диатермии 50 шт.- Салфетки 10x10см 10 шт.- Салфетки размером (см):30х30 - 1 шт.- Лоток - |  | 1шт.- Органайзер инструментов - Полипропиленовый органайзер для инструментов, голубого цвета, не содержит (поливинилхлорид), фталат, латекс. Сделан для сбора инструментария во время операций. Имеет вставку разъема для расходных частей. 1 шт.- Счетчик игл - Безопасное устройство для счета игл и острых инструментов, цель использования это предотвратить травмы медицинских сотрудников и создать возможность подсчета острых и металлических инструментов. Счетчик идет в коробке с двумя: магнитным и пенным счетчиками. Магнитный счетчик идет с 30 метками на нем, и (счетчик-органайзер для острых предметов изготовленный из прочного пенного материала) пенный счетчик с 40 метками. Общее число доступных пометок 70. Ширина коробки 3.67", длина 4.77" и высота 0.74". Коробка имеет блокирующий механизм который обеспечивает безопасное отбрасывание биологически опасных материалов и их содержание. На внешней форме коробки расположена клейкая лента которая обеспечивает прилипание на нужное место или позицию. 1 шт.- Очиститель наконечника коагулятора - Размер очистителя 1.8"х1.8" квадратной формы. Ширина 0.219". Покрыт очиститель шлифовальной шкуркой, для очищения наконечника ручки-коагулятора.1 шт.- Ручка коагулятора - Эдектрохирургическая ручка коагулятор с переключателем для пальцев одноразового применения. Изготовлена из высококачественного прочного пластика, без латекса. Длина карандаша - 145мм. Трёхполюсная высокая гибкость. Общая длина - 320см с проводом. Вес - 70гр. Блок включает в себя гексагональную систему блокировки для предотвращения вращения электрода во время использования. Устройство включает в себя специальное силиконовое кольцо, которое не допускает попадания жидкости для предотвращения поражения электрическим током. Голубого цвета, коагуляционная кнопка - жёлтого цвета. 1 шт.- Наконечник отсоса - отсос с шарикообразным наконечником, не вентилируемый, сделан из материала стирол-бутадиенового сополимера. Наконечник имеет 2 угла: дистальный и проксимальный, дистальный угол 165°+/-5° и проксимальный угол 150° -/+5. Длина отсоса 260 мм и ширина 52 мм. Светло-голубого цвета.1 шт.- Трубка отсоса - Аспирационная трубка сделана из поливинилхлорид материала с общей длиной 350 см. Идет с 2 воронками, размер: 25 1 шт.- Операционная лента - Операционная пленка фиксатор для операционного поля, сделан из не ткановой клейкой ленты, не содержит латекс. Клейкая сторона имеет 2 пальцевых прижатия для лучшего положения 2х15 мм. Лента голубого цвета, устойчив к жидкостям и к спирту.2 шт.- Покрытие - общая ширина 80 +/- 1.5 см, длина 140 +/- 2 см. Покрытие сделано из 2-х видов материала: водонепроницаемый и водопоглащающий. Сторона водопоглащающего материала составляет 77 см в высоту и 61 см в ширину. Материалы: полиэтилен - 0.065 мм и нетканого усиленного материала с уровнем поглощения/всасывания больше чем 400%. Идет в сложенном виде впитывающая сторона остается внутри (сложенная наизнанку) с внутренней стороны для легкой и защищенного стерильного покрытия поверхности. Покрытие предназначено на инструментальный хирургический стол "гусь".2 шт.- Халат одноразовый- Халат усиленный сделан из 2-х видов материала: композитный нетканый материал, состоящий из 100% полипропиленовых волокон, плотностью не ниже 68 и из армированных (усиленных) частей. Размеры: линия шеи - 22 см в длину, в центре на лицевой стороне от линии шеи до нижней линии 139.5 см, ширина охвата 165 см. Длина от плеча до низа 156 см, длина рукава до верхней точки плеча 84 см, ширина груди 70 см, длина манжета 7х5 см прорезиненный материал. Армированная часть рукава 42 см. Расстояние между разрезом и армированной части груди составляет 20 см. Длина армированной груди 80 см, ширина армированной груди 50 см. Размер XL. Халат идет в комплекте с полотенцем. 1 шт.- Халат одноразовый - Халат стандартный изготовлен из композитного нетканого материала плотностью 45.Размеры: По линии горловины - 18см в длину, центр - передняя часть от линии горловины до линии подгибки - 121см, общая ширина в развёрнутом виде - 143см, длина от самой высокой точки плеча до низа - 129см, длина рукава до верхней точки плеча - 71см, ширина груди - 60см, длина манжеты - 7см*5см, прорезиненный материал. Усиленная часть рукава - 4. Размер М, халат идет в наборе с полотенцем для рук.2 шт.- Полотенце - голубого цвета, сделано из 100% хлопка, размер: 24х16 см.1 шт.- Защитное покрытие на стол - Защитное покрытие на стол усиленное, с размерами: ширина 150 см, длина 250 см, сделан из 2-х видов материала: водоотталкивающий и водопоглощающий. Водопоглащающий материал - -нетканый усиленный материал, водоотталкивающий материал - полиэтилен - 2.25 мл. Уровень водопоглащения больше чем 400%. Внутренняя водопоглащающая часть составляет 61х250 см термо припаена к полиэтиленовым сторонам, которые являются водоотталкивающим. 6 шт.- Простыня одноразовая - Простыня сделана из усиленного материала -размер 100*100см с клейким краем, может быть сложено с 5 сгибами, каждый из которых должен составлять 20см в высоту и 90см - в ширину. 1 шт.- Мешок для отходов - Мешок для отходов операционной комнаты сделан из чистого , прочного материала - полиэтиленвинилацетат 0.06 м, с общим размером: 50 см -/+1 см в ширину и 60 см +/- 1 см в длину, с задней стороны на мешке есть клейкий край 10х50 см с опцией пальцевых прижатий - функция легкого съёма пальцами. 1 шт.- Простыня - Простыня кардиохирургическая педиатрическая - общий размер: 270х310 см. Простыня Т-образной формы с опцией раскладных крыльев, сделан из 4-х разных материалов: водопоглощающий абсорбирующий усиленный метариал, края отверстия в операционной зоне из клейкой пленки, водооталкивающий материал и материал из полиэтилена по краям простыни размерами с боковойо части 47см и нижней части размером 47см. Размеры простыни: внутренние размеры: операционная зона груди составляет 50х50 см , внутри операционной зоны имеентся отверстие размером 22х10 см. На простыне имеются 4 держатели для трубок в виде липучек, 3 липучки расположены на верхней части операционной зоны и 1 липучка расположена на нижней части операционного поля, размерами: 2,5 смх11 см. Над внутренней операционной зоны имеется водопоглащающая зона с размерами: 110х157см, сделан из усиленного материала. Поверх водовпитывающей области с левой и с правой стороны есть прикрепленные карманы из усиленного материала, которые присоединены с клейким крючком, длина кармана 68,5 см, ширина 23 см, общее количество карманов 6, по 3 на каждой стороне. Внешние размеры операционного поля: верхняя сторона имеет 2 крыла на левой и правой сторонах с общей длиной 142.4 см. Части простыни не прошиты, а припаены термальной обработкой (процедура термического склеивания) для того чтобы обеспечить стабильную прочность и защитить структуру простыни. 1 шт.- Чехол для диатермии - многофункциональный прозрачный чехол, с общим размером 35х43 см с клейким краем с размером 5 см. 50 шт.- Салфетки 10x10см - Стерильная марля с жидким абсорбентом впитываемостью выше, чем 550%. Внутренние слои - 1. не содержит фталат, 10*10 см общий размер 12 слоёв! 10 шт.- Салфетки размером (см):30х30 - Хирургические рентгенконтрастные салфетки сделаны из 100% хлопкового волокна степень впитывания меньше чем 10% от плотности ткани. Размеры: 30х30 см салфетки сложены 8 раз для того чтобы создать 4-х слойный впитывающий продукт. В нем есть рентгеноконтрастная полоска синего цвета, каждые 5 губок связаны вместе для легкого подсчета. 1 шт.- Лоток - глубокий лоток, сделан из Полипропилена 100%, не содержит Диэтилгексилфталат, латекс и поливинилхлорид. Цвет: голубой. Длина 22 см, ширина 27 см, высота 5.08 см с тонким краем в 4 мм.Метод стерилизации: Этиленоксидом. Срок годности не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); | комплект | 70
4 | Лот №4 Индивидуальный комплект для кардиохирургических и диагностических процедур | 1 | Ангиопростыня 280×350 см - 1шт Чехол для аппарата 100×100 см – 1 шт Чехол для аппарата размером 100×120 см – 1 шт Подстилка впитывающая влагонепроницаемая из многослойного влаговпитывающего полотна размером 60×60 см. - 1 шт Салфетка нетканая размером 40×40 см- 4 шт халат -2шт Чаша 60 мл градуированная, 1 шт Чаша 250 мл градуированная- 1 шт Зажим медицинский - – 1 шт Салфетки марлевые 10×10 см - 30 шт Клип-берет хирургический одноразовый, - 2 шт Стикеры для маркирования ёмкостей – 9 шт Чехол для ручек операционных ламп – 1 шт |  | 1. Ангиопростыня 280×350 см - простыня ангиографическая одноразовая изготовлена из двухслойного, впитывающего по всей поверхности с одной стороны и влагонепроницаемого с другой, антистатически обработанного, устойчивого к отслаиванию, безворсового, гипоаллергенного нетканого материала плотностью не менее 74 г/м2, обладающего максимальным сопротивлением проникновению микроорганизмов в сухом и влажном состоянии, с четырьмя отверстиями: два отверстиями диаметром 5 см, два отверстия диаметром 10 см, с операционной пленкой и липким краем на каждом отверстии. С двух сторон имеет полиэтиленовые края из прозрачной полиэтиленовой пленки толщиной 70 мкм. Ангиопростыня имеет как минимум 2 маркера головной и ножной части – 1 шт 2. Чехол для аппарата 100×100 см круглый диаметром 100 см, изготовлен из прозрачной полиэтиленовой пленки, собранной на резинку. Обладает двумя положениями: расслабленным и растянутым. Упакован в индивидуальную упаковку: полиэтиленовый пакет, обозначен стикером «100×100» - 1 шт. 3. Чехол для аппарата размером 100×120 см изготовлен из прозрачной полиэтиленовой пленки, собранной на резинку. Обладает двумя положениями: расслабленным и растянутым. Упакован в индивидуальную упаковку: полиэтиленовый пакет, обозначен стикером «100×120» – 1 шт 4. Подстилка впитывающая влагонепроницаемая из многослойного влаговпитывающего полотна размером 60×60 см. Покровный слой из гидрофильного нетканого материала, распределительный слой из санитарно-гигиенической бумаги или натканного материала, сорбционный слой из распушенной (флафф) целлюлозы с добавлением порошкообразного супераборбента, распределительный слой из санитарно-гигиенической бумаги или нетканого материала, защитный слой из водонепроницаемой тисненой полиэтиленовой пленки - 1 шт 5. Салфетка нетканая размером 40×40 см изготовлена из мягкого, тонкого, но устойчивого на разрыв, антистатически обработанного, безворсового, воздухопроницаемого гипоаллергенного нетканого материала 60 плотности с высокой впитывающей способностью - 4 шт. 6. Халат хирургический - халат евростандарт ХL, изготовленный из двухкомпонентного экологичного нетканого материала повышенной комфортности со специальным влагоотталкивающим воздухопроницаемым покрытием на основе вискозы и полиэтиленовой пленки с микрорельефом, обладающей высокими барьерными свойствами, плотностью 68 г/м2, с мягким трикотажным манжетом из рибаны. Длина от точки основания шеи до низа 140 (±1) см, ширина в развернутом виде (по низу) 166 (±1) см, длина рукава от точки основания шеи до низа рукава 82,1 (±1) см. Удобный, «дышащий», водоотталкивающий, на завязках сзади. Обеспечивает максимальный комфорт при проведении стандартных и длительных операций за счет специального кроя, не стесняющего движений во время проведения манипуляций. Халат сложен для асептического надевания без дополнительной помощи, с наличием фиксаторов завязок, предотвращающих расстерилизацию и упрощающих завязывание. Специальная система четырех завязок и дополнительного запахивания в области спины обеспечивает стерильность спины персонала. Застежка ворота регулируется лентой «липучкой» - 2 шт 7. Чаша 60 мл градуированная, изготовленная из полипропилена, прозрачного цвета, не содержит фталат, латекс и ПВХ - 1 шт 8. Чаша 250 мл градуированная, изготовленная из полипропилена, синего цвета, не содержит фталат, латекс и ПВХ - 1 шт 9. Зажим медицинский - изготовленный из полипропилена, длиной 19 см, синего цвета, предназначенный для использования во время захвата губки при осуществлении антисептических процедур – 1 шт 10. Салфетки марлевые 10×10 см - стерильная марля впитываемостью выше, чем 550%. Внутренние слои - 1. Без фталат, 10×10 см общий размер 12 слоёв – 30 шт 11. Клип-берет хирургический одноразовый, гофрированный, с двумя защипами, вдоль окружности приварена двухрядная резинка. Изготовлен без использования ниток (только сварные швы) из полипропиленового нетканого материала спанбонд. В сложенном виде представляет собой полоску - 2 шт 12. Стикеры для маркирования ёмкостей – 9 шт. 13. Чехол для ручек операционных ламп - изготовлен из полиэтилена, гибкий, не содержит латекс и фталаты – 1 шт Стерильно. Метод стерилизации: этиленоксидом. В единой упаковке. Срок годности не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); | комплект | 2000
5 | Лот №5 Халат хирургический одноразовый | 1 | Халат хирургический одноразовый, стерильный |  | Халат хирургический одноразовый, стерильный, длиной 140 см. Изготовлен из трехслойного водоотталкивающего безворсового нетканого материала СМС 40 плотности, рукава на трикотажном манжете, завязки на вороте и поясе. Стерильно. В единой упаковке.Срок годности не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); | штука | 1000
6 | Лот№6 Простынь одноразовый | 1 | Простынь одноразовый не стерильные 210*140 |  | Простыня 210×140 см нестерильная, одноразовая. выполнена из трехслойного водоотталкивающего безворсового нетканого материала СМС 25 плотности. В упаковке по 25 штук.Срок годности не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); | штука | 1900
7 | Лот №7 Комплект стерильный операционный одноразовый |  | простынь одноразовый не стерильные 120*100-1шт; марлевая салфетка 5*5 -5штук |  | 1. Простыня малая операционная 100×120 см выполнена из трехслойного водоотталкивающего безворсового нетканого материала СМС 40 плотности – 2 шт 2. Марлевые тампоны впитывающие, многослойные 5×5 см – 5 шт Стерильно. В единой упаковке.Срок годности не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); | комплект | 400
8 | Лот №8 Комплект стерильный операционный одноразовый | 1 | 1. Простыня большая операционная 210×140 см – 2 шт 2. Простыня малая операционная 140×70 см – 2 шт 3. Марлевые тампоны впитывающие, многослойные 5×5 см – 5 шт |  | 1. Простыня большая операционная 210×140 см выполнена из трехслойного водоотталкивающего безворсового нетканого материала СМС 40 плотности – 2 шт 2. Простыня малая операционная 140×70 см выполнена из трехслойного водоотталкивающего безворсового нетканого материала СМС 40 плотности – 2 шт 3. Марлевые тампоны впитывающие, многослойные 5×5 см – 5 шт Стерильно. В единой упаковке.Срок годности не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); | комплект | 4000
9 | Лот №9 Индивидуальный процедурный комплект для ЭФИ | 1 | 1шт - Перчатки - стерильные, №7,0. Неопудренные. 1шт - Перчатки - стерильные, №7,5. Неопудренные. 1шт - Перчатки - стерильные, №8,0. Неопудренные. 1шт - Зажим 1шт.-гемостатический коннектор типа клип 1шт - Скальпель - Ручка скальпеля: 2шт - Чаша - 250мл - 1шт - Чаша - 120мл - 1шт - Шприц 10 мл- 1шт - Шприц 20 мл- 1шт - Шприц 10 мл- 1шт - Шприц 20 мл- 1шт - Игла -, 21Ga х 1 1/2". 2шт - Халат одноразовый -. Размер XL, 1шт - Покрытие: защитное на стол - 1шт - Простыня одноразовая 240x355см 1шт - Покрытие защитное - 1шт - Покрытие для снимков R-65 см - 20шт - Салфетки 10х10 см - |  | 1шт - Перчатки - стерильные, одноразового применения №7,0. Неопудренные. 1шт - Перчатки - стерильные, одноразового применения №7,5. Неопудренные. 1шт - Перчатки - стерильные, одноразового применения №8,0. Неопудренные. 1шт - Зажим - полипропиленовый медицинский зажим, предназначенный для использования во время захвата губки/салфеток при осуществлении антисептических процедур. Длина - 19cм. Материал - полипропилен + 30% стекловолокно. Закруглённый наконечник. 1шт.-гемостатический коннектор типа клип 1шт - Скальпель - Ручка скальпеля: Изготовлена из акрилонитрилбутадиенстирол материала, общая длина - 17cм. Ручка скальпеля должна иметь очертание захвата для пальца, чтобы обеспечить удобство и эргономичность. Лезвие: изготовлено из нержавеющей стали с допустимой твердостью, толщина 0.39мм. Пластиковый кожух скальпеля изготовлен из полиэтилена низкой плотности. Скальпель №11 2шт - Чаша - 250мл - 100% полипропилен,не содержит диэтилгексилфталат, не содержит латекс, не содержит поливинилхлорид. Общий объем 250мл. Высота 5,15см. Диаметр 10,3см. 1шт - Чаша - 120мл - 100% полипропилен, не содержит диэтилгексилфталат, не содержит латекс, не содержит поливинилхлорид. Общий объем 120мл. Диаметре 8,4см, высота 3см. 1шт - Шприц 10 мл- шприц объемом 10 мл - тип крепления иглы к цилиндру шприца, при котором игла надевается на шприц 1шт - Шприц 20 мл- шприц объемом 20 мл - тип крепления иглы к цилиндру шприца, при котором игла надевается на шприц 1шт - Шприц 10 мл- шприц объемом 10 мл - тип крепления иглы к цилиндру шприца, при котором игла вкручивается на шприц 1шт - Шприц 20 мл- шприц объемом 20 мл - тип крепления иглы к цилиндру шприца, при котором игла вкручивается на шприц 1шт - Игла - игла из нержавеющей стали. Имеет соединение Люер Лок. Соединение изготовлено из полипропиленаа, 21Ga х 1 1/2". Цвет зеленый. 2шт - Халат одноразовый - халат изготовлен из композитного нетканого материала с плотностью не ниже 45г. Размеры: по линии горловины - 22см в длину, центр - передняя часть от линии горловины до линии подгибки - 139,5см, общая ширина в развёрнутом виде - 165см, длина от самой высокой точки плеча до низа - 148см, длина рукава до верхней точки плеча - 84см, ширина груди - 70см, длина манжеты - 7см*5см, прорезиненный материал. Размер XL, халат идет с полотенцем.1шт - Покрытие: защитное на стол - общий размер скатерти - 137х150см. Покрытие разделено на 3 части - 2 части - полиэтиленовые, водоотталкивающие, и 1 часть - водовпитывающий, впитывающая воду. Водооталкивающий материал, и впитывающий воду - материал - с коэффициентом поглощения более чем 300%, часть, впитывающая воду - 150см длиной и 61см в ширину. Скатерть имеет клеевой маркер на нижней стороне.1шт - Простыня одноразовая 240x355см - простыня для установки кардиостимулятора сделана из 4 материалов: по краям с обеих сторон простыни имеется пленка из полиэтилена размерами: в высоту 355см ±3см и в ширину 68см ±1см. Вторая часть - это внутренняя часть сделана из впитывающего усиленного материала (который покрывает всего пациента) с размерами: ширина 100см ±1,5см и высота 101см ±1см, операционная зона сделана из экстравпитывающего усиленного материала с впитываемостью в 300%. Область разреза сделана из клейкой пленки для точной защиты в области введения. Простынь имеет 4-отверстия, 2-отверстия квадратной формы и 2-отверстия круглой формы. Круглые отверстия имеют окружность в 10см в диаметре и расстояние от левого и правого отверстия составляет 15см, размер клейкой пленки приложенный поверх отверстия составляет 20х20см. Квадратные отверстия также имеют клейкую пленку поверх отверстия размером 20х20см, размер окошка для инсерции составляет 10х14см, расстояние между отверстиями 8см. Расстояние между верхними квадратными и нижними круглыми отверстиями составляет 52см. Размер операционной части простыни составляет 101,6х100см. Все материалы простыни не прошиты, а соединены процедурой термического склеивания и сварки, чтобы защитить структуру простыни и обеспечить стабильную прочность частей материала. 1шт - Покрытие защитное - изготовлено из 100х100см полиэтиленовой плёнки толщиной 0,05мм . Ширина покрытия составляет 100 см, длина - 100 см. Покрытие обладает 2 положениями - расслабленным и растянутым. Диаметр отверстия в расслабленном состоянии составляет 38-41см в ширину, а диаметр отверстия в растянутом состоянии составляет 100-103см в ширину. Резиновые ленты представлены на отверстии, чтобы обеспечить помощь в прикреплении и расположении покрытия.1шт - Покрытие для снимков R-65 см - покрытие изготовлено из полиэтилена толщиной 0.05мм. Покрытие может обладать 2 положениями - расслабленным и стянутым. В расслабленном состоянии внутреннее радиальное отверстие составляет 35-39см в длину. В стянутом состоянии - 118-+2см в длину. На внутреннем диаметре отверстия имеется резинка, чтобы прикрепить покрытие к монитору. 20шт - Салфетки 10х10 см - стерильная марлевая салфетка впитываемостью не ниже, чем 550%. Внутренние слои - 1. Без ДЭГФ, 10х10см. Количество слоев -12 Метод стерилизации: Этиленоксидом. Срок годности не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); | комплект | 370
10 | Лот №10раствор промывочный | 1 | Раствор промывочный - 600 мл. |  | Раствор, применяемый для автоматической промывки измерительной системы анализаторов ABL800. Пластиковый прямоугольный флакон объемом 600 мл. Содержит неорганические соли, буфер, антикоагулянт, консервант и ПАВ.Срок годности не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); | флвкон | 150
11 | Лот №11 Набор для катетеров крупных сосудов | 1 | Набор для катетеров крупных сосудов размер 6, 7 Fr |  | Изделие асептическое, апирогенное, стерелизованное этиленоксидом, нетоксичное, одноразового употребления. Комплект для катетеризации крупных сосудов состоит из одноканального катетера, произведенного из высшего класса полиуретана содержащего 20% сульфата бария. Катетер с дистальной стороны закончен фасованным конусом с центральным отверстием. Проксимальная часть катетера закончена женской насадкой Luer-Lock. На катетере отмечен код величины углубления. Так произведённый катетер позволяет не простую катетеризацию сосуда, а обеспечивает максимально долгое время удержания его в сосуде. Катетер, проводник и игла имеют различный размер и длину, в зависимости от размера катетера. В комплекте находится игла и проводник из медицинской стали, а так же расширитель, шприц и скальпель. Срок годности не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); | набор | 150
12 | Лот №12 | 1 | держатель верхушки сердца (аспирационный катетер) |  | Усовершенствованные возможности для непревзойденных доступов к коронарным артериям. Легко присоединяется к сердцу. Меньшая травма при вывихивании сердца для получения доступа ко всем коронарным сосудам, артерии тупого края. Шарнирное соединение значительно увеличивает варианты выведения, сохраняя более естественную позицию вывихнутого сердца. Высокопоточная гибкая магистраль позволяет легче выводить сердце, после присасывания к верхушке. Фиксация: Гибкая магистраль и 2-ух ходовой краник сводит к минимуму сопротивление при подаче воздуха и обеспечивает оптимальную фиксацию; Более легкое использование; 2-ух ходовой краник, выпускник в "off"-позиции; комплектация магистрали с канистрой позволяет уменьшить силу вакуума для обеспечения оптимальной фиксации, без подсасывания воздуха. Нет необходимости для персонала готовить для проведения операции необходимую канистру. Держатели верхушки сердца - облегчают выведение сердца и помогают свести к минимуму нарушения гемодинамики. Облегченная сборка и использование. Срок годности не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); | штука | 4
13 | Лот №13 | 1 | прямоугольные прокладки 3*7мм жесткие 10*36 |  | Прокладки из ПТФЭ из нерассасывающейся неокрашеной ткани состоящей из поли тетрафторэтилена. 3*7 мм. жесткие. Вторичная упаковка из картона с открывающимся в бок лотком для легкого извлечения шовных материалов на стелажах. В коробке 36 стерильных пакетов. Упаковка должна допускать максимально возможную заявленную температуру хранения. Срок годности от производителя не менее 5 лет. Наличие регистрационного свидетельства, сертификата соответствия. Инструкция на русском языке в каждой коробке.Срок годности не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); | штука | 72
14 | Лот №14 |  | Салфетка 37*42 см, 60 гр/м2, рулон с перфорацией, спанлейс, 100 шт, белая. |  | Салфетка 37*42 см, 60 гр/м2, рулон с перфорацией, спанлейс, 100 шт, белая. Срок годности не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); | рулон | 5700
15 | Лот №15 эндотрахеальная трубка |  | эндотрахеальная трубка с манжетом №3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8; 8,5; 9 |  | эндотрахеальная трубка с манжетом №3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8; 8,5; 9 Срок годности не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); | штука | 2950
|  |  | Эндотрахеальная трубка без манжета №3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5, |  | Эндотрахеальная трубка без манжета №3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5. Срок годности не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); | штука | 660
16 | Лот № 16 Трахеостомическая трубка |  | Трахеостомическая трубка без манжета №3,0, 3,5, 4,0, 4,5, 5,0, 5,5, 6,0, 6,5, 7,0, |  | Трахеостомическая трубка без манжета №3,0, 3,5, 4,0, 4,5, 5,0, 5,5, 6,0, 6,5, 7,0. Срок годности не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); | штука | 36
|  |  | трахеостомическая трубка с манжетой размеры№ 3,0, 3,5, 4,0, 4,5, 5,0, 5,5, 6,0, 6,5, 7, 7,5, 8,0, 8,5, 9 |  | трахеостомическая трубка с манжетой размеры№ 3,0, 3,5, 4,0, 4,5, 5,0, 5,5, 6,0, 6,5, 7, 7,5, 8,0, 8,5, 9. Срок годности не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); | штука | 158
17 | Лот №17 назальная кислородная канюля |  | назальная кислородная канюля взрослая |  | назальная кислородная канюля взрослая стерильная, однократного приенения, из прозрачного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида, позволяет достигать при потокеи кислорорда 2л/мин гортанноглоточного концентрации кислородат 26-30% , а при потоке 4л/мин. -36%, длина трубки для подсоединения к кислородной магистрали 210см., размер коннектора соответствует международным стандартам и позволяет подключить к любым кислородным магистралям. Срок годности не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); | штука | 6470
|  |  | назальная кислородная канюля детская |  | назальная кислородная канюля детская стерильная, однократного приенения, из прозрачного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида, позволяет достигать при потокеи кислорорда 2л/мин гортанноглоточного концентрации кислородат 26-30% , а при потоке 4л/мин. -36%, длина трубки для подсоединения к кислородной магистрали 210см., размер коннектора соответствует международным стандартам и позволяет подключить к любым кислородным магистралям. Срок годности не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); | штука | 200
|  |  | назальная кислородная канюля неонатальня |  | назальная кислородная канюля неонатальня стерильная, однократного приенения, из прозрачного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида, позволяет достигать при потокеи кислорорда 2л/мин гортанноглоточного концентрации кислородат 26-30% , а при потоке 4л/мин. -36%, длина трубки для подсоединения к кислородной магистрали 210см., размер коннектора соответствует международным стандартам и позволяет подключить к любым кислородным магистралям. Срок годности не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); | штука | 50
18 | Лот № 18 марля |  | Марля медицинская |  | Марля медицинская хлопчатобумажная отбеленная в рулонах, размеры 1000 м*90 см. 36,0г/кв.м Срок годности не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); | метр | 27000
19 | Лот № 19 |  | Система для вливания инфузионных растворов |  | Система для вливания инфузионных растворов с иглой размером: 21G (0,8х38мм), стерильная, однократного применения. Срок годности не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); | штука | 25050
20 | Лот №20 |  | шприц инъекционный трехкомпанентный стерильный, однократного прменения объем 1мл |  | шприц инъекционный трехкомпанентный стерильный, однократного прменения объем 1мл.Цилиндр инсулинового шприца изготовлен из полипропилена высокой прозрачности, наконечник для иглы находится по центру. Шток поршень изготовлен из полипропилена белого цвета (допускается цветное исполнение - для лучшей видимости вводимого количества лекарства), упор штока ребристый, препятствует скольжению пальцев. Уплотнитель поршня (резиновая манжета) изготовлен из медицинской резины с тремя уплотнительными кольцами и выступом для исключения "мертвого" пространства, смазка уплотнителя - полидиметилсилоксан (не содержит силикон). На цилиндре имеется ограничитель хода поршня, деление шкалы инсулинового шприца 0,01 мл / 10 ЕД по шкале Units. Игла для инсулинового шприца - тонкостенная с длинным срезом и трехгранной лазерной заточкой острия под углом 11° ± 2°, изготовлена из медицинской хромоникелевой стали марки , смазка иглы внутренняя и наружная - полидиметилсилоксан. Присоединительный конус тип LUER slip, конусность 6% (6:100).Срок годности не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); | штука | 3200
21 | Лот № 21 |  | каутерная ручка многоразовая |  | Высокочастотный инструмент с 2-кнопочной активацией на инструменте многоразового пользования, диаметр 2,4 мм, штекер 3-контактный, кабель длиной не менее 4,5 м. Кабель должен быть с оранжевой полосой безопасности. Коннектор должен иметь защиту от перегиба и высокую прочность. Наличие шестигранного кодирования. Возможность автоклавирования при 134 градусах. Срок годности не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); | штука | 30
22 | лот №22 Индивидуальный процедурный комплект | 1 | 1шт - Перчатки - стерильные, №7,0. Неопудренные. 1шт - Перчатки - стерильные, №7,5. Неопудренные. 1шт - Чаша - 250мл - 1шт - Чаша для хранения проводника: 2500мл 1шт - Шприц-ручка с ротатором 12мл - 2шт - Шприц 10 мл- 1шт - Шприц 10 мл- 1шт - Покрытие: защитное на стол - 1шт - Халат одноразовый РазмерХL, халат идет в комплекте с полотенцем. 1шт - Халат одноразовый Размер L, халат идет в комплекте с полотенцем. 1шт - Простыня одноразовая 1шт - Покрытие защитное для снимков R35- 1шт - Покрытие защитное - изготовлено из 100х100см 30шт - Салфетки 10х10 см - |  | 1шт - Перчатки - стерильные, одноразового применения №7,0. Неопудренные. 1шт - Перчатки - стерильные, одноразового применения №7,5. Неопудренные. 1шт - Чаша - 250мл - 100% полипропилен,не содержит диэтилгексилфталат, не содержит латекс, не содержит поливинилхлорид. Общий объем 250мл. Высота 5,15см. Диаметр 10,3см. 1шт - Чаша для хранения проводника: 2500мл - общий диаметр 249мм, высота 80,8мм. В чаше имеется градуированный внутренний профиль для того, чтобы держать проводник внутри чаши. Общая емкость жидкости 2500мл, гладкая текстура. Продукт изготовлен из полипропилена. Чаша содержит внутренний проводниковый зажимный держатель. Чаша синего цвета. 1шт - Шприц-ручка с ротатором 12мл - поликарбонатный материал по корпусу шприца, вращающийся адаптер изготовлен из поликарбоната. Плунжер изготовлен из АБС-пластика. Плунжерная прокладка изготовлена из силикона. Шприц имеет собственную силиконовую смазку. Имеет соединение Люуерлок Папа. 2шт - Шприц 10 мл- шприц объемом 10 мл - тип крепления иглы к цилиндру шприца, при котором игла надевается на шприц 1шт - Шприц 10 мл- шприц объемом 10 мл - тип крепления иглы к цилиндру шприца, при котором игла вкручивается в шприц 1шт - Покрытие: защитное на стол - общий размер скатерти - 137х180см. Покрытие разделено на 3 части - 2 части из водоотталкивающего полиэтилена и 1 часть из водопоглощающего материала. водопоглощающий материал - поглощает воду с коэффициентом поглощения более, чем 300%, водопоглощающая часть представлена длиной 180см и 61см в ширину. Покрытие имеет клеевой маркер на нижней стороне. 1шт - Халат одноразовый изготовлен из двух материалов: композитный нетканый материал, состоящий из 100% полипропиленовых волокон и из армированных (усиленных) частей с суммарной плотностью не ниже 88г (45г+43г усиленная часть). Размеры: Линия ворота - 22см в длину, Центр-передняя часть от линии шеи до нижней линии – 139,5см, общая ширина в развёрнутом виде - 165см, длина от самой высокой точки плеча до низа - 148см, верхняя точка по длине плеча - 84см, ширина груди - 70см, длина манжеты - 7см*5см, прорезиненный материал. Усиленная часть рукава составляет 42см. Расстояние между вырезом до усиленной части на груди - 20см. Длина армированной части на груди - 80 см, ширина усиленной части в области груди - 50см. Размер XL, халат идет в комплекте с полотенцем. 1шт - Халат одноразовый изготовлен из двух материалов: композитный нетканый материал, состоящий из 100% полипропиленовых волокон и из армированных (усиленных) частей с суммарной плотностью не ниже 88г (45г + 43г усиленная часть). Размеры: линия ворота - 19см в длину, Центр-передняя часть от линии шеи до нижней линии - 134см, общая ширина в развёрнутом виде - 152м, длина от самой высокой точки плеча до низа - 142см, верхняя точка по длине плеча - 80см, ширина груди - 64см, длина манжеты - 7см*5см, прорезиненный материал. Усиленная часть рукава составляет 40см. Расстояние между вырезом до усиленной части на груди - 20см. Длина армированной части на груди - 80см, ширина усиленной части в области груди - 50см. Размер L, халат идет в комплекте с полотенцем. 1шт - Простыня одноразовая - простыня ангиографическая с 4-мя отверстиями (2 отверстия радиального доступа, 2 отверстия феморального доступа). Покрытие сделано из 4-х материалов: усиленный нетканый материал, абсорбирующий материал, Полиэтилен, медицинские клеевые полоски на клейкой части. Простыня с абсорбирующей степенью выше чем 400%. Общая ширина простыни 280см, длина 330см. Покрытие должно иметь как минимум 2 маркера головной части, напечатанных возле отверстий для пункции. С двух сторон покрытие имеет полиэтиленовые края размерами: 70х330см. Полиэтиленовые края не прошиты, а соединены процедурой термического склеивания и сварки, чтобы защитить структуру простыни и обеспечить стабильную прочность частей материала. Длина не оперативного поля с ножной стороны 153х140см, от головной части 27х140см, обе не оперативные части сделаны из усиленного нетканого водооталкивающего материалаплотностью 47 грамм SMMS. Оперативное поле изготовлено из абсорбирующего материала. На оперативном поле имеются 4 отверстия с прозрачными клеящимися полосками из медицинского клея, 2-малых отверстия на дополнительном адгезивном поле размером 15х19см круглой формы отверстием диаметром 6,2см, растояние между отверстиями 86см. Большие 2-отверстия находятся на дополнительном адгезивном поле 15х19см с овальными отверстиями размером 10х7см. 2-малых отверстия должны находится на расстоянии 76см друг от друга.Растояние между малым и большим отверстием 33см. На левой и правой стороне полиэтиленового края находятся склеенные и запрессованные соединительные полоски общей шириной 10см от левого и правого краев общей длинной 330см. Расстояние от верхнего края простыни до центра отверстий 75см. Все 4 отверстия располагаются по одной горизонтальной линии в 75см от верхнего края. Простыня не протекает, также на простыне с двух сторон имеется барьерный край/загиб на пленке против стекания жидкости размером 10см. 1шт - Покрытие защитное для снимков R35- покрытие представлено из полиэтиленовой пленки толщиной 0.05мм. Покрытие может обладать 2 положениями - расслабленным и растянутым. В расслабленном положении длина внутреннего радиального отверстия составляет 24-28см. В натянутом положении - длина 90 -/+ 2 см. На отверстии внутреннего диаметра имеется резинка, чтобы прикрепить покрытие к монитору. 1шт - Покрытие защитное - изготовлено из 100х100см полиэтиленовой плёнки толщиной 0,05мм . Ширина покрытия составляет 100 см, длина - 100 см. Покрытие обладает 2 положениями - расслабленным и растянутым. Диаметр отверстия в расслабленном состоянии составляет 38-41см в ширину, а диаметр отверстия в растянутом состоянии составляет 100-103см в ширину. Резиновые ленты представлены на отверстии, чтобы обеспечить помощь в прикреплении и расположении покрытия. 30шт - Салфетки 10х10 см - стерильная марлевая салфетка впитываемостью не ниже, чем 550%. Внутренние слои - 1. Без ДЭГФ, 10х10см. Количество слоев -12. Имеется возможность поставки устройство для радиального сжатия предназначено для достижения гемостаза после удаления иглы, интродьюсера или катетера из сосудистого русла (по заявке клиента). Метод стерилизации: Этиленоксидом. Срок годности не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); | комплект | 100
23 | лот №23 Индивидуальный процедурный комплект для стентирования | 1 | 1шт - Перчатки - стерильные, №7,0. Неопудренные. 1шт - Перчатки - стерильные, №7,5. Неопудренные. 1шт - Зажим - 1шт - Чаша - 250мл - 1шт - Чаша - 250мл - 1шт - Чаша для хранения проводника: 2500мл - 1шт - Проводник диагностический - 1шт - Шприц-ручка с ротатором 12мл - 2шт - Шприц 10 мл- шприц объемом 10 мл - 1шт - Шприц 10 мл- шприц объемом 10 мл - 1шт - Покрытие: защитное на стол 1шт - Халат одноразовый. Размер XL, халат идет в комплекте с полотенцем. 1шт - Халат одноразовый Размер L, халат идет в комплекте с полотенцем. 1шт - Простыня одноразовая - 1шт - Покрытие: защитное на стол 1шт - Покрытие защитное для снимков R35- 1шт - Покрытие защитное - 30шт - Салфетки 10х10 см - |  | 1шт - Перчатки - стерильные, одноразового применения №7,0. Неопудренные. 1шт - Перчатки - стерильные, одноразового применения №7,5. Неопудренные. 1шт - Зажим - полипропиленовый медицинский зажим, предназначенный для использования во время захвата губки/салфеток при осуществлении антисептических процедур. Длина - 19cм. Материал - полипропилен + 30% стекловолокно. Закруглённый наконечник. 1шт - Чаша - 250мл - 100% полипропилен,не содержит диэтилгексилфталат, не содержит латекс, не содержит поливинилхлорид. Общий объем 250мл. Высота 5,15см. Диаметр 10,3см. 1шт - Чаша - 250мл - 100% полипропилен,не содержит диэтилгексилфталат, не содержит латекс, не содержит поливинилхлорид. Общий объем 250мл. Высота 5,15см. Диаметр 10,3см. Прозрачная чаша 1шт - Чаша для хранения проводника: 2500мл - общий диаметр 249мм, высота 80,8мм. В чаше имеется градуированный внутренний профиль для того, чтобы держать проводник внутри чаши. Общая емкость жидкости 2500мл, гладкая текстура. Продукт изготовлен из полипропилена. Чаша содержит внутренний проводниковый зажимный держатель. Чаша синего цвета. 1шт - Проводник диагностический - проводник с тефлоновым покрытием, длина 150см, наружный диаметр - 0,035". Дистальный кончик типа J-изогнутый, гибкий, дистальная гибкая часть - 30мм. Проводник сделан из нержавеющей стали с тефлоновым покрытием. Проксимальная сварка стержня и внутренней ленты. Дистальное сварное соединение стержня и ленты. Для выпрямления J-кончика: приложить натяжную силу к пружине дистального конца, J-кончик открывается до угла в 150 градусов. 1шт - Шприц-ручка с ротатором 12мл - поликарбонатный материал по корпусу шприца, вращающийся адаптер изготовлен из поликарбоната. Плунжер изготовлен из АБС-пластика. Плунжерная прокладка изготовлена из силикона. Шприц имеет собственную силиконовую смазку. Имеет соединение Люуер лок Папа. 2шт - Шприц 10 мл- шприц объемом 10 мл - тип крепления иглы к цилиндру шприца, при котором игла надевается на шприц 1шт - Шприц 10 мл- шприц объемом 10 мл - тип крепления иглы к цилиндру шприца, при котором игла вкручивается в шприц 1шт - Покрытие: защитное на стол - общий размер скатерти - 137х180см. Покрытие разделено на 3 части - 2 части из водоотталкивающего полиэтилена и 1 часть из водопоглощающего материала. водопоглощающий материал - поглощает воду с коэффициентом поглощения более, чем 300%, водопоглощающая часть представлена длиной 180см и 61см в ширину. Покрытие имеет клеевой маркер на нижней стороне. 1шт - Халат одноразовый изготовлен из двух материалов: композитный нетканый материал, состоящий из 100% полипропиленовых волокон и из армированных (усиленных) частей с суммарной плотностью не ниже 88г (45г+43г усиленная часть). Размеры: Линия ворота - 22см в длину, Центр-передняя часть от линии шеи до нижней линии – 139,5см, общая ширина в развёрнутом виде - 165см, длина от самой высокой точки плеча до низа - 148см, верхняя точка по длине плеча - 84см, ширина груди - 70см, длина манжеты - 7см*5см, прорезиненный материал. Усиленная часть рукава составляет 42см. Расстояние между вырезом до усиленной части на груди - 20см. Длина армированной части на груди - 80 см, ширина усиленной части в области груди - 50см. Размер XL, халат идет в комплекте с полотенцем. 1шт - Халат одноразовый изготовлен из двух материалов: композитный нетканый материал, состоящий из 100% полипропиленовых волокон и из армированных (усиленных) частей с суммарной плотностью не ниже 88г (45г + 43г усиленная часть). Размеры: линия ворота - 19см в длину, Центр-передняя часть от линии шеи до нижней линии - 134см, общая ширина в развёрнутом виде - 152м, длина от самой высокой точки плеча до низа - 142см, верхняя точка по длине плеча - 80см, ширина груди - 64см, длина манжеты - 7см*5см, прорезиненный материал. Усиленная часть рукава составляет 40см. Расстояние между вырезом до усиленной части на груди - 20см. Длина армированной части на груди - 80см, ширина усиленной части в области груди - 50см. Размер L, халат идет в комплекте с полотенцем. 1шт - Простыня одноразовая - простыня ангиографическая с 4-мя отверстиями (2 отверстия радиального доступа, 2 отверстия феморального доступа). Покрытие сделано из 4-х материалов: усиленный нетканый материал, абсорбирующий материал, Полиэтилен, медицинские клеевые полоски на клейкой части. Простыня с абсорбирующей степенью выше чем 400%. Общая ширина простыни 280см, длина 330см. Покрытие должно иметь как минимум 2 маркера головной части, напечатанных возле отверстий для пункции. С двух сторон покрытие имеет полиэтиленовые края размерами: 70х330см. Полиэтиленовые края не прошиты, а соединены процедурой термического склеивания и сварки, чтобы защитить структуру простыни и обеспечить стабильную прочность частей материала. Длина не оперативного поля с ножной стороны 153х140см, от головной части 27х140см, обе не оперативные части сделаны из усиленного нетканого водооталкивающего материала плотностью 47 грамм SMMS. Оперативное поле изготовлено из абсорбирующего материала. На оперативном поле имеются 4 отверстия с прозрачными клеящимися полосками из медицинского клея, 2-малых отверстия на дополнительном адгезивном поле размером 15х19см круглой формы отверстием диаметром 6,2см, растояние между отверстиями 86см. Большие 2-отверстия находятся на дополнительном адгезивном поле 15х19см с овальными отверстиями размером 10х7см. 2-малых отверстия должны находится на расстоянии 76см друг от друга. Растояние между малым и большим отверстием 33см. На левой и правой стороне полиэтиленового края находятся склеенные и запрессованные соединительные полоски общей шириной 10см от левого и правого краев общей длинной 330см. Расстояние от верхнего края простыни до центра отверстий 75см. Все 4 отверстия располагаются по одной горизонтальной линии в 75см от верхнего края. Простыня не протекает, также на простыне с двух сторон имеется барьерный край/загиб на пленке против стекания жидкости размером 10см. 1шт - Покрытие: защитное на стол - общий размер скатерти - 150х250см. Покрытие разделено на 3 части - 2 части из водоотталкивающего полиэтилена и 1 часть из водопоглощающего материала. водопоглощающий материал - поглощает воду с коэффициентом поглощения более, чем 300%, водопоглощающая часть представлена длиной 250см и 61см в ширину. Покрытие имеет клеевой маркер на нижней стороне. 1шт - Покрытие защитное для снимков R35- покрытие представлено из полиэтиленовой пленки толщиной 0.05мм. Покрытие может обладать 2 положениями - расслабленным и растянутым. В расслабленном положении длина внутреннего радиального отверстия составляет 24-28см. В натянутом положении - длина 90 -/+ 2 см. На отверстии внутреннего диаметра имеется резинка, чтобы прикрепить покрытие к монитору. 1шт - Покрытие защитное - изготовлено из 100х100см полиэтиленовой плёнки толщиной 0,05мм . Ширина покрытия составляет 100 см, длина - 100 см. Покрытие обладает 2 положениями - расслабленным и растянутым. Диаметр отверстия в расслабленном состоянии составляет 38-41см в ширину, а диаметр отверстия в растянутом состоянии составляет 100-103см в ширину. Резиновые ленты представлены на отверстии, чтобы обеспечить помощь в прикреплении и расположении покрытия. 30шт - Салфетки 10х10 см - стерильная марлевая салфетка впитываемостью не ниже, чем 550%. Внутренние слои - 1. Без ДЭГФ, 10х10см. Количество слоев -12 Имеется возможность поставки устройство для радиального сжатия предназначено для достижения гемостаза после удаления иглы, интродьюсера или катетера из сосудистого русла (по заявке клиента). Метод стерилизации: Этиленоксидом Срок годности не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); | комплект | 100
24 | лот №24 Набор для определения тропонина | 1 | Набор для определения тропонина Т HS Elecsys 200 тестов на аппарат Cobas Е411 |  | Высокочуствительный Тропонин I на 200определений -Пакет реактивов (кассета) это отдельный, готовый к использованию блок, содержащий Покрытые специальным составом парамагнитные микрочастицы, служащие для образования и транспортировки маркированного рутением комплекса, образующегося в процессе цикла измерения, а также реагенты для данного теста. Срок годности не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); | набор | 18
25 | лот №25 сосудистый протез тканый. | 1 | сосудистый протез тканый. Внутренний диаметр 30,32мм, длина 15см. |  | Сосудистый протез тканый полиэстеровый с импрегнацией коллагеном. Внутренний диаметр (мм): 30, 32, 34; длина (см): 15. Разработаны для восстановительных операций замены дуги и грудного отдела аорты Срок годности не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); | штука | 10
|  | 2 | сосудистый протез тканый. Внутренний диаметр 30мм, длина 30см. |  | Сосудистый протез тканый полиэстеровый с импрегнацией коллагеном. Внутренний диаметр (мм): 32, 34, 36, 38; длина (см): 30. Разработаны для восстановительных операций замены дуги и грудного отдела аорты.Срок годности не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); | штука | 2
26 | лот №26 Система интраоперационной оценки качества шунтов | 1 | Система интраоперационной оценки качества шунтов |  | Размеры системы в комплекте: 58 х 164 х 49 м (ШхВхГ), Монитор: 38 х 32 х 6 см (ШхВхГ), Вес системы без принтера: 51 кг, с принтером: 64 кг. Степень защиты Система: IPX0, Зонды с переходным временем: IPX7, PW-допплеровский датчик: IPX7. Номинальное напряжение питания: 220 V- 240 V ~, 50 - 60 Гц, однофазный, 100 V - 120 V ~, 50 - 60 Гц, однофазный. Уровень напряжения питания: Макс. 250VA. Сетевые предохранители: 2 х T4AH250V. Выпускные предохранители печати: 2 х T0.315AH250V. Модель отчетности и соответствия: IEC 60601-2-37 (ed2), FDA: Track 1 (TTFM и доплеровские датчики), возможность Track 3 (зонд для визуализации). Акустические параметры экспозиции: MI, TIS, Максимальные акустические уровни: Переходное время, PW-допплер, B-режим (2D) CFM, PW-допплер. Ультразвуковые параметры времени прохождения- Частота датчика: 500 кГц - 3,5 МГц, Намагничивание: Всплеск 16 - 25 волн, Частота повторения (PRF): 0,6 кГц - 2 кГц. PW-Допплер-Частота передатчика: 7.5 МГц, Частота повторения (PRF) 4 кГц - 32 кГц, CFM-скорости Допплер, CFM-питания Допплер, PW-Допплер. Поддерживаемые геометрии зонда: линейные, с фазированной решеткой. Системный монитор-Тип: 19 "TFT LCD, Сенсорный экран: Тип поверхностных волн, Stylus не поддерживается. Родное разрешение: 1280 x 1024 пикселей, Мощность:12V DC, 50W. ЦПУ: Intel Core i5 3610ME (или выше), Память: > = 8 Гб, Система хранения: SSD> = 60Гб, HDD> = 500GB, Считыватель смарт-карт: ISO / IEC 7816 совместим, Порты: 2 х USB 2.0 (без USB 1.1 поддержка), Звук: Стерео динамики, Принтер: (дополнительный аксессуар). Зонд паровый автоклавируемый. Назначение: измерение транзитного времени потока. Объективный и мгновенный подсчет объема: Диастолическое наполнение сердца (DF), Индекс пульсации (PI) и Средний поток (MeanFlow). Датчики используют после завершения аорто-коронарного шунтирования, для оценки состоятельности и измерения функции графта.Каждый датчик откалиброван предприятием изготовителем и настройки калибровки хранятся в ПЗУ, установленном в разъеме датчика. Датчики изготовлены из жаростойкого материала, что означает, что датчик может быть очищен в автоматических моечных машинах. Датчики пригодны для ре-стерилизации паром при температуре 134° (“прион цикл”) не более 30 раз. Автоклавируемые датчики дифференцируются наличием ручки голубого цвета. Цветное кольцо на ручке датчика указывает на размер датчика: *1,5 мм (Голубой) *2 мм (Красный) *3 мм (Синий) *4 мм (Зеленый) *5 мм (Желтый) Защелкивающийся механизм датчика позволяет предотвратить высвобождение сосуда во время измерения. Срок годности не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); | штука | 1
27 | Лот №27 | 1 | стабилизатор тканей миокарда |  | Стабилизатор тканей миокарда используется при кардиохирургических операциях на работающем сердце. • Возможность регулировать изгиб ножек стабилизатора по кривизне контура сердца. • Уникальный механизм для раздвигания тканей облегчает доступ к месту анастомоза. • Уникальная подвижность тела стабилизатора наряду с жесткостью фиксации, позволяет расположить его без помех для деятельности хирурга. • Используемый в конструкции принцип истинно вакуумной стабилизации тканей, позволяет обеспечить доступ к любому сосуду на любой поверхности сердца.• Прозрачные, низкопрофильные лапки присосок улучшают видимость в месте анастомоза, а их гибкость обеспечивает надежность фиксации в любом месте поверхности сердца. Инновационная конфигурация шарнирного фиксатора увеличивает диапазон манипуляций и позиционирования держателя до 360 градусов. • Стабилизатор можно закрепить на любом стернальном ранорасширителе. • Прибор разового использования.Срок годности не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); | штука | 20
28 | Лот №28 | 1 | шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения, объем 10 мл |  | шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения, объем 10 мл. Шприц одноразовый медицинский 3-х составной состоит из: прозрачного цилиндра и поршня, а также резиновой манжеты на поршне (3-й компонент шприца), которая обеспечивает плавность ввода лекарственных средств без рывков. Резиновый уплотнитель из синтетического каучука не содержит латекса, что полностью устраняет риск аллергических реакций. Специальная силиконовая смазка обеспечивает более плавное и равномерное движение поршня. Эти качества имеют особенно большое значение при необходимости медленных струйных вливаний, точного дозирования препаратов в анестезиологии, интенсивной терапии. Цилиндр шприца абсолютно прозрачен, для того чтобы при введении лекарства можно было проконтролировать отсутствие воздушных пузырьков (исключается эмболия мелких сосудов) и оценить надлежащий вид лекарственного средства.Для максимально точного соблюдения дозировки шкала шприца сделана четкой и контрастной черного или синего цвета.Срок годности не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); | штука | 64200
29 | Лот №29 | 1 | шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения, объем 20 мл |  | шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения, объем 20 мл. Шприц одноразовый медицинский 3-х составной состоит из: прозрачного цилиндра и поршня, а также резиновой манжеты на поршне (3-й компонент шприца), которая обеспечивает плавность ввода лекарственных средств без рывков. Резиновый уплотнитель из синтетического каучука не содержит латекса, что полностью устраняет риск аллергических реакций. Специальная силиконовая смазка обеспечивает более плавное и равномерное движение поршня. Эти качества имеют особенно большое значение при необходимости медленных струйных вливаний, точного дозирования препаратов в анестезиологии, интенсивной терапии. Цилиндр шприца абсолютно прозрачен, для того чтобы при введении лекарства можно было проконтролировать отсутствие воздушных пузырьков (исключается эмболия мелких сосудов) и оценить надлежащий вид лекарственного средства. Для максимально точного соблюдения дозировки шкала шприца сделана четкой и контрастной черного или синего цвета.Срок годности не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); | штука | 54400
30 | Лот №30 | 1 | шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения, объем 5 мл |  | шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения, объем 5 мл. Шприц одноразовый медицинский 3-х составной состоит из: прозрачного цилиндра и поршня, а также резиновой манжеты на поршне (3-й компонент шприца), которая обеспечивает плавность ввода лекарственных средств без рывков. Резиновый уплотнитель из синтетического каучука не содержит латекса, что полностью устраняет риск аллергических реакций. Специальная силиконовая смазка обеспечивает более плавное и равномерное движение поршня. Эти качества имеют особенно большое значение при необходимости медленных струйных вливаний, точного дозирования препаратов в анестезиологии, интенсивной терапии. Цилиндр шприца абсолютно прозрачен, для того чтобы при введении лекарства можно было проконтролировать отсутствие воздушных пузырьков (исключается эмболия мелких сосудов) и оценить надлежащий вид лекарственного средства. Для максимально точного соблюдения дозировки шкала шприца сделана четкой и контрастной черного или синего цвета.Срок годности не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); | штука | 69200
31 | Лот №31 | 1 | обогревающий матрас 61*152см |  | Обогревающий матрас для взрослых, размер 24" x 60" - 61 см х 152 см. Представляет собой многоразовое одеяло с водной терморегуляцией, с повышенной прочностью и удобством в использовании. Используется для согревания или охлаждения пациента. В комплекте многоразовый соединительный шланг 9". Материал - прочный уретан, устойчив к проколам и другим повреждениям. Поверхность НЕ пористая, легко очищаемая от крови и других загрязнений. Однородное распределение воды и быстрая и эффективная циркуляция по всей поверхности матраса. Срок годности не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); | штука | 4
32 | Лот №32 | 1 | набор для инвазивного измерения АД тип ВД (с двухканальным датчиком) |  | Сменные одноразовые трансдьюсеры для измерения инвазивного давления, двухканальные. содержат все необходимые комплектующие. Датчики совместимы с мониторами пациента различных марок. Датчики подключаются в монитор через имеющийся в аппарате (входящий в заводскую комплектацию)удлинительный кабель с разъемом BectonDickinson, без каких-либо адаптеров или кабелей-переходников сторонних производителей. Коннектор датчика, подключаемый к кабелю, должен иметь круглый 7-контактный разъем. Должна иметься съемная защитная крышка, закрывающая коннектор датчика. Инструкция: Температура: +5℃ до +40℃ Температура:(хранения и перевозки): 0℃ до +40℃ Давление (хранения и перевозки): 86kPa～106kPa Компактные размеры. Не раздражает кожу. Гибкий рельеф для прочности. Внутри стерильного набора для маркировки и условного обозначения расположения датчиков должны иметься наклейки с обозначениями: - ARTERIAL – артериальное (2шт.) - CVP (centralvenouspressure) - центральное венозное давление(2шт.) - PA (pulmonary artery) легочнаяартерия(2шт.) - LAP (leftatriumpressure) – давление в левом предсердии(2шт.)- дополнительные стикеты, со свободным местом для самостоятельной маркировки СПЕЦИФИКАЦИИ: Количество каналов - 2 Диапазон рабочего давления -50 to +300 mmHg Диапазон температуры 10 to 40℃ Температуры хранения -25°to +70℃ Чувствительность 5.0μV/V/ммРтСт±1% Нелинейность и гистерезис ±1.5% от значения / ±1ммРтСт Напряжение сопротивления 350 Ом±10% Значение сопротивления 300±5%Ohm Нулевое отклонение ≤±20ммРтСт Нулевая тепловая погрешность ≤±0.3ммРтСт/℃ Погрешность вывода ±1ммРтСт за 8 часов после 20 секундного разогрева Погрешность термо-чувствительности ≤±0.1%/℃ Обычная частота 40Гц /стандартный комплект; ＞200Гц /только датчик Признаки дефибриллятора выдерживает 5 кратный расход 360 джоуйлей в пределах 5 минут, доставленных в 50 Ом нагрузки Токутечки＜2μamps at 120V RMS 60Hz Избыточность давления от-400 до +6000 МгЦ Ударопрочность: Может выдержать 3 падения с высоты 1 метра Чувствительность к свету ＜1mmHg Срок службы 168 часов Комплектация: 1. Датчик с промывкой, 2. Линия контроля давления, 3. Запорный кран, 4. Карта пациента, 5. Крышки 6 шт. Срок годности не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); | штука | 400
33 | Лот №33 | 1 | Покрытие напольное115*90 |  | 115cm x 90cm многослойный коврик с антибактериальным покрытием, 40 слоев в упаковке, размером 115см х 90см (синее покрытие), 6 матов по 40 листов в кейсе. Прочный адгезив, покрывающий 100% поверхности фиксирующего слоя, позволяет легко и прочно закрепить покрытие на полу. При этом, после удаления покрытие не оставляет следов клея. Покрытие легко укладывается, эффективно удаляет и удерживает загрязнения, листы покрытия легко отделяются друг от друга, слои легко подсчитать благодаря нумерованным ярлычкам в правом нижнем углу. На обороте – красный квадратик, место для удаления защитной пленки и прикрепления к полу.Срок годности не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); | штука | 10
34 | лот №34 | 1 | троакарные катетеры с острым наконечником 42см 20Fr 6,6 |  | Предназначен для быстрого и безопасного дренирования плевральной полости, используя принцип "катетер-на-игле" . Изделие представляет собой металлический троакар, установленный внутри полой трубки - торакального катетера. Возможны два варианта наконечника - "острый" и "слепой". В первом случае при дренировании плевра прокалывается трехгранным наконечником троакара, во втором - гладкий, закругленный наконечник катетера закрывает троакар и последний используется только в качестве направителя при установке через раневой канал. Торакальный катетер, который после установки остается в плевральной полости, изготовлен из термопластичного материала, адаптирующегося к анатомическим особенностям и уменьшающего дискомфорт пациента. Рентгенконтрастная полоска и четкая разметка по длине позволяют легко определить местоположение катетера. Возможна двухпросветная модификация катетера со "слепым" наконечником - дополнительный просвет для промывания и ирригации. Внутреннее полиуретановое покрытие катетера уменьшает тромбообразование и препятствует окклюзии дренажа.Срок годности не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); | штука | 10
|  | 2 | троакарные катетеры с острым наконечником 42см 24Fr 8,0 |  | Предназначен для быстрого и безопасного дренирования плевральной полости, используя принцип "катетер-на-игле" . Изделие представляет собой металлический троакар, установленный внутри полой трубки - торакального катетера. Возможны два варианта наконечника - "острый" и "слепой". В первом случае при дренировании плевра прокалывается трехгранным наконечником троакара, во втором - гладкий, закругленный наконечник катетера закрывает троакар и последний используется только в качестве направителя при установке через раневой канал. Торакальный катетер, который после установки остается в плевральной полости, изготовлен из термопластичного материала, адаптирующегося к анатомическим особенностям и уменьшающего дискомфорт пациента. Рентгенконтрастная полоска и четкая разметка по длине позволяют легко определить местоположение катетера. Возможна двухпросветная модификация катетера со "слепым" наконечником - дополнительный просвет для промывания и ирригации. Внутреннее полиуретановое покрытие катетера уменьшает тромбообразование и препятствует окклюзии дренажа.Срок годности не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); | штука | 10
35 | Лот №35 | 1 | Биологические аортальные клапаны |  | размер 21-25 каркас-ацеталь-гомополимер, покрытый полиэстернойтканью, рентгеноконтрсатное кольцо и маркеры стоек каркаса. Обработка тканей: сурфактант-натриядодецил сульфат. Размеры по заявке заказчика. Срок годности не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); | шт | 3
|  | 2 | Биологические митральные клапаны |  | размер 27- 33 каркас-ацеталь-гомополимер, покрытый полиэстернойтканью,рентгеноконтрсатное кольцо и маркеры стоек каркаса. Обработка тканей: сурфактант-натриядодецил сульфат. Размеры по заявке заказчика. Срок годности не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); | шт | 3
|  | 3 | Механический аортальный клапан |  | размер 21,23, 25 Cердечный клапан с открытой системой крепления створок - аортальный представляет собой вращающийся, двухстворчатый, низкорасположенный, искусственный сердечный клапан, однократного применения, стерильный. Отверстие изготовлено из 100% пиролитического углерода, а створки - из пиролитического углерода, полностью покрытого графитовой основой, пропитанной 20% вольфрамом. Сшивающая манжета изготовлена из титанового или кобальтового хрома, и полиэстерного материала. Сшивающая манжета клапана сделана из двойного полиэстерного велюра. На манжете имеются маркеры (три на аортальной манжете с интервалами 120 градусов). Диаметр тканевого кольца 19,5 мм Диаметр внутреннего отверстия 14,8 Площадь внутреннего отверстия 1,55 см2 Метод 1 Стерилизация паром: Время: минимум 15 мин. Температура: минимум 121°С (250°F), максимум 132°С(270°С). Метод 2 Стерилизация паром Время: минимум 4 мин. Температура: минимум 132°С (270°F), максимум 135°С (275°F). Срок годности: 5 лет. Размеры по заявке заказчика. срок годности не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); | шт | 2
|  | 4 | Механический митральный клапан |  | размер 27- 33 Клапан митральный состоит из кольцевого отверстия, двух створок, и сшивающей манжеты. Отверстие изготовлено из 100% пиролитического углерода, а створки - из пиролитического углерода, полностью покрытого графитовой основой, пропитанной 20% вольфрамом. Сшивающая манжета изготовлена из титанового или кобальтового хрома, и полиэстерного материала. Сшивающая манжета клапана сделана из двойного полиэстерного велюра. На манжете имеются маркеры (четыре на митральной манжете с интервалами 90градусов). Ручка/ротатор митрального клапана красного цвета. Диаметр тканевого кольца19,5 мм Диаметр внутреннего отверстия 14,8 мм Площадь внутренного отверстия 1,55 см2 Метод 1 Стерилизация паром. Время: минимум 15 мин. Температура: минимум 1210С (2500F), максимум 1320С (2700F). Метод 2 Стерилизация паром. Время: минимум 4 мин. Температура: минимум 1320С (2700F), максимум 1350С (2750F). Срок годности: 5 лет. Размеры по Заявке заказчика. срок годности не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); | шт | 2
|  | 5 | Кольцо для аннуопластики |  | Материал кольца: титановый немагнитный рентгеноконтрастный стержень, обернутый силиконом наружное покрытие плетенный полиэстер. Наружное покрытие кольца выполнено из плетенного полиэстра. Фиксировано на пластиковом держателе. Обеспечивает сохранение естественной систолической формы кольца клапана при подшивании кольца, завязывании швов, проверки компетентности клапана. Упаковано стерильным в двойной асептический пакет. Выпускаются кольца 9 размеров- 24,26, 28, 30, 32, 34,36, 38,40 мм. Универсальная ручка держатель. Гибкая ручка из закаленной стали. Универсальная, используется для фиксации измерителей клапана и гибкого кольца с держателем. Выпускается 2 размеров- 216/ 373 мм.Снабжена защелкивающимся механизмом. Подлежит рестерилизации.Набор измерителей.Выполнены из прозрачного пластика, обеспечивающего визуализацию створок клапана.Снабжены маркером оптимальной ориентации клапана.Включает измерители 6 размеров- 26, 28, 30, 32, 34,36 мм.Выполнен в двух вариантах – одноразовый и многоразовый. Многоразовый набор подлежит рестерилизации этилен оксидом для сохранения прозрачности. размеры по заявке заказчика. срок годности не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); | шт | 3